## Voorblad
Overzicht analysebeschrijvingen afvalwateronderzoek met bijbehorende prestatiekenmerken
# | Dit overzicht maakt onderdeel uit van het Analyseboek emissiebeheer
Het overzicht wordt geactualiseerd indien er wijzigingen zijn doorgevoerd
In dat geval wordt er van dit bestand een nieuwe versie uitgebracht met een nieuwe vrijgiftedatum
In voorkomende gevallen kan bij de contactpersoon van RWS Laboratorium worden geïnformeerd naar de mogelijkheden
# |  |  |  | Verantwoordelijk voor de gegevens: | O.J. Epema
|  |  |  | Beheerder van dit bestand: | R.W. Geertsma
|  |  |  | Autorisator: | F. Hout
# | versie: |  | 9
# | datum vrijgave: |  | 2025-12-23
versiebeheer
| versienr. | datum
| 1 | 2011-09-28
| 2 | 2013-07-15
| 3 | 2013-10-01
| 4 | 2014-01-08
| 5 | 2017-05-30
| 6 | 2017-07-03
| 7 | 2022-03-23
| 8 | 2025-02-28
| 9 | 2025-12-23
Reden wijziging naar nieuwe versie
prestatiekenmerken aangepast

## Emissiebeheer
Analysis | U parameter | Name | Idsw name | U hoedanigheid | Omschrijving | Cas nummer | U rpt grens | U eenheid | U aantoonbaarheidsgrens | U reproduceer brhd | U juistheid | uitgebreide meetonzekerheid | Compartiment descr | Lab type | U certified | U methode | Rva nr | Description | U bottle id | U compartiment | U conservering | U hoeveel monster | U houdbaarheid | U werk voorschrift
|  |  | AQUO | [6 empty] | % | % | % |  |  | Accreditatie? | [6 empty] | ml of g | d:u:min
110AA017 | CZV N6633 | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l | 50 | 25 | 105 | 50.9902 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 249 | 183.00:00:00 | A1018
110AA017 | CZV N6633 | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 249 | 183.00:00:00 | A1018
110AA018 | CZV cuvet | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l | 50 | 25 | 105 | 50.9902 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 250 | 183.00:00:00 | A1019
110AA018 | CZV cuvet | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 250 | 183.00:00:00 | A1019
110AA023 | GELEID | GELEID | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C16 | 150 | 1.00:00:00 | A1032
110AA023 | GELEID | GELEID (25°C) | GELDHD | 25oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C16 | 150 | 1.00:00:00 | A1032
110AA025 | HCO3 | CO3 | CO3 | NVT | carbonaat | 3812-32-6 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 14 | 10 | C16 | 249 | 14.00:00:00 | A1136
110AA025 | HCO3 | HCO3 | HCO3 | NVT | bicarbonaat | 71-52-3 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 14 | 10 | C16 | 249 | 14.00:00:00 | A1136
110AA050 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.01 | DIMSLS | 1 | 0.2 | 99 | 2.0396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 29 | 10 | C16 | 100 | 1.00:00:00 | A1072
110AA050 | pH | Temperatuur bij meting | T | NVT | Temperatuur | NVT | 0 | oC |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 29 | 10 | C16 | 100 | 1.00:00:00 | A1072
110AA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.447 | 10 | 91.1 | 26.7739 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 50 | 7.00:00:00 | A1085
110AA052 | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A1085
110AA052A | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A1085
110AA070 | Spectrum | E_250 | EXT250 | NVT | Extinctie bij 250 nm | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.03 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W1182 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C40 | 100 | 5.00:00:00 | A1182
110AA070 | Spectrum | E_380 | EXT380 | NVT | Extinctie bij 380 nm | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.03 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W1182 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C40 | 100 | 5.00:00:00 | A1182
110AA113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.372 | 10 | 90.2 | 28.0029 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C42 | 250 | 7.00:00:00 | A1085
110AA300 | IC1 | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.02 | mg/l | 0.0196 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA300 | IC1 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 0.01 | mg/l | 0.0136 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA300 | IC1 | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.02 | mg/l | 0.0153 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA300 | IC1 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA300 | IC1 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.05 | 6.3 | 103 | 13.9556 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA300 | IC1 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.01 | mg/l | 0.1 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA300 | IC1 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 0.05 | mg/l | 0.0089 | 4.7 | 96 | 12.3434 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00 | A1040
110AA402 | NH4 N | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.01 | mg/l | 0.5 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C42 | 250 | 7.00:00:00 | A1086
110AA710 | KATIONEN | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | ug/l | 0.093595 | 4 | 103 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
110AA710 | KATIONEN | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | ug/l | 0.040017 | 3 | 100 | 6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
110AA710 | KATIONEN | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.5 | ug/l | 0.339782 | 5 | 94 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
110AA710 | KATIONEN | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | ug/l | 0.053687 | 3 | 110 | 20.8806 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | 2-Hydroxyibuprofen | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.1 | ug/l | 0.0294 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Acesulfaam | acsfm | NVT | acesulfaam | 33665-90-6 | 0.1 | ug/l | 0.0264 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | AMPA | AMPA | NVT | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.5 | ug/l | 0.247 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Cyclamaat | cycmt | NVT | cyclamaat | 100-88-9 | 0.1 | ug/l | 0.0419 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Glufosinaat | glufsnt | NVT | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.1 | ug/l | 0.0127 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Glyfosaat | glyfst | NVT | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.1 | ug/l | 0.0312 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Johexol | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.2 | ug/l | 0.109 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Jomeprol | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l | 0.0597 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Jopromide | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.1 | ug/l | 0.0290 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Joxitalaminezuur | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.1 | ug/l | 0.0833 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | MPPA | 3C1yPppozr | NVT | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.1 | ug/l | 0.0152 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Saccharine | saccrne | NVT | saccharine | 81-07-2 | 0.1 | ug/l | 0.0681 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Sucralose | suclse | NVT | sucralose | 56038-13-2 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.1 | ug/l | 0.0349 |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
110AA720 | ANIONEN | Trifluorazijnzuur | TFHAc | NVT | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
114AA405 | Cl/SO4 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00 | I15923_1
114AA405 | Cl/SO4 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00 | I15923_1
114AA710 | KATIONEN | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 1 | ug/l | 0.571207 | 9 | 94 | 21.6333 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA710 | KATIONEN | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 1 | ug/l | 0.257771 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA710 | KATIONEN | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 1 | ug/l | 0.452380 | 3 | 90 | 20.8806 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA710 | KATIONEN | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 1 | ug/l | 0.532442 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | 2-Hydroxyibuprofen | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.10 | ug/l | 0.0233 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Acesulfaam | acsfm | NVT | acesulfaam | 33665-90-6 | 0.10 | ug/l | 0.0191 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | AMPA | AMPA | NVT | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.50 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 1 | ug/l | 0.351 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Cyclamaat | cycmt | NVT | cyclamaat | 100-88-9 | 0.10 | ug/l | 0.0293 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Glufosinaat | glufsnt | NVT | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.10 | ug/l | 0.0137 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Glyfosaat | glyfst | NVT | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.10 | ug/l | 0.0409 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Johexol | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.10 | ug/l | 0.0379 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Jomeprol | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.10 | ug/l | 0.0143 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Jopromide | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.10 | ug/l | 0.0289 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Joxitalaminezuur | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.50 | ug/l | 0.202 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | MPPA | 3C1yPppozr | NVT | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.10 | ug/l | 0.0146 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Saccharine | saccrne | NVT | saccharine | 81-07-2 | 0.10 | ug/l | 0.0488 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Sucralose | suclse | NVT | sucralose | 56038-13-2 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.1 | ug/l | 0.0475 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720 | ANIONEN | Trifluorazijnzuur | TFHAc | NVT | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | 1,2,4-Triazol | 124Tazl | NVT | 1,2,4-triazole | 288-88-0 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | 2-Cyanoguanidine | CNgandne | NVT | 2-Cyanoguanidine | 461-58-5 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | 2-Hydroxyibuprofen | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.10 | ug/l | 0.0233 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Acesulfaam | acsfm | NVT | acesulfaam | 33665-90-6 | 0.10 | ug/l | 0.0191 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | AMPA | AMPA | NVT | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.50 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Ciprofloxacine | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 1 | ug/l | 0.351 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Cyclamaat | cycmt | NVT | cyclamaat | 100-88-9 | 0.10 | ug/l | 0.0293 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Glufosinaat | glufsnt | NVT | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.10 | ug/l | 0.0137 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Glyfosaat | glyfst | NVT | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.10 | ug/l | 0.0409 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Johexol | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.10 | ug/l | 0.0379 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Jomeprol | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.10 | ug/l | 0.0143 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Jopromide | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.10 | ug/l | 0.0289 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Joxitalaminezuur | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.50 | ug/l | 0.202 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | MPPA | 3C1yPppozr | NVT | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.10 | ug/l | 0.0146 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Saccharine | saccrne | NVT | saccharine | 81-07-2 | 0.1 | ug/l | 0.0488 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Sucralose | suclse | NVT | sucralose | 56038-13-2 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.1 | ug/l | 0.0475 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114AA720A | ANIONEN | Trifluorazijnzuur | TFHAc | NVT | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00 | A1.042
114MB025 | HCO3 | CO3 | CO3 | NVT | carbonaat | 3812-32-6 | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 29 | 14 | C03 | 250 | 14.00:00:00 | A1136
114MB025 | HCO3 | HCO3 | HCO3 | NVT | bicarbonaat | 71-52-3 | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 29 | 14 | C03 | 250 | 14.00:00:00 | A1136
114MB045 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A056 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 14 | C02 | 999 | 2.00:00:00 | A1056
114MB048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A056 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 500 | 2.00:00:00 | A1056
114MB049 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.1 | mg/l | 0.35 | 8 | 97 | 17.088 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A049 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 250 | 60.00:00:00 | A1049
114MB051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.01 | mg/l | 0.1 | 15 |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A081 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
114MB053 | DN | DN | N | nf | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.008 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 240 | 28.00:00:00 | A1085
114MB066 | KGFG63_zs | KGFG63_zs | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 75 | 14 | C02 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
114MB071 | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | F1000-2000 | %KGF2000 | dg | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB071 | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 99 | C02 | 999 | 100.00:00:00 | A1071
114MB092 | PP | PP | P | pg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.001 | mg/l | 0.0053 | 12.6 | 100 | 25.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A092 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19P | 14 | C13 | 990 | 28.00:00:00 | A1092
114MB100 | NO3NO2 N | NO3NO2 N | s_NO3NO2 | Nnf | Som Nitraat en Nitriet | NVT | 0.01 | mg/l | 0.234 | 5.6 | 94.3 | 15.9812 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB100A | NO3NO2 N | NO3NO2 N | s_NO3NO2 | Nnf | Som Nitraat en Nitriet | NVT | 0.01 | mg/l | 0.0174 | 5.6 | 94.3 | 15.9812 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB101 | NO2 N | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.001 | mg/l | 0.0058 | 8.8 | 89.7 | 27.0946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB101A | NO2 N | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.001 | mg/l | 0.0025 | 8.8 | 89.7 | 27.0946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB102 | NH4 N | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.005 | mg/l | 0.007 | 6 | 110 | 23.3238 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 10 | 60.00:00:00 | A1004
114MB102A | NH4 N | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.005 | mg/l | 0.0119 | 5.1 | 96.3 | 12.6016 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 250 | 60.00:00:00 | A1004
114MB103 | PO4 P | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1 | ug/l | 29 | 4.5 | 86.7 | 28.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB103A | PO4 P | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1 | ug/l | 3.7 | 4.5 | 86.7 | 28.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB103A | PO4 P | PO4 P in mg/l | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.001 | mg/l | 0.0037 | 4.5 | 86.7 | 28.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB104 | SILI | SILI | SiO2 | Sinf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.01 | mg/l | 0.22 | 5 | 105 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB104A | SILI | SILI | SiO2 | Sinf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.01 | mg/l | 0.3881 | 5.1 | 97.7 | 11.1893 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB107 | TP | TP | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.001 | mg/l | 0.006 | 10 | 90 | 28.2843 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A083 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 1 | 60.00:00:00 | A1003
114MB108 | TN | TN | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.08 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A082 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 1 | 28.00:00:00 | A1003
114MB110 | DP | DP | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.001 | mg/l | 0.006 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A089 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 240 | 60.00:00:00 | A1003
114MB116 | NO3 N | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.23 | 3.9 | 106 | 14.3122 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00 | A1004
114MB150 | POC+PN | PN | N | pg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.0045 | 4 | 90 | 21.5407 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 449 | 999.00:00:00 | A1067
114MB150 | POC+PN | POC | POC | pg | particulair organisch koolstof | NVT | 0.1 | mg/l | 0.0459 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 449 | 999.00:00:00 | A1067
114MB150A | POC+PN | PN | N | pg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.069 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 5 | 14 | C13 | 2000 | 999.00:00:00 | A1067
114MB150A | POC+PN | POC | POC | pg | particulair organisch koolstof | NVT | 0.1 | mg/l | 0.39 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 5 | 14 | C13 | 2000 | 999.00:00:00 | A1067
114MB322 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 250 | 28.00:00:00 | A1040
130AA012 | BEZ60 | BEZ60 | BEZ | NVT | Bezinksel | NVT | 0.1 | ml/l |  | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C01 | 1000 | 1.00:00:00 | ONB
130AA016NC | CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 10 | ug/l |  | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6655 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 14A | 30 | C08 | 499 | 00:00:00 | ONB
130AA017 | CZV | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1018
130AA017 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1018
130AA017A | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1018
130AA018 | CZV | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1019
130AA018 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1019
130AA018A | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1019
130AA023 | GELEID | GELEID | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00 | A1032
130AA023 | GELEID | GELEID(25C) | GELDHD | 25oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00 | A1032
130AA023A | GELEID | GELEID | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00 | A1032
130AA048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN 872 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A1056
130AA048A | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN 872 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A1056
130AA049 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6621 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A1033
130AA049A | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6621 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A1033
130AA050 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.01 | DIMSLS | 1 | 0.2 | 99 | 2.0396 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00 | A1072
130AA050 | pH | Temperatuur bij meting | T | NVT | Temperatuur | NVT | 0.01 | oC |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00 | A1072
130AA050A | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.01 |  | 1 | 0.2 | 99 | 2.0396 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00 | A1072
130AA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.447 | 10 | 91.1 | 26.7739 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 7.00:00:00 | A1085
130AA051A | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.447 | 10 | 91.1 | 26.7739 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 7.00:00:00 | A1085
130AA052 | N | N | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1085
130AA052A | N | N | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A1085
130AA113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | mg/l | 0.372 | 10 | 90.2 | 28.0029 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1085
130AA113A | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | mg/l | 0.372 | 10 | 90.2 | 28.0029 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1085
130AA249 | ZS | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | % |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A7002
130AA249 | ZS | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 1 | mg/l |  | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A7002
130AA249 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00 | A7002
130AA300 | IC1 | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.05 | mg/l | 0.0196 | 5 | 101 | 10.198 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 0.01 | mg/l | 0.0136 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l | 0.0153 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | NO2 | NO2 | nf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.0094 | 3.4 | 100 | 6.8 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | NO3 | NO3 | nf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.0124 | 6.3 | 103 | 13.9556 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.05 | 6.3 | 103 | 13.9556 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | PO4 | PO4 | nf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | ug/l | 32.4 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | mg/l | 0.1 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300 | IC1 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 0.05 | mg/l | 0.0089 | 4.7 | 96 | 12.3434 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.05 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 0.01 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | NO2 | NO2 | nf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l |  | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | NO3 | NO3 | nf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l |  | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | PO4 | PO4 | nf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | ug/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | ug/l |  | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA300A | IC1 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 0.05 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00 | A1040
130AA710 | KATIONEN | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 1 | ug/l |  | 9 | 94 | 21.6333 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00 | A1.042
130AA710 | KATIONEN | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 1 | ug/l |  | 5 | 90 | 22.3607 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00 | A1.042
130AA710 | KATIONEN | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 1 | ug/l |  | 3 | 90 | 20.8806 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00 | A1.042
130AA710 | KATIONEN | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 1 | ug/l |  | 5 | 103 | 11.6619 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | 1,2,4-Triazol | 124Tazl | NVT | 1,2,4-triazole | 288-88-0 |  | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | 2-Cyanoguanidine | CNgandne | NVT | 2-Cyanoguanidine | 461-58-5 |  | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | 2-Hydroxyibuprofen | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.1 | ug/l | 0.0294 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Acesulfaam | acsfm | NVT | acesulfaam | 33665-90-6 | 0.1 | ug/l | 0.0264 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | AMPA | AMPA | NVT | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.5 | ug/l | 0.247 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Ciprofloxacine | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Cyclamaat | cycmt | NVT | cyclamaat | 100-88-9 | 0.1 | ug/l | 0.0419 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Glufosinaat | glufsnt | NVT | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.1 | ug/l | 0.0127 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Glyfosaat | glyfst | NVT | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.1 | ug/l | 0.0312 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Johexol | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.2 | ug/l | 0.109 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Jomeprol | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l | 0.0597 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Jopromide | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.1 | ug/l | 0.0290 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Joxitalaminezuur | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.1 | ug/l | 0.0833 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | MPPA | 3C1yPppozr | NVT | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.1 | ug/l | 0.0152 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Saccharine | saccrne | NVT | saccharine | 81-07-2 | 0.1 | ug/l | 0.0681 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Sucralose | suclse | NVT | sucralose | 56038-13-2 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.1 | ug/l | 0.0349 |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
130AA720 | ANIONEN | Trifluorazijnzuur | TFHAc | NVT | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 120 | 00:00:00 | A1.042
140AA003 | %GR | %GR | %GR | dg | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 1 | 100 | 2 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 6620 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 10 | 999.00:00:00 | A1433
140AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.286 | 14 | 100 | 28 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
140AA151 | C | C | %C | dg | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | % | 0.15 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
140AA153 | AC | AC | %AC | dg | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.3 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
140AA154 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | VBS | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | ONB
140AA158 | N | N | N | dg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W1415 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
140AA160 | KGFP2 | KGFP2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5753 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1443
140AA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140AA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
140VB150 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBS | 40 | C40 | 100 | 7.00:00:00 | A7002
140VB150 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBS | 40 | C40 | 100 | 7.00:00:00 | A7002
140VB150 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBS | 40 | C40 | 100 | 7.00:00:00 | A7002
144AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.286 | 14 | 100 | 28 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1067
144AA151 | C | C | %C | dg | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5756 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1067
144AA153 | S63_OC | S63_OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1067
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 105 | 11.6619 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1445
144AA172 | s_NMDSED | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
144AA172 | s_NMDSED | s_NMDSED | s_NMDSED | dg | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
144HR088 | S63_LOI | S63_%GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 10 | 999.00:00:00 | A1088
144MB064 | LASER>16 | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D20 | D20 | dg | Korreldiameter bij 20% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D30 | D30 | dg | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D40 | D40 | dg | Korreldiameter bij 40% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D60 | D60 | dg | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D70 | D70 | dg | Korreldiameter bij 70% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D80 | D80 | dg | Korreldiameter bij 80% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | KGF53 | %KGF53 | dg | Korrelgroottefractie tot 53 um in procenten | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064 | LASER>16 | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D20 | D20 | dg | Korreldiameter bij 20% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D30 | D30 | dg | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D40 | D40 | dg | Korreldiameter bij 40% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D60 | D60 | dg | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D70 | D70 | dg | Korreldiameter bij 70% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D80 | D80 | dg | Korreldiameter bij 80% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | KGF53 | %KGF53 | dg | Korrelgroottefractie tot 53 um in procenten | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB064A | LASER>16 | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065 | LASER>16 | %KGVx | %KGV | dg | Fractie 16-2000 um; identiek aan %KGF16-2000 | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065 | LASER>16 | KTS | KTS | NVT | KTS | NVT | -1000 | DIMSLS |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065 | LASER>16 | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065 | LASER>16 | PIEK2 | PIEK2 | NVT | PIEK2 | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065 | LASER>16 | SCH | SCH | NVT | SCH | NVT | -1000 | DIMSLS |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065 | LASER>16 | VAR | VAR | NVT | VAR | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065A | LASER>16 | %KGVx | %KGV | dg | Fractie 16-2000 um; identiek aan %KGF16-2000 | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065A | LASER>16 | KTS | KTS | NVT | KTS | NVT | -1000 | DIMSLS |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065A | LASER>16 | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065A | LASER>16 | PIEK2 | PIEK2 | NVT | PIEK2 | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065A | LASER>16 | SCH | SCH | NVT | SCH | NVT | -1000 | DIMSLS |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB065A | LASER>16 | VAR | VAR | NVT | VAR | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1064
144MB066 | NMDSED | %KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A1064
144MB066 | NMDSED | s_NMDSED | s_NMDSED | dg | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A1064
144MB068 | %KGFG2000 | KGFG2000 | %KGFG2000 | dg | Korrelgroottefractie boven 2000um in procenten | NVT | 1 | % | 0.1 | 10 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A063 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070 | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070A | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | D15 | D15 | dg | Korreldiameter bij 15% van het monster | NVT |  | um |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | D30 | D30 | dg | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT |  | um |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | D60 | D60 | dg | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT |  | um |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | D85 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | KGF1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | KGF125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | KGF2000 | %KGF2000 | dg | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT |  | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | KGF250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | KGF500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB070B | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | D10 | D10 | NVT | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | D50 | D50 | NVT | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | D90 | D90 | NVT | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | F1000-2000 | %KGF2000 | dg | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071 | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | D10 | D10 | NVT | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | D50 | D50 | NVT | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | D90 | D90 | NVT | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | F1000-2000 | %KGF2000 | dg | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144MB071A | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1070
144VB150 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144VB150 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144VB150 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144VB151 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBG | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A7002
144VB151 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBG | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A7002
144VB151 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBG | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A7002
150AA003 | %GR | %GR | %GR | dg | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 1 | 100 | 2 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 6620 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 10 | 999.00:00:00 | A1433
150AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
150AA151 | C | C | %C | dg | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | % | 0.3 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
150AA153 | AC | AC | %AC | dg | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.3 | 15 | 100 | 30 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
150AA158 | N | N | N | dg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W1415 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1415
150AA160 | KGFP2 | KGFP2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5753 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1443
150AA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150AA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
150VB150 | %DS\DG\NG | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBC | 50 | C02 | 10 | 7.00:00:00 | A7002
150VB150 | %DS\DG\NG | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBC | 50 | C02 | 10 | 7.00:00:00 | A7002
150VB150 | %DS\DG\NG | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBC | 50 | C02 | 10 | 7.00:00:00 | A7002
154AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5756 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A1067
154AA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 4 | 105 | 12.8062 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154AA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00 | A1445
154HR088 | LOI | %GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 10 | 999.00:00:00 | A1088
154VB150 | %DS\DG\NG | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBZ | 54 | C40 | 399 | 7.00:00:00 | A1034
154VB150 | %DS\DG\NG | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBZ | 54 | C40 | 399 | 7.00:00:00 | A1034
154VB150 | %DS\DG\NG | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBZ | 54 | C40 | 399 | 7.00:00:00 | A1034
164HR788 | JH_LOI | %GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C45 | 10 | 999.00:00:00 | A1088
164HR988 | NH_LOI | %GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C45 | 10 | 999.00:00:00 | A1088
164VB170 | JH_%DS | %DS | %DS | ng | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 20 | 100 | 40 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00 | A1034
164VB170 | JH_%DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00 | A1034
164VB170 | JH_%DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00 | A1034
164VB177 | JH_SNIJDATA | AANTL | AANTL | NVT | Aantal | NVT | 1 | [5 empty] | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB177 | JH_SNIJDATA | GEM_ADW | GEM_ADW | ng | Gemiddeld asvrij drooggewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB177 | JH_SNIJDATA | GEM_GWT | GEM_GWT | NVT | Gemiddeld gewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB177 | JH_SNIJDATA | GEM_LTE | GEM_LTE | NVT | Gemiddelde lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB177 | JH_SNIJDATA | SD_LTE | SD_LTE | NVT | Variantie lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB190 | NH_%DS | %DS | %DS | ng | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 20 | 100 | 40 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00 | A1034
164VB190 | NH_%DS | DG | DG | ng | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00 | A1034
164VB190 | NH_%DS | NG | NG | ng | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00 | A1034
164VB197 | NH_SNIJDATA | AANTL | AANTL | NVT | Aantal | NVT | 1 | [5 empty] | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB197 | NH_SNIJDATA | GEM_ADW | GEM_ADW | ng | Gemiddeld asvrij drooggewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB197 | NH_SNIJDATA | GEM_GWT | GEM_GWT | NVT | Gemiddeld gewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB197 | NH_SNIJDATA | GEM_LTE | GEM_LTE | NVT | Gemiddelde lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
164VB197 | NH_SNIJDATA | SD_LTE | SD_LTE | NVT | Variantie lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A1307
310AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | NVT | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 20 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 3000 | 999.00:00:00 | A3001
310AR002 | BETA | BETA | BETA | NVT | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 2000 | 999.00:00:00 | A3003
310AR006 | H3 | H3 | H3 | NVT | Beta activiteit van tritium | NVT | 10 | mBq/l | 500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9698 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3010
310AR008 | K40ber | K40ber | K40BRKD | NVT | Activiteitsconcentratie van K40 volgens | NVT | 1 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 1 | 999.00:00:00 | A3003
310AR009 | RESTB | RESTB | RESTB | NVT | Rest beta activiteit | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 1 | 999.00:00:00 | A3003
310AR014 | Sr90 | Sr90 | Sr90 | NVT | strontium 90 | 10098-97-2 | 1 | mBq/l | 60 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W3041 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 2500 | 999.00:00:00 | A3041
310AR110 | Ra226 | Po210 | Po210 | NVT | polonium 210 | 13981-52-7 | 0.1 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3051
310AR110 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | NVT | radium 226 | 13982-63-3 | 0.1 | mBq/l | 1 | 15 | 106 | 32.311 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3051
310AR110 | Ra226 | Ra228 | Ra228 | NVT | radium 228 | 15262-20-1 | 0.1 | mBq/l | 1 | 20 | 115 | 50 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3051
310AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | NVT | zilver 110m | 378784-24-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | NVT | americium 241 | 86954-36-1 | 50 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | NVT | beryllium 7 | 13966-02-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Ce144 | Ce144 | NVT | cerium 144 | 14762-78-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | NVT | kobalt 58 | 13981-38-9 | 50 | mBq/l | 1000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | NVT | kobalt 60 | 10198-40-0 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 50 | mBq/l | 590 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Hg203 | Hg203 | NVT | kwik 203 | 13982-78-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | I131 | I131 | NVT | jood 131 | 24267-56-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | In111 | In111 | NVT | indium 111 | 15750-15-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | K40 | K40 | NVT | kalium 40 | 13966-00-2 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | NVT | lutetium 177 | 14265-75-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | NVT | mangaan 54 | 13966-31-9 | 50 | mBq/l | 400 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Mo99 | Mo99 | NVT | molybdeen 99 | 14119-15-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Na22 | Na22 | NVT | natrium 22 | 13966-32-0 | 50 | mBq/l | 5000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | NVT | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | NVT | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 50 | mBq/l | 5500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Sb122 | Sb122 | NVT | antimoon 122 | 14374-79-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Sb124 | Sb124 | NVT | antimoon 124 | 14683-10-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Sb125 | Sb125 | NVT | antimoon 125 | 14234-35-6 | 50 | mBq/l | 840 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Tc99m | Tc99m | NVT | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 50 | mBq/l | 2 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | NVT | thallium 201 | 15064-65-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
310AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | NVT | zink 65 | 13982-39-3 | 50 | mBq/l | 1960 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | NVT | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 20 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 3000 | 999.00:00:00 | A3001
314AR002 | BETA | BETA | BETA | NVT | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 2000 | 999.00:00:00 | A3003
314AR006 | H3 | H3 | H3 | NVT | Beta activiteit van tritium | NVT | 10 | mBq/l | 500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 9698 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3010
314AR008 | K40ber | K40ber | K40BRKD | NVT | Activiteitsconcentratie van K40 volgens | NVT | 1 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 1 | 999.00:00:00 | A3005
314AR009 | RESTB | RESTB | RESTB | NVT | Rest beta activiteit | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 1 | 999.00:00:00 | A3005
314AR014 | Sr90 | Sr90 | Sr90 | NVT | strontium 90 | 10098-97-2 | 1 | mBq/l | 60 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W3041 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 2500 | 999.00:00:00 | A3041
314AR020 | Tc99 | Tc99 | Tc99 | NVT | technetium 99 | 14133-76-7 | 0.1 | mBq/l | 0.02 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3060 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 4000 | 999.00:00:00 | A3060
314AR021 | Cs134/137 | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | mBq/l | 1 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A803 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5000 | 999.00:00:00 | A3021
314AR021 | Cs134/137 | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | mBq/l | 1 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A803 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5000 | 999.00:00:00 | A3021
314AR110 | Ra226 | Po210 | Po210 | NVT | polonium 210 | 13981-52-7 | 0.1 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3051
314AR110 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | NVT | radium 226 | 13982-63-3 | 0.1 | mBq/l | 1 | 15 | 106 | 32.311 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3051
314AR110 | Ra226 | Ra228 | Ra228 | NVT | radium 228 | 15262-20-1 | 0.1 | mBq/l | 1 | 20 | 115 | 50 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3051
314AR400 | Pu239/Pu240 | Pu239 | Pu239 | nf | plutonium 239 | 15117-48-3 | 0.001 | Bq/m3 | 0.00077 | 3.6 | 100 | 7.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 70A | 14 | C40 | 1950 | 999.00:00:00 | A4.418
314AR400 | Pu239/Pu240 | Pu240 | Pu240 | nf | plutonium 240 | 14119-33-6 | 0.002 | Bq/m3 | 0.0017 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 70A | 14 | C40 | 1950 | 999.00:00:00 | A4.418
314AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | NVT | zilver 110m | 378784-24-8 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | NVT | americium 241 | 86954-36-1 | 50 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | NVT | beryllium 7 | 13966-02-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Ce144 | Ce144 | NVT | cerium 144 | 14762-78-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | NVT | kobalt 58 | 13981-38-9 | 50 | mBq/l | 1000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | NVT | kobalt 60 | 10198-40-0 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 50 | mBq/l | 590 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Hg203 | Hg203 | NVT | kwik 203 | 13982-78-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | I131 | I131 | NVT | jood 131 | 24267-56-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | In111 | In111 | NVT | indium 111 | 15750-15-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | K40 | K40 | NVT | kalium 40 | 13966-00-2 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | NVT | lutetium 177 | 14265-75-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | NVT | mangaan 54 | 13966-31-9 | 50 | mBq/l | 400 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Mo99 | Mo99 | NVT | molybdeen 99 | 14119-15-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Na22 | Na22 | NVT | natrium 22 | 13966-32-0 | 50 | mBq/l | 5000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | NVT | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | NVT | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 50 | mBq/l | 5500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Sb122 | Sb122 | NVT | antimoon 122 | 14374-79-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Sb124 | Sb124 | NVT | antimoon 124 | 14683-10-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Sb125 | Sb125 | NVT | antimoon 125 | 14234-35-6 | 50 | mBq/l | 840 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Tc99m | Tc99m | NVT | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 50 | mBq/l | 2 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | NVT | thallium 201 | 15064-65-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
314AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | NVT | zink 65 | 13982-39-3 | 50 | mBq/l | 1960 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR006 | H3 | H3 | H3 | NVT | Beta activiteit van tritium | NVT | 10 | mBq/l | 1300 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9698 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 400 | 999.00:00:00 | A3010
330AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | NVT | zilver 110m | 378784-24-8 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | NVT | americium 241 | 86954-36-1 | 50 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | NVT | beryllium 7 | 13966-02-4 | 50 | mBq/l | 700 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Ce144 | Ce144 | NVT | cerium 144 | 14762-78-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | NVT | kobalt 58 | 13981-38-9 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | NVT | kobalt 60 | 10198-40-0 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 50 | mBq/l | 590 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Hg203 | Hg203 | NVT | kwik 203 | 13982-78-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | I131 | I131 | NVT | jood 131 | 24267-56-9 | 50 | mBq/l | 500 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | In111 | In111 | NVT | indium 111 | 15750-15-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | K40 | K40 | NVT | kalium 40 | 13966-00-2 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | NVT | lutetium 177 | 14265-75-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | NVT | mangaan 54 | 13966-31-9 | 50 | mBq/l | 400 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Mo99 | Mo99 | NVT | molybdeen 99 | 14119-15-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Na22 | Na22 | NVT | natrium 22 | 13966-32-0 | 50 | mBq/l | 1000 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | NVT | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | NVT | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 50 | mBq/l | 5500 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Sb122 | Sb122 | NVT | antimoon 122 | 14374-79-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Sb124 | Sb124 | NVT | antimoon 124 | 14683-10-4 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Sb125 | Sb125 | NVT | antimoon 125 | 14234-35-6 | 50 | mBq/l | 840 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Tc99m | Tc99m | NVT | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 50 | mBq/l | 2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | NVT | thallium 201 | 15064-65-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
330AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | NVT | zink 65 | 13982-39-3 | 50 | mBq/l | 1960 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR103 | Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
340AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR001 | S63_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
344AR002 | S63_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
344AR010 | S63_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR103 | S63_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
344AR500 | S63_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
350AR002 | BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
350AR010 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR103 | Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
350AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
354AR002 | BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
354AR010 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR103 | Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
354AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR061 | JW_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
364AR062 | JW_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
364AR070 | JH_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR071 | JH_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
364AR072 | JH_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
364AR080 | NW_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR081 | NW_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
364AR082 | NW_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
364AR090 | NH_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR091 | NH_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3002
364AR092 | NH_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3004
364AR163 | JW_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR173 | JH_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR183 | NW_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR193 | NH_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR560 | JW_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR570 | JH_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR580 | NW_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
364AR590 | NH_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00 | A3020
410LS100A | CaMgzoet | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.1 | mg/l |  | 1 | 101 | 2.8284 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00 | A4414
410LS100A | CaMgzoet | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 1 | mg/l |  | 1 | 100 | 2 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00 | A4414
410LS100A | CaMgzoet | K | K | NVT | kalium | 7440-09-7 | 0.1 | mg/l |  | 2 | 98 | 5.6569 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00 | A4414
410LS100A | CaMgzoet | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.05 | mg/l |  | 2 | 102 | 5.6569 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00 | A4414
410LS100A | CaMgzoet | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.5 | mg/l |  | 1 | 101 | 2.8284 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00 | A4414
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | As(III) | As(III) | nf | arseniet | 15502-74-6 | 0.005 | ug/l | 0.0033 | 3.4 | 100 | 6.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | As(V) | As(V) | nf | arsenaat | 15584-04-0 | 0.005 | ug/l | 0.0026 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Cr(VI) | CrVI | nf | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 0.01 | ug/l | 0.0058 | 1.5 | 100 | 3 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | DMA | DMA | nf | dimethylarseenzuur | 75-60-5 | 0.005 | ug/l | 0.0015 | 1.2 | 100 | 2.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadobutrol | gadbtl | Gd | gadobutrol MRI-contrastmiddel | 770691-21-9 | 0.0003 | ug/l | 0.00019 | 1.9 | 100 | 3.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadopentetaat | gadpttt | Gd | gadopentetaat anion | 20694-16-0 | 0.0003 | ug/l | 0.00013 | 2.6 | 101 | 5.5714 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadoteraat | gadtrt | Gd | gadoteraat anion | 83678-67-5 | 0.0003 | ug/l | 0.00011 | 2.5 | 101 | 5.3852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadoteridol | gadtrdl | Gd | gadoteridol MRI-contrastmiddel | 120066-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00017 | 0.8 | 100 | 1.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | GdB+GdX | sgadbntxtt | Gd | som gadobenaat anion en gadoxetaat anion | NVT | 0.0003 | ug/l | 0.00018 | 1.5 | 100 | 3 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | MMA | MMA | nf | monomethylarseenzuur | 124-58-3 | 0.005 | ug/l | 0.0012 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Se(IV) | Se(IV) | nf | seleniet | 14124-67-5 | 0.01 | ug/l | 0.0039 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Se(VI) | Se(VI) | nf | selenaat | 14124-68-6 | 0.01 | ug/l | 0.0035 | 1.4 | 100 | 2.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 999 | 10.00:00:00 | A4410
410LS400 | OW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS400 | OW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.20591 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401 | OW_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.20591 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS401R | INBES_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
410LS420 | Hg | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.2 | ng/l | 0.07 | 3.8 | 99 | 7.8588 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 1 | 28.00:00:00 | A4415
410LS421 | Hg nf | Hg nf | Hg | nf | kwik | 7439-97-6 | 0.2 | ng/l | 0.07 | 3.8 | 99 | 7.8588 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00 | A4415
410LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | NVT | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 5.6 | 90 | 22.9225 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 10 | C44 | 490 | 7.00:00:00 | A4411
410LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | NVT | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.04 | ng/l | 0.024 | 7 | 90 | 24.4131 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 10 | C44 | 490 | 7.00:00:00 | A4411
414LS400 | ZW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.20591 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS400 | ZW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.20591 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS401 | ZW_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
414LS404 | BSi | BSi | SiO2 | Sipg | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.06 | mg/l | 0.055 | 10 | 103 | 20.8806 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 19 | 14 | C40 | 700 | 28.00:00:00 | A4404
414LS420 | Hg | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.2 | ng/l | 0.07 | 2.4 | 98 | 6.2482 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 10 | 28.00:00:00 | A4415
414LS421 | Hg nf | Hg nf | Hg | nf | kwik | 7439-97-6 | 0.2 | ng/l | 0.07 | 2.4 | 98 | 6.2482 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 10 | 28.00:00:00 | A4415
414LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | NVT | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 5.6 | 90 | 22.9225 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 14 | C44 | 500 | 7.00:00:00 | A4411
414LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | NVT | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.04 | ng/l | 0.024 | 7 | 90 | 24.4131 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 14 | C44 | 500 | 7.00:00:00 | A4411
415LS400 | BW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.20591 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS400 | BW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.20591 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-03-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 4-6-7440 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
415LS401 | BW_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | ug/l | 0.00708 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 20 | ug/l | 22.05905 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.1 | ug/l | 0.03043 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 200 | ug/l | 200 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.5 | ug/l | 0.14498 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.01 | ug/l | 0.00974 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.02 | ug/l | 0.01223 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.01 | ug/l | 0.00754 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.05 | ug/l | 0.08897 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 1 | ug/l | 0.52469 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.05 | ug/l | 0.02038 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 2 | ug/l | 1.3091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.01 | ug/l | 0.00788 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.01 | ug/l | 0.00683 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.00715 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.01 | mg/l | 0.008419 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.1 | ug/l | 0.05087 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.01 | ug/l | 0.01103 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.05 | ug/l | 0.03458 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.01 | ug/l | 0.00863 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.1 | ug/l | 0.03987 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.01 | ug/l | 0.00913 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 10 | ug/l | 6.01533 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.01 | ug/l | 0.00608 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.5 | ug/l | 0.64666 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.5 | ug/l | 0.16315 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-03-1 | 0.1 | ug/l | 0.03122 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.01 | ug/l | 0.00755 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | ug/l | 0.20928 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 50 | ug/l | 3.40464 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.2 | ug/l | 0.20282 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.01 | ug/l | 0.01068 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 4-6-7440 | 0.5 | ug/l | 0.32111 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 10 | ug/l | 2.36366 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.1 | ug/l | 0.03065 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.5 | ug/l | 0.18963 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.1 | ug/l | 0.07131 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.01 | ug/l | 0.01163 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 1 | ug/l | 0.52637 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 50 | ug/l | 7.8281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.05 | ug/l | 0.02498 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.05 | ug/l | 0.01293 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.05 | ug/l | 0.01948 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 2 | ug/l | 1.01889 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.01 | ug/l | 0.00552 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.05 | ug/l | 0.01045 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.01 | ug/l | 0.00675 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.05 | ug/l | 0.02537 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.1 | ug/l | 0.03692 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.5 | ug/l | 0.25305 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.1 | ug/l | 0.07402 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.01 | ug/l | 0.01184 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 2 | ug/l | 0.65883 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400 | AW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.5 | ug/l | 0.18428 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | ug/l | 0.00708 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 20 | ug/l | 22.05905 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.1 | ug/l | 0.03043 | 3.7 | 103. | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 200 | ug/l | 200 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.5 | ug/l | 0.14498 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.01 | ug/l | 0.00974 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.02 | ug/l | 0.01223 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.01 | ug/l | 0.00754 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.05 | ug/l | 0.08897 | 2.2 | 101. | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 1 | ug/l | 0.52469 | 4.1 | 100. | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.05 | ug/l | 0.02038 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 2 | ug/l | 1.3091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.01 | ug/l | 0.00788 | 1.8 | 101. | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.01 | ug/l | 0.00683 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.00715 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.01 | mg/l | 0.008419 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.1 | ug/l | 0.05087 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.01 | ug/l | 0.01103 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.05 | ug/l | 0.03458 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.01 | ug/l | 0.00863 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.1 | ug/l | 0.03987 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.01 | ug/l | 0.00913 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 10 | ug/l | 6.01533 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.01 | ug/l | 0.00608 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.5 | ug/l | 0.64666 | 3.5 | 103. | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.5 | ug/l | 0.16315 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-03-1 | 0.1 | ug/l | 0.03122 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.01 | ug/l | 0.00755 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | ug/l | 0.20928 | 2.3 | 100. | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 50 | ug/l | 3.40464 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.2 | ug/l | 0.20282 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.01 | ug/l | 0.01068 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 4-6-7440 | 0.5 | ug/l | 0.32111 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 10 | ug/l | 2.36366 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.1 | ug/l | 0.03065 | 4.7 | 100. | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.5 | ug/l | 0.18963 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.1 | ug/l | 0.07131 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.01 | ug/l | 0.01163 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 1 | ug/l | 0.52637 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 50 | ug/l | 7.8281 | 2.8 | 100. | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.01 | ug/l | 0.00552 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.05 | ug/l | 0.01293 | 2.4 | 100. | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.05 | ug/l | 0.01948 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 2 | ug/l | 1.01889 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.05 | ug/l | 0.02498 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.05 | ug/l | 0.01045 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.01 | ug/l | 0.00675 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.05 | ug/l | 0.02537 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.1 | ug/l | 0.03692 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.5 | ug/l | 0.25305 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.1 | ug/l | 0.07402 | 2.9 | 101. | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.01 | ug/l | 0.01184 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 2 | ug/l | 0.65883 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS400A | AW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.5 | ug/l | 0.18428 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00 | A4414
430LS420 | Hg | Hg | Hg |  | kwik | 7439-97-6 | 1 | ng/l | 0.025 | 7 | 97 | 15.2315 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A4415
430LS420A | Hg | Hg | Hg |  | kwik | 7439-97-6 | 0.03 | ng/l | 0.025 | 7 | 97 | 15.2315 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00 | A4415
430LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | kation | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 5.6 | 90 | 22.9225 | Afvalwater | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 30 | C44 | 490 | 7.00:00:00 | A4411
430LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | kation | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.04 | ng/l | 0.024 | 7 | 90 | 24.4131 | Afvalwater | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 30 | C44 | 490 | 7.00:00:00 | A4411
440LS400 | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-09-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-03-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS400 | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
440LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4415
444LS400 | S63_Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-09-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | K in mg/kg | K | dg | kalium | 7440-09-7 | 60 | mg/kg | 59 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Mg in mg/kg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 70 | mg/kg | 65 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Na in mg/kg | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 70 | mg/kg | 66 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-03-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Ti in mg/kg | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 3 | mg/kg | 2.9 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS400 | S63_Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
444LS420 | S63_Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4415
444LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 44 | C45 | 20 | 999.00:00:00 | A4411
444LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 44 | C45 | 20 | 999.00:00:00 | A4411
450LS400 | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-09-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-03-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400 | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-09-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-03-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS400A | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
450LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4415
450LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 50 | C45 | 20 | 999.00:00:00 | A4411
450LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 50 | C45 | 20 | 999.00:00:00 | A4411
454LS400 | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-09-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-03-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS400 | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4412
454LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4415
454LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 54 | C45 | 20 | 999.00:00:00 | A4411
454LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 54 | C45 | 20 | 999.00:00:00 | A4411
464LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 64 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A4415
510LC100 | VOC | 111TCEa | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 99.9 | 11.2018 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 1122TCEa | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.5 | ug/l | 0.0051 | 6.8 | 95.5 | 16.3083 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 112TCEa | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 4.7 | 96.8 | 11.3719 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 11DCEa | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | ug/l | 0.0037 | 6.8 | 98.9 | 13.7768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 11DCEe | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | ug/l | 0.0304 | 8.8 | 87.9 | 29.9232 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | ug/l | 0.0045 | 5 | 102 | 10.7703 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 123TCPr | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.0023 | 5.7 | 93.5 | 17.2905 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 123TMyB | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 5 | 91 | 20.5913 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | ug/l | 0.0047 | 5.1 | 103 | 11.8338 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 124TMyB | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | ug/l | 0.0035 | 4.8 | 93.4 | 16.3218 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | ug/l | 0.0029 | 4.1 | 103 | 10.1607 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 12DCEa | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | ug/l | 0.0014 | 5.1 | 99.4 | 10.2703 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 12DCPr | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | ug/l | 0.0019 | 5.4 | 99.1 | 10.949 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.0034 | 5.1 | 87.8 | 26.4462 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l |  | 3 | 95 | 11.6619 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.05 | ug/l | 0.0043 | 5.3 | 104 | 13.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 135TMyB | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.0046 | 5.1 | 90.2 | 22.0952 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 13DCB | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | ug/l | 0.0032 | 4.4 | 96.5 | 11.2446 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 13DCPr | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | ug/l | 0.0019 | 6.1 | 91.7 | 20.601 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | ug/l | 0.0041 | 4.7 | 96.4 | 11.8406 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 1Ey2MyB | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.0039 | 5.3 | 95.2 | 14.301 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 1Ey3MyB | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | ug/l | 0.0049 | 4.7 | 93.9 | 15.4013 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 1Ey4MyB | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | ug/l | 0.0051 | 5.2 | 90.2 | 22.1883 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 2CTo | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 6.7 | 95.4 | 16.2542 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 3CPre | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.1 | ug/l | 0.0253 | 10.4 | 96.9 | 21.7044 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | 3CTo | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.5 | ug/l | 0.0057 | 5.8 | 93.9 | 16.8345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.0015 | 5.5 | 92.3 | 18.9251 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | c12DCEe | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | ug/l | 0.0067 | 14.3 | 106 | 31.0155 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | c13DCPre | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | ug/l | 0.0013 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.0021 | 4.9 | 87.3 | 27.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | cyH | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | ug/l | 0.0048 | 7.2 | 93.7 | 19.1343 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DBrCM | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | ug/l | 0.0024 | 5.3 | 98.2 | 11.1946 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DBrMa | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | ug/l | 0.001 | 5.2 | 101 | 10.5906 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DCBrM | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | ug/l | 0.0025 | 5.4 | 98.7 | 11.1086 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DCM | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.5 | ug/l | 0.0936 | 19.2 | 97.7 | 38.6745 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DcyPDe | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | ug/l | 0.0038 | 4.6 | 105 | 13.5882 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DIPEr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | ug/l | 0.0025 | 13.8 | 99.7 | 27.6065 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DMeOMa | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.1 | ug/l | 0.0449 | 9.1 | 105 | 20.7663 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | DMyDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 5.3 | 101 | 10.787 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 9.6 | 85 | 35.618 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | HCE | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | ug/l | 0.0019 | 4.5 | 96.2 | 11.7796 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | MCEE | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.05 | ug/l | 0.0316 | 10.1 | 122 | 48.4153 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | MeMA | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.05 | ug/l | 0.0034 | 5.5 | 98.4 | 11.456 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.0046 | 9.3 | 92.9 | 23.4009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | PrB | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | ug/l | 0.0051 | 6 | 97.6 | 12.9244 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.0026 | 5.2 | 90.7 | 21.3101 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | t12DCEe | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | ug/l | 0.0105 | 5.9 | 101 | 11.9683 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | t13DCPre | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | ug/l | 0.0028 | 6.1 | 99 | 12.3628 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | T4CEe | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5.3 | 98.7 | 10.9142 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | T4CM | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5.4 | 98.5 | 11.2089 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | TBrM | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.0027 | 5 | 96.6 | 12.093 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | tBuB | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | ug/l | 0.0045 | 4.2 | 100 | 8.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | TCEe | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | ug/l | 0.0017 | 5.4 | 96.4 | 12.98 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | TCM | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | ug/l | 0.0021 | 6.2 | 96.9 | 13.8636 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | TMTHF | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.05 | ug/l | 0.0023 | 6.7 | 88.8 | 26.1021 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 5.3 | 88.9 | 24.6008 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
510LC320 | combipest | Aclonifen | acnfn | NVT | aclonifen | 74070-46-5 | 1 | ng/l | 0.945 | 11.8 | 88.5 | 32.9539 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Alachlor | alCl | NVT | alachloor | 15972-60-8 | 0.6 | ng/l | 0.57 | 14.5 | 87.6 | 38.1581 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Atrazine | atzne | NVT | atrazine | 1912-24-9 | 0.6 | ng/l | 0.569 | 6.9 | 86.4 | 30.5005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Atrazine-desethyl | desC2yatzne | NVT | desethylatrazine | 6190-65-4 | 0.6 | ng/l | 0.512 | 13.8 | 84.9 | 40.9121 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Azinphos-ethyl | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.4 | ng/l | 0.383 | 27 | 68.6 | 82.8242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Azinphos-methyl | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.597 | 17.1 | 73.3 | 63.4129 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Chlorfenvinphos | Clfvfs | NVT | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0.3 | ng/l | 0.269 | 7.3 | 79.4 | 43.7104 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Chloridazon | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.8 | ng/l | 0.57 | 17.5 | 81.4 | 51.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Chlorpyrifos | Clprfs | NVT | chloorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | ng/l | 0.496 | 12.2 | 84.3 | 39.7658 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Chlortoluron | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.2 | ng/l | 0.104 | 13 | 83.9 | 41.3865 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Coumaphos | coumfs | NVT | coumaphos | 56-72-4 | 0.2 | ng/l | 0.121 | 15.3 | 87.8 | 39.1372 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Diazinon | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | ng/l | 0.052 | 2.7 | 83.6 | 33.2415 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Dichlorvos | DClvs | NVT | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | ng/l | 0.237 | 28.2 | 95.4 | 57.1454 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Dimethenamid | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.9 | ng/l | 0.873 | 13.2 | 76.6 | 53.7327 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Dimethoate | Dmtat | NVT | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | ng/l | 0.244 | 8 | 72.5 | 57.28 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Diuron | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.9 | ng/l | 0.284 | 13.8 | 74.2 | 58.5177 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Fenamiphos | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.2 | ng/l | 0.103 | 10.2 | 109. | 27.2059 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Fenoxycarb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.1 | ng/l | 0.082 | 9.5 | 99.6 | 19.0168 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Heptenophos | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | ng/l | 0.211 | 10.6 | 88.1 | 31.8729 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.6 | ng/l | 0.55 | 13.4 | 87.1 | 37.2005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Irgarol | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.07 | ng/l | 0.05 | 2.8 | 78.4 | 43.5615 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Isoproturon | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.2 | ng/l | 0.164 | 9.3 | 86.4 | 32.9515 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Linuron | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.3 | ng/l | 0.825 | 11.3 | 77.9 | 49.6427 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Malathion | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.6 | ng/l | 0.548 | 7.2 | 81 | 40.6369 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Metazachlor | metzCl | NVT | metazachloor | 67129-08-2 | 0.5 | ng/l | 0.9 | 13 | 84.5 | 40.4599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Methabenzthiazuron | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.3 | ng/l | 0.077 | 11.5 | 71.9 | 60.7243 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Metolachlor | metlCl | NVT | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | ng/l | 0.434 | 19 | 89.2 | 43.71 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Mevinphos | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.9 | ng/l | 0.895 | 21.3 | 94.8 | 43.8511 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Monolinuron | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.3 | ng/l | 0.553 | 7.4 | 79.9 | 42.8378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Pirimicarb | pirmcb | NVT | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | ng/l | 0.274 | 31.7 | 89.8 | 66.6012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Pirimiphos-methyl | pirmfC1y | NVT | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.03 | ng/l | 0.05 | 6.1 | 90 | 23.4273 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Propazine | propzne | NVT | propazine | 139-40-2 | 0.05 | ng/l | 2.6 | 47.6 | 71.1 | 111.3727 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.5 | ng/l | 0.469 | 6.8 | 84.4 | 34.0353 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Pyrazophos | pyrazfs | NVT | pyrazofos | 13457-18-6 | 2 | ng/l | 1.781 | 17.9 | 91.5 | 39.6313 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Pyridaben | pyrdbn | NVT | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | ng/l | 0.154 | 22.5 | 75.3 | 66.8233 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Pyriproxifen | pyrpxfn | NVT | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.006 | ng/l | 0.005 | 12.1 | 86.4 | 36.4071 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Quinoxyfen | quinoxfn | NVT | quinoxyfen | 124495-18-7 | 0.08 | ng/l | 0.305 | 7.5 | 83.1 | 36.9789 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Simazine | simzne | NVT | simazine | 122-34-9 | 0.5 | ng/l | 0.534 | 6.6 | 89.8 | 24.2981 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Terbuthylazine | terC4yazne | NVT | terbutylazine | 5915-41-3 | 3 | ng/l | 1.478 | 21.5 | 80 | 58.7282 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Terbutryne | terbtne | NVT | terbutryne | 886-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.903 | 11.5 | 83.1 | 40.8832 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.2 | ng/l | 0.682 | 14.4 | 89.6 | 35.5258 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Tolclofos-methyl | tolcfsC1y | NVT | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 1 | ng/l | 0.921 | 18.4 | 79.8 | 54.648 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320 | combipest | Triazophos | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.03 | ng/l | 0.028 | 10.7 | 111 | 30.6914 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Aclonifen | acnfn | NVT | aclonifen | 74070-46-5 | 1 | ng/l | 0.945 | 11.8 | 88.5 | 32.9539 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Alachlor | alCl | NVT | alachloor | 15972-60-8 | 0.6 | ng/l | 0.57 | 14.5 | 87.6 | 38.1581 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Atrazine | atzne | NVT | atrazine | 1912-24-9 | 0.6 | ng/l | 0.569 | 6.9 | 86.4 | 30.5005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Atrazine-desethyl | desC2yatzne | NVT | desethylatrazine | 6190-65-4 | 0.6 | ng/l | 0.512 | 13.8 | 84.9 | 40.9121 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Azinphos-ethyl | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.4 | ng/l | 0.383 | 27 | 68.6 | 82.8242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Azinphos-methyl | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.597 | 17.1 | 73.3 | 63.4129 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Chlorfenvinphos | Clfvfs | NVT | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0.3 | ng/l | 0.269 | 7.3 | 79.4 | 43.7104 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Chloridazon | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.8 | ng/l | 0.57 | 17.5 | 81.4 | 51.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Chlorpyrifos | C2yClprfs | NVT | ethylchloorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | ng/l | 0.496 | 12.2 | 84.3 | 39.7658 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Chlortoluron | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.2 | ng/l | 0.104 | 13 | 83.9 | 41.3865 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Coumaphos | cumfs | NVT | cumafos | 56-72-4 | 0.2 | ng/l | 0.121 | 15.3 | 87.8 | 39.1372 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Diazinon | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | ng/l | 0.052 | 2.7 | 83.6 | 33.2415 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Dichlorvos | DClvs | NVT | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | ng/l | 0.237 | 28.2 | 95.4 | 57.1454 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Dimethenamid | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.9 | ng/l | 0.873 | 13.2 | 76.6 | 53.7327 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Dimethoate | Dmtat | NVT | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | ng/l | 0.244 | 8 | 72.5 | 57.28 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Diuron | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.9 | ng/l | 0.284 | 13.8 | 74.2 | 58.5177 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Fenamiphos | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.2 | ng/l | 0.103 | 10.2 | 109. | 27.2059 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Fenoxycarb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.1 | ng/l | 0.082 | 9.5 | 99.6 | 19.0168 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Heptenophos | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | ng/l | 0.211 | 10.6 | 88.1 | 31.8729 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.6 | ng/l | 0.55 | 13.4 | 87.1 | 37.2005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Irgarol | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.07 | ng/l | 0.05 | 2.8 | 78.4 | 43.5615 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Isoproturon | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.2 | ng/l | 0.164 | 9.3 | 86.4 | 32.9515 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Linuron | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.3 | ng/l | 0.825 | 11.3 | 77.9 | 49.6427 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Malathion | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.6 | ng/l | 0.548 | 7.2 | 81 | 40.6369 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Metazachlor | mzCl | NVT | metazachloor | 67129-08-2 | 0.5 | ng/l | 0.9 | 13 | 84.5 | 40.4599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Methabenzthiazuron | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.3 | ng/l | 0.077 | 11.5 | 71.9 | 60.7243 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Metolachlor | metlCl | NVT | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | ng/l | 0.434 | 19 | 89.2 | 43.71 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Mevinphos | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.9 | ng/l | 0.895 | 21.3 | 94.8 | 43.8511 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Monolinuron | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.3 | ng/l | 0.553 | 7.4 | 79.9 | 42.8378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Pirimicarb | pirmcb | NVT | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | ng/l | 0.274 | 31.7 | 89.8 | 66.6012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Pirimiphos-methyl | C1yprmfs | NVT | methylpirimifos | 29232-93-7 | 0.03 | ng/l | 0.05 | 6.1 | 90 | 23.4273 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Propazine | propzne | NVT | propazine | 139-40-2 | 0.05 | ng/l | 2.6 | 47.6 | 71.1 | 111.3727 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.5 | ng/l | 0.469 | 6.8 | 84.4 | 34.0353 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Pyrazophos | pyrazfs | NVT | pyrazofos | 13457-18-6 | 2 | ng/l | 1.781 | 17.9 | 91.5 | 39.6313 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Pyridaben | pyrdbn | NVT | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | ng/l | 0.154 | 22.5 | 75.3 | 66.8233 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Pyriproxifen | pyrpxfn | NVT | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.006 | ng/l | 0.005 | 12.1 | 86.4 | 36.4071 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Quinoxyfen | quinoxfn | NVT | quinoxyfen | 124495-18-7 | 0.08 | ng/l | 0.305 | 7.5 | 83.1 | 36.9789 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Simazine | simzne | NVT | simazine | 122-34-9 | 0.5 | ng/l | 0.534 | 6.6 | 89.8 | 24.2981 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Terbuthylazine | terC4yazne | NVT | terbutylazine | 5915-41-3 | 3 | ng/l | 1.478 | 21.5 | 80 | 58.7282 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Terbutryne | terbtn | NVT | terbutrin | 886-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.903 | 11.5 | 83.1 | 40.8832 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.2 | ng/l | 0.682 | 14.4 | 89.6 | 35.5258 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Tolclofos-methyl | tolcfsC1y | NVT | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 1 | ng/l | 0.921 | 18.4 | 79.8 | 54.648 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC320R | combipest | Triazophos | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.03 | ng/l | 0.028 | 10.7 | 111 | 30.6914 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
510LC803 | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | FDSA-I | PF1DSA | NVT | Perfluor-1-decaansulfonamide | 4262-70-8 | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | HFPO-TA | PFdC1yDOxazr | NVT | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 13252-14-7 | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | N-AP-FHxSA | C1yAoC3yHxSA | NVT | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 50598-28-2 | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | CoxC1yTC8yOH | NVT | CarboxyC1ydiC1y1-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorC8yl)sulfonyl}amino]C3yammon hydroxide | 34455-29-3 | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | FDSA-I | PF1DSA | NVT | Perfluor-1-decaansulfonamide | 4262-70-8 | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | HFPO-TA | PFdC1yDOxazr | NVT | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 13252-14-7 | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | N-AP-FHxSA | C1yAoC3yHxSA | NVT | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 50598-28-2 | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | CoxC1yTC8yOH | NVT | CarboxyC1ydiC1y1-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorC8yl)sulfonyl}amino]C3yammon hydroxide | 34455-29-3 | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC803A | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00 | A5429
510LC820 | KRW | 24DDT | 24DDT | NVT | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0006 | ug/l | 0.00051 | 16.8 | 105 | 35.0565 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | 44DDD | 44DDD | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00021 | 8.8 | 87.2 | 31.0664 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | 44DDE | 44DDE | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0002 | ug/l | 0.00008 | 3.3 | 99.2 | 6.7912 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | 44DDT | 44DDT | NVT | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 4.3 | 96.6 | 10.9636 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | aEndo | aedsfn | NVT | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0004 | ug/l | 0.00033 | 13.3 | 93.1 | 29.9666 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | aHCH | aHCH | NVT | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Ald | aldn | NVT | aldrin | 309-00-2 | 0.0003 | ug/l | 0.00022 | 6.3 | 96.1 | 14.8189 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Ant | Ant | NVT | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | ug/l | 0.00145 | 2.8 | 98.0 | 6.8819 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | BaA | BaA | NVT | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | ug/l | 0.00267 | 6.7 | 92.5 | 20.1137 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | BaP | BaP | NVT | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.002 | ug/l | 0.0014 | 6.6 | 96.0 | 15.435 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | bEndo | bedsfn | NVT | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.0008 | ug/l | 0.00025 | 6.5 | 91.9 | 20.7711 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | bfnx | bfnx | NVT | bifenox | 42576-02-3 | 0.0007 | ug/l | 0.00036 | 12.2 | 110 | 31.5493 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | BghiPe | BghiPe | NVT | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0002 | ug/l | 0.00007 | 3.7 | 97.9 | 8.5088 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | bHCH | bHCH | NVT | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | ug/l | 0.00005 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | BkF | BkF | NVT | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00008 | ug/l | 0.000008 | 8.8 | 103 | 18.5946 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | cHCH | cHCH | NVT | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | cHepo | cHpClepO | NVT | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 11.7 | 97.8 | 23.8101 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Chr | Chr | NVT | chryseen | 218-01-9 | 0.002 | ug/l | 0.00147 | 5.2 | 94.5 | 15.138 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | cypmtn | cypmtn | NVT | cypermethrin | 52315-07-8 | 0.0007 | ug/l | 0.00064 | 20.2 | 89.1 | 45.9064 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | DBahA | DBahAnt | NVT | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | ug/l | 0.00159 | 5.3 | 95.5 | 13.9054 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Dcfl | Dcfl | NVT | dicofol | 115-32-2 | 0.0001 | ug/l | 0.00008 | 6.9 | 99.3 | 13.8708 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | dHCH | dHCH | NVT | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 11.0 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Dld | dieldn | NVT | dieldrin | 60-57-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00019 | 7.4 | 94.1 | 18.9283 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | End | endn | NVT | endrin | 72-20-8 | 0.001 | ug/l | 0.00099 | 17.2 | 98.4 | 34.5485 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Flu | Flu | NVT | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | ug/l | 0.00331 | 10.2 | 98.9 | 20.5183 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | HCB | HCB | NVT | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00015 | 4.5 | 97.2 | 10.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | HCBd | HxClbtDen | NVT | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0005 | ug/l | 0.00045 | 4.0 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Hepta | HpCl | NVT | heptachloor | 76-44-8 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 11.6 | 104 | 24.5406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | InP | InP | NVT | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.0002 | ug/l | 0.00014 | 5.6 | 95.0 | 15.0147 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Isd | idn | NVT | isodrin | 465-73-6 | 0.0003 | ug/l | 0.00023 | 9.6 | 94.7 | 21.9317 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | ug/l | 0.01741 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | PCB101 | PCB101 | NVT | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 12.2 | 96.5 | 25.3842 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | PCB118 | PCB118 | NVT | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00003 | ug/l | 0.00003 | 5.8 | 94.4 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | PCB138 | PCB138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 5.5 | 93.2 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | PCB153 | PCB153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | ug/l | 0.00001 | 5.1 | 96.1 | 12.8406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | PCB180 | PCB180 | NVT | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00004 | ug/l | 0.00003 | 5.0 | 94.1 | 15.4674 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | PCB52 | PCB52 | NVT | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 8.5 | 94.3 | 20.4685 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | Pyr | Pyr | NVT | pyreen | 129-00-0 | 0.003 | ug/l | 0.00206 | 8.4 | 96.0 | 18.6075 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | QCB | PeClBen | NVT | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | ug/l | 0.00002 | 9.9 | 102 | 20.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | sBbjF | sBbjF | NVT | Som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | NVT | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 9.6 | 104 | 20.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | sPCB2831 | sPCB2831 | NVT | Som 2,4,4?-trichloorbifenyl (PCB28) en 2,4?,5-trichloorbifenyl (PCB31) | NVT | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 6.8 | 94.5 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820 | KRW | tHepo | tHpClepO | NVT | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0006 | ug/l | 0.00052 | 13.2 | 98.4 | 26.5932 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | 24DDT nf | 24DDT | nf | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0006 | ug/l | 0.00051 | 16.8 | 105 | 35.0565 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | 44DDD nf | 44DDD | nf | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00021 | 8.8 | 87.2 | 31.0664 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | 44DDE nf | 44DDE | nf | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0002 | ug/l | 0.00008 | 3.3 | 99.2 | 6.7912 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | 44DDT nf | 44DDT | nf | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 4.3 | 96.6 | 10.9636 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | aEndo nf | aedsfn | nf | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0004 | ug/l | 0.00033 | 13.3 | 93.1 | 29.9666 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | aHCH nf | aHCH | nf | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Ald nf | aldn | nf | aldrin | 309-00-2 | 0.0003 | ug/l | 0.00022 | 6.3 | 96.1 | 14.8189 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Ant nf | Ant | nf | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | ug/l | 0.00145 | 2.8 | 98.0 | 6.8819 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | BaA nf | BaA | nf | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | ug/l | 0.00267 | 6.7 | 92.5 | 20.1137 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | BaP nf | BaP | nf | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.002 | ug/l | 0.0014 | 6.6 | 96.0 | 15.435 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | bEndo nf | bedsfn | nf | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.0008 | ug/l | 0.00025 | 6.5 | 91.9 | 20.7711 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | bfnx nf | bfnx | nf | bifenox | 42576-02-3 | 0.0007 | ug/l | 0.00036 | 12.2 | 110 | 31.5493 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | BghiPe nf | BghiPe | nf | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0002 | ug/l | 0.00007 | 3.7 | 97.9 | 8.5088 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | bHCH nf | bHCH | nf | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | ug/l | 0.00005 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | BkF nf | BkF | nf | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00008 | ug/l | 0.000008 | 8.8 | 103 | 18.5946 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | cHCH nf | cHCH | nf | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | cHepo nf | cHpClepO | nf | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 11.7 | 97.8 | 23.8101 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Chr nf | Chr | nf | chryseen | 218-01-9 | 0.002 | ug/l | 0.00147 | 5.2 | 94.5 | 15.138 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | cypmtn nf | cypmtn | nf | cypermethrin | 52315-07-8 | 0.0007 | ug/l | 0.00064 | 20.2 | 89.1 | 45.9064 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | DBahA nf | DBahAnt | nf | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | ug/l | 0.00159 | 5.3 | 95.5 | 13.9054 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Dcfl nf | Dcfl | nf | dicofol | 115-32-2 | 0.0001 | ug/l | 0.00008 | 6.9 | 99.3 | 13.8708 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | dHCH nf | dHCH | nf | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 11.0 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Dld nf | dieldn | nf | dieldrin | 60-57-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00019 | 7.4 | 94.1 | 18.9283 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | End nf | endn | nf | endrin | 72-20-8 | 0.001 | ug/l | 0.00099 | 17.2 | 98.4 | 34.5485 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Fen nf | Fen | nf | fenanthreen | 85-01-8 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Flu nf | Flu | nf | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | ug/l | 0.00331 | 10.2 | 98.9 | 20.5183 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | HCB nf | HCB | nf | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00015 | 4.5 | 97.2 | 10.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | HCBd nf | HxClbtDen | nf | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0005 | ug/l | 0.00045 | 4.0 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Hepta nf | HpCl | nf | heptachloor | 76-44-8 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 11.6 | 104 | 24.5406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | InP nf | InP | nf | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.0002 | ug/l | 0.00014 | 5.6 | 95.0 | 15.0147 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Isd nf | idn | nf | isodrin | 465-73-6 | 0.0003 | ug/l | 0.00023 | 9.6 | 94.7 | 21.9317 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Naf nf | Naf | nf | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | ug/l | 0.01741 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | PCB101 nf | PCB101 | nf | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 12.2 | 96.5 | 25.3842 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | PCB118 nf | PCB118 | nf | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00003 | ug/l | 0.00003 | 5.8 | 94.4 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | PCB138 nf | PCB138 | nf | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 5.5 | 93.2 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | PCB153 nf | PCB153 | nf | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | ug/l | 0.00001 | 5.1 | 96.1 | 12.8406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | PCB180 nf | PCB180 | nf | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00004 | ug/l | 0.00003 | 5.0 | 94.1 | 15.4674 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | PCB52 nf | PCB52 | nf | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 8.5 | 94.3 | 20.4685 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | Pyr nf | Pyr | nf | pyreen | 129-00-0 | 0.003 | ug/l | 0.00206 | 8.4 | 96.0 | 18.6075 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | QCB nf | PeClBen | nf | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | ug/l | 0.00002 | 9.9 | 102 | 20.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | sBbjF nf | sBbjF | nf | Som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | NVT | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 9.6 | 104 | 20.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | sPCB2831 nf | sPCB2831 | nf | Som 2,4,4?-trichloorbifenyl (PCB28) en 2,4?,5-trichloorbifenyl (PCB31) | NVT | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 6.8 | 94.5 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC820NF | KRW | tHepo nf | tHpClepO | nf | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0006 | ug/l | 0.00052 | 13.2 | 98.4 | 26.5932 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510LC870 | Fenolen | 4TOP | 4ttC8yFol | NVT | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.003 | ug/l | 0.0025 | 4.8 | 100 | 9.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 10 | C46 | 1000 | 7.00:00:00 | A5443
510LC870 | Fenolen | PCP | PeClFol | NVT | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.01 | ug/l | 0.0027 | 1.2 | 98.2 | 4.3267 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 10 | C46 | 1000 | 7.00:00:00 | A5443
510LC870 | Fenolen | s4NP | s4C9yFol | NVT | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.05 | ug/l | 0.0389 | 7.4 | 97.1 | 15.8959 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 10 | C46 | 1000 | 7.00:00:00 | A5443
510LC896 | Mat_pol | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | ug/l | 0.6119 | 11 | 37 | 127.9062 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.05 | ug/l | 0.0172 | 15 | 51 | 102.489 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | esfvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.0054 | 12 | 60 | 83.5225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | EtPrton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.005 | ug/l | 0.0026 | 14 | 85 | 41.0366 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | Fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.001 | ug/l | 0.0019 | 11 | 94 | 25.0599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | Fentton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.005 | ug/l | 0.004 | 15 | 95 | 31.6228 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | FOZTPHEr | TFyPO4 | NVT | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.05 | ug/l | 0.0054 | 15 | 106 | 32.311 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | lcyhltn | lcyhltn | NVT | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.005 | ug/l | 0.0011 | 19 | 89 | 43.909 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | MetPrton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.01 | ug/l | 0.0029 | 14 | 85 | 41.0366 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | TBuPO4 | TC4yPO4 | NVT | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.1 | ug/l | 0.0476 | 20 | 94 | 41.7612 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510LC896 | Mat_pol | Trifrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.01 | ug/l | 0.0041 | 12 | 87 | 35.3836 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
514LC004 | GENEESM | 1H-Benzotriazol | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.1 | ug/l |  | 2.9 | 97.6 | 7.5286 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Amidotrizoic acid | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.1 | ug/l | 0.050466 | 5.6 | 112 | 26.4847 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Bezafibraat | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.01 | ug/l | 0.003689 | 8.4 | 105 | 19.551 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Carbamazepine | cbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.0077 | 6.1 | 110 | 23.4273 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Claritromycine | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.05 | ug/l | 0.010606 | 7 | 92.4 | 20.6649 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Clindamycine | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 0.01 | ug/l | 0.010755 | 20 | 131 | 73.7835 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Clozapine | clozpne | NVT | clozapine | 5786-21-0 | 0.01 | ug/l | 0.006616 | 8.3 | 90.9 | 24.6333 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Diclofenac | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l | 0.00275 | 4.3 | 98.9 | 8.8769 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Dimetridazole | DmTdzl | NVT | dimetridazol | 551-92-8 | 0.01 | ug/l | 0.003515 | 6.8 | 102 | 14.176 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Dipyrydamole | Dpyrdml | NVT | dipyridamol | 58-32-2 | 0.01 | ug/l | 0.005714 | 12.6 | 108 | 29.8503 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Gabapentine | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.01 | ug/l | 0.0036 | 18.3 | 69.4 | 71.3092 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Hydrochloorthiazide | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.1 | ug/l | 0.05915 | 11.3 | 99.3 | 22.6433 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Iopamidol | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.1 | ug/l | 0.035251 | 4.1 | 90.3 | 21.0618 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Irbesartan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.01 | ug/l | 0.00485 | 6.2 | 100 | 12.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Ketoprofen | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.004151 | 5.4 | 98.4 | 11.2641 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Lidocaine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.01 | ug/l | 0.006057 | 10.7 | 108 | 26.72 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Lincomycine | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.01 | ug/l | 0.005604 | 21.2 | 114 | 50.811 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Metoprolol | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.01 | ug/l | 0.0038 | 7.4 | 119 | 40.7804 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Oxazepam | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.1 | ug/l | 0.021792 | 6.2 | 86 | 30.6229 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Oxytetracycline | OxT4ccne | NVT | oxytetracycline [vervallen] | 6153-64-6 | 0.1 | ug/l | 0.079521 | 27.5 | 122 | 70.4344 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Paroxetine | paroetne | NVT | paroxetine | 61869-08-7 | 0.1 | ug/l | 0.01134 | 30.3 | 68.6 | 87.2708 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Pentoxyfilline | poxflne | NVT | pentoxifylline | 6-5-6493 | 0.01 | ug/l | 0.004221 | 8.7 | 89.6 | 27.1183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Phenazon | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.01 | ug/l | 0.005485 | 9.1 | 113 | 31.737 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Pipamperon | pipprn | NVT | pipamperon | 1893-33-0 | 0.01 | ug/l | 0.005527 | 54.8 | 89.6 | 111.5563 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Propranolol | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.1 | ug/l | 0.00698 | 13.4 | 91.9 | 31.3158 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | s4MBZT+5MBZT | s45C1y1Hbzta | NVT | 4+5-methylbenzotriazole | NVT | 0.1 | ug/l |  | 7 | 122 | 46.1736 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Sotalol | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.05 | ug/l | 0.02938 | 10.6 | 86.1 | 34.9611 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Sulfamethoxazole | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l | 0.00605 | 8.9 | 98.9 | 17.9354 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | TPPO | TPPO | NVT | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Trimethoprim | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.01 | ug/l | 0.004195 | 6.7 | 97.1 | 14.6014 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC004 | GENEESM | Valsartan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 4 | 99.7 | 8.0225 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00 | A5317
514LC317 | GCMStot | Coumps | coumfs | NVT | coumaphos | 56-72-4 | 0.02 | ug/l | 0.013 | 12 | 84 | 40 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Diaznn | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 7 | 83 | 36.7696 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.07 | ug/l | 0.068 | 18 | 82 | 50.9117 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | esfvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 11 | 90 | 29.7321 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | EtAzps | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.03 | ug/l | 0.027 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | EtPrton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.004 | ug/l | 0.0039 | 8 | 106 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Fenamfs | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 13 | 97 | 26.6833 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.004 | ug/l | 0.0035 | 6 | 79 | 43.6807 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Fentton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.004 | ug/l | 0.0036 | 7 | 87 | 29.5296 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Fnycb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.02 | ug/l | 0.016 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Heptnfs | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 8 | 95 | 18.868 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Malton | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | MetAzps | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.07 | ug/l | 0.063 | 25 | 77 | 67.9412 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Metprmfs | pirmfC1y | NVT | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 10 | 78 | 48.3322 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | MetPrton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.005 | ug/l | 0.0045 | 9 | 80 | 43.8634 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Mevps | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 15 | 89 | 37.2022 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Triazps | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 6 | 99 | 12.1655 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC317 | GCMStot | Trifrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6 | 87 | 28.6356 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | O1925
514LC320 | combipest | Aclonifen | acnfn | NVT | aclonifen | 74070-46-5 | 1 | ng/l | 0.945 | 11.8 | 88.5 | 32.9539 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Alachlor | alCl | NVT | alachloor | 15972-60-8 | 0.6 | ng/l | 0.57 | 14.5 | 87.6 | 38.1581 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Atrazine | atzne | NVT | atrazine | 1912-24-9 | 0.6 | ng/l | 0.569 | 6.9 | 86.4 | 30.5005 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Atrazine-desethyl | desC2yatzne | NVT | desethylatrazine | 6190-65-4 | 0.6 | ng/l | 0.512 | 13.8 | 84.9 | 40.9121 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Azinphos-ethyl | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.4 | ng/l | 0.383 | 27 | 68.6 | 82.8242 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Azinphos-methyl | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.597 | 17.1 | 73.3 | 63.4129 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Chlorfenvinphos | Clfvfs | NVT | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0.3 | ng/l | 0.269 | 7.3 | 79.4 | 43.7104 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Chloridazon | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.8 | ng/l | 0.57 | 17.5 | 81.4 | 51.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Chlorpyrifos | Clprfs | NVT | chloorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | ng/l | 0.496 | 12.2 | 84.3 | 39.7658 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Chlortoluron | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.2 | ng/l | 0.104 | 13 | 83.9 | 41.3865 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Coumaphos | coumfs | NVT | coumaphos | 56-72-4 | 0.2 | ng/l | 0.121 | 15.3 | 87.8 | 39.1372 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Diazinon | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | ng/l | 0.052 | 2.7 | 83.6 | 33.2415 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Dichlorvos | DClvs | NVT | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | ng/l | 0.237 | 28.2 | 95.4 | 57.1454 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Dimethenamid | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.9 | ng/l | 0.873 | 13.2 | 76.6 | 53.7327 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Dimethoate | Dmtat | NVT | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | ng/l | 0.244 | 8 | 72.5 | 57.28 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Diuron | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.9 | ng/l | 0.284 | 13.8 | 74.2 | 58.5177 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Fenamiphos | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.2 | ng/l | 0.103 | 10.2 | 109 | 27.2059 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Fenoxycarb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.1 | ng/l | 0.082 | 9.5 | 99.6 | 19.0168 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Heptenophos | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | ng/l | 0.211 | 10.6 | 88.1 | 31.8729 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.6 | ng/l | 0.55 | 13.4 | 87.1 | 37.2005 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Irgarol | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.07 | ng/l | 0.05 | 2.8 | 78.4 | 43.5615 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Isoproturon | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.2 | ng/l | 0.164 | 9.3 | 86.4 | 32.9515 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Linuron | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.3 | ng/l | 0.825 | 11.3 | 77.9 | 49.6427 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Malathion | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.6 | ng/l | 0.548 | 7.2 | 81 | 40.6369 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Metazachlor | metzCl | NVT | metazachloor | 67129-08-2 | 0.5 | ng/l | 0.9 | 13 | 84.5 | 40.4599 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Methabenzthiazuron | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.3 | ng/l | 0.077 | 11.5 | 71.9 | 60.7243 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Metolachlor | metlCl | NVT | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | ng/l | 0.434 | 19 | 89.2 | 43.71 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Mevinphos | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.9 | ng/l | 0.895 | 21.3 | 94.8 | 43.8511 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Monolinuron | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.3 | ng/l | 0.553 | 7.4 | 79.9 | 42.8378 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Pirimicarb | pirmcb | NVT | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | ng/l | 0.274 | 31.7 | 89.8 | 66.6012 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Pirimiphos-methyl | pirmfC1y | NVT | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.03 | ng/l | 0.05 | 6.1 | 90 | 23.4273 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Propazine | propzne | NVT | propazine | 139-40-2 | 0.05 | ng/l | 2.6 | 47.6 | 71.1 | 111.3727 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.5 | ng/l | 0.469 | 6.8 | 84.4 | 34.0353 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Pyrazophos | pyrazfs | NVT | pyrazofos | 13457-18-6 | 2 | ng/l | 1.781 | 17.9 | 91.5 | 39.6313 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Pyridaben | pyrdbn | NVT | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | ng/l | 0.154 | 22.5 | 75.3 | 66.8233 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Pyriproxifen | pyrpxfn | NVT | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.006 | ng/l | 0.005 | 12.1 | 86.4 | 36.4071 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Quinoxyfen | quinoxfn | NVT | quinoxyfen | 124495-18-7 | 0.08 | ng/l | 0.305 | 7.5 | 83.1 | 36.9789 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Simazine | simzne | NVT | simazine | 122-34-9 | 0.5 | ng/l | 0.534 | 6.6 | 89.8 | 24.2981 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Terbuthylazine | terC4yazne | NVT | terbutylazine | 5915-41-3 | 3 | ng/l | 1.478 | 21.5 | 80 | 58.7282 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Terbutryne | terbtne | NVT | terbutryne | 886-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.903 | 11.5 | 83.1 | 40.8832 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.2 | ng/l | 0.682 | 14.4 | 89.6 | 35.5258 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Tolclofos-methyl | tolcfsC1y | NVT | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 1 | ng/l | 0.921 | 18.4 | 79.8 | 54.648 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC320 | combipest | Triazophos | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.03 | ng/l | 0.028 | 10.7 | 111 | 30.6914 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00 | A5320
514LC803 | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | FDSA-I | PF1DSA | NVT | Perfluor-1-decaansulfonamide | 4262-70-8 | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | HFPO-TA | PFdC1yDOxazr | NVT | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 13252-14-7 | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | N-AP-FHxSA | C1yAoC3yHxSA | NVT | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 50598-28-2 | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | CoxC1yTC8yOH | NVT | CarboxyC1ydiC1y1-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorC8yl)sulfonyl}amino]C3yammon hydroxide | 34455-29-3 | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00 | A5429
514LC820 | KRW | 24DDT | 24DDT | NVT | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0006 | ug/l | 0.00051 | 16.8 | 105 | 35.0565 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | 44DDD | 44DDD | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00021 | 8.8 | 87.2 | 31.0664 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | 44DDE | 44DDE | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0002 | ug/l | 0.00008 | 3.3 | 99.2 | 6.7912 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | 44DDT | 44DDT | NVT | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 4.3 | 96.6 | 10.9636 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | aEndo | aedsfn | NVT | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0004 | ug/l | 0.00033 | 13.3 | 93.1 | 29.9666 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | aHCH | aHCH | NVT | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Ald | aldn | NVT | aldrin | 309-00-2 | 0.0003 | ug/l | 0.00022 | 6.3 | 96.1 | 14.8189 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Ant | Ant | NVT | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | ug/l | 0.00145 | 2.8 | 98.0 | 6.8819 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | BaA | BaA | NVT | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | ug/l | 0.00267 | 6.7 | 92.5 | 20.1137 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | BaP | BaP | NVT | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.002 | ug/l | 0.0014 | 6.6 | 96.0 | 15.435 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | bEndo | bedsfn | NVT | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.0008 | ug/l | 0.00025 | 6.5 | 91.9 | 20.7711 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | bfnx | bfnx | NVT | bifenox | 42576-02-3 | 0.0007 | ug/l | 0.00036 | 12.2 | 110 | 31.5493 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | BghiPe | BghiPe | NVT | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0002 | ug/l | 0.00007 | 3.7 | 97.9 | 8.5088 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | bHCH | bHCH | NVT | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | ug/l | 0.00005 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | BkF | BkF | NVT | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.00008 | ug/l | 0.000008 | 8.8 | 103 | 18.5946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | cHCH | cHCH | NVT | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | cHepo | cHpClepO | NVT | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 11.7 | 97.8 | 23.8101 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Chr | Chr | NVT | chryseen | 218-01-9 | 0.002 | ug/l | 0.00147 | 5.2 | 94.5 | 15.138 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | cypmtn | cypmtn | NVT | cypermethrin | 52315-07-8 | 0.0007 | ug/l | 0.00064 | 20.2 | 89.1 | 45.9064 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | DBahA | DBahAnt | NVT | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | ug/l | 0.00159 | 5.3 | 95.5 | 13.9054 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Dcfl | Dcfl | NVT | dicofol | 115-32-2 | 0.0001 | ug/l | 0.00008 | 6.9 | 99.3 | 13.8708 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | dHCH | dHCH | NVT | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 11.0 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Dld | dieldn | NVT | dieldrin | 60-57-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00019 | 7.4 | 94.1 | 18.9283 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | End | endn | NVT | endrin | 72-20-8 | 0.001 | ug/l | 0.00099 | 17.2 | 98.4 | 34.5485 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Flu | Flu | NVT | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | ug/l | 0.00331 | 10.2 | 98.9 | 20.5183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | HCB | HCB | NVT | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00015 | 4.5 | 97.2 | 10.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | HCBd | HxClbtDen | NVT | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0005 | ug/l | 0.00045 | 4.0 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Hepta | HpCl | NVT | heptachloor | 76-44-8 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 11.6 | 104 | 24.5406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | InP | InP | NVT | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.0002 | ug/l | 0.00014 | 5.6 | 95.0 | 15.0147 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Isd | idn | NVT | isodrin | 465-73-6 | 0.0003 | ug/l | 0.00023 | 9.6 | 94.7 | 21.9317 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | ug/l | 0.01741 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | PCB101 | PCB101 | NVT | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 12.2 | 96.5 | 25.3842 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | PCB118 | PCB118 | NVT | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.00003 | ug/l | 0.00003 | 5.8 | 94.4 | 16.1245 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | PCB138 | PCB138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 5.5 | 93.2 | 17.4917 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | PCB153 | PCB153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.00002 | ug/l | 0.00001 | 5.1 | 96.1 | 12.8406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | PCB180 | PCB180 | NVT | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.00004 | ug/l | 0.00003 | 5.0 | 94.1 | 15.4674 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | PCB52 | PCB52 | NVT | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 8.5 | 94.3 | 20.4685 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | Pyr | Pyr | NVT | pyreen | 129-00-0 | 0.003 | ug/l | 0.00206 | 8.4 | 96.0 | 18.6075 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | QCB | PeClBen | NVT | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.00002 | ug/l | 0.00002 | 9.9 | 102 | 20.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | sBbjF | sBbjF | NVT | Som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | NVT | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 9.6 | 104 | 20.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | sPCB2831 | sPCB2831 | NVT | Som 2,4,4?-trichloorbifenyl (PCB28) en 2,4?,5-trichloorbifenyl (PCB31) | NVT | 0.00003 | ug/l | 0.00002 | 6.8 | 94.5 | 17.4917 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC820 | KRW | tHepo | tHpClepO | NVT | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0006 | ug/l | 0.00052 | 13.2 | 98.4 | 26.5932 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
514LC870 | Fenolen | 4TOP | 4ttC8yFol | NVT | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.003 | ug/l | 0.0025 | 4.8 | 100 | 9.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 14 | C46 | 1000 | 7.00:00:00 | A5443
514LC870 | Fenolen | PCP | PeClFol | NVT | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.01 | ug/l | 0.0027 | 1.2 | 98.2 | 4.3267 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 14 | C46 | 1000 | 7.00:00:00 | A5443
514LC870 | Fenolen | s4NP | s4C9yFol | NVT | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.05 | ug/l | 0.0389 | 7.4 | 97.1 | 15.8959 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 14 | C46 | 1000 | 7.00:00:00 | A5443
530LC042 | Polaire verbindingen | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | ug/l |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00 | A1.042
530LC042 | Polaire verbindingen | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | ug/l | 0.04 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00 | A1.042
530LC042 | Polaire verbindingen | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.1 | ug/l |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00 | A1.042
530LC042 | Polaire verbindingen | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00 | A1.042
530LC100 | VOC | 111TCEa | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 1 | ug/l | 0.63 | 8.1 | 100 | 16.2 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 1 | ug/l | 0.61 | 4.7 | 95.6 | 12.8763 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 123TMyB | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 1 | ug/l | 0.79 | 5.7 | 94.2 | 16.2641 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 1 | ug/l | 0.64 | 5.8 | 95.7 | 14.4402 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 124TMyB | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 1 | ug/l | 0.71 | 6.3 | 94.1 | 17.2627 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 1 | ug/l | 0.68 | 4 | 101 | 8.2462 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 12DCEa | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 1 | ug/l | 0.33 | 5.2 | 95.8 | 13.3686 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 12DCPr | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 1 | ug/l | 0.67 | 5.5 | 95.9 | 13.7201 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 1 | ug/l | 0.62 | 6.3 | 94.8 | 16.3377 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 1 | ug/l |  | 8 | 71 | 60.1664 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 5 | ug/l | 1.16 | 5.8 | 96.1 | 13.9786 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 135TMyB | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 1 | ug/l | 0.64 | 7 | 94.4 | 17.9287 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 1 | ug/l | 0.74 | 5.2 | 94.9 | 14.5671 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | 1Ey3MyB | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 1 | ug/l | 0.65 | 5.4 | 100 | 10.8 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 1 | ug/l | 0.58 | 6.8 | 95.1 | 16.7631 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 1 | ug/l | 0.66 | 8.9 | 91.9 | 24.0682 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | cyH | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 1 | ug/l | 1.09 | 9.2 | 92.6 | 23.6136 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | DBrCM | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 1 | ug/l | 0.53 | 6.2 | 94 | 17.2557 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | DCBrM | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 1 | ug/l | 0.53 | 5.5 | 95.6 | 14.0869 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | DCM | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 10 | ug/l | 10.67 | 23 | 88.8 | 51.164 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | DMyDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 1 | ug/l | 0.42 | 8.1 | 94.1 | 20.042 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | ECH | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 0.51 | 12.3 | 106 | 27.3708 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 1 | ug/l | 0.54 | 10.4 | 84.5 | 37.3315 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | HCE | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 1 | ug/l | 0.58 | 9 | 86.4 | 32.6166 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 1 | ug/l | 0.61 | 8.1 | 95.5 | 18.5321 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | MeMA | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 5 | ug/l | 1.47 | 8.7 | 90.8 | 25.3243 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 1 | ug/l | 0.49 | 7.5 | 87.3 | 29.4985 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 1 | ug/l | 0.64 | 5.5 | 91.1 | 20.9246 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | PrB | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 1 | ug/l | 0.68 | 8.9 | 95.7 | 19.7687 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 1 | ug/l | 0.53 | 7.1 | 91.1 | 22.7702 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | T4CEe | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 1 | ug/l | 0.67 | 7.1 | 100 | 14.2 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | T4CM | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 1 | ug/l | 0.62 | 10.6 | 96.6 | 22.2639 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | TBrM | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 1 | ug/l | 0.46 | 5.9 | 91 | 21.523 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | TCEe | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 1 | ug/l | 0.45 | 8.3 | 99.1 | 16.6973 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | TCM | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 1 | ug/l | 0.51 | 5.8 | 96.7 | 13.3462 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | TMTHF | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 1 | ug/l | - | 7.2 | 88.9 | 26.4613 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 1 | ug/l | 0.53 | 6.9 | 93.3 | 19.2354 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00 | A5428
530LC138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | NVT | Olie | NVT | 0.1 | mg/l | 0.07 | 16.7 | 91.8 | 37.2091 | Afvalwater | INTERN | No | W5393 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | A5393
530LC418 | PPD | PPD | 14DAoBen | NVT | 1,4-diaminobenzeen | 106-50-3 | 1 | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | W5399 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5399
530LC803 | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | FDSA-I | ONB | NVT | onbekend |  | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | HFPO-TA | ONB03 | NVT | onbekend |  | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | N-AP-FHxSA | ONB01 | NVT | onbekend |  | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | ONB02 | NVT | onbekend |  | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00 | A5429
530LC813 | AWCOMP 4 | 13DCBENZ | 13DactBen | NVT | 1,3-diacetylbenzeen | 6781-42-6 | 5 | ug/l |  | 13 | 61 | 82.2192 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 10 | ug/l |  | 8 | 86 | 32.249 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | 246TMPy | 246TC1yprdne | NVT | 2,4,6-trimethylpyridine | 108-75-8 | 50 | ug/l |  | 8 | 85 | 34 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | 24DMBENZ | 24DC1yBenAh | NVT | 2,4-dimethylbenzaldehyde | 15764-16-6 | 5 | ug/l |  | 20 | 117 | 52.4976 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | 266TM2CH | 4Ooifrn | NVT | 4-oxoisoforon | 1125-21-9 | 5 | ug/l |  | 16 | 72 | 64.4981 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | 2MChi | 2C1ycnlne | NVT | 2-methylchinoline | 91-63-4 | 5 | ug/l |  | 10 | 74 | 55.7136 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | 2MNaf | 2C1yNaf | NVT | 2-methylnaftaleen | 91-57-6 | 10 | ug/l |  | 8 | 79 | 44.9444 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | ACRIDE | acdne | NVT | acridine | 260-94-6 | 5 | ug/l |  | 52 | 35 | 166.4812 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | BENZFN | benzfnn | NVT | benzofenon | 119-61-9 | 5 | ug/l |  | 11 | 72 | 60.1664 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | BN | benzntl | NVT | benzonitril | 100-47-0 | 10 | ug/l |  | 7 | 86 | 31.305 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | Caf | caffine | NVT | caffeine | 58-08-2 | 10 | ug/l |  | 4 | 77 | 46.6905 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | CAMPR | camfr | NVT | camfor | 76-22-2 | 10 | ug/l |  | 10 | 82 | 41.1825 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | DIFNL | biFy | NVT | bifenyl | 92-52-4 | 10 | ug/l |  | 9 | 82 | 40.2492 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | DPRGMMER | DC3yegcC1yEt | NVT | dipropyleenglycolmonomethylether | 34590-94-8 | 10 | ug/l |  | 14 | 65 | 75.3923 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 5 | ug/l |  | 4 | 84 | 32.9848 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | HCB | HCB | NVT | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 5 | ug/l |  | 5 | 86 | 29.7321 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | HHCB | HHCB | NVT | hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB) | 1222-05-5 | 10 | ug/l |  | 7 | 76 | 50 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | MENTL | mentl | NVT | menthol | 89-78-1 | 50 | ug/l |  | 13 | 76 | 54.5894 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | MFK | actfnn | NVT | acetofenon | 98-86-2 | 10 | ug/l |  | 9 | 86 | 33.2866 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 10 | ug/l |  | 7 | 86 | 31.305 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | NByBenSF | NC4yBensfAd | NVT | N-butylbenzeensulfonamide | 3622-84-2 | 5 | ug/l |  | 6 | 81 | 39.8497 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | nOCTACSE | C28a | NVT | octacosaan | 630-02-4 | 10 | ug/l |  | 17 | 62 | 83.2586 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | PEN13D22 | 224TC1y13C5a | NVT | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiol | 144-19-4 | 5 | ug/l |  | 7 | 83 | 36.7696 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | SQUALN | squaln | NVT | squaleen | 7683-64-9 | 500 | ug/l |  | 22 | 68 | 77.666 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | T2CLPPPC | 1C3ol2ClPO4 | NVT | 1-propanol-2-chloorfosfaat | 6145-73-9 | 5 | ug/l |  | 10 | 61 | 80.5233 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | TAED | TAED | NVT | tetraacetylethyleendiamine | 10543-57-4 | 10 | ug/l |  | 14 | 49 | 105.7733 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
530LC813 | AWCOMP 4 | TETM5DSU | 2479T4C1y5dc | NVT | 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol | 126-86-3 | 5 | ug/l |  | 10 | 63 | 76.6551 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00 | A5395
540LC001 | ArCl | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.5 | ug/kg | 0.34 | 53.1 | 241 | 301.3344 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 37 | 269 | 346.0058 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 1 | ug/kg | 0.17 | 41.6 | 174 | 169.7829 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.5 | ug/kg | 0.2 | 17 | 97 | 34.5254 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 19.5 | 99.1 | 39.0415 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.33 | 26.1 | 165 | 140.0887 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | aEndo | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 69.9 | 100 | 139.8 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 17.3 | 61.4 | 84.5991 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | Ald | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 11.9 | 69.9 | 64.7339 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | bEndo | bedsfn | dg | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 29.1 | 100 | 58.2 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.5 | ug/kg | 0.18 | 47 | 216 | 250.3198 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 36.7 | 107 | 74.7232 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | dHCH | dHCH | dg | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | 15.6 | 70.1 | 67.4498 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | Dld | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | ug/kg | 0.15 | 42.6 | 194 | 206.405 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | End | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 1 | ug/kg | 0.58 | 20 | 101 | 40.05 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | H23exepo | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 11.7 | 93.4 | 26.8663 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.11 | 13.5 | 98.6 | 27.1448 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 1 | ug/kg | 0.22 | 21.5 | 89.8 | 47.5937 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | Hepo | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 11.1 | 90.7 | 28.962 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | Hepta | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | - | - |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | Isd | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 14.8 | 66.7 | 72.8815 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.17 | 12.1 | 112 | 34.0828 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 1 | ug/kg | 0.25 | 10.5 | 114 | 35 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 1 | ug/kg | 0.37 | 14.3 | 111 | 36.0827 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 1 | ug/kg | 0.48 | 12.1 | 106 | 27.0118 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 1 | ug/kg | 0.44 | 12.6 | 108 | 29.8503 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.1 | 11.6 | 102 | 23.5423 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 12.9 | 103 | 26.4885 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC001 | ArCl | Tld | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 1 | ug/kg | 0.09 | 13.9 | 85.4 | 40.3172 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
540LC109 | NCBs | 1214CNBs | s_1214CNB | dg | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT | 5 | ug/kg |  | 11 | 90 | 29.7321 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 1234TCB | 1234T4ClBen | dg | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 | 5 | ug/kg |  | 8 | 99 | 16.1245 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 1235TCB | 1235T4ClBen | dg | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 | 5 | ug/kg |  | 8 | 105 | 18.868 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 123TCB | 123TClBen | dg | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 5 | ug/kg |  | 4 | 93 | 16.1245 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 1245TCB | 1245T4ClBen | dg | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 | 5 | ug/kg |  | 9 | 100 | 18 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 124TCB | 124TClBen | dg | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 5 | ug/kg |  | 7 | 87 | 29.5296 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 12DCB | 12DClBen | dg | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 5 | ug/kg |  | 19 | 92 | 41.2311 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 135TCB | 135TClBen | dg | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 5 | ug/kg |  | 6 | 89 | 25.0599 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 13CNB | 1Cl3NO2Ben | dg | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 | 5 | ug/kg |  | 11 | 107 | 26.0768 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 13DCB | 13DClBen | dg | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 10 | ug/kg |  | 13 | 95 | 27.8568 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 14DCB | 14DClBen | dg | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 10 | ug/kg |  | 11 | 94 | 25.0599 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 23DCNB | 23DClNO2Ben | dg | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 | 10 | ug/kg |  | 12 | 105 | 26 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 24DCNB | 24DClNO2Ben | dg | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 | 10 | ug/kg |  | 9 | 111 | 28.4253 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 25DCNB | 25DClNO2Ben | dg | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 | 10 | ug/kg |  | 8 | 115 | 34 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
540LC109 | NCBs | 34DCNB | 34DClNO2Ben | dg | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 | 10 | ug/kg |  | 18 | 123 | 58.4123 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
544HR404 | S63_PAKs | S63_Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 90 | 21.5407 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 101 | 8.2462 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 5 | 99 | 10.198 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 11 | 104 | 23.4094 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 107 | 15.2315 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 113 | 26.6833 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 15 | 91 | 34.9857 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 6 | 93 | 18.4391 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 21 | 86 | 50.4777 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 98 | 8.9443 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 106 | 14.4222 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 7 | 112 | 27.7849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR404 | S63_PAKs | S63_Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 2 | 102 | 5.6569 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE100 | PBDE100 | dg | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.1 | ug/kg | 0.064 | 15 | 118 | 46.8615 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE138 | PBDE138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.1 | ug/kg | 0.053 | 45 | 111 | 92.6499 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE153 | PBDE153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 15 | 102 | 30.2655 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE154 | PBDE154 | dg | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.1 | ug/kg | 0.081 | 20 | 99 | 40.05 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE183 | PBDE183 | dg | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.2 | ug/kg | 0.104 | 25 | 100 | 50 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE209 | PBDE209 | dg | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 10 | ug/kg | 1.741 | 10 | 110 | 28.2843 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE28 | PBDE28 | dg | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.1 | ug/kg | 0.030 | 10 | 102 | 20.3961 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE47 | PBDE47 | dg | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE66 | PBDE66 | dg | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.1 | ug/kg | 0.040 | 20 | 106 | 41.7612 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE85 | PBDE85 | dg | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.1 | ug/kg | 0.060 | 45 | 106 | 90.7965 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE99 | PBDE99 | dg | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.1 | ug/kg | 0.039 | 10 | 109 | 26.9072 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
544HR421 | S63_ArCl | S63_HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 8 | 116 | 35.7771 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.1 | 23 | 65 | 83.7616 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 108 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 111 | 25.0599 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 9 | 95 | 20.5913 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 98 | 14.5602 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 10 | 92 | 25.6125 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 115 | 33.1059 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 18 | 114 | 45.607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544LC700 | Microplastics | MICROPLASTICS | ONB |  | onbekend | [7 empty] | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | VBE | 44 | C01 | 100 | 9999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.5 | ug/kg | 0.34 | 7 | 122 | 46.1736 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 9 | 121 | 45.6946 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 1 | ug/kg | 0.17 | 22 | 159 | 125.9365 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.5 | ug/kg | 0.2 | 4 | 126 | 52.6118 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 7 | 123 | 48.0833 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.33 | 48 | 251 | 316.8911 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | aEndo | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 10 | 104 | 21.5407 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 8 | 111 | 27.2029 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | Ald | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 9 | 109 | 25.4558 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | bEndo | bedsfn | dg | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 11 | 114 | 35.609 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.5 | ug/kg | 0.18 | 8 | 118 | 39.3954 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 8 | 114 | 32.249 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | dHCH | dHCH | dg | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | 10 | 114 | 34.4093 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | Dld | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | ug/kg | 0.15 | 10 | 124 | 52 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | End | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 1 | ug/kg | 0.58 | 15 | 171 | 145.1344 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | H23exepo | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 10 | 122 | 48.3322 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.11 | 10 | 110 | 28.2843 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 1 | ug/kg | 0.22 | 9 | 106 | 21.6333 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | Hepo | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 8 | 119 | 41.2311 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | Hepta | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | 8 | 107 | 21.2603 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | Isd | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 11 | 111 | 31.1127 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.17 | 4 | 91 | 19.6977 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 1 | ug/kg | 0.25 | 6 | 95 | 15.6205 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 1 | ug/kg | 0.37 | 8 | 104 | 17.8885 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 1 | ug/kg | 0.48 | 4 | 92 | 17.8885 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 1 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.1 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 5 | 98 | 10.7703 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC001 | ArCl | Tld | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 1 | ug/kg | 0.09 | 8 | 124 | 50.5964 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5327
550LC002 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | dg | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.1 | ug/kg | 0.064 | 15 | 118 | 46.8615 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.1 | ug/kg | 0.053 | 45 | 111 | 92.6499 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 15 | 102 | 30.2655 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | dg | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.1 | ug/kg | 0.081 | 20 | 99 | 40.05 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE183 | PBDE183 | dg | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.2 | ug/kg | 0.104 | 25 | 100 | 50 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE209 | PBDE209 | dg | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 10 | ug/kg | 1.741 | 10 | 106 | 23.3238 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | dg | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.1 | ug/kg | 0.030 | 10 | 102 | 20.3961 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | dg | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE66 | PBDE66 | dg | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.1 | ug/kg | 0.040 | 20 | 106 | 41.7612 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | dg | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.1 | ug/kg | 0.060 | 45 | 106 | 90.7965 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC002 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | dg | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.1 | ug/kg | 0.039 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
550LC109 | NCBs | 1214CNBs | s_1214CNB | dg | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 1234TCB | 1234T4ClBen | dg | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 1235TCB | 1235T4ClBen | dg | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 123TCB | 123TClBen | dg | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 1245TCB | 1245T4ClBen | dg | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 124TCB | 124TClBen | dg | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 12DCB | 12DClBen | dg | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 135TCB | 135TClBen | dg | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 13CNB | 1Cl3NO2Ben | dg | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 13DCB | 13DClBen | dg | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 14DCB | 14DClBen | dg | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 23DCNB | 23DClNO2Ben | dg | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 24DCNB | 24DClNO2Ben | dg | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 25DCNB | 25DClNO2Ben | dg | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC109 | NCBs | 34DCNB | 34DClNO2Ben | dg | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5414
550LC566 | PAKs | AcNe | AcNe | dg | acenafteen | 83-32-9 | 0.05 | mg/kg | 0.009 | 21 | 136 | 83.3547 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | AcNy | AcNy | dg | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.1 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | mg/kg | 0.0014 | 6 | 70 | 61.1882 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.01 | mg/kg | 0.003 | 5 | 63 | 74.6726 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.01 | mg/kg | 0.004 | 4 | 99 | 8.2462 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.05 | mg/kg | 0.01 | 4 | 78 | 44.7214 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.01 | mg/kg | 0.006 | 2 | 100 | 4 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.01 | mg/kg | 0.002 | 4 | 78 | 44.7214 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.01 | mg/kg | 0.005 | 4 | 73 | 54.5894 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | mg/kg | 0.001 | 4 | 83 | 34.9285 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg | 0.004 | 6 | 81 | 39.8497 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Fle | Fle | dg | fluoreen | 86-73-7 | 0.001 | mg/kg | 0.0005 | 9 | 64 | 74.2159 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.05 | mg/kg | 0.008 | 3 | 88 | 24.7386 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.01 | mg/kg | 0.004 | 7 | 100 | 14 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Naf | Naf | dg | naftaleen | 91-20-3 | 0.05 | mg/kg | 0.008 | 17 | 75 | 60.4649 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg | 0.005 | 5 | 111 | 24.1661 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5352
550LC700 | Microplastics | MICROPLASTICS | ONB |  | onbekend | [7 empty] | Zwevende Stof | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C01 | 10 | 9999.00:00:00
550LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | dg | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.1 | ug/kg |  | 15 | 98 | 30.2655 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 93 | 18.4391 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg |  | 11 | 88 | 32.5576 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | dg | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ug/kg |  | 9 | 94 | 21.6333 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | dg | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.1 | ug/kg |  | 5 | 99 | 10.198 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | dg | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | DONA | DONA | dg | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ug/kg |  | 8 | 92 | 22.6274 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | dg | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 5 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg |  | 12 | 89 | 32.5576 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg |  | 13 | 101 | 26.0768 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg |  | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | dg | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.1 | ug/kg |  | 16 | 94 | 34.176 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | dg | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 0.1 | ug/kg |  | 20 | 94 | 41.7612 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg |  | 10 | 118 | 41.1825 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.4 | ug/kg |  | 9 | 94 | 21.6333 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg |  | 8 | 94 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 95 | 15.6205 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg |  | 5 | 95 | 14.1421 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.3 | ug/kg |  | 6 | 93 | 18.4391 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg |  | 7 | 93 | 19.799 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.6 | ug/kg |  | 12 | 91 | 30 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg |  | 4 | 92 | 17.8885 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg |  | 12 | 95 | 26 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg |  | 7 | 97 | 15.2315 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
550LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 95 | 15.6205 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00 | A5429
554HR404 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 90 | 21.5407 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 101 | 8.2462 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 5 | 99 | 10.198 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 11 | 104 | 23.4094 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 107 | 15.2315 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 113 | 26.6833 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 15 | 91 | 34.9857 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 6 | 93 | 18.4391 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 21 | 86 | 50.4777 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 98 | 8.9443 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 106 | 14.4222 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 7 | 112 | 27.7849 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR404 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 2 | 102 | 5.6569 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5404
554HR420 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | dg | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.1 | ug/kg | 0.064 | 15 | 118 | 46.8615 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.1 | ug/kg | 0.053 | 45 | 111 | 92.6499 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 15 | 102 | 30.2655 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | dg | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.1 | ug/kg | 0.081 | 20 | 99 | 40.05 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE183 | PBDE183 | dg | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.2 | ug/kg | 0.104 | 25 | 100 | 50 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE209 | PBDE209 | dg | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 10 | ug/kg | 1.741 | 10 | 110 | 28.2843 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | dg | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.1 | ug/kg | 0.030 | 10 | 102 | 20.3961 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | dg | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE66 | PBDE66 | dg | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.1 | ug/kg | 0.040 | 20 | 106 | 41.7612 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | dg | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.1 | ug/kg | 0.060 | 45 | 106 | 90.7965 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR420 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | dg | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.1 | ug/kg | 0.039 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5420
554HR421 | ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 8 | 116 | 35.7771 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.1 | 23 | 65 | 83.7616 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 108 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 111 | 25.0599 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 9 | 95 | 20.5913 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 98 | 14.5602 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 115 | 33.1059 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
554HR421 | ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 18 | 114 | 45.607 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
564HR708 | JH_VET | VET | VET | dg | Vet | NVT | 0.005 | g/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A408 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5408
564HR908 | NH_VET | VET | VET | dg | Vet | NVT | 0.005 | g/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A408 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5408
564HR922 | NH_ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 4.5 | 87 | 27.5136 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.1 | ug/kg | 0.05 | 7 | 93 | 19.799 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 1 | ug/kg | 0.7 | 3.2 | 105 | 11.8727 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB105 | PCB105 | dg | 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl | 32598-14-4 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 2 | 87 | 26.3059 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 2.9 | 97 | 8.3451 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 3.2 | 96 | 10.245 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 3.1 | 97 | 8.6279 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB170 | PCB170 | dg | 2,2',3,3',4,4',5-heptachloorbifenyl | 35065-30-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 7.1 | 96 | 16.2985 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB18 | PCB18 | dg | 2,2',5-trichloorbifenyl | 37680-65-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 15.8 | 95 | 33.1445 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 2.2 | 99 | 4.8332 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB187 | PCB187 | dg | 2,2',3,4',5,5',6-heptachloorbifenyl | 52663-68-0 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 3.3 | 96 | 10.3711 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 12.6 | 94 | 27.9113 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB31 | PCB31 | dg | 2,4',5-trichloorbifenyl | 16606-02-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 1.4 | 104 | 8.4758 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB44 | PCB44 | dg | 2,2',3,5'-tetrachloorbifenyl | 41464-39-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 4.7 | 97 | 11.1517 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB49 | PCB49 | dg | 2,2',4,5'-tetrachloorbifenyl | 41464-40-8 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 5 | 97 | 11.6619 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
564HR922 | NH_ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 3.8 | 103 | 9.683 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00 | A5422
110HW002 | CLO3 | BrO3 | BrO3 | BrO3 | bromaat | 15541-45-4 | 0.01 | ug |  | 4.6 |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11206 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 8 | 10 | C40 | 200 | -1.00:00:00
110HW002 | CLO3 | ClO3 | ClO3 | ClO3 | chloraat | 14866-68-3 |  | ug |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11206 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 8 | 10 | C40 | 200 | -1.00:00:00
110HW300 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304_1 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 8 | 10 | C02 | 100 | -1.00:00:00 | AVS-ANIONEN-IC
110OM018 | CHLFa | CHLFa | CHLFa | NVT | chlorofyl-a | 479-61-8 | 1 | ug/l | 0.49 | 1 | 94 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6520 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C02 | 999 | -1.00:00:00 | KR40W
110OM052 | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 53 | 10 | C40 | 249 | 28.00:00:00 | A1085
110OM107 | P | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.1 | mg/l | 0.01 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X018 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O5 | 10 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | HUISMETH
110OM113 | DOC | Corg | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | mg/l | 0.42 | 0.7 | 107 | 14.0698 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 15 | 10 | C02 | 249 | -1.00:00:00 | TC12W
110OM154 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 3 | 90 | 20.8806 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304_1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O5 | 10 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | IC20W
110OM700 | Microplastics | Microplastics | ONB |  | onbekend |  |  | ug/l |  | 97 | 3 | 274.3574 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 |  | 999 | 00:00:00
110TA009 | AOCL | AOCL | AOX | Cl | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT | 5 | ug/l | 4.9 | 18.4 | 88 | 43.9345 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9562 | L005 | AL-West B.V. | 61 | 10 | C16 | 249 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15212-01
110TA014 | BZV5a | BZV5a | BZV5a | NVT | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 1 | mg/l | 0.31 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1899-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15158_01
110TA016 | CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 1 | ug/l | 0.3 | 5 | 92 | 18.868 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 10 | C02 | 60 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15163-01
110TA025 | HCO3 | HCO3 | HCO3 | NVT | bicarbonaat | 71-52-3 | 5 | mg/l | 1.1 | 3 | 105 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6633 | L005 | AL-West B.V. | 14 | 10 | C16 | 250 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15259_02
110TA048 | ZS/GR/%GR | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 5 | % | 4.86 | 6 | 101 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | N6484 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251_01
110TA048 | ZS/GR/%GR | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 0.5 | mg/l | 0.486 | 6 | 101 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | N6484 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251_01
110TA048 | ZS/GR/%GR | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 5 | mg/l | 4.86 | 6 | 98 | 12.6491 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | N6484 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251_01
110TA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.3 | mg/l | 0.3 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 10 | C40 | 249 | 7.00:00:00 | SOP_AL_C_15256_01
110TA052 | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.05 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12260-3 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 10 | C40 | 249 | 28.00:00:00 | A1085
110TA110 | WVFEN | WVFEN | s_WVFEN | NVT | Som waterdampvluchtige Fenolen | NVT | 10 | ug/l | 0.0017 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 58 | 10 | C40 | 59 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15164_01
110TA113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT |  | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L005 | AL-West B.V. | 52A | 10 | C40 | 50 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15256_01
110TA400 | DA1 + DA2 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.004 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | mg/l | 0.22 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1.6 | mg/l | 1.6 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | SILI | SiO2 | Sinf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.01 | mg/l | 0.07 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | SiO2 | SiO2 | nf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 1 | mg/l | 0.14 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
110TA400 | DA1 + DA2 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 5 | mg/l | 4.2 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00 | SOP_AL_C_15174_01
114BE101 | NO2 N/NO3 N | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.001 | mg/l | 0.0025 | 8.8 | 89.7 | 27.0946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114BE150 | POC+PN | PN | N | pg | stikstof | 7727-37-9 | 0.001 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 19F | 14 | C40 | 249 | -1.00:00:00
114BE150 | POC+PN | POC | POC | pg | particulair organisch koolstof | NVT | 0.01 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 19F | 14 | C40 | 249 | -1.00:00:00
114NI025 | TAlk | TAlk | ALKLTT | NVT | Alkaliteit | NVT | 0.01 | umol/kg |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X160 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00 | NIOZ_xx
114NI050 | pH | pHT@T25P0 | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 3 | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X161 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 1.00:00:00 | NIOZ_pH
114NI050A | pH | pHT@T25P0 | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 3 | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X161 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11A | 14 | C02 | 490 | 1.00:00:00 | NIOZ_pH
114NI153 | DIC | DIC | Canorg | Cnf | Opgelost anorganisch koolstof (DIC) | NVT | 0.01 | umol/kg |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X159 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00 | NIOZ_xx
114NI162 | pH fCO2 (berekend) | fCO2 | CO2 | NVT | kooldioxide | 124-38-9 | 1 | uAtm |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X162 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00 | NIOZ_xx
114NI162 | pH fCO2 (berekend) | pHT@ISTP | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 3 | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X162 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00 | NIOZ_xx
114OM154 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 10304_1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O5 | 14 | C40 | 100 | -1.00:00:00 | IC20W
114OM700 | Microplastics | Microplastics | ONB |  | onbekend |  |  | ug/l |  | 97 | 3 | 274.3574 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | 00:00:00
114TA014 | BZV5a | BZV5a | BZV5a | NVT | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 1 | mg/l | 0.31 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN 1899-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 14 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15158_01
114TA017 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 10 | mg/l | 10 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN 6633 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 14 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15157_01
114TA048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 5 | mg/l | 5 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 872 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 14 | C13 | 1000 | 2.00:00:00
114TA405 | Cl/SO4 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00 | I15923_1
114TA405 | Cl/SO4 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00 | I15923_1
130OM001 | BrO3 | BrO3 | BrO3 | NVT | bromaat | 15541-45-4 | 0.002 | mg/l | 0.0018 | 7 | 106 | 18.4391 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 18 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130OM002 | ClO3 | ClO3 | ClO3 | ClO3 | chloraat | 14866-68-3 | 0.1 | mg/l | 0.012 | 5 | 94 | 15.6205 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 22 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130OM010 | EOX | EOCl | EOX | Cl | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 100 | ug/l | 60 | 15 | 89 | 37.2022 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6676 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | MC10GW
130OM052 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.02 | mg/l | 0.02 | 1.7 | 90 | 20.2869 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304_1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 56 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | IC20W
130OM721 | TFMSA | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.01 | ug/l | 0.007 | 9 | 119 | 42.0476 | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 13 | 30 | C40 | 120 | -1.00:00:00 | Aq199
130TA009 | AOX | AOX | AOX | NVT | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT | 10 | ug/l | 10 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9562 | L005 | AL-West B.V. | 61 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15212-01
130TA013 | EOX | EOCl | EOX | Cl | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 1 | ug/l | 1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6402 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15209_01
130TA014 | BZV5a | BZV5a | BZV5a | NVT | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 1 | mg/l | 1 | 17 | 100 | 34 | Afvalwater | EXTERN | Yes | ISO 5815-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 500 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15158_01
130TA016 | LCN/CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 2 | ug/l | 2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 30 | C40 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15163-01
130TA016 | LCN/CN | LCN | LCN |  | cyanide (vrij) | NVT | 2 | ug/l | 2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 30 | C40 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15163-01
130TA016NG | LCN/CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 2 | ug/l | 2 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y063 afgeleid van NI14403 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 250 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15163-01
130TA016NG | LCN/CN | LCN | LCN |  | cyanide (vrij) | NVT | 2 | ug/l | 2 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y063 afgeleid van NI14403 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 250 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15163-01
130TA017 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 5 | mg/l | 5 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6633 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15157_01
130TA018 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 5 | mg/l | 5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15705 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | CZVCUVTEST
130TA028 | Kj N | Kj N | KjN | N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 1 | mg/l | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6646 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15170_01 + 15162
130TA030 | N | N | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq1036 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00 | ONB
130TA038 | toCN | toCN | toCN | NVT | thiocyanaat | 463-56-9 | 0.005 | mg/l | 0.005 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-3 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 30 | C40 | 60 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15163-01
130TA040 | S | S | S | NVT | sulfide | 18496-25-8 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN 6608 | L005 | AL-West B.V. | 59 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15152_12
130TA044 | VET | VET | VET | NVT | Vet | NVT | 20 | mg/l | 20 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6671 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251-02
130TA048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 3 | mg/l | 3 | 4 | 99.5 | 8.0623 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 872 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251-01
130TA049 | ZS | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | % | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251_05
130TA049 | ZS | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 1 | mg/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251_05
130TA049 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 10 | mg/l | 10 | 6 | 97.5 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15251_05
130TA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.3 | mg/l | 0.3 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq1036 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00 | ONB
130TA070 | Cr (VI) | Cr (VI) | CrVI | NVT | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 5 | ug/l | 5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | EPA 7199 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15161_01
130TA107 | P | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.05 | mg/l | 0.05 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15681-2 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15174-01
130TA110 | WVFEN | WVFEN | s_WVFEN | NVT | Som waterdampvluchtige Fenolen | NVT | 1 | ug/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14402 | L005 | AL-West B.V. | 58 | 30 | C40 | 59 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15164_01
130TA221 | VOX | VOX | VOX | Cl | Vluchtige Organische Halogeniden | NVT | 6 | ug/l | 6 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6401 | L005 | AL-West B.V. | 61 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15174-01
130TA300 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 2 | 100 | 4 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15257_02
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NH4 N | NH4 | N | ammonium | 14798-03-9 | 0.02 | mg/l | 0.02 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.02 | mg/l | 0.02 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | mg/l | 0.05 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NO3NO2 | sNO3NO2 | Nnf | Som nitraat en nitriet | NVT |  | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 5.5 | 100 | 11 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00 | NEN-ISO 15923-1
140BE153 | AC | AC | %AC | dg | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.3 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140OM107 | P | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 100 | mg/kg | 100 | 7.3 | 93.2 | 19.9529 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6950 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3PM | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | Analytico
140OM160 | KGFP2+16 | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 3 | % | 2.86 | 7.4 | 86.5 | 30.7903 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3PM | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140TA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT |  | % |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X037 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | WV232055
140TA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT |  | % |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X037 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | WV232055
140TA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT |  | % |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X037 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | WV232055
140TA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT |  | % |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X037 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | WV232055
140TA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT |  | % |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X037 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | WV232055
140TA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT |  | % |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X037 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | WV232055
144BE150 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A034 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144BE150 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A034 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144BE150 | %DS | KGF63 | %KGF63 | NVT | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A034 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144BE150 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A034 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00 | A1034
144GI063 | BSAM | %CaCO3 | %CaCO3 | dg | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 | NVT | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1063
144GI063 | BSAM | %KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 | NVT | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1063
144GI063 | BSAM | %KGFG2000 | %KGFG2000 | dg | Korrelgroottefractie boven 2000um in procenten | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 | NVT | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1063
144GI063 | BSAM | %KGV | %KGF16_2000 | dg | Aandeel fractie 16-2000 um t.o.v. totale monster | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 | NVT | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1063
144GI063 | BSAM | HUMS | HUMS | dg | Humus | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 | NVT | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00 | A1063
144TA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
144TA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | No | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | ONB
150OM107 | P | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 100 | mg/kg | 100 | 7.3 | 93.2 | 19.9529 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6950 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | Analytico
150OM160 | KGFM2 | KGFM2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 3 | % | 2.86 | 7.4 | 86.5 | 30.7903 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 3 | 999.00:00:00
150TA106 | Kj N | Kj N | KjN | Ndg | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 100 | mg/kg | 50 | 6 | 92 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6646 | L005 | AL-West B.V. | 3PT | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C15170_01+15162_01
150TA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 1 | % | 1.36 | 3 | 103 | 8.4853 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
150TA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 1 | % | 1.36 | 3 | 110 | 20.8806 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
150TA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 1 | % | 1.36 | 6.3 | 104 | 14.9251 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
150TA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 1 | % | 1.36 | 2.7 | 105 | 11.3649 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
150TA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 1 | % | 1.36 | 3.4 | 105 | 12.093 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
150TA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 1 | % | 1.36 | 3.2 | 105 | 11.8727 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA006 | pH-KCL | pH-KCL | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.1 |  |  | 0.03 | 99 | 2.0009 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN-ISO 10390 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15114_01
186TA007 | KGF | KGF<2 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF>2000 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Bodem/Sediment | EXTERN | No | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF1000-1400 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF125-180 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF1400-2000 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF16-45 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF180-250 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF250-355 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF2-8 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF355-500 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF45-63 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF500-710 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF63-90 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF710-1000 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF8-16 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
186TA007 | KGF | KGF90-125 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 | NVT | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00 | SOP_AL_C_15159_01
210EA191 | FYTOPL_BAS | FYP_BAS | ONB |  | onbekend | [7 empty] | Oppervlaktewater | EXTERN | No | W2113 |  | Eurofins Aquasense | 74 | 10 | C02 | 999 | -1.00:00:00 | A2113
210HW231 | THTOCOLI | THTOCOLI | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 14 | nvt |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6570 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | AVS-COLI-OW/AVS-MALDI-TOF
210HW233 | ENCOCmf | ENCOCmf | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 13 | nvt |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | AVS-ENT/AVS-MALDI-TOF
210HW260 | COLIBACT | COLIBACT | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 16 | nvt |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9308-1 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF
210HW260 | COLIBACT | ESCHCOLI | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 14 | nvt |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9308-1 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00 | AVS-COLI/AVS-MALDI-TOF
210KW001 | ADHOC_KWR | DNA | DNAbact | NVT | DNA of bacteroides (werknaam) |  |  | kopieen/ml |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L479 | KWR | 47 | 10 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | ONB
210WN233 | ENCOC | ENCOC | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 150 | /l |  | 20 | 94 | 41.7612 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 3C | 10 | C40 | 160 | -1.00:00:00 | ONB
210WN234 | CAMPLBTR | CAMPLBTR | CAMPLBTR | NVT | Campylobacter | NVT |  | /l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L075 | Waterlaboratorium Noord | 3C | 10 | C40 | 160 | -1.00:00:00 | ONB
210WN260 | ESCHCOLI | ESCHCOLI | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 150 | /l |  | 18 | 108 | 39.3954 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9308-3 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 3C | 10 | C40 | 160 | -1.00:00:00 | ONB
410HW100 | CaMgzoet | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.05 | mg/l |  | 2.15 | 95.7 | 9.6151 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | AVS-MET-MS-THERMO
410HW100 | CaMgzoet | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | AVS-MET-MS-THERMO
410HW100 | CaMgzoet | K | K | NVT | kalium | 7440-09-7 | 0.05 | mg/l |  | 2.63 | 96.9 | 8.1307 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | AVS-MET-MS-THERMO
410HW100 | CaMgzoet | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.05 | mg/l |  | 2.38 | 96.8 | 7.9761 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | AVS-MET-MS-THERMO
410HW100 | CaMgzoet | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.05 | mg/l |  | 2.8 | 96.5 | 8.9644 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | AVS-MET-MS-THERMO
410TA100 | CaMgzoet | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.05 | mg/l | 0.04 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | WV15154-O-02
410TA100 | CaMgzoet | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 0.2 | mg/l | 0.15 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | WV15154-O-02
410TA100 | CaMgzoet | K | K | NVT | kalium | 7440-09-7 | 0.2 | mg/l | 0.2 | 2 | 97 | 7.2111 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | WV15154-O-02
410TA100 | CaMgzoet | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.05 | mg/l | 0.01 | 2 | 103 | 7.2111 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | WV15154-O-02
410TA100 | CaMgzoet | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.2 | mg/l | 0.05 | 3 | 99 | 6.3246 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00 | WV15154-O-02
414OM100 | CaMgzout | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 4 | 102 | 8.9443 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | ICPMS1S
414OM100 | CaMgzout | HHTTL | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | ICPMS1S
414OM100 | CaMgzout | K | K | NVT | kalium | 7440-09-7 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | ICPMS1S
414OM100 | CaMgzout | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 3 | 100 | 6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | ICPMS1S
414OM100 | CaMgzout | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 3 | 99 | 6.3246 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | ICPMS1S
430OM120 | Hg | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.2 | ug/l | 0.1 | 3 | 97 | 8.4853 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq1000 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 12 | 30 | C40 | 59 | -1.00:00:00 | AFI00KMn
430TA202 | METALEN1 | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 2 | ug/l | 2 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150-02
430TA202 | METALEN1 | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 4 | ug/l | 4 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150-02
430TA202 | METALEN1 | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 4 | ug/l | 4 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150-02
430TA202 | METALEN1 | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 10 | ug/l | 10 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150-02
430TA202 | METALEN1 | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 5 | ug/l | 5 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150-02
430TA202 | METALEN1 | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 4 | ug/l | 4 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150-02
430TA400 | METALEN overig | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 |  | ug/l | 50 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 |  | ug/l | 2 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 |  | ug/l | 200 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 |  | ug/l | 20 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Bi | Bi | NVT | bismut | 7440-69-9 |  | ug/l | 50 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 |  | ug/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 |  | ug/l | 4 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 |  | ug/l | 40 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 |  | ug/l | 0.3 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | K | K | NVT | kalium | 7440-09-7 |  | ug/l | 1200 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 |  | ug/l | 6 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 |  | ug/l | 6 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 |  | ug/l | 2 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 |  | ug/l | 10 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 |  | ug/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 |  | ug/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 |  | ug/l | 2 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 |  | ug/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 |  | ug/l | 1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 |  | ug/l | 30 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 |  | ug/l | 6 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 |  | ug/l | 4 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 |  | ug/l | 10 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
430TA400 | METALEN overig | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 |  | ug/l | 8 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15150_02
510AQ003 | MONOGLYME | monoglyme | 12DC1oxC2a | NVT | Monoglyme; 1,2-dimethoxyethaan | 110-71-4 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L387 | Aqualab Zuid B.V. | 5O2 | 10 | C16 | 999 | 7.00:00:00 | AQ_001
510AQ330 | PRO_CARB | Propamocarb | propmcb |  | propamocarb | 24579-73-5 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L387 | Aqualab Zuid B.V. | 5 | 10 | C02 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510AQ330 | PRO_CARB | Prosulfocarb | prosfcb |  | prosulfocarb | 52888-80-9 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L387 | Aqualab Zuid B.V. | 5 | 10 | C02 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510BE020 | Nitro-verbindingen | 135TNO2Ben | 135TNO2Ben | NVT | 1,3,5-trinitrobenzeen | 99-35-4 | 1.6 | ng/l | 0.8 | 28 | 62.7 | 93.28 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 13DNO2Ben | 13DNO2Ben | NVT | 1,3-dinitrobenzeen | 99-65-0 | 1 | ng/l | 0.5 | 9 | 95.7 | 19.9489 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 24DAo6NO2Tol | 24DAo6NO2Tol | NVT | 2,4-diamino-6-nitrotolueen | 6629-29-4 | 7.2 | ng/l | 3.6 | 84 | 51.4 | 194.0923 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 24DNO2Tol | 24DNO2Tol | NVT | 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | 1.4 | ng/l | 0.7 | 22 | 103 | 44.4072 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 26DAo4NO2Tol | 26DAo4NO2Tol | NVT | 2,6-diamino-4-nitrotolueen | 59229-75-3 | 4 | ng/l | 2 | 88 | 16.6 | 242.4835 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 26DNO2Tol | 26DNO2Tol | NVT | 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | 1.8 | ng/l | 0.9 | 13 | 118 | 44.4072 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao46DNO2Tol | 2Ao46DNO2Tol | NVT | 2-amino-4,6-dinitrotolueen | 35572-78-2 | 3.2 | ng/l | 1.6 | 85 | 38 | 210.4186 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao6NO2Tol | 2Ao6NO2Tol | NVT | 2-amino-6-nitrotolueen | 603-83-8 | 2.6 | ng/l | 1.3 | 79 | 56.9 | 179.9846 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 34DNO2Tol | 34DNO2Tol | NVT | 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 14 | 105 | 29.7321 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 4Ao26DNO2Tol | 4Ao26DNO2Tol | NVT | 4-amino-2,6-dinitrotolueen | 19406-51-0 | 2.5 | ng/l | 1.25 | 52 | 53.3 | 139.784 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | 5NO2otlidne | 5NO2otlidne | NVT | 5-nitro-ortho-toluidine | 99-55-8 | 2.8 | ng/l | 1.4 | 61 | 36.3 | 176.3938 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510BE020 | Nitro-verbindingen | TNT | TNT | NVT | 2,4,6-trinitrotolueen (TNT) | 118-96-7 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 7 | 94 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
510GS004 | GENEESM | 1H-Benzotriazol | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  | 13 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | 2HOxibpfn | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 21.5 | 43 | 121.8401 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | amdTzinzr | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 92 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | amodne | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 25.7 | 51 | 110.6615 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.4 | 22 | 156.5242 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | amxclne | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 0.05 | ug/l | 0.05 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 27.8 | 55 | 105.7892 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 20.2 | 40 | 126.6182 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 19 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 17.4 | 35 | 134.5773 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.4 | 27 | 148.4393 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | cipfxcne | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | NVT | 43 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9.9 | 20 | 161.2205 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 26 | 150.2664 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | clindmcne | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 47 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | clozpne | clozpne | NVT | clozapine | 5786-21-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 82 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 9.6 | 19 | 163.1338 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.2 | 18 | 164.3294 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | desvlfxne | desvlfxne | NVT | O-Desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 | 0.005 | ug/l | 0.005 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | DmTdzl | DmTdzl | NVT | dimetridazol | 551-92-8 | 0.05 | ug/l | 0.05 | NVT | 27 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | Dpyrdml | Dpyrdml | NVT | dipyridamol | 58-32-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | NVT | 107 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 35 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | flucnzl | flucnzl | NVT | Fluconazol | 86386-73-4 | 0.005 | ug/l | 0.005 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | fluoxtne | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 54.9 | 110 | 111.6066 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.02 | ug/l | 0.02 | NVT | 61 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 24 | 153.8831 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 5 | ug/l | 5 | NVT | 56 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | ibpfn | ibpfn | NVT | ibuprofen | 15687-27-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 15.5 | 31 | 141.439 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 18.5 | 37 | 131.3202 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | Irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 12 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | ivmctne | ivmctne | NVT | ivermectine | 70288-86-7 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 37 | 74 | 90.4434 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | jompl | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | NVT | 49 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | jopmde | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.05 | ug/l | 0.05 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | jopmdl | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.2 | ug/l | 0.2 | NVT | 45 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | joxtlmnzr | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.05 | ug/l | 0.05 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 21 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | levtrctm | levtrctm | NVT | levetiracetam | 102767-28-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 24 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | NVT | 46 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 34 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | NVT | 48 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 24 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | micanzl | micanzl | NVT | Miconazole | 22916-47-8 | 0.005 | ug/l | 0.005 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.05 | ug/l | 0.5 | NVT | 32 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 23 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | parctml | parctml | NVT | paracetamol | 103-90-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 46 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | pipprn | pipprn | NVT | pipamperon | 1893-33-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 96 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | poxflne | poxflne | NVT | pentoxifylline | 6-5-6493 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 30 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | propnll | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 16 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | quetpne | quetpne | NVT | quetiapine | 111974-69-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | simvstne | simvstne | NVT | simvastatine | 79902-63-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | NVT | 58 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 12 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 68 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 20 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 34 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | NVT | 26 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
510GS005 | GENEESM | amdTzinzr | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.01 | ug/l |  | 46 | 100 | 92 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | amxclne | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.01 | ug/l |  | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | carbmzpne | cbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l |  | 13.4 | 100 | 26.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | cipfxcne | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.2 | ug/l |  | 21.5 | 100 | 43 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | clindmcne | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 0.01 | ug/l |  | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | clozpne | clozpne | NVT | clozapine | 5786-21-0 | 0.01 | ug/l |  | 41 | 100 | 82 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l |  | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | desvlfxne | desvlfxne | NVT | O-Desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 | 0.005 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | DmTdzl | DmTdzl | NVT | dimetridazol | 551-92-8 | 0.05 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | Dpyrdml | Dpyrdml | NVT | dipyridamol | 58-32-2 | 0.1 | ug/l |  | 53.5 | 100 | 107 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.01 | ug/l |  | 17.7 | 100 | 35.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | flucnzl | flucnzl | NVT | Fluconazol | 86386-73-4 | 0.005 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.02 | ug/l |  | 8.4 | 100 | 16.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 5 | ug/l |  | 28.1 | 100 | 56.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.01 | ug/l |  | 5.9 | 100 | 11.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | jopmdl | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.2 | ug/l |  | 22.7 | 100 | 45.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l |  | 10.6 | 100 | 21.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.01 | ug/l |  | 7.7 | 100 | 15.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.01 | ug/l |  | 8.8 | 100 | 17.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | micanzl | micanzl | NVT | Miconazole | 22916-47-8 | 0.005 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.01 | ug/l |  | 11.6 | 100 | 23.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | pipprn | pipprn | NVT | pipamperon | 1893-33-0 | 0.01 | ug/l |  | 25 | 100 | 50 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | poxflne | poxflne | NVT | pentoxifylline | 6-5-6493 | 0.01 | ug/l |  | 145 | 100 | 290 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.01 | ug/l |  | 5.8 | 100 | 11.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l |  | 33.9 | 100 | 67.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.01 | ug/l |  | 10.2 | 100 | 20.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS005 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.01 | ug/l |  | 16.8 | 100 | 33.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMB
510GS820 | HCHs | aHCH | aHCH | NVT | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.00006 | ug/l | 0.00006 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | W5424 | L230 | Aqualysis | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510GS820 | HCHs | bHCH | bHCH | NVT | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.00005 | ug/l | 0.00005 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | W5424 | L230 | Aqualysis | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510GS820 | HCHs | cHCH | cHCH | NVT | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | W5424 | L230 | Aqualysis | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510GS820 | HCHs | dHCH | dHCH | NVT | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.00008 | ug/l | 0.00007 | 11.0 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | W5424 | L230 | Aqualysis | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | A5424
510GS896 | Mat_pol | C1yprton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 9.3 | 11 | 178.9692 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | C2yprton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 4.1 | 9.6 | 180.9859 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | ug/l | 1 | 12 | 16 | 169.7056 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6.6 | 4.2 | 192.0542 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | esfvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.2 | 3.7 | 193.4769 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | feNO2ton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.8 | 4.1 | 192.0401 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.0005 | ug/l | 0.0005 | 7.9 | 4.1 | 192.4497 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | lcyhltn | lcyhltn | NVT | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 8.9 | 13 | 174.9081 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | TC4yPO4 | TC4yPO4 | NVT | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 9.1 | 11 | 178.928 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | Tfrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 9.1 | 12 | 176.9385 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510GS896 | Mat_pol | TFyPO4 | TFyPO4 | NVT | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 9.3 | 11 | 178.9692 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00 | A5310
510HW003 | DIGLYME | 26DClBenAd | 26DClBenAd | NVT | 2,6-dichloorbenzamide | 2008-58-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 104 | 16.1245 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510HW003 | DIGLYME | b2C1oxC2yEtr | b2C1oxC2yEtr | NVT | diglyme (=bis(2-methoxyethyl)methylether) (DONAR) | 111-96-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4 | 106 | 14.4222 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510HW003 | DIGLYME | Tetraglyme | TEGDME | NVT | tetraethyleenglycoldimethylether | 143-24-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6 | 110 | 23.3238 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510HW003 | DIGLYME | Triglyme | 25811T4OaC12 | NVT | 2,5,8,11-tetraoxadodecaan | 112-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6 | 108 | 20 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510HW004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 107 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 98 | 11.1427 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 5.6 | 102 | 11.8929 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | bispll | bispll | NVT | bisoprolol | 66722-44-9 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.5 | 104 | 13.6015 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | C3ol | C3ol | NVT | propanol | 71-23-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.2 | 96 | 10.245 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.9 | 95 | 14.0014 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | Clafnd | clafncl | NVT | chlooramfenicol | 56-75-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.8 | 101 | 9.8061 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | clofbnzr | clofbnzr | NVT | clofibrinezuur | 882-09-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.5 | 96 | 12.0416 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 5.9 | 98 | 12.4595 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 97 | 12.0067 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | enlpl | enlpl | NVT | enalapril | 75847-73-3 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.4 | 98 | 9.6664 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | fenfbnzr | fenfbnzr | NVT | fenofibrinezuur | 42017-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.4 | 98 | 13.4104 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | fenfbt | fenfbt | NVT | fenofibraat | 49562-28-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 15 | 87 | 39.6989 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 3.5 | 96 | 10.6301 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.2 | 99 | 10.5906 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.7 | 98 | 10.2157 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | guanurum | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.06 | ug/l | 0.055 | 11 | 95 | 24.1661 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.8 | 96 | 14.0911 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | Irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 2.8 | 99 | 5.9464 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 100 | 11 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 103 | 10.6508 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4 | 95 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | lisnpl | lisnpl | NVT | lisinopril | 83915-83-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.9 | 97 | 11.4909 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 8.8 | 91 | 25.1746 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.8 | 95 | 13.8622 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | mettxt | mettxt | NVT | methotrexaat | 59-05-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 6.9 | 103 | 15.0479 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | Nact4Aoatprn | Nact4Aoatprn | NVT | N-acetyl-4-aminoantipyrine | 83-15-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.3 | 95 | 17.6963 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | ompzl | ompzl | NVT | omeprazol | 73590-58-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 4.6 | 100 | 9.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | paroetne | paroetne | NVT | paroxetine | 61869-08-7 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.4 | 105 | 17.8617 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | pravstne | pravstne | NVT | pravastatine | 81093-37-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.5 | 93 | 17.8045 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | rantdne | rantdne | NVT | ranitidine | 66357-35-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.3 | 108 | 24.5349 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | s45C1y1Hbzta | s45C1y1Hbzta | NVT | 4+5-methylbenzotriazole | NVT | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.1 | 93 | 16.2247 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sulfdazne | sulfdazne | NVT | sulfadiazine | 68-35-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 6.1 | 113 | 28.72 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sulfdmdne | sulfdmdne | NVT | sulfadimidine | 57-68-1 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 100 | 8.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 4.3 | 101 | 8.8295 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sulfmtzl | sulfmtzl | NVT | sulfamethizole | 144-82-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.9 | 111 | 27.0858 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sulfprdne | sulfprdne | NVT | sulfapyridine | 144-83-2 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.6 | 109 | 23.5593 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | sulfqoxle | sulfqoxlne | NVT | sulfaquinoxaline | 59-40-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 7.5 | 110 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 18 | 107 | 38.6264 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | temzpm | temzpm | NVT | temazepam | 846-50-4 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 3.8 | 97 | 9.683 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | theoplne | theoplne | NVT | theophylline | 58-55-9 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 2.4 | 96 | 9.3295 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | tiamlne | tiamlne | NVT | tiamuline | 55297-95-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 7.3 | 102 | 15.138 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6.2 | 98 | 13.0292 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.7 | 101 | 9.6104 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | valum | valum | NVT | valium | 439-14-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.7 | 95 | 13.7244 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.5 | 97 | 10.8167 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 200 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510HW005 | GENEESM-2 | coffeïne | caffine | NVT | caffeine | 58-08-2 | 30 | ng/l | 25 | 6 | 102 | 12.6491 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | gabapentin-lactam | gabptnltm | NVT | gabapentine-lactam | 64744-50-9 | 10 | ng/l | 10 | 5.3 | 100 | 10.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | ibuprofen | ibpfn | NVT | ibuprofen | 15687-27-1 | 30 | ng/l | 25 | 7.8 | 106 | 19.6815 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | oxipurinol | Oxprnl | NVT | Oxypurinol | 2465-59-0 | 20 | ng/l | 20 | 7.7 | 96 | 17.354 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | paracetamol | parctml | NVT | paracetamol | 103-90-2 | 10 | ng/l | 10 | 2.4 | 98 | 6.2482 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | sitagliptine | sitgtne | NVT | sitagliptine | 486460-32-6 | 20 | ng/l | 15 | 6 | 99 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | telmisartan | telmstn | NVT | telmisartan | 144701-48-4 | 10 | ng/l | 10 | 6.1 | 101 | 12.3628 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW005 | GENEESM-2 | valsartanzuur | valstzr | NVT | valsartanzuur | 164265-78-5 | 10 | ng/l | 10 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC-2
510HW006 | BISFENOLEN | bisFolA | bisfnlA | NVT | bisfenol A (DONAR) | 80-05-7 | 0.008 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 100 | 10.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 14A | 10 | C41 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510HW006 | BISFENOLEN | bisFolS | 44sulfnDFol | NVT | 4,4-sulfonyldifenol | 80-09-1 | 0.008 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 100 | 10.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 14A | 10 | C41 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510HW009 | PYRAZOL | pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 | 0.05 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | LOA505 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 10 | C40 | 950 | -1.00:00:00 | ONB
510HW320 | MULTI-1 | 134DClFy3C1y | 134DClFy3C1y | NVT | 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum | 3567-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.9 | 100 | 21.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | 134DClFyurum | 134DClFyurum | NVT | 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum | 8-2-2327 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.6 | 94 | 20.9724 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 20.9 | 86 | 50.3114 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | 4C1y1Hbztazl | 4C1y1Hbztazl | NVT | 4-methyl-1H-benzotriazool | 29878-31-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 12.7 | 88 | 34.9451 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | 5C1y1Hbztazl | 5C1y1Hbztazl | NVT | 5-methyl-1H-benzotriazool | 136-85-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 10.6 | 91 | 27.8108 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | alDcb | alDcb | NVT | aldicarb | 116-06-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.8 | 94 | 30.0958 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | alDcbsfn | alDcbsfn | NVT | aldicarb_Sulfon | 1646-88-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.2 | 96 | 14.7567 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | alDcbsO | alDcbsO | NVT | aldicarbsulfoxide | 1646-87-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 97 | 11.8338 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | bromcl | bromcl | NVT | bromacil | 314-40-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.1 | 88 | 27.8862 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | butcbOxm | butcbOxm | NVT | butocarboxim | 34681-10-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 15.4 | 136 | 78.3112 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | butcbOxmsfn | butcbOxmsfn | NVT | butocarboximsulfon | 34681-23-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.9 | 98 | 14.368 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | butcbOxmSO | butcbOxmSO | NVT | butocarboximsulfoxide | 34681-24-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.3 | 98 | 9.4847 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | carbdzm | carbdzm | NVT | carbendazim | 10605-21-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.9 | 98 | 14.368 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | carbfrn | carbfrn | NVT | carbofuran | 1563-66-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.7 | 97 | 12.8825 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | cbrl | cbrl | NVT | NMCARBs Carbaryl | 63-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.2 | 98 | 9.3038 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Clbmrn | Clbmrn | NVT | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.1 | 98 | 9.1236 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Clidzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 2.2 | 98 | 5.9464 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Cltlrn | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | DEET | DEET | NVT | N,N-diethyl-3-methylbenzamide | 134-62-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.1 | 97 | 17.2754 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | DmtAd | DmtAd | NVT | dimethenamide | 87674-68-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.9 | 94 | 16.8297 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Durn | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 96 | 13.6015 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | etofcb | etofcb | NVT | ethiofencarb | 29973-13-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.5 | 96 | 18.7883 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.7 | 96 | 10.8977 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | iptrn | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.4 | 96 | 11.8929 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | linrn | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.1 | 98 | 7.3783 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | metbtazrn | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 21.8 | 88 | 49.7691 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | metml | metml | NVT | methomyl | 16752-77-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 99 | 11.1803 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | metocb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.8 | 97 | 11.3208 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | metocbsfn | metocbsfn | NVT | methiocarbsulfon | 2179-25-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.6 | 100 | 17.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | metocbSO | metocbSO | NVT | methiocarbsulfoxide | 1-10-2635 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 97 | 11.8338 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | metxrn | metxrn | NVT | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 90 | 23.1206 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | MHPC | MHPC | NVT | methyl-3-hydroxyfenylcarbamaat | 13683-89-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.7 | 103 | 18.4054 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Mlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 95 | 14.8661 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | mmtn | mmtn | NVT | metamitron | 41394-05-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | monrn | monrn | NVT | monuron | 150-68-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.6 | 95 | 13.5882 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | nicsfrn | nicsfrn | NVT | nicosulfuron | 111991-09-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.9 | 95 | 12.6823 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Oaml | Oaml | NVT | oxamyl | 23135-22-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.7 | 86 | 29.5357 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | propxr | propxr | NVT | propoxur | 114-26-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.7 | 97 | 16.5276 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | Tadmnl | Tadmnl | NVT | triadimenol | 55219-65-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | TadmnlA | TadmnlA | NVT | triadimenol-A | 89482-17-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.9 | 96 | 19.5151 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW320 | MULTI-1 | TadmnlB | TadmnlB | NVT | triadimenol-B | 82200-72-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.6 | 98 | 23.5423 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-1
510HW330 | MULTI-5 | 2-(methylthio)benzothiazole | 2C1ytobztazl | NVT | 2-methylthiobenzothiazool | 615-22-5 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 10 | 102 | 20.3961 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | atrazine-2-hydroxy | 2HOxatzne | NVT | 2-hydroxyatrazine | 2163-68-0 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 15.2 | 109 | 35.3293 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | chloridazon-methyl-desphenyl | C1ydesFyClid | NVT | methyl-desfenylchloridazon | 17254-80-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.6 | 121 | 43.4677 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | desfenylchloridazon | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 9.5 | 99 | 19.105 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | dikegulac sodium | dikglNa | NVT | dikegulac-natrium | 52508-35-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 13 | 126 | 58.1378 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | flonicamid | floncmd | NVT | flonicamid | 158062-67-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.2 | 104 | 11.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | fluopyram | fluoprm | NVT | fluopyram | 658066-35-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.5 | 104 | 10.6301 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | flupyradifuron | fluprdfrn | NVT | flupyradifuron | 951659-40-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.2 | 108 | 27.5274 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | halauxifen-methyl | halaxfnC1y | NVT | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.9 | 107 | 19.6581 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | metazachloor-C-metaboliet | metzClOoHac | NVT | metazachloor oxo azijnzuur | 1231244-60-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14.5 | 102 | 29.2746 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | metazachloor-S-metaboliet | metzClC2asfz | NVT | metazachloor-ethaansulfonzuur | 172960-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.5 | 104 | 10.6301 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | metolachloor-C-metaboliet | metlClOoHac | NVT | metolachlor oxo azijnzuur | 152019-73-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20.3 | 124 | 62.8678 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | metolachloor-S-metaboliet | metlClC2asfz | NVT | metolachlor ethaansulfonzuur | 171118-09-5 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 14.7 | 130 | 66.8159 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | NNDC1yNFysAd | NVT | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide | 4710-17-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 27 | 90 | 57.5847 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | DC1ysAd | NVT | dimethylsulfamide | 3984-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 102 | 10.7703 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | paclobutrazol | pacbtzl | NVT | paclobutrazol | 76738-62-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.1 | 102 | 9.1236 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | penflufen | penffn | NVT | penflufen | 494793-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | propamocarb | propmcb | NVT | propamocarb | 24579-73-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 2.7 | 104 | 9.6519 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | sebuthylazine | seC4yazne | NVT | sebutylazine | 7286-69-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.4 | 100 | 10.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | sedaxane | sedxne | NVT | sedaxane | 874967-67-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.9 | 104 | 23.2215 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | simazine-2-hydroxy | simzne2HOx | NVT | simazine-2-hydroxy | 3-11-2599 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.2 | 116 | 35.9578 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | thiabendazole | tabdzl | NVT | thiabendazol | 148-79-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 2.1 | 103 | 7.3239 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | thiamethoxam | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.9 | 104 | 19.5151 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | thiophanate-methyl | tofnC1y | NVT | thiofanaat-methyl | 23564-05-8 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 7.6 | 97 | 16.3414 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW330 | MULTI-5 | trisulfuron-methyl | TfsfrnC1y | NVT | triflusulfuron-methyl | 126535-15-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 31.6 | 102 | 63.3265 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-MULTI-5
510HW340 | RONTGENCM | amdTzinzr | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.8 | 99 | 17.7133 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-RONTGENCM
510HW340 | RONTGENCM | johxl | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 91 | 31.6228 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-RONTGENCM
510HW340 | RONTGENCM | jompl | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.2 | 95 | 19.2083 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-RONTGENCM
510HW340 | RONTGENCM | jopmde | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 97 | 11.8338 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-RONTGENCM
510HW340 | RONTGENCM | jopmdl | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.2 | 99 | 16.5215 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-RONTGENCM
510HW340 | RONTGENCM | joxtlmnzr | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.8 | 99 | 7.8588 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-RONTGENCM
510HW720 | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 0.3 | ug/l | 0.25 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | DBrC1asfzr | NVT | dibroommethaansulfonzuur | 408309-19-3 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Dichloorazijnzuur | DClHAc | NVT | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | DFlC1asfzr | NVT | dichloormethaansulfonzuur | 53638-45-2 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 5 | 87 | 27.8568 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Ethylsulfaat | C2ySO4 | NVT | ethylsulfaat | 540-82-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Perchloraat | ClO4 | NVT | perchloraat | 14797-73-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 94 | 15.6205 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Sulfaminezuur | sulfAezr | NVT | sulfaminezuur | 5329-14-6 | 1 | ug/l | 1 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510HW720 | ANIONEN | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 91 | 20.5913 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00 | ZPS
510ML009 | PYRAZOL_1,4-DIOXAAN | 1,4 dioxaan | DC2yeEtr | NVT | diethyleenether (=1,4-Dioxaan) (DONAR) | 123-91-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | LOA505 |  | Rijkswaterstaat - Meetstation Lobith/Bimmen | 5 | 10 | C40 | 950 | 7.00:00:00 | ONB
510ML009 | PYRAZOL_1,4-DIOXAAN | pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | LOA505 |  | Rijkswaterstaat - Meetstation Lobith/Bimmen | 5 | 10 | C40 | 950 | 7.00:00:00 | ONB
510OM003 | GEWASB | 14DOxan | DC2yeEtr | NVT | diethyleenether (=1,4-Dioxaan) (DONAR) | 123-91-1 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | 26DClBenAd | 26DClBenAd | NVT | 2,6-dichloorbenzamide | 2008-58-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | 2HOxatzne | 2HOxatzne | NVT | 2-hydroxyatrazine | 2163-68-0 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | actmpd | actmpd | NVT | acetamiprid | 135410-20-7 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | ADBI | ADBI | NVT | celestolide | 13171-00-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | AHMI | AHMI | NVT | 5-acetyl-1,1,2,3,3,6-hexamethylindaan | 15323-35-0 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | AHTN | AHTN | NVT | tonalide | 1506-02-1 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Aldcb | alDcb | NVT | aldicarb | 116-06-3 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | antcnn | antcnn | NVT | antrachinon | 84-65-1 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | ATCD | ATCD | NVT | acetylcedreen | 32388-55-9 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | ATTI | ATTI | NVT | traseolide | 68140-48-7 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | azoxsbn | azoxsbn | NVT | azoxystrobin | 131860-33-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | bis2C1oxC2yE | b2C1oxC2yEtr | NVT | diglyme (=bis(2-methoxyethyl)methylether) (DONAR) | 111-96-6 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | BROMCL | bromcl | NVT | bromacil | 314-40-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | CARBDZM | carbdzm | NVT | carbendazim | 10605-21-7 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | carbmzpne | cbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | clomzn | clomzn | NVT | clomazon | 81777-89-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Clpfm | Clpfm | NVT | chloorprofam | 101-21-3 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | clxlnl | clxlnl | NVT | chloorxylenol | 88-04-0 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | cypdnl | cypdnl | NVT | cyprodinil | 121552-61-2 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | DC8yFt | DC8yFt | NVT | dioctylftalaat | 117-84-0 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | DCbnl | Dcbnl | NVT | dichlobenil | 1194-65-6 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Dcfl | Dcfl | NVT | dicofol | 115-32-2 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | DDPA | DDPA | NVT | verdyl acetaat | 2500-83-6 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | desFyClidzn | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | DETlamde | DEET | NVT | N,N-diethyl-3-methylbenzamide | 134-62-3 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | dffncn | dffncn | NVT | diflufenican | 83164-33-4 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | DPMI | DPMI | NVT | cashmeran | 33704-61-9 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | ETCB | ETCB | NVT | sandacanol | 28219-61-6 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Etdazle | eTDazl | NVT | etridiazol | 2593-15-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | famxdne | famxdne | NVT | famoxadone | 131807-57-3 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | HHCB | HHCB | NVT | hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB) | 1222-05-5 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | ifrn | ifrn | NVT | isoforon | 78-59-1 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | irgrl | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Metcb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | OTNE | OTNE | NVT | amberonne | 54464-57-2 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Pencnzle | pencnzl | NVT | penconazool | 66246-88-6 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | propmcbHCl | propmcb | NVT | propamocarb | 24579-73-5 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Propxr | propxr | NVT | propoxur | 114-26-1 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Propzmde | propAd | NVT | propyzamide | 23950-58-5 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | PrScb | prosfcb | NVT | prosulfocarb | 52888-80-9 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | T3Ate | Talt | NVT | triallaat | 2303-17-5 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | TC2yPO4 | TC2yPO4 | NVT | triethylfosfaat | 78-40-0 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Tcsn | Tcsn | NVT | triclosan | 3380-34-5 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | terbtn | terbtne | NVT | terbutryne | 886-50-0 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | thiamtxm | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | TPPO | TPPO | NVT | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | Tramat | etfmst | NVT | ethofumesaat | 26225-79-6 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | tris2C4oxC2y | tris2C4oxC2y | NVT | tris(2-butoxyethyl)fosfaat | 78-51-3 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM003 | GEWASB | verdx | verdx | NVT | verdox | 88-41-5 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X105 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5A | 10 | C02 | 1999 | 2.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | NVT | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 12 | 113 | 35.3836 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 20 | 96 | 40.7922 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 17 | 101 | 34.0588 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | NVT | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 15 | 101 | 30.0666 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE209 | PBDE209 | NVT | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 12 | 176.5559 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | NVT | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 124 | 54.5894 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | NVT | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 119 | 46.0435 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE49 | PBDE49 | NVT | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether | 243982-82-3 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 120 | 47.7074 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | NVT | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 15 | 109 | 34.9857 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM005 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | NVT | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 114 | 38.2099 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00 | MS-BRV-W
510OM006 | BISFENOLEN | 44bisFolF | 44bisFolF | NVT | bisfenol-F | 620-92-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14 | 17 | 168.3449 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C41 | 1999 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510OM006 | BISFENOLEN | bisFolA | bisfnlA | NVT | bisfenol A (DONAR) | 80-05-7 | 0.01 | ug/l | 0.00224 | 12 | 85 | 38.4187 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C41 | 1999 | 7.00:00:00 | AVS-DIGLYBAM
510OM007 | WATCH | abmtne | abmtne | NVT | abamectine | 71751-41-2 | 0.01 | ug/l | 11.7 | 22 | 89 | 49.1935 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | amodne | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 0.02 | ug/l | 0.007 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | amsbm | amsbm | NVT | Amisulbrom | 348635-87-0 | 0.5 | ug/l | 43 | 12 | 88 | 33.9411 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | bromcnzl | bromcnzl | NVT | bromuconazool | 116255-48-2 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | climbzle | climbzle | NVT | Climbazole | 38083-17-9 | 0.05 | ug/l | 17 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | cyazfAd | cyazfmde | NVT | cyazofamide (DONAR] | 120116-88-3 | 0.01 | ug/l | 11.2 | 12 | 78 | 50.1199 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | cypdnl | cypdnl | NVT | cyprodinil | 121552-61-2 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | dffncn | dffncn | NVT | diflufenican | 83164-33-4 | 0.01 | ug/l | 0.0063 | 12 | 89 | 32.5576 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | Dfncnzl | Dfncnzl | NVT | difenoconazool | 119446-68-3 | 0.03 | ug/l | 16.8 | 15 | 94 | 32.311 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | epxcnzl | epxcnzl | NVT | epoxiconazool | 133855-98-8 | 0.1 | ug/l | 94.2 | 41 | 122 | 93.0591 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | etxzl | etxzl | NVT | etoxazool | 153233-91-1 | 0.01 | ug/l | 4.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | fluoxtne | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 0.05 | ug/l |  |  | 73 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.1 | ug/l | 0.026 | 8 | 92 | 22.6274 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | ketcnzl | ketcnzl | NVT | ketoconazol | 65277-42-1 | 0.005 | ug/l | 1.7 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | mefTFcnzl | mefTFcnzl | NVT | Mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | 0.1 | ug/l | 10 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | norfxcne | norfxcne | NVT | norfloxacine | 70458-96-7 | 0.05 | ug/l | 17 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | OxT4ccne | OxT4ccne | NVT | oxytetracycline [vervallen] | 6153-64-6 | 2 | ug/l |  |  | 71 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | propcnzl | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.03 | ug/l | 0.0067 | 13 | 108 | 30.5287 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | propnll | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.01 | ug/l |  |  | 105 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | T4ccne | T4ccne | NVT | tetracycline | 60-54-8 | 0.01 | ug/l | 3 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | Ttcnzl | Ttcnzl | NVT | triticonazool | 131983-72-7 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007 | WATCH | tylsne | tylsne | NVT | tylosine | 1401-69-0 | 0.1 | ug/l | 15 | 47 | 129 | 110.4536 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Abamectine | acmtnB1a | NVT | avermectine B1a | 65195-55-3 | 10 | ng/l | 11.7 | 22 | 89 | 49.1935 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Cyazofamid | cyazfAd | NVT | cyazofamide | 120116-88-3 | 20 | ng/l | 11.2 | 12 | 78 | 50.1199 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Difenoconazole | Dfncnzl | NVT | difenoconazool | 119446-68-3 | 10 | ng/l | 16.8 | 15 | 94 | 32.311 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Diflufenican | dffncn | NVT | diflufenican | 83164-33-4 | 10 | ng/l | 0.0063 | 12 | 89 | 32.5576 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Epoxiconazole | epxcnzl | NVT | epoxiconazool | 133855-98-8 | 5 | ng/l | 94.2 | 41 | 122 | 93.0591 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Etoxazole | etxzl | NVT | etoxazool | 153233-91-1 | 20 | ng/l | 4.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A | WATCH | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 10 | ng/l | 0.0067 | 13 | 108 | 30.5287 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A1 | WATCH | Ketoconazole | ONB | NVT | onbekend |  | 10 | ng/l | 1.7 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A1 | WATCH | Mefentrifluconazole | mefTFcnzl | NVT | Mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | 10 | ng/l | 10 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A1 | WATCH | Tetracycline | T4ccne | NVT | tetracycline | 60-54-8 | 50 | ng/l | 3 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A2 | WATCH | Climbazole | climbzle | NVT | Climbazole | 38083-17-9 | 10 | ng/l | 17 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A2 | WATCH | Fluoxetine | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 |  | ng/l |  |  | 73 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A2 | WATCH | Oxytetracycline | OxT4ccne | NVT | oxytetracycline [vervallen] | 6153-64-6 |  | ng/l |  |  | 71 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A2 | WATCH | Propranolol | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 |  | ng/l |  |  | 105 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A2 | WATCH | Triticonazole | ONB | NVT | onbekend |  |  | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007A3 | WATCH | Bromuconazole | bromcnzl | NVT | bromuconazool | 116255-48-2 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007B | WATCH | Cyprodinil | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 5 | ng/l | 0.007 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007B1 | WATCH | Norfloxacin | norfxcne | NVT | norfloxacine | 70458-96-7 |  | ng/l | 17 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007B2 | WATCH | Amisulbrom | amsbm | NVT | Amisulbrom | 348635-87-0 |  | ng/l | 43 | 12 | 88 | 33.9411 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007B2 | WATCH | Gemfibrozil | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 |  | ng/l | 0.026 | 8 | 92 | 22.6274 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007B2 | WATCH | Tylosin | tylsne | NVT | tylosine | 1401-69-0 |  | ng/l | 15 | 47 | 129 | 110.4536 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Amisulbrom | amsbm | NVT | Amisulbrom | 348635-87-0 | 10 | ng/l | 43 | 12 | 88 | 33.9411 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Climbazole | climbzle | NVT | Climbazole | 38083-17-9 | 10 | ng/l | 17 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Fluoxetine | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 10 | ng/l | 0.004 | 5 | 73 | 54.9181 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Gemfibrozil | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 50 | ng/l | 0.026 | 8 | 92 | 22.6274 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Oxytetracycline | OxT4ccne | NVT | oxytetracycline [vervallen] | 6153-64-6 | 10 | ng/l | 0.208 | 47 | 71 | 110.4536 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Propranolol | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 5 | ng/l | 0.008 | 4 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Triticonazole | Ttcnzl | NVT | triticonazool | 131983-72-7 | 10 | ng/l | 0.017 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007C | WATCH | Tylosin | tylsne | NVT | tylosine | 1401-69-0 | 10 | ng/l | 15 | 47 | 129 | 110.4536 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM007D | WATCH | Bromuconazole | bromcnzl | NVT | bromuconazool | 116255-48-2 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00 | ONB
510OM107 | FUHstand | abmtne | abmtne | NVT | abamectine | 71751-41-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 89 | 49.1935 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Clbmrn | Clbmrn | NVT | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | ug/l | 0.0081 | 8 | 84 | 35.7771 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Clidzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.01 | ug/l | 0.0047 | 10 | 88 | 31.241 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Cloxrn | Clxrn | NVT | chlooroxuron | 1982-47-4 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 11 | 89 | 31.1127 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Cltlrn | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 85 | 34.9857 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | DmtnmdP | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.01 | ug/l | 0.0043 | 7 | 103 | 15.2315 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | dodne | dodne | NVT | dodine | 3-10-2439 | 0.02 | ug/l | 0.0151 | 14 | 66 | 73.5391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Durn | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 91 | 24.0832 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 93 | 22.8035 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | iptrn | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 9 | 90 | 26.9072 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | linrn | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.01 | ug/l | 0.02 | 9 | 84 | 36.7151 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | metbmrn | metbmrn | NVT | methobromuron | 3060-89-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 70 | 64.622 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | metbtazrn | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 8 | 78 | 46.8188 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | metxrn | metxrn | NVT | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 10 | 87 | 32.8024 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Mlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20 | 50 | 107.7033 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | monrn | monrn | NVT | monuron | 150-68-5 | 0.01 | ug/l | 0.0053 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 245T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 8 | 103 | 17.088 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | 245TP | 245TP | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur | 93-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 104 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | 24D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | 24DB | 24DB | NVT | 2,4-dichloorfenoxyboterzuur | 94-82-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 9 | 95 | 20.5913 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | 24DNO2Fol | 24DNO2Fol | NVT | 2,4-dinitrofenol | 51-28-5 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 6 | 94 | 16.9706 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | 24DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 104 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | bentzn | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 82 | 37.3631 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | C1ymsfrn | C1ymsfrn | NVT | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.002 | ug/l | 0.0015 | 7 | 90 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | DNOC | DNOC | NVT | 4,6-dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 7 | 101 | 14.1421 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | Dnsb | Dnsb | NVT | dinoseb | 88-85-7 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | Dntb | Dntb | NVT | dinoterb | 1420-07-1 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 119 | 39.2938 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.007 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 9 | 99 | 18.1108 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | MCPP | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM443 | CFAZtot | tefbzrn | tefbzrn | NVT | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 7 | 80 | 42.3792 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
510OM896 | Mat_pol | C1yprton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | C2yprton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | feNO2ton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | fenvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | lcyhltn | lcyhltn | NVT | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | TC4yPO4 | TC4yPO4 | NVT | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | Tfrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | TFyPO4 | TFyPO4 | NVT | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OMP02 | benztazl | benztazl | benztazl |  | benzothiazool | 95-16-9 |  | ug/l | 0.02 | 8 | 71 | 60.1664 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 30 | 10 | C40 | 499 | 00:00:00
510OMP04 | Dmtmf | Dmtmf | Dmtmf |  | dimethomorf | 110488-70-5 |  | ug/l | 0.0073 | 13 | 106 | 28.6356 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 00:00:00
510OMP05 | piprnbO | piprnbO | piprnbO |  | piperonyl-butoxide | 51-03-6 |  | ug/l | 0.0089 |  | 119 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 00:00:00
510OMP06 | CHF3CFHCOOH | 2333TFPA | 2333TFPA |  | 2,3,3,3-tetrafluorpropaanzuur | 359-49-9 |  | ng/l | 637 | 15 | 84 | 43.8634 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 30 | 10 | C40 | 499 | 00:00:00
510OMP09 | 2Nafsfzr | 2Nafsfzr | 2Nafsfzr |  | 2-naftaleensulfonzuur | 120-18-3 |  | ug/l | 0.05 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 6 | 10 | C40 | 499 | 00:00:00
510OMP11 | PFPrA | PFPrA | PFPrA |  | perfluorpropaanzuur | 422-64-0 |  | ug/l | 49 | 8 |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 30 | 10 | C40 | 499 | 00:00:00
510TA001 | CPs | 2345T4CP | 2345T4ClFol | NVT | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 2346T4CP | 2346T4ClFol | NVT | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 234TCP | 234TClFol | NVT | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 2356T4CP | 2356T4ClFol | NVT | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 235TCP | 235TClFol | NVT | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 236TCP | 236TClFol | NVT | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 23DCP | 23DClFol | NVT | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 2425DCP | s_2425DCP | NVT | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.04 | ug/l | 0.007 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 245TCP | 245TClFol | NVT | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 246TCP | 246TClFol | NVT | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 26DCP | 26DClFol | NVT | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 6 | 95 | 15.6205 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 2CP | 2ClFol | NVT | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.05 | ug/l | 0.024 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 345TCP | 345TClFol | NVT | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 34DCP | 34DClFol | NVT | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 35DCP | 35DClFol | NVT | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.02 | ug/l | 0.005 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 3CP | 3ClFol | NVT | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.05 | ug/l | 0.011 | 6 | 93 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA001 | CPs | 4CP | 4ClFol | NVT | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.05 | ug/l | 0.02 | 6 | 93 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266_01
510TA004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | desFyClidzn | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.1 | ng/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA004 | GENEESM | valstzr | valstzr | NVT | valsartanzuur | 164265-78-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
510TA100 | VOC | 111TClC2a | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 1122T4ClC2a | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 112TClC2a | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 11DClC2a | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 11DClC2e | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 123TC1yBen | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 123TClBen | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 123TClC3a | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 124TC1yBen | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 124TClBen | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 12DClBen | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 12DClC2a | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 12DClC3a | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 12xyln | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16.5 | 100 | 33 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 135TC1yBen | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 135TClBen | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 13DClBen | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 13DClC3a | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 14DClBen | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 1C3yBen | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 2255T4C4yT4H | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 2C2yTol | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 100 | 13 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 2ClTol | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 3C2yTol | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 3ClC3e | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 3ClTol | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | 4C2yTol | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | c12DClC2e | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | c13DClC3e | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | C1ymtclt | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 18 | 100 | 36 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | C1yttC4yEtr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | C2yBen | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | CFK113 | CFK113 | NVT | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | ClBen | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | ClC2e | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | cumn | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | cycC6a | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DBrC1a | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DBrClC1a | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DC1oxC1a | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DC1yDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DccPeDen | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DClBrC1a | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DClC1a | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | DiC3yEtr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14 | 100 | 28 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | epClhdne | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 5 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | HxClC2a | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | s_1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | styrn | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | t12DClC2e | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | t13DClC3e | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | T4ClC1a | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | T4ClC2a | T4ClC2a | NVT | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | T4ClC2e | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | TBrC1a | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | TClC1a | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | TClC2e | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.5 | 100 | 17 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA100 | VOC | ttC4yBen | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
510TA300 | CHELAAT | DTPA | DTPA | NVT | di-ethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA) | 67-43-6 | 1 | ug/l | 1 | 11.6 | 95.1 | 25.1849 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 16588 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_147_C_BM_0_Komplexbil
510TA300 | CHELAAT | EDTA | EDTA | NVT | ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) | 60-00-4 | 0.5 | ug/l | 0.2 | 7.5 | 97.8 | 15.632 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 16588 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_147_C_BM_0_Komplexbil
510TA300 | CHELAAT | NTA | NTA | NVT | nitrilotriazijnzuur (NTA) | 139-13-9 | 0.5 | ug/l | 0.2 | 7.3 | 103 | 15.7848 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 16588 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_147_C_BM_0_Komplexbil
510TA303 | DIOXsTEQ | DF118119 | s_PCDF118119 | NVT | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT |  | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | DF9489 | s_PCDF9489 | NVT | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT |  | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD48 | PCDD48 | NVT | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 0.01 | ng/l |  | 16 | 93 | 34.9285 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD54 | PCDD54 | NVT | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0.01 | ng/l |  | 20 | 92 | 43.0813 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD66 | PCDD66 | NVT | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0.01 | ng/l |  | 11 | 90 | 29.7321 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD67 | PCDD67 | NVT | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0.01 | ng/l |  | 22 | 95 | 45.1221 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD70 | PCDD70 | NVT | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0.01 | ng/l |  | 20 | 99 | 40.05 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD73 | PCDD73 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0.05 | ng/l |  | 6 | 99 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDD75 | PCDD75 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0.1 | ng/l |  | 7 | 94 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF112 | PCDF112 | NVT | 2,3,4,6,7-pentachloordibenzofuraan | 57117-43-8 | 0.01 | ng/l |  | 15 | 93 | 33.1059 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF121 | PCDF121 | NVT | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 0.01 | ng/l |  | 13 | 98 | 26.3059 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF124 | PCDF124 | NVT | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 0.01 | ng/l |  | 12 | 101 | 24.0832 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF130 | PCDF130 | NVT | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 0.01 | ng/l |  | 22 | 97 | 44.4072 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF131 | PCDF131 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 0.05 | ng/l |  | 8 | 109 | 24.0832 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF134 | PCDF134 | NVT | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 0.05 | ng/l |  | 12 | 9 | 183.5756 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF135 | PCDF135 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 0.1 | ng/l |  | 7 | 96 | 16.1245 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | PCDF83 | PCDF83 | NVT | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 0.01 | ng/l |  | 20 | 103 | 40.4475 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA303 | DIOXsTEQ | TCDDEQ | iTEQ | DIOX | Internationaal toxisch equivalent volgens NATO/CCMS | NVT | 0.0287 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 999 | 365.00:00:00
510TA500 | HBCDD | HBCDD | HBCD |  | hexabroomcyclododecaan | 25637-99-4 |  | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C16 | 499 | 7.00:00:00
510TA803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 28ClF16C8oxT | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | ng/l | 1 | 8.9 | 90 | 26.7739 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 4:2 FTS | H-PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 82 | 43.2666 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 1 | 17 | 103 | 34.5254 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 8:2 FTS | H-PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 1 | ng/l | 1 | 14 | 83 | 44.0454 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 1 | ng/l | 1 | 20 | 94 | 41.7612 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 26ClF12C6oxT | NVT | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 1 | ng/l | 1 | 6.9 | 102 | 14.368 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 10 | 104 | 21.5407 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | ng/l | 1 | 22 | 108 | 46.8188 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | FOSA | PFOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | ng/l | 1 | 17 | 119 | 50.9902 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | GenX | FRD-903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur WVOInfo | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 95 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFBS | L-PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 375-73-5 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 115 | 36.0555 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFDS | L-PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 335-77-3 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 93 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFHpS | L-PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 375-92-8 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 109 | 26.9072 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFHxS | L-PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 355-46-4 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 88 | 30 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFOS | L-PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 1763-23-1 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 104 | 21.5407 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 108 | 25.6125 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | N-MeFOSAA | N-MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 97 | 20.8806 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 109 | 53.1413 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 105 | 20.5913 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 94 | 23.3238 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 115 | 36.0555 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 125 | 53.1413 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 105 | 18.868 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 112 | 28.8444 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 18 | 90 | 41.1825 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 1 | ng/l | 1 | 13 | 103 | 26.6833 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 97 | 50.3587 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TZ006 | WATCH | 17bestDol | 17bestDol | NVT | 17-Beta-estradiol (E2) | 50-28-2 | 0.1 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | actmpd | actmpd | NVT | acetamiprid | 135410-20-7 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | amxclne | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 20 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | cipfxcne | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 20 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | clotandne | clotandne | NVT | clothianidine | 210880-92-5 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | etnetDol | etnetDol | NVT | ethinylestradiol | 57-63-6 | 0.1 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | metocb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 2 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | mfmzn | mfmzn | NVT | metaflumizon | 139968-49-3 | 50 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | oestn | oestn | NVT | oestron | 53-16-7 | 0.1 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | thiacpd | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ006 | WATCH | thiamtxm | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | 17-alpha-Ethinylestradiol | etnetDol | NVT | ethinylestradiol | 57-63-6 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | 17-beta-Estradiol | 17bestDol | NVT | 17-Beta-estradiol (E2) | 50-28-2 | 0.0001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Acetamiprid | actmpd | NVT | acetamiprid | 135410-20-7 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Amoxicillin | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Avobenzon | avBenzn | NVT | Avobenzone | 70356-09-1 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Azithromycin | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Azoxystrobin | azoxsbn | NVT | azoxystrobin | 131860-33-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Ciprofloxacin | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Clarithromycin | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Clindamycin | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Clothianidin | clotandne | NVT | clothianidine | 210880-92-5 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Clotrimazol | clotmzl | NVT | clotrimazol | 23593-75-1 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Diflufenican | dffncn | NVT | diflufenican | 83164-33-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Dimoxystrobin | Dmxsbne | NVT | dimoxystrobine | 149961-52-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Erythromycin A | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Estron | oestn | NVT | oestron | 53-16-7 | 0.0001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Famoxadon | famxdne | NVT | famoxadone | 131807-57-3 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Fipronil | fipnl | NVT | fipronil | 120068-37-3 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Fluconazol | flucnzl | NVT | Fluconazol | 86386-73-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Guanylharnstoff | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Imazalil | imzll | NVT | imazalil | 35554-44-0 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Ipconazol | ipcnzl | NVT | Ipconazole | 125225-28-7 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Levonorgestrel | levngsl | NVT | Levonorgenstrel | 797-63-7 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Metaflumizon | mfmzn | NVT | metaflumizon | 139968-49-3 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Metconazol | metcnzl | NVT | metconazool | 125116-23-6 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Metformin | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Methiocarb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 0.02 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Miconazol | micanzl | NVT | Miconazole | 22916-47-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Norethisteron | noretsrn | NVT | Norethisterone | 68-22-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Octocrylen | octclne | NVT | Octocrylene octocrilene | 6197-30-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | O-Desmethylvenlafaxin | desvlfxne | NVT | O-Desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Ofloxacin | ofxcne | NVT | Ofloxacin | 82419-36-1 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Oxybenzon | OxBenzn | NVT | Oxybenzone | 131-57-7 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Penconazol | pencnzl | NVT | penconazool | 66246-88-6 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Prochloraz | proClaz | NVT | prochloraz | 67747-09-5 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Sulfamethoxazol | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Tebuconazol | tebcnzl | NVT | tebuconazol | 107534-96-3 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Tetraconazol | T4cnzl | NVT | tetraconazool | 112281-77-3 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Thiamethoxam | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Trimethoprim | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510TZ007 | WATCH | Venlafaxin | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 2-hydroxy-5-methyl-benzeen-1-sulfonzuur | ONB09 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 2-mesistylensulfonzuur | ONB03 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 4-ethylbenzeensulfonzuur | ONB04 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 4-hydroxybenzeensulfonzuur | pFolsfzr |  | p-fenolsulfonzuur | 98-67-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 4-propylbenzeensulfonzuur | ONB08 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 4-tert-butyl-benzeensulfonzuur | ONB07 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | 5-sulfosalicylzuur | ONB06 |  | onbekend |  | 0.2 | ug/l | 0.2 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | abamectine B1aug | abmtne |  | abamectine | 71751-41-2 | 0.05 | ug/l | 0.05 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | acetamiprid | actmpd |  | acetamiprid | 135410-20-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | benzeensulfonamide | BensfAd |  | benzeensulfonamide | 98-10-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | carfentrazone-ethyl | carftznC2y |  | carfentrazon-ethyl | 128639-02-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | cyromazine | cyrmzne |  | cyromazine | 66215-27-8 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | desmedifam | desmdfm |  | desmedifam | 13684-56-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | ethyl2R-2-4-methylfenyl)sulfonyl]oxyprop | ONB02 |  | onbekend |  | 0.05 | ug/l | 0.05 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | ethylbenzeensulfonaat | ONB |  | onbekend |  | 0.05 | ug/l | 0.05 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | fipronil | fipnl |  | fipronil | 120068-37-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | flonicamid | floncmd |  | flonicamid | 158062-67-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | haloxyfop-ethoxyethyl (ester) | halOxfC2oxC2 |  | haloxyfop-ethoxyethyl | 87237-48-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | lufenuron | lufnrn |  | lufenuron | 103055-07-8 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | methoxyfenozide | C1oxfnzde |  | methoxyfenozide | 161050-58-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | methyl-5-ethylsulfonyl-2-methoxybenzoaat | ONB01 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | naftaleensulfonzuur 1 | 1Nafsfzr |  | 1-naftaleensulfonzuur | 85-47-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | naftaleensulfonzuur 2 | 2Nafsfzr | NVT | 2-naftaleensulfonzuur | 120-18-3 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | p-xyleen-2-sulfonzuur | ONB05 |  | onbekend |  | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | pymetrozine | pymtzne |  | pymetrozine | 123312-89-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | pyridaat als pyradafol | pyrdt |  | pyridaat | 55512-33-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | spinosad spinosyn A | spinsd |  | spinosad | 168316-95-8 | 0.05 | ug/l | 0.05 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | spirodiclofen | spirdcfn |  | spirodiclofen | 148477-71-8 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | tebufenpyrad | tebfprd |  | tebufenpyrad | 119168-77-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | teflubenzuron | tefbzrn |  | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WN501 | ENCOC | thiamethoxam | thiamtxm |  | thiamethoxam | 153719-23-4 | 0.02 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-1 | L075 | Waterlaboratorium Noord | 10A | 10 | C40 | 100 | -6.00:00:00 | ONB
510WP006 | WATCH | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | Stichting Waterproef | 5 | 10 | C40 | 1900 | 7.00:00:00 | ONB
510WP006 | WATCH | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | Stichting Waterproef | 5 | 10 | C40 | 1900 | 7.00:00:00 | ONB
510WP006 | WATCH | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | Stichting Waterproef | 5 | 10 | C40 | 1900 | 7.00:00:00 | ONB
510WP006 | WATCH | OaDazn | OaDazn | NVT | oxadiazon | 19666-30-9 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | Stichting Waterproef | 5 | 10 | C40 | 1900 | 7.00:00:00 | ONB
514BE015 | CHLFaFEO | CHLFa | CHLFa | NVT | chlorofyl-a | 479-61-8 | 0.02 | ug/l | 0.01 | 6 | 101 | 12.1655 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV063
514BE015 | CHLFaFEO | CHLFb | CHLFb | NVT | chlorofyl-b | 519-62-0 | 0.008 | ug/l | 0.004 | 4 | 102 | 8.9443 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV063
514BE015 | CHLFaFEO | FEOa | FEOa | NVT | Feofytine a | NVT | 0.014 | ug/l | 0.007 | 10 | 106 | 23.3238 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV063
514BE015 | CHLFaFEO | FEOb | FEOb | NVT | Feofytine b | NVT | 0.004 | ug/l | 0.002 | 18 | 99 | 36.0555 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV063
514BE020 | Nitro-verbindingen | 135TNO2Ben | 135TNO2Ben | NVT | 1,3,5-trinitrobenzeen | 99-35-4 | 1.6 | ng/l | 0.8 | 28 | 62.7 | 93.28 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 13DNO2Ben | 13DNO2Ben | NVT | 1,3-dinitrobenzeen | 99-65-0 | 1 | ng/l | 0.5 | 9 | 95.7 | 19.9489 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 24DAo6NO2Tol | 24DAo6NO2Tol | NVT | 2,4-diamino-6-nitrotolueen | 6629-29-4 | 7.2 | ng/l | 3.6 | 84 | 51.4 | 194.0923 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 24DNO2Tol | 24DNO2Tol | NVT | 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | 1.4 | ng/l | 0.7 | 22 | 103 | 44.4072 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 26DAo4NO2Tol | 26DAo4NO2Tol | NVT | 2,6-diamino-4-nitrotolueen | 59229-75-3 | 4 | ng/l | 2 | 88 | 1.6 | 264.0194 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 26DNO2Tol | 26DNO2Tol | NVT | 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | 1.8 | ng/l | 0.9 | 13 | 118 | 44.4072 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao46DNO2Tol | 2Ao46DNO2Tol | NVT | 2-amino-4,6-dinitrotolueen | 35572-78-2 | 3.4 | ng/l | 1.6 | 85 | 38 | 210.4186 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao6NO2Tol | 2Ao6NO2Tol | NVT | 2-amino-6-nitrotolueen | 603-83-8 | 2.6 | ng/l | 1.3 | 79 | 56.9 | 179.9846 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 34DNO2Tol | 34DNO2Tol | NVT | 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 14 | 105 | 29.7321 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 4Ao26DNO2Tol | 4Ao26DNO2Tol | NVT | 4-amino-2,6-dinitrotolueen | 19406-51-0 | 2.5 | ng/l | 1.25 | 52 | 53.3 | 139.784 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | 5NO2otlidne | 5NO2otlidne | NVT | 5-nitro-ortho-toluidine | 99-55-8 | 2.8 | ng/l | 1.4 | 61 | 36.3 | 176.3938 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514BE020 | Nitro-verbindingen | TNT | TNT | NVT | 2,4,6-trinitrotolueen (TNT) | 118-96-7 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 7 | 94 | 18.4391 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00 | BMM LAB/SV074
514GS004 | GENEESM | 2HOxibpfn | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l |  | 21.5 | 100 | 43 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | amodne | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 0.01 | ug/l |  | 25.7 | 100 | 51.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.01 | ug/l |  | 6.4 | 100 | 12.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.01 | ug/l |  | 27.8 | 100 | 55.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.1 | ug/l |  | 20.2 | 100 | 40.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.02 | ug/l |  | 17.4 | 100 | 34.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | captabne | captabne | NVT | capectiabine | 154361-50-9 | 0.01 | ug/l |  | 26 | 100 | 52 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l |  | 13.4 | 100 | 26.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.01 | ug/l |  | 9.9 | 100 | 19.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.1 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.05 | ug/l |  | 9.6 | 100 | 19.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l |  | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | fluoxtne | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.2 | ug/l |  | 54.9 | 100 | 109.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.01 | ug/l |  | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | ibpfn | ibpfn | NVT | ibuprofen | 15687-27-1 | 0.5 | ug/l |  | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.01 | ug/l |  | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | ivmctne | ivmctne | NVT | ivermectine | 70288-86-7 | 0.05 | ug/l |  | 37 | 100 | 74 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | jompl | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l |  | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | jopmde | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | joxtlmnzr | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | levtrctm | levtrctm | NVT | levetiracetam | 102767-28-2 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.1 | ug/l |  | 23 | 100 | 46 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.01 | ug/l |  | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l |  | 23.8 | 100 | 47.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.05 | ug/l |  | 8.3 | 100 | 16.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | parctml | parctml | NVT | paracetamol | 103-90-2 | 0.01 | ug/l |  | 22.8 | 100 | 45.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | propnll | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.01 | ug/l |  | 8.2 | 100 | 16.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | quetpne | quetpne | NVT | quetiapine | 111974-69-7 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | simvstne | simvstne | NVT | simvastatine | 79902-63-9 | 0.1 | ug/l |  | 29 | 100 | 58 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l |  | 33.9 | 100 | 67.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514GS004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.01 | ug/l |  | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00 | LCMS-GMA
514HW004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 107 | 24.4131 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 98 | 11.1427 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 5.6 | 102 | 11.8929 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | bispll | bispll | NVT | bisoprolol | 66722-44-9 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.5 | 104 | 13.6015 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | C3ol | C3ol | NVT | propanol | 71-23-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.2 | 96 | 10.245 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.9 | 95 | 14.0014 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | Clafnd | clafncl | NVT | chlooramfenicol | 56-75-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.8 | 101 | 9.8061 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | clofbnzr | clofbnzr | NVT | clofibrinezuur | 882-09-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.5 | 96 | 12.0416 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 5.9 | 98 | 12.4595 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 97 | 12.0067 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | enlpl | enlpl | NVT | enalapril | 75847-73-3 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.4 | 98 | 9.6664 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | fenfbnzr | fenfbnzr | NVT | fenofibrinezuur | 42017-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.4 | 98 | 13.4104 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | fenfbt | fenfbt | NVT | fenofibraat | 49562-28-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 15 | 87 | 39.6989 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 3.5 | 96 | 10.6301 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.2 | 99 | 10.5906 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.7 | 98 | 10.2157 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | guanurum | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.06 | ug/l | 0.055 | 11 | 95 | 24.1661 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.8 | 96 | 14.0911 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | Irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 2.8 | 99 | 5.9464 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 100 | 11 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 103 | 10.6508 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4 | 95 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | lisnpl | lisnpl | NVT | lisinopril | 83915-83-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.9 | 97 | 11.4909 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 8.8 | 91 | 25.1746 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.8 | 95 | 13.8622 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | mettxt | mettxt | NVT | methotrexaat | 59-05-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 6.9 | 103 | 15.0479 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | Nact4Aoatprn | Nact4Aoatprn | NVT | N-acetyl-4-aminoantipyrine | 83-15-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.3 | 95 | 17.6963 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | ompzl | ompzl | NVT | omeprazol | 73590-58-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 4.6 | 100 | 9.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | paroetne | paroetne | NVT | paroxetine | 61869-08-7 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.4 | 105 | 17.8617 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | pravstne | pravstne | NVT | pravastatine | 81093-37-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.5 | 93 | 17.8045 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | rantdne | rantdne | NVT | ranitidine | 66357-35-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.3 | 108 | 24.5349 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | s45C1y1Hbzta | s45C1y1Hbzta | NVT | 4+5-methylbenzotriazole | NVT | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.1 | 93 | 16.2247 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sulfdazne | sulfdazne | NVT | sulfadiazine | 68-35-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 6.1 | 113 | 28.72 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sulfdmdne | sulfdmdne | NVT | sulfadimidine | 57-68-1 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 100 | 8.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 4.3 | 101 | 8.8295 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sulfmtzl | sulfmtzl | NVT | sulfamethizole | 144-82-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.9 | 111 | 27.0858 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sulfprdne | sulfprdne | NVT | sulfapyridine | 144-83-2 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.6 | 109 | 23.5593 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | sulfqoxle | sulfqoxlne | NVT | sulfaquinoxaline | 59-40-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 7.5 | 110 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 18 | 107 | 38.6264 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | temzpm | temzpm | NVT | temazepam | 846-50-4 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 3.8 | 97 | 9.683 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | theoplne | theoplne | NVT | theophylline | 58-55-9 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 2.4 | 96 | 9.3295 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | tiamlne | tiamlne | NVT | tiamuline | 55297-95-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 7.3 | 102 | 15.138 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6.2 | 98 | 13.0292 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.7 | 101 | 9.6104 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | valum | valum | NVT | valium | 439-14-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.7 | 95 | 13.7244 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.5 | 97 | 10.8167 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C46 | 190 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514HW342 | CFAZmini | 22DClppozr | 22DClppozr | NVT | 2,2-dichloorpropionzuur | 75-99-0 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | 245T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | 24D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | 24DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | 26DClbenzzr | 26DClbenzzr | NVT | 2,6-dichloorbenzoezuur | 50-30-6 | 0.004 | ug/l | 0.0033 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | bentzn | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | BrClHAc | BrClHAc | NVT | broomchloorazijnzuur | 5589-96-8 | 0.02 | ug/l | 0.013 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | BrHAc | BrHAc | NVT | broomazijnzuur | 79-08-3 | 0.01 | ug/l | 0.0015 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | ClHAc | ClHAc | NVT | chloorazijnzuur | 79-11-8 | 0.02 | ug/l | 0.0103 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | cltl | cltl | NVT | chloorthal | 2136-79-0 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | DBrHAc | DBrHAc | NVT | dibroomazijnzuur | 631-64-1 | 0.01 | ug/l | 0.0026 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | dcba | Dcba | NVT | dicamba | 1918-00-9 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | DClHAc | DClHAc | NVT | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 0.01 | ug/l | 0.0036 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | MCPP | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | TClHAc | TClHAc | NVT | trichloorazijnzuur | 76-03-9 | 0.002 | ug/l | 0.0018 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW342 | CFAZmini | tT4ClFtzr | tT4ClFtzr | NVT | tetrachloorftaalzuur | 632-58-6 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X067 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514HW600 | XAZs | 2,4,5-T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 101 | 26.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | 2,4-D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 103 | 22.8035 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | 2,4-DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 98 | 20.3961 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | 2,6-dichloorbenzoezuur | 26DClbenzzr | NVT | 2,6-dichloorbenzoezuur | 50-30-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 106 | 25.0599 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | bentazon | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 7.7 | 97 | 16.5276 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | broomchloorazijnzuur | BrClHAc | NVT | broomchloorazijnzuur | 5589-96-8 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 13 | 110 | 32.8024 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | chloorthal | cltl | NVT | chloorthal | 2136-79-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 10 | 101 | 20.0998 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | dalapon | 22DClppozr | NVT | 2,2-dichloorpropionzuur | 75-99-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.7 | 114 | 28.9614 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | dibroomazijnzuur | DBrHAc | NVT | dibroomazijnzuur | 631-64-1 | 0.06 | ug/l | 0.06 | 11 | 104 | 23.4094 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | dicamba | Dcba | NVT | dicamba | 1918-00-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 93 | 24.4131 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | dichloorazijnzuur | DClHAc | NVT | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 16 | 109 | 36.7151 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 95 | 18.0278 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 123 | 63.6553 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | mecoprop | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.4 | 99 | 10.9836 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | monobroomazijnzuur | BrHAc | NVT | broomazijnzuur | 79-08-3 | 0.06 | ug/l | 0.06 | 12 | 114 | 36.8782 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | monochloorazijnzuur | ClHAc | NVT | chloorazijnzuur | 79-11-8 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | tetrachloororthoftaalzuur | tT4ClFtzr | NVT | tetrachloorftaalzuur | 632-58-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 11 | 104 | 23.4094 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514HW600 | XAZs | trichloorazijnzuur | TClHAc | NVT | trichloorazijnzuur | 76-03-9 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 7.8 | 101 | 15.7277 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00 | AVS-MULTI-6
514OM107 | FUHstand | abmtne | abmtne | NVT | abamectine | 71751-41-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 89 | 49.1935 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Clbmrn | Clbmrn | NVT | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | ug/l | 0.0081 | 8 | 84 | 35.7771 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Clidzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.01 | ug/l | 0.0047 | 10 | 88 | 31.241 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Cloxrn | Clxrn | NVT | chlooroxuron | 1982-47-4 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 11 | 89 | 31.1127 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Cltlrn | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 85 | 34.9857 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | DmtnmdP | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.01 | ug/l | 0.0043 | 7 | 103 | 15.2315 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | dodne | dodne | NVT | dodine | 3-10-2439 | 0.02 | ug/l | 0.0151 | 14 | 66 | 73.5391 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Durn | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 91 | 24.0832 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 93 | 22.8035 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | iptrn | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 9 | 90 | 26.9072 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | linrn | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.01 | ug/l | 0.02 | 9 | 84 | 36.7151 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | metbmrn | metbmrn | NVT | methobromuron | 3060-89-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 70 | 64.622 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | metbtazrn | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 8 | 78 | 46.8188 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | metxrn | metxrn | NVT | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 10 | 87 | 32.8024 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Mlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20 | 50 | 107.7033 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | monrn | monrn | NVT | monuron | 150-68-5 | 0.01 | ug/l | 0.0053 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | NVT | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 113 | 32.8024 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 15 | 94 | 32.311 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 11 | 96 | 23.4094 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | NVT | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 97 | 20.8806 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | NVT | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 9 | 125 | 53.1413 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | NVT | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 9 | 116 | 36.7151 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE49 | PBDE49 | NVT | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether | 243982-82-3 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 117 | 39.4462 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | NVT | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 106 | 23.3238 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM305 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | NVT | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 112 | 31.241 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | EM GC-MS
514OM443 | CFAZtot | 245T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | 245TP | 245TP | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur | 93-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | 24D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | 24DB | 24DB | NVT | 2,4-dichloorfenoxyboterzuur | 94-82-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 8 | 96 | 17.8885 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | 24DNO2Fol | 24DNO2Fol | NVT | 2,4-dinitrofenol | 51-28-5 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 7 | 95 | 17.2047 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | 24DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | bentzn | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 82 | 37.3631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | C1ymsfrn | C1ymsfrn | NVT | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.002 | ug/l | 0.0015 | 7 | 92 | 21.2603 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | DNOC | DNOC | NVT | 4,6-dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 7 | 101 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | Dnsb | Dnsb | NVT | dinoseb | 88-85-7 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 4 | 99 | 8.2462 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | Dntb | Dntb | NVT | dinoterb | 1420-07-1 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 117 | 35.4401 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.007 | 4 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | MCPP | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OM443 | CFAZtot | tefbzrn | tefbzrn | NVT | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 82 | 37.3631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | LCTQ2
514OMP06 | CHF3CFHCOOH | 2333TFPA | 2333TFPA |  | 2,3,3,3-tetrafluorpropaanzuur | 359-49-9 |  | ng/l | 637 | 15 | 84 | 43.8634 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 30 | 14 | C40 | 499 | 00:00:00
514OMP11 | PFPrA | PFPrA | PFPrA |  | perfluorpropaanzuur | 422-64-0 |  | ug/l | 49 | 8 |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 30 | 14 | C40 | 499 | 00:00:00
514TA001 | CPs | 2345T4CP | 2345T4ClFol | NVT | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 2346T4CP | 2346T4ClFol | NVT | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 234TCP | 234TClFol | NVT | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 2356T4CP | 2356T4ClFol | NVT | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 235TCP | 235TClFol | NVT | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 236TCP | 236TClFol | NVT | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 23DCP | 23DClFol | NVT | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 2425DCP | s_2425DCP | NVT | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.04 | ug/l | 0.007 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 245TCP | 245TClFol | NVT | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 246TCP | 246TClFol | NVT | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 26DCP | 26DClFol | NVT | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 6 | 95 | 15.6205 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 2CP | 2ClFol | NVT | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.05 | ug/l | 0.024 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 345TCP | 345TClFol | NVT | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 34DCP | 34DClFol | NVT | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 35DCP | 35DClFol | NVT | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.02 | ug/l | 0.005 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 3CP | 3ClFol | NVT | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.05 | ug/l | 0.011 | 6 | 93 | 18.4391 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA001 | CPs | 4CP | 4ClFol | NVT | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.05 | ug/l | 0.02 | 5 | 91 | 20.5913 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
514TA004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | desFyClidzn | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA004 | GENEESM | valstzr | valstzr | NVT | valsartanzuur | 164265-78-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00 | AVS-PHARMAC
514TA100 | VOC | 111TClC2a | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 1122T4ClC2a | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 112TClC2a | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 11DClC2a | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 11DClC2e | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 123TC1yBen | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 123TClBen | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 123TClC3a | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 124TC1yBen | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 124TClBen | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 12DClBen | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 12DClC2a | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 12DClC3a | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 12xyln | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16.5 | 100 | 33 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 135TC1yBen | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 135TClBen | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 13DClBen | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 13DClC3a | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 14DClBen | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 1C3yBen | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 2255T4C4yT4H | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 2C2yTol | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 100 | 13 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 2ClTol | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 3C2yTol | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 3ClC3e | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 3ClTol | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | 4C2yTol | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | c12DClC2e | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | c13DClC3e | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | C1ymtclt | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 18 | 100 | 36 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | C1yttC4yEtr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | C2yBen | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | CFK113 | CFK113 | NVT | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | ClBen | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | ClC2e | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | cumn | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | cycC6a | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DBrC1a | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DBrClC1a | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DC1oxC1a | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DC1yDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DccPeDen | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DClBrC1a | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DClC1a | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | DiC3yEtr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14 | 100 | 28 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | epClhdne | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 5 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | HxClC2a | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | s_1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | styrn | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | t12DClC2e | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | t13DClC3e | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | T4ClC1a | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | T4ClC2a | T4ClC2a | NVT | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | T4ClC2e | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | TBrC1a | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | TClC1a | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | TClC2e | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.5 | 100 | 17 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA100 | VOC | ttC4yBen | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15201_01
514TA319 | GCMS_KRW | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 0.5 | ug/l | 0.19 | 5 | 85 | 31.6228 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X047 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15261-01
530OM151 | ACRYLAMIDE | AAd | acAd | NVT | acrylamide | 79-06-1 | 0.05 | ug/l | 0.00005 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y052 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | Denemarken
530OM569 | EPAKs | AcNe | AcNe | NVT | acenafteen | 83-32-9 | 0.02 | ug/l | 0.014 | 5.3 | 92 | 19.1927 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | AcNy | AcNy | NVT | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.02 | ug/l | 0.01 | 3.3 | 113 | 26.8246 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Ant | Ant | NVT | antraceen | 120-12-7 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 4.2 | 108 | 18.071 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BaA | BaA | NVT | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 4.5 | 104 | 12.0416 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BaP | BaP | NVT | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 2.5 | 101 | 5.3852 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BbF | BbF | NVT | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 7.3 | 105 | 17.6963 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BghiPe | BghiPe | NVT | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 6.5 | 99 | 13.1529 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BkF | BkF | NVT | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 6.8 | 103 | 14.8647 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Chr | Chr | NVT | chryseen | 218-01-9 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | DBahAnt | DBahAnt | NVT | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5.6 | 102 | 11.8929 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 2.0 | 99 | 4.4721 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Fle | Fle | NVT | fluoreen | 86-73-7 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 2.9 | 115 | 30.5555 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Flu | Flu | NVT | fluorantheen | 206-44-0 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 8.5 | 115 | 34.4819 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | InP | InP | NVT | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5.3 | 96 | 13.2801 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 0.05 | ug/l | 0.033 | 7.0 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Pyr | Pyr | NVT | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 3.2 | 113 | 26.7761 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM600 | XAZs | 22DClppozr | 22DClppozr | NVT | 2,2-dichloorpropionzuur | 75-99-0 | 10 | ug/l | 9 | 7 | 94 | 18.4391 | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 48 | 30 | C02 | 99 | -1.00:00:00 | ONB
530OM600 | XAZs | 26DClbenzzr | 26DClbenzzr | NVT | 2,6-dichloorbenzoezuur | 50-30-6 | 0.02 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 48 | 30 | C02 | 99 | -1.00:00:00 | ONB
530OM600 | XAZs | Dcba | Dcba | NVT | dicamba | 1918-00-9 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 96 | 12.8062 | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 48 | 30 | C02 | 99 | -1.00:00:00 | ONB
530TA001 | CPs | 2345T4CP | 2345T4ClFol | NVT | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 99 | 8.2462 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 2346T4CP | 2346T4ClFol | NVT | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 98 | 8.9443 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 234TCP | 234TClFol | NVT | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 98 | 7.2111 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 2356T4CP | 2356T4ClFol | NVT | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 96 | 11.3137 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 235TCP | 235TClFol | NVT | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 96 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 236TCP | 236TClFol | NVT | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 95 | 12.8062 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 23DCP | 23DClFol | NVT | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 94 | 13.4164 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 2425DCP | s_2425DCP | NVT | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4 | 96 | 11.3137 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 245TCP | 245TClFol | NVT | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 95 | 11.6619 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 246TCP | 246TClFol | NVT | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 93 | 16.1245 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 26DCP | 26DClFol | NVT | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 92 | 18.868 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 2CP | 2ClFol | NVT | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 86 | 29.7321 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 345TCP | 345TClFol | NVT | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 100 | 8 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 34DCP | 34DClFol | NVT | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 6 | 94 | 16.9706 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 35DCP | 35DClFol | NVT | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 96 | 11.3137 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 3CP | 3ClFol | NVT | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 91 | 19.6977 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 4Cl3MTFN | 4Cl3C1yFol | NVT | 4-chloor-3-methylfenol | 59-50-7 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 88 | 24.7386 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | 4CP | 4ClFol | NVT | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 89 | 23.4094 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA001 | CPs | PCP | PeClFol | NVT | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 97 | 11.6619 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15266-01
530TA100 | VOC/VCK | 111TCEa | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 23 | 100 | 46 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 1122TCEa | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 112TCEa | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 11DCEa | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 11DCEe | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4 | 100 | 8 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 123TCPr | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 123TMyB | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 5.5 | 100 | 11 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 124TMyB | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4 | 100 | 8 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 12DCEa | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 12DCPr | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 135TMyB | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 13DCB | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4.5 | 100 | 9 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 13DCPr | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 1Ey2MyB | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 1Ey3MyB | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 1Ey4MyB | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 2CTo | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 3CPre | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | 3CTo | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | c12DCEe | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | c13DCPre | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | ClC2e | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 13.5 | 100 | 27 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | cyH | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DBrCM | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DBrMa | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7.5 | 100 | 15 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DCBrM | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DCM | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DcyPDe | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DIPEr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DMeOMa | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 17 | 100 | 34 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | DMyDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 13.5 | 100 | 27 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | ECH | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 5 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | HCE | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 21 | 100 | 42 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | MeMA | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 17.5 | 100 | 35 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | PrB | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | t12DCEe | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | t13DCPre | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | T4CEa | T4ClC2a | NVT | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 1 | ug/l | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | T4CEe | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | T4CM | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 17.5 | 100 | 35 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | TBrM | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 23 | 100 | 46 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | tBuB | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | TCEe | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | TCM | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | TCTFEa | CFK113 | NVT | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 1 | ug/l | 1 | 19 | 100 | 38 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | TMTHF | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA100 | VOC/VCK | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 13 | 100 | 26 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq447 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | I15680
530TA138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | NVT | Olie | NVT | 0.05 | mg/l | 0.05 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9377-2 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15205-01
530TA160 | WOV-1 | 2BuOH | 2C4ol | NVT | 2-butanol | 78-92-2 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 10.5 | 100 | 21 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | AcN | actntl | NVT | acetonitril | 75-05-8 | 0.2 | mg/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | Benzylalcohol | aHOxTol | NVT | alfa-hydroxytolueen | 100-51-6 | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | BuAc | ByAyt | NVT | n-ButylAcetaat | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | BuOH | NC4ol | NVT | N-butanol | 71-36-3 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | EtAc | C2yactt | NVT | ethylacetaat | 141-78-6 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | EtOH | C2OH | NVT | ethanol | 64-17-5 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 10.5 | 100 | 21 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | IBuOH | 2C1yC3ol | NVT | 2-methylpropanol (iso-butanol) | 78-83-1 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | IPrOH | 2C3ol | NVT | 2-propanol | 67-63-0 | 0.2 | mg/l | 0.2 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | MeAc | C1yactt | NVT | methylacetaat | 79-20-9 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | MEK | 2C4on | NVT | 2-butanon (MEK) | 78-93-3 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | MeOH | C1ol | NVT | methanol | 67-56-1 | 2 | mg/l | 2 | 13 | 100 | 26 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | MIBK | 4C1y2C5on | NVT | 4-methyl-2-pentanon (MIBK) | 108-10-1 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | tBuOH | 3BuOH | NVT | Tertiair butanol (WVO-info) | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA160 | WOV-1 | THF | T4HoFuraan | NVT | tetrahydrofuraan (WVOinfo) | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15260-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD48 | PCDD48 | NVT | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD54 | PCDD54 | NVT | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD66 | PCDD66 | NVT | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD67 | PCDD67 | NVT | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD70 | PCDD70 | NVT | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD73 | PCDD73 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0.05 | ng/l | 0.05 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD75 | PCDD75 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0.1 | ng/l | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF114 | PCDF114 | NVT | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF121 | PCDF121 | NVT | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF124 | PCDF124 | NVT | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF130 | PCDF130 | NVT | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF131 | PCDF131 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 0.05 | ng/l | 0.05 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF134 | PCDF134 | NVT | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 0.05 | ng/l | 0.05 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF135 | PCDF135 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 0.1 | ng/l | 0.1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF83 | PCDF83 | NVT | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA303 | DIOXsTEQ | TCDDEQ | TCDDEQ | NVT | Toxische equivalenten DIOXs | NVT | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
530TA563 | PCBs | PCB101 | PCB101 | NVT | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA563 | PCBs | PCB118 | PCB118 | NVT | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA563 | PCBs | PCB138 | PCB138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA563 | PCBs | PCB153 | PCB153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA563 | PCBs | PCB180 | PCB180 | NVT | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA563 | PCBs | PCB28 | PCB28 | NVT | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA563 | PCBs | PCB52 | PCB52 | NVT | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15224_01
530TA570 | DTCAR | DTCAR | s_DTCAR | NVT | dithiocarbamaten (Som) | NVT | 0.5 | ug/l | 0.5 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15263_01 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C02 | 99 | 14.00:00:00 | SOP_AL_C_15263_01
530TA662 | CBs | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA662 | CBs | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA662 | CBs | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA662 | CBs | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA662 | CBs | 13DCB | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA662 | CBs | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA662 | CBs | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15200-01
530TA665 | Aldehyde | MeAl | FoMdHy | NVT | methylaldehyde (Formaldehyde) | 50-00-0 | 0.05 | mg/l | 0.05 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | No | EPA 316 | L005 | AL-West B.V. | 26 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15263-01
530TA803 | PFAS | 10:2 FTS | H-PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 28ClF16C8oxT | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 4:2 FTS | H-PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 1 | ng/l | 1 | 10.5 | 100 | 21 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 4-PFECHS | 4-PFECHS | NVT | decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | 646-83-3 | 20 | ng/l | 20 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 1 | 30 | 100 | 60 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 8:2 diPAP | bisPFC10yPO4 | NVT | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 8:2 FTS | H-PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 1 | ng/l | 1 | 32.5 | 100 | 65 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 8:2 FTUCA | cF16C10ezr | NVT | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 1 | ng/l | 1 | 25.5 | 100 | 51 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 26ClF12C6oxT | NVT | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 1 | ng/l | 1 | 13 | 100 | 26 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | ADONA | ADONA | NVT | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 20 | ng/l | 20 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | Br_PFOA | sverttPFOA | NVT | Som vertakte PFOA-isomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | ng/l | 1 | 23.5 | 100 | 47 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | EtFOSA | EtFOSA | NVT | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | EtFOSE | EtFOSE | NVT | N-ethylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 1691-99-2 | 20 | ng/l | 20 | 14.5 | 100 | 29 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | FBSA | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | FOSA | PFOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | ng/l | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | GenX | FRD-903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur WVOInfo | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 1 |  | 100 |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | HPFHpA | HPFHpA | NVT | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | H-PFUdA | H-PFUdA | NVT | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFBS | L-PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 375-73-5 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFDS | L-PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 335-77-3 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFHpS | L-PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 375-92-8 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFHxS | L-PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 355-46-4 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | ng/l | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFOS | L-PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) WVOInfo | 1763-23-1 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 1 | ng/l | 1 | 15.5 | 100 | 31 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | MeFBSA | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 20 | ng/l | 20 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | MeFBSAA | MeFBSAA | NVT | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | MeFOSA | MeFOSA | NVT | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | MeFOSE | MeFOSE | NVT | N-methylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 24448-09-7 | 20 | ng/l | 20 | 16 | 100 | 32 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 1 | ng/l | 1 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | P37DMOA | PF37DC1yOA | NVT | perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur | 172155-07-6 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 1 | ng/l | 1 | 22 | 100 | 44 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 1 | ng/l | 1 | 21.5 | 100 | 43 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 1 | ng/l | 1 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 1 | ng/l | 1 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFHxDA | PFC16azr | NVT | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 1 | ng/l | 1 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFODA | PFC18azr | NVT | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 1 | ng/l | 1 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 18.5 | 100 | 37 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 1 | ng/l | 1 | 19 | 100 | 38 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00 | QMP_504_BR_196
530TA812 | NMP | NMP | 1C1y2prldnn | NVT | 1-methyl-2-pyrrolidinon | 872-50-4 | 10 | ug/l | 10 | 17.5 | 100 | 35 | Afvalwater | EXTERN | No | Y057 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00 | GfA Lab Services
530TZ005 | 4-tert-Butylpheno | tBp | 4ttC4yFol | NVT | 4-tertiair-butylfenol | 98-54-4 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 30 | C40 | 990 | 00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | AcNe | AcNe | dg | acenafteen | 83-32-9 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Fle | Fle | dg | fluoreen | 86-73-7 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Naf | Naf | dg | naftaleen | 91-20-3 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540BE566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
540OM138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | dg | Olie | NVT | 35 | mg/kg | 29.6 | 9.6 | 102 | 19.6122 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | X107 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3PM | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | GC10G
540OM560 | OCBs | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.5 | ug/kg | 0.26 | 11.2 | 94 | 25.4118 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.8 | ug/kg | 0.71 | 13.7 | 85 | 40.6295 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 1 | ug/kg | 0.22 | 6.2 | 93 | 18.7019 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.5 | ug/kg | 0.26 | 10.6 | 102 | 21.5741 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.5 | ug/kg | 0.31 | 9.4 | 98 | 19.2208 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.6 | ug/kg | 0.55 | 13.3 | 99 | 26.6751 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | aEndo | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.5 | ug/kg | 0.28 | 9.5 | 67 | 68.6804 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.5 | ug/kg | 0.16 | 9.7 | 76 | 51.7722 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | Ald | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.5 | ug/kg | 0.27 | 8.5 | 81 | 41.6293 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 7.8 | 90 | 25.3645 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.5 | ug/kg | 0.34 | 14 | 77 | 53.8516 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | cHepo | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.6 | ug/kg | 0.59 | 8.6 | 89 | 27.9256 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | Dld | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 10.8 | 95 | 23.8025 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | End | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 1 | ug/kg | 0.53 | 14.4 | 94 | 31.2 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.6 | ug/kg | 0.6 | 8.6 | 90 | 26.3788 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.5 | ug/kg | 0.36 | 12 | 79 | 48.3735 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | Hepta | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.6 | ug/kg | 0.58 | 14.7 | 87 | 39.2474 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | Isd | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.5 | ug/kg | 0.48 | 12.7 | 72 | 61.4911 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | QCB | PeClBen | dg | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.5 | ug/kg | 0.34 | 9.9 | 82 | 41.0858 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | tHepo | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.5 | ug/kg | 0.31 | 6.1 | 83 | 36.1226 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM560 | OCBs | Tld | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 0.5 | ug/kg | 0.31 | 7.6 | 84 | 35.4265 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 1 | ug/kg | 0.87 | 10.4 | 103 | 21.6481 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 1 | ug/kg | 0.66 | 9 | 109 | 25.4558 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 1 | ug/kg | 0.59 | 9.3 | 109 | 25.8836 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 1 | ug/kg | 0.59 | 7.5 | 105 | 18.0278 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 1 | ug/kg | 0.91 | 12.5 | 109 | 30.8058 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.33 | 11.6 | 105 | 25.2634 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
540OM563 | PCBs | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 6.5 | 94 | 17.6918 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 40 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
544BE404 | S63_PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg | 0.008 |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg | 0.008 |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.9 | ug/kg | 0.86 | 8 | 76 | 50.5964 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.16 | 10 | 70 | 63.2456 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.4 | ug/kg | 0.36 | 8 | 91 | 24.0832 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.6 | ug/kg | 0.58 | 8 | 94 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.6 | ug/kg | 0.61 | 8 | 92 | 22.6274 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.47 | 23 | 94 | 47.5395 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.3 | ug/kg | 0.32 | 9 | 88 | 30 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.3 | ug/kg | 0.3 | 7 | 94 | 18.4391 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.4 | ug/kg | 0.39 | 7 | 88 | 27.7849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | A5421
550BE566 | PAKs | AcNe | AcNe | dg | acenafteen | 83-32-9 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | AcNy | AcNy | dg | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Fle | Fle | dg | fluoreen | 86-73-7 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Naf | Naf | dg | naftaleen | 91-20-3 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BE566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.02 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00 | ONB
550BM700 | Microplastics | NR | ONB05 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PE | ONB01 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PET | ONB03 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PMMA | ONB07 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PP | ONB02 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PS | ONB06 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PVC | ONB08 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | SBR | ONB04 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550OM138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | dg | Olie | NVT | 35 | mg/kg | 29.6 | 9.6 | 102 | 19.6122 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X107 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | GC10G
550OM560 | OCBs | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.0004 | mg/kg | 0.36 | 11 | 78 | 49.1935 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.0003 | mg/kg | 0.3 | 8 | 80 | 43.0813 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0009 | mg/kg | 0.85 | 16 | 89 | 38.833 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0006 | mg/kg | 0.57 | 13 | 82 | 44.4072 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0006 | mg/kg | 0.62 | 10 | 83 | 39.4462 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | mg/kg | 0.21 | 7 | 88 | 27.7849 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | aedsfn | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0007 | mg/kg | 0.74 | 13 | 76 | 54.5894 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.0003 | mg/kg | 0.25 | 7 | 74 | 53.8516 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | aldn | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.0005 | mg/kg | 0.51 | 7 | 101 | 14.1421 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.0002 | mg/kg | 0.21 | 11 | 69 | 65.7875 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | cCldn | cCldn | dg | cis-chloordaan | 5103-71-9 |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.0003 | mg/kg | 0.25 | 8 | 76 | 50.5964 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | cHpClepO | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.0003 | mg/kg | 0.3 | 8 | 81 | 41.2311 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | dHCH | dHCH | dg | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | dieldn | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.0009 | mg/kg | 0.93 | 9 | 80 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | endn | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 0.001 | mg/kg | 0.95 | 15 | 88 | 38.4187 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | endsfSO4 | endsfSO4 | dg | endosulfansulfaat | 1031-07-8 |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0009 | mg/kg | 0.86 | 8 | 76 | 50.5964 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | HpCl | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.0002 | mg/kg | 0.16 | 10 | 75 | 53.8516 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | HxClbtDen | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0002 | mg/kg | 0.16 | 10 | 70 | 63.2456 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | idn | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.0004 | mg/kg | 0.39 | 4 | 107 | 16.1245 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | PeClBen | PeClBen | dg | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.0002 | mg/kg | 0.19 | 8 | 77 | 48.7032 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sCldn | sCldn | dg | Som chloordaan (Som cis- en trans-) | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sDDD | sDDD | dg | Som 2,4'- en 4,4'-DDD | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sDDE | sDDE | dg | Som 2,4'- en 4,4'-DDE | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sDDT | sDDT | dg | Som 2,4'- en 4,4'-DDT | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sDDX6 | sDDX6 | dg | Som 2,4'-, 4,4'-DDT, 2,4'-, 4,4'-DDD, 2,4'- en 4,4'-DDE | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sdrin3 | sdrin3 | dg | Som aldrin, dieldrin en endrin | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sHCH4 | sHCH4 | dg | Som a-, b-, c- en d-HCH | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sHpClepO | sHpClepO | dg | Som heptachloorepoxide (Som cis- en trans-) | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sOCB21 | sOCB21 | dg | Som 21 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk, 1-1-2008:landb) | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | sOCB23 | sOCB23 | dg | Som 23 organochloorhoud. bestrijdingsm.(Bbk,1-1-2008:waterb) | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | tCldn | tCldn | dg | trans-chloordaan | 5103-74-2 |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | teldn | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 0.0002 | mg/kg | 0.22 | 6 | 79 | 43.6807 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM560 | OCBs | tHpClepO | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0004 | mg/kg | 0.38 | 9 | 80 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.0004 | mg/kg | 0.36 | 8 | 91 | 24.0832 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.0006 | mg/kg | 0.58 | 8 | 94 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.0006 | mg/kg | 0.61 | 8 | 92 | 22.6274 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.0005 | mg/kg | 0.47 | 12 | 94 | 26.8328 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.0003 | mg/kg | 0.32 | 9 | 88 | 30 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.0003 | mg/kg | 0.3 | 7 | 94 | 18.4391 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.0004 | mg/kg | 0.39 | 7 | 88 | 27.7849 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM563 | PCBs | sPCB7 | sPCB7 | dg | Som 7 polychloorbifenylen PCB28, 52, 101, 118, 138, 153, 180 | NVT |  | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | HK3_5GW
550OM803 | PERFLUOR | 10:2 FTS | 10:2 FTS | dg | 10:2 fluortelomeer sulfonzuur (10:2 FTS) | 120226-60-0 | 0.1 | ug/kg ds | 0.093 | 25 | 110 | 53.8516 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 11ClPF3OUdS | 11ClPF3OUdS | dg | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 4:2 FTS | 4:2 FTS | dg | 4:2 Fluortelomersulfonate | 757124-72-4 | 0.08 | ug/kg ds | 0.074 | 18 | 81 | 52.345 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 4-PFECHS | 4-PFECHS | dg | decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | 646-83-3 | 0.4 | ug/kg ds | 0.4 | 21 | 95 | 43.1741 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 6:2 FTS | 6:2 FTS | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.08 | ug/kg ds | 0.08 | 19 | 85 | 48.4149 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 8:2 diPAP | 8:2 diPAP | dg | 8:2 fluortelomeer fosfaat diester (8:2 diPAP) | 678-41-1 | 0.07 | ug/kg ds | 0.067 | 24 | 106 | 49.4773 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 8:2 FTS | 8:2 FTS | dg | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanesulphonic acid | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg ds | 0.096 | 21 | 89 | 47.4131 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS | dg | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.03 | ug/kg ds | 0.023 | 19 | 106 | 39.8497 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | cF16C10ezr | cF16C10ezr | dg | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.08 | ug/kg ds | 0.074 | 22 | 149 | 107.4244 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | DONA | DONA | dg | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.03 | ug/kg ds | 0.028 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | EtFOSA | EtFOSA | dg | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.08 | ug/kg ds | 0.073 | 21 | 88 | 48.3735 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | EtFOSAA | EtFOSAA | dg | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ug/kg ds | 0.098 | 24 | 108 | 50.5964 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | EtFOSE | EtFOSE | dg | N-ethylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 1691-99-2 | 1 | ug/kg ds | 1 | 15 | 81 | 48.4149 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | FBSA | FBSA | dg | perfluorbutaansulfonamide (FBSA) | 30334-69-1 | 0.04 | ug/kg ds | 0.037 | 14 | 72 | 62.6099 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | FC1oxOaEsrO | FC1oxOaEsrO | dg | 2,2-Difluor-2-[{2,2,4,5-tetrafluor-5-(trifluormethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl}oxy]azijnzuur | 1190931-41-9 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | FOSA | FOSA | dg | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.06 | ug/kg ds | 0.06 | 25 | 93 | 51.923 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | FRD-903 | FRD-903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur WVOInfo | 13252-13-6 | 0.07 | ug/kg ds | 0.07 | 14 | 108 | 32.249 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | FTUCA | 82FTUCA | dg | 8:2 fluortelomeer onverzadigd carbonzuur | 70887-84-2 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | HPFHpA | HPFHpA | dg | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.3 | ug/kg ds | 0.243 | 22 | 86 | 52.1536 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | H-PFUdA | H-PFUdA | dg | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.2 | ug/kg ds | 0.141 | 19 | 95 | 39.2938 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.03 | ug/kg ds | 0.024 | 7 | 108 | 21.2603 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.08 | ug/kg ds | 0.072 | 13 | 108 | 30.5287 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.05 | ug/kg ds | 0.046 | 10 | 108 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | L_PFOS | L_PFOS | dg | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 0.06 | ug/kg ds | 0.052 | 20 | 109 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | MeFBSA | MeFBSA | dg | n-methylperfluorbutaansulfonylamide (MeFBSA) | 68298-12-4 | 0.2 | ug/kg ds | 0.201 | 23 | 68 | 78.8162 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | MeFBSAA | MeFBSAA | dg | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.06 | ug/kg ds | 0.056 | 14 | 110 | 34.4093 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | MeFOSA | MeFOSA | dg | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 0.09 | ug/kg ds | 0.085 | 20 | 93 | 42.3792 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | MeFOSE | MeFOSE | dg | N-methylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 24448-09-7 | 1 | ug/kg ds | 1 | 14 | 80 | 48.8262 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | N-MeFOSAA | N-MeFOSAA | dg | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg ds | 0.092 | 17 | 110 | 39.4462 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | P37DMOA | PF37DC1yOA | dg | perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur | 172155-07-6 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.08 | ug/kg ds | 0.08 | 8 | 106 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.03 | ug/kg ds | 0.023 | 8 | 105 | 18.868 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFDHpA | PFDHpA | dg | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.06 | ug/kg ds | 0.06 | 7 | 108 | 21.2603 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFDoAS | PFDoAS | dg | perfluordodecaansulfonzuur | 79780-39-5 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFEESA | PFEES | dg | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.06 | ug/kg ds | 0.055 | 7 | 109 | 22.8035 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.09 | ug/kg ds | 0.082 | 6 | 107 | 18.4391 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFHxDA | PFHxDA | dg | perfluorhexadecaanzuur (PFHxDA) | 67905-19-5 | 0.1 | ug/kg ds | 0.091 | 23 | 105 | 47.0744 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFHxSA | PFHxSA | dg | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFMBA | PFMBA | dg | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFMPrA | PFMPrA | dg | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.06 | ug/kg ds | 0.057 | 6 | 108 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFNS | PFNS | dg | perfluor-n-nonaansulfonzuur (PFNS) | 68259-12-1 | 0.1 | ug/kg ds | 0.1 | 23 | 102 | 46.1736 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.08 | ug/kg ds | 0.071 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFODA | PFODA | dg | perfluoroctadecaanzuur (PFODA) | 16517-11-6 | 0.08 | ug/kg ds | 0.078 | 20 | 70 | 72.111 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFPA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.08 | ug/kg ds | 0.078 | 10 | 107 | 24.4131 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFPeS | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.04 | ug/kg ds | 0.039 | 13 | 96 | 27.2029 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.04 | ug/kg ds | 0.036 | 13 | 107 | 29.5296 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.04 | ug/kg ds | 0.031 | 7 | 108 | 21.2603 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | slinvertPFOA | slinvertPFOA | dg | som lineair en vertakte perfluoroctaanzuur | NVT |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | slinvertPFOS | slinvertPFOS | dg | som lineair en vertakte perfluoroctaansulfonzuur | NVT |  | ug/kg ds |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | sverttPFHxS | sverttPFHxS | dg | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ug/kg ds | 0.046 | 10 | 108 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | sverttPFOA | sverttPFOA | dg | Som vertakte PFOA-isomeren | NVT | 0.08 | ug/kg ds | 0.071 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550OM803 | PERFLUOR | sverttPFOS | sverttPFOS | dg | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.06 | ug/kg ds | 0.052 | 20 | 109 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA301 | DIOXs | DF118119 | s_PCDF118119 | dg | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT | 1 | ng/kg | n.a | n.a | n.a |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | DF9489 | s_PCDF9489 | dg | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT | 1 | ng/kg | n.a | n.a | n.a |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD48 | PCDD48 | dg | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 | ng/kg | 0.4 | 4 | 97 | 10 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD54 | PCDD54 | dg | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 1 | ng/kg | 0.4 | 8 | 94 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD66 | PCDD66 | dg | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 1 | ng/kg | 0.3 | 8 | 97 | 17.088 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD67 | PCDD67 | dg | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 1 | ng/kg | 0.6 | 9 | 95 | 20.5913 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD70 | PCDD70 | dg | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 1 | ng/kg | 0.3 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD73 | PCDD73 | dg | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 5 | ng/kg | 2.4 | 6 | 98 | 12.6491 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDD75 | PCDD75 | dg | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 10 | ng/kg | 10 | 10 | 98 | 20.3961 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF114 | PCDF114 | dg | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | 1 | ng/kg | 0.8 | 9 | 96 | 19.6977 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF121 | PCDF121 | dg | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 1 | ng/kg | 0.7 | 6 | 94 | 16.9706 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF124 | PCDF124 | dg | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 1 | ng/kg | 0.5 | 10 | 96 | 21.5407 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF130 | PCDF130 | dg | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 1 | ng/kg | 0.5 | 8 | 96 | 17.8885 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF131 | PCDF131 | dg | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 5 | ng/kg | 0.9 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF134 | PCDF134 | dg | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 5 | ng/kg | 0.7 | 10 | 90 | 28.2843 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF135 | PCDF135 | dg | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 10 | ng/kg | 5.3 | 9 | 98 | 18.4391 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA301 | DIOXs | PCDF83 | PCDF83 | dg | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 1 | ng/kg | 0.3 | 9 | 100 | 18 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00 | SOP_AL_C_15267-01
550TA803 | PERFLUOR | 26ClF12C6oxT | 26ClF12C6oxT | dg | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 84 | 40 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | 28ClF16C8oxT | 28ClF16C8oxT | dg | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | 2PFC6yC2a1sf | 2PFC6yC2a1sf | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 20 | 131 | 73.7835 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | cF16C10ezr | sF16C10ezr | dg | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 20 | 115 | 50 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | DONA | DONA | dg | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | EtFOSAA | EtFOSAA | dg | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 9 | 91 | 25.4558 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | FOSA | FOSA | dg | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | FRD-903 | FRD_903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 0.2 | ug/kg | 0.2 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | H-PFC10asfzr | H_PFC10asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 18 | 94 | 37.9473 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | H-PFC6asfzr | H_PFC6asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 19 | 114 | 47.2017 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | L_PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 87 | 31.6228 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | L_PFOS | L_PFOS | dg | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) DONAR | 1763-23-1 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | dg | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 5 | 85 | 31.6228 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFC5asfzr | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFC9asfzr | PFC9asfzr | dg | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 87 | 36.7696 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 16 | 93 | 34.9285 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 87 | 35.3836 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 86 | 34.4093 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 14 | 91 | 33.2866 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFPA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 8 | 87 | 30.5287 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 7 | 85 | 33.1059 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 94 | 23.3238 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | sverttPFHxS | sverttPFHxS | dg | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
550TA803 | PERFLUOR | sverttPFOS | sverttPFOS | dg | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00 | ozp1921
554BE404 | PAKs | AcNe | AcNe | dg | acenafteen | 83-32-9 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | AcNy | AcNy | dg | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Fle | Fle | dg | fluoreen | 86-73-7 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Naf | Naf | dg | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | 26ClF12C6oxT | 26ClF12C6oxT | dg | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 84 | 40 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | 2PFC6yC2a1sf | 2PFC6yC2a1sf | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 20 | 131 | 73.7835 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | ADONA | ADONA | dg | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 8 | 82 | 39.3954 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | bisPFC10yPO4 | bisPFC10yPO4 | dg | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 23 | 77 | 65.0538 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | cF16C10ezr | sF16C10ezr | dg | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 20 | 115 | 50 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | EtFOSA | EtFOSA | dg | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 22 | 69 | 76.0263 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | EtFOSAA | EtFOSAA | dg | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 9 | 91 | 25.4558 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | FRD-903 | FRD_903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur DONAR | 13252-13-6 | 0.2 | ug/kg | 0.2 |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | H-PFC10asfzr | H_PFC10asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 18 | 94 | 37.9473 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | H-PFC12asfzr | H_PFC12asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | H-PFC6asfzr | H_PFC6asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 19 | 114 | 47.2017 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | HPFHpA | HPFHpA | dg | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 7 | 80 | 42.3792 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | H-PFUdA | H_PFUdA | dg | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 11 | 81 | 43.909 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) DONAR | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | L_PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) DONAR | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 87 | 31.6228 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) DONAR | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | MeFBSAA | MeFBSAA | dg | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 91 | 25.4558 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | NC1yPFC4asfA | NC1yPFC4asfA | dg | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 47 | 59 | 124.7397 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | dg | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 5 | 85 | 31.6228 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFC16azr | PFC16azr | dg | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 82 | 40.2492 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFC18azr | PFC18azr | dg | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 15 | 64 | 78 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFC5asfzr | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 87 | 36.7696 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 16 | 93 | 34.9285 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 87 | 35.3836 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 86 | 34.4093 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 14 | 91 | 33.2866 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFOS | PFOS | dg | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 17 | 91 | 38.4708 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFPA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 8 | 87 | 30.5287 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 7 | 85 | 33.1059 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
554TA803 | PERFLUOR | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 94 | 23.3238 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00 | EM
564BE952 | NH_OSn | DBSn | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 3 | ug/kg | 3 | 10 | 96 | 21.5407 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | DFenSn | DFySn | dg | difenyltin (kation) | NVT | 3 | ug/kg | 3 | 8 | 97 | 17.088 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | MBSn | MC4ySn | dg | monobutyltin (kation) | NVT | 3 | ug/kg | 3 | 14 | 80 | 48.8262 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | MFenSn | MFySn | dg | monofenyltin (kation) | NVT | 3 | ug/kg | 3 | 7 | 95 | 17.2047 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | TBSn | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 4 | 108 | 17.8885 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | TFenSn | TFySn | dg | trifenyltin (kation) | 668-34-8 | 3 | ug/kg | 3 | 10 | 94 | 23.3238 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00