## Voorblad
Overzicht analysebeschrijvingen milieumetingen met bijbehorende prestatiekenmerken
Overzicht analysebeschrijvingen milieumetingen met bijbehorende prestatiekenmerken
# | Dit overzicht maakt onderdeel uit van het Analyseboek milieu
Het overzicht wordt geactualiseerd indien er wijzigingen zijn doorgevoerd
In dat geval wordt er van dit bestand een nieuwe versie uitgebracht met een nieuwe vrijgiftedatum
In voorkomende gevallen kan bij de contactpersoon van RWS Laboratorium worden geïnformeerd naar de mogelijkheden
# |  |  |  | Verantwoordelijk voor de gegevens: | O.J. Epema
|  |  |  | Beheerder van dit bestand: | R.W. Geertsma
|  |  |  | Autorisator: | M. Beltman
# | versie: |  | 3
# | datum vrijgave: |  | 2025-02-28
versiebeheer
| versienr. | datum
| 1 | 2017-07-03
| 2 | 2022-03-23
| 3 | 2025-02-28
Reden wijziging naar nieuwe versie
prestatiekenmerken aangepast
spreadsheet voorzien van beveiliging

## Milieuonderzoek
Analysis | U parameter | Name | Idsw name | U hoedanigheid | Omschrijving | Cas nummer | U rpt grens | U eenheid | U aantoonbaarheidsgrens | U reproduceer brhd | U juistheid | uitgebreide meetonzekerheid | Compartiment descr | Lab type | U certified | U methode | Rva nr | Description | U bottle id | U compartiment | U conservering | U hoeveel monster | U houdbaarheid
|  |  | AQUO | [6 empty] | % | % | % |  |  | Accreditatie? | [6 empty] | ml of g | d:u:min
110AA003 | %GR | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % | 3 | 12 | 98 | 24.3311 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | N6484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 19 | 10 | C40 | 10 | 7.00:00:00
110AA017 | CZV N6633 | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l | 50 | 25 | 105 | 50.9902 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 249 | 183.00:00:00
110AA017 | CZV N6633 | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 249 | 183.00:00:00
110AA018 | CZV cuvet | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l | 50 | 25 | 105 | 50.9902 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 250 | 183.00:00:00
110AA018 | CZV cuvet | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 250 | 183.00:00:00
110AA023 | GELEID | GELEID | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C16 | 150 | 1.00:00:00
110AA023 | GELEID | GELEID (25°C) | GELDHD | 25oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C16 | 150 | 1.00:00:00
110AA025 | HCO3 | CO3 | CO3 | NVT | carbonaat | 3812-32-6 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 14 | 10 | C16 | 249 | 14.00:00:00
110AA025 | HCO3 | HCO3 | HCO3 | NVT | bicarbonaat | 71-52-3 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 14 | 10 | C16 | 249 | 14.00:00:00
110AA048 | ZS/GR/%GR | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | % | 3 | 12 | 98 | 24.3311 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | N6484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 19 | 10 | C40 | 950 | 2.00:00:00
110AA048 | ZS/GR/%GR | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 1 | mg/l | 3 | 12 | 98 | 24.3311 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | N6484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 19 | 10 | C40 | 950 | 2.00:00:00
110AA048 | ZS/GR/%GR | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 3 | 6 | 98 | 12.6491 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | N6484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 19 | 10 | C40 | 950 | 2.00:00:00
110AA050 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.01 |  | 1 | 0.2 | 99 | 2.0396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 29 | 10 | C16 | 100 | 1.00:00:00
110AA050 | pH | Temperatuur bij meting | T | NVT | Temperatuur | NVT | 0 | oC |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 29 | 10 | C16 | 100 | 1.00:00:00
110AA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.447 | 10 | 91.1 | 26.7739 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 50 | 7.00:00:00
110AA052 | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
110AA052A | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
110AA070 | Spectrum | E_250 | EXT250 | NVT | Extinctie bij 250 nm | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.03 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W1182 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C40 | 100 | 5.00:00:00
110AA070 | Spectrum | E_380 | EXT380 | NVT | Extinctie bij 380 nm | NVT | 0.1 | DIMSLS | 0.03 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W1182 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52 | 10 | C40 | 100 | 5.00:00:00
110AA113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.372 | 10 | 90.2 | 28.0029 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C42 | 250 | 7.00:00:00
110AA300 | IC1 | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.02 | mg/l | 0.0196 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA300 | IC1 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 0.01 | mg/l | 0.0136 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA300 | IC1 | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.02 | mg/l | 0.0153 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA300 | IC1 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA300 | IC1 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.05 | 6.3 | 103 | 13.9556 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA300 | IC1 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.01 | mg/l | 0.1 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA300 | IC1 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 0.05 | mg/l | 0.0089 | 4.7 | 96 | 12.3434 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 4.00:00:00
110AA402 | NH4 N | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.01 | mg/l | 0.5 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 10 | C42 | 250 | 7.00:00:00
110AA710 | KATIONEN | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | ug/l | 0.093595 | 4 | 103 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00
110AA710 | KATIONEN | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | ug/l | 0.040017 | 3 | 100 | 6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00
110AA710 | KATIONEN | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.5 | ug/l | 0.33978 | 5 | 94 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00
110AA710 | KATIONEN | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | ug/l | 0.053687 | 3 | 110 | 20.8806 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 7.00:00:00
110AA720 | ANIONEN | 1,2,4-Triazol | 124Tazl | NVT | 1,2,4-triazole | 288-88-0 | 0.5 | ug/l | 0.15785 | 11 | 106 | 25.0599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | 2-Cyanoguanidine | CNgandne | NVT | 2-Cyanoguanidine | 461-58-5 | 0.1 | ug/l | 0.04937 | 9 | 97 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | 2-Hydroxyibuprofen | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.1 | ug/l | 0.037967 | 6 | 95 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Acesulfaam | acsfm | NVT | acesulfaam | 33665-90-6 | 0.1 | ug/l | 0.009805 | 2 | 96 | 8.9443 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | AMPA | AMPA | NVT | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 0.2 | ug/l | 0.13551 | 12 | 99 | 24.0832 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Ciprofloxacine | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.1 | ug/l | 0.065544 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 1 | ug/l |  | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Cyclamaat | cycmt | NVT | cyclamaat | 100-88-9 | 0.1 | ug/l | 0.032988 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Glufosinaat | glufsnt | NVT | glufosinaat | 51276-47-2 | 0.1 | ug/l | 0.043417 | 6 | 98 | 12.6491 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Glyfosaat | glyfst | NVT | glyfosaat | 1071-83-6 | 0.1 | ug/l | 0.090431 | 7 | 107 | 19.799 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Johexol | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.1 | ug/l | 0.05978 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Jomeprol | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l | 0.032342 | 4 | 98 | 8.9443 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Jopromide | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.1 | ug/l | 0.033718 | 3 | 98 | 7.2111 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Joxitalaminezuur | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.2 | ug/l | 0.1099 | 12 | 98 | 24.3311 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | MPPA | 3C1yPppozr | NVT | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 0.2 | ug/l | 0.17289 | 22 | 95 | 45.1221 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 | 1 | ug/l | 0.34131 | 14 | 105 | 29.7321 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Saccharine | saccrne | NVT | saccharine | 81-07-2 | 0.1 | ug/l | 0.044086 | 3 | 103 | 8.4853 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Sucralose | suclse | NVT | sucralose | 56038-13-2 | 0.5 | ug/l |  | 3 | 100 | 6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.2 | ug/l | 0.11059 | 7 | 122 | 46.1736 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110AA720 | ANIONEN | Trifluorazijnzuur | TFHAc | NVT | Trifluorazijnzuur | 76-05-1 | 1 | ug/l |  | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 10 | C40 | 120 | 00:00:00
110HW300 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304-1 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 8 | 10 | C02 | 100 | -1.00:00:00
110OM018 | CHLFa | CHLFa | CHLFa | NVT | chlorofyl-a | 479-61-8 | 1 | ug/l | 0.49 | 1 | 94 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6520 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 70A | 10 | C02 | 999 | -1.00:00:00
110OM052 | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.03 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 53 | 10 | C40 | 249 | 28.00:00:00
110OM107 | P | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.1 | mg/l | 0.01 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X018 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O5 | 10 | C40 | 99 | -1.00:00:00
110OM113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | mg/l | 0.42 | 0.7 | 107 | 14.0698 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 15 | 10 | C02 | 249 | -1.00:00:00
110OM154 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 3 | 90 | 20.8806 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304-1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O5 | 10 | C40 | 99 | -1.00:00:00
110TA009 | AOCL | AOCL | AOX | Cl | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT | 5 | ug/l | 4.9 | 18.4 | 88 | 43.9345 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9562 | L005 | AL-West B.V. | 61 | 10 | C16 | 499 | -1.00:00:00
110TA010 | EOX | EOCl | EOX | Cl | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 1 | ug/l | 0.12 | 9.25 | 90.3 | 26.8069 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6402 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 10 | C16 | 1000 | -1.00:00:00
110TA014 | BZV5a | BZV5a | BZV5a | NVT | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 1 | mg/l | 0.31 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1899-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C40 | 250 | -1.00:00:00
110TA016 | CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 1 | ug/l | 0.3 | 5 | 92 | 18.868 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 10 | C08 | 60 | -1.00:00:00
110TA025 | HCO3 | HCO3 | HCO3 | NVT | bicarbonaat | 71-52-3 | 5 | mg/l | 1.1 | 3 | 105 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6633 | L005 | AL-West B.V. | 14 | 10 | C16 | 250 | -1.00:00:00
110TA048 | ZS/GR/%GR | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 5 | % | 4.86 | 6 | 101 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | N6484 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
110TA048 | ZS/GR/%GR | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 0.5 | mg/l | 0.486 | 6 | 101 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | N6484 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
110TA048 | ZS/GR/%GR | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 5 | mg/l | 4.86 | 6 | 98 | 12.6491 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | N6484 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
110TA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.3 | mg/l | 0.3 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 10 | C40 | 249 | 7.00:00:00
110TA052 | N | N | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.05 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12260-3 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 10 | C40 | 249 | 28.00:00:00
110TA110 | WVFEN | WVFEN | s_WVFEN | NVT | Som waterdampvluchtige Fenolen | NVT | 100 | ug/l | 0.0017 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 58 | 10 | C40 | 59 | -1.00:00:00
110TA113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT |  | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L005 | AL-West B.V. | 52A | 10 | C40 | 50 | -1.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.004 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | mg/l | 0.22 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1.6 | mg/l | 1.6 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | SILI | SiO2 | Sinf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.01 | mg/l | 0.07 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | SiO2 | SiO2 | nf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 1 | mg/l | 0.14 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
110TA400 | DA1 + DA2 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 5 | mg/l | 4.2 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 10 | C42 | 99 | 4.00:00:00
114AA405 | Cl/SO4 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00
114AA405 | Cl/SO4 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00
114AA710 | KATIONEN | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 1 | ug/l | 0.57121 | 9 | 94 | 21.6333 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA710 | KATIONEN | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 1 | ug/l | 0.25777 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA710 | KATIONEN | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 1 | ug/l | 0.45238 | 3 | 90 | 20.8806 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA710 | KATIONEN | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 1 | ug/l | 0.53244 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | 1,2,4-Triazol | 124Tazl | NVT | 1,2,4-triazole | 288-88-0 | 5 | ug/l | 2.3621 | 24 | 84 | 57.6888 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | 2-Cyanoguanidine | CNgandne | NVT | 2-Cyanoguanidine | 461-58-5 | 1 | ug/l | 0.42236 | 4 | 96 | 11.3137 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | 2-Hydroxyibuprofen | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.5 | ug/l | 0.31616 | 6 | 76 | 49.4773 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Acesulfaam | acsfm | NVT | acesulfaam | 33665-90-6 | 0.5 | ug/l | 0.21357 | 2 | 94 | 12.6491 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | AMPA | AMPA | NVT | aminomethylfosfonzuur | 1066-51-9 | 2 | ug/l | 1.4008 | 7 | 105 | 17.2047 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Ciprofloxacine | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 1 | ug/l | 0.53065 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Cyclamaat | cycmt | NVT | cyclamaat | 100-88-9 | 1 | ug/l | 0.91031 | 8 | 120 | 43.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Glufosinaat | glufsnt | NVT | glufosinaat | 51276-47-2 | 1 | ug/l | 0.9324 | 7 | 93 | 19.799 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Glyfosaat | glyfst | NVT | glyfosaat | 1071-83-6 | 2 | ug/l | 1.1535 | 4 | 98 | 8.9443 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Johexol | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.5 | ug/l | 0.31337 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Jomeprol | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.5 | ug/l | 0.35515 | 3 | 97 | 8.4853 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Jopromide | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 1 | ug/l | 0.58421 | 4 | 95 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Joxitalaminezuur | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 2 | ug/l | 1.1373 | 14 | 138 | 80.9938 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | MPPA | 3C1yPppozr | NVT | 3-(Methylphosphinico)propionic acid | 15090-23-0 | 2 | ug/l | 1.0405 | 5 | 93 | 17.2047 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 | 5 | ug/l | 2.3321 | 11 | 95 | 24.1661 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Saccharine | saccrne | NVT | saccharine | 81-07-2 | 0.5 | ug/l | 0.31898 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | Sucralose | suclse | NVT | sucralose | 56038-13-2 | 0.5 | ug/l | 0.29861 | 3 | 117 | 34.5254 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114AA720 | ANIONEN | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 2 | ug/l | 1.3466 | 7 | 114 | 31.305 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A1044 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 14 | C40 | 120 | 7.00:00:00
114BE101 | NO2 N/NO3 N | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.001 | mg/l | 0.0025 | 8.8 | 89.7 | 27.0946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114BE150 | POC+PN | PN | N | pg | stikstof | 7727-37-9 | 0.001 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 19F | 14 | C40 | 249 | -1.00:00:00
114BE150 | POC+PN | POC | POC | pg | particulair organisch koolstof | NVT | 0.01 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 19F | 14 | C40 | 249 | -1.00:00:00
114MB025 | HCO3 | CO3 | CO3 | NVT | carbonaat | 3812-32-6 | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 29 | 14 | C03 | 250 | 14.00:00:00
114MB025 | HCO3 | HCO3 | HCO3 | NVT | bicarbonaat | 71-52-3 | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6531 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 29 | 14 | C03 | 250 | 14.00:00:00
114MB045 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A056 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 14 | C02 | 999 | 2.00:00:00
114MB048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A056 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 500 | 2.00:00:00
114MB049 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 0.1 | mg/l | 0.35 | 8 | 97 | 17.088 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A049 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 250 | 60.00:00:00
114MB051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.01 | mg/l | 0.1 | 15 |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A081 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 1 | 999.00:00:00
114MB053 | DN | DN | N | nf | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.008 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 240 | 28.00:00:00
114MB066 | KGFG63_zs | KGFG63_zs | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 75 | 14 | C02 | 1 | 999.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | F1000-2000 | %KGF2000 | dg | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 44 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB071 | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19 | 99 | C02 | 999 | 100.00:00:00
114MB092 | PP | PP | P | pg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.001 | mg/l | 0.0053 | 12.6 | 100 | 25.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A092 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19P | 14 | C13 | 990 | 28.00:00:00
114MB100 | NO3NO2 N | NO3NO2 N | s_NO3NO2 | Nnf | Som Nitraat en Nitriet | NVT | 0.01 | mg/l | 0.234 | 5.6 | 94.3 | 15.9812 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB100A | NO3NO2 N | NO3NO2 N | s_NO3NO2 | Nnf | Som Nitraat en Nitriet | NVT | 0.01 | mg/l | 0.0174 | 5.6 | 94.3 | 15.9812 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB101 | NO2 N | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.001 | mg/l | 0.0058 | 8.8 | 89.7 | 27.0946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB101A | NO2 N | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.001 | mg/l | 0.0025 | 8.8 | 89.7 | 27.0946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB102 | NH4 N | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.005 | mg/l | 0.007 | 6 | 110 | 23.3238 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 10 | 60.00:00:00
114MB102A | NH4 N | NH4 N | NH4 | Nnf | ammonium | 14798-03-9 | 0.005 | mg/l | 0.0119 | 5.1 | 96.3 | 12.6016 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 250 | 60.00:00:00
114MB103 | PO4 P | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1 | ug/l | 29 | 4.5 | 86.7 | 28.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB103A | PO4 P | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 1 | ug/l | 3.7 | 4.5 | 86.7 | 28.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB103A | PO4 P | PO4 P in mg/l | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.001 | mg/l | 0.0037 | 4.5 | 86.7 | 28.0813 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB104 | SILI | SILI | SiO2 | Sinf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.01 | mg/l | 0.22 | 5 | 105 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB104A | SILI | SILI | SiO2 | Sinf | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.01 | mg/l | 0.3881 | 5.1 | 97.7 | 11.1893 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB107 | TP | TP | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.001 | mg/l | 0.006 | 10 | 90 | 28.2843 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A083 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 1 | 60.00:00:00
114MB108 | TN | TN | N | NVT | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.08 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A082 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 1 | 28.00:00:00
114MB110 | DP | DP | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.001 | mg/l | 0.006 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A089 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 240 | 60.00:00:00
114MB116 | NO3 N | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.23 | 3.9 | 106 | 14.3122 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A090 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13C | 14 | C14 | 30 | 60.00:00:00
114MB150 | POC+PN | PN | N | pg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.069 | 16 | 90 | 37.7359 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 449 | 999.00:00:00
114MB150 | POC+PN | POC | POC | pg | particulair organisch koolstof | NVT | 0.1 | mg/l | 0.39 | 11 | 98 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 19F | 14 | C13 | 449 | 999.00:00:00
114MB150A | POC+PN | PN | N | pg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.069 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 5 | 14 | C13 | 2000 | 999.00:00:00
114MB150A | POC+PN | POC | POC | pg | particulair organisch koolstof | NVT | 0.1 | mg/l | 0.39 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 5 | 14 | C13 | 2000 | 999.00:00:00
114MB322 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 13 | 14 | C14 | 250 | 28.00:00:00
114NI025 | TAlk | TAlk | ALKLTT | NVT | Alkaliteit | NVT | 0.01 | umol/kg |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X160 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00
114NI050 | pH | pHT@T25P0 | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 3 | [5 empty] | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X161 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 1.00:00:00
114NI050A | pH | pHT@T25P0 | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 3 | [5 empty] | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X161 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11A | 14 | C02 | 490 | 1.00:00:00
114NI153 | DIC | DIC | Canorg | Cnf | Opgelost anorganisch koolstof (DIC) | NVT | 0.01 | umol/kg |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X159 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00
114NI162 | pH fCO2 (berekend) | fCO2 | CO2 | NVT | kooldioxide | 124-38-9 | 1 | uAtm |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X162 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00
114NI162 | pH fCO2 (berekend) | pHT@ISTP | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 3 | [5 empty] | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X162 |  | Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ) | 11 | 14 | C02 | 247 | 28.00:00:00
114OM154 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O5 | 14 | C40 | 100 | -1.00:00:00
114TA014 | BZV5a | BZV5a | BZV5a | NVT | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 1 | mg/l | 0.31 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN 1899-1 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 14 | C40 | 499 | -1.00:00:00
114TA017 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 10 | mg/l | 10 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN 6633 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 14 | C40 | 249 | -1.00:00:00
114TA048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 5 | mg/l | 5 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 872 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 14 | C13 | 1000 | 2.00:00:00
114TA405 | Cl/SO4 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00
114TA405 | Cl/SO4 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l | 1 | 30 | 90 | 63.2456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 14 | C42 | 99 | -1.00:00:00
130AA003 | %GR | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % | 3 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | Yes | N6484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 1 | 7.00:00:00
130AA003A | %GR | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % |  | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | Yes | N6484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 1 | 7.00:00:00
130AA012 | BEZ60 | BEZ60 | BEZ | NVT | Bezinksel | NVT | 0.1 | ml/l |  | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C01 | 1000 | 1.00:00:00
130AA016NC | CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 10 | ug/l |  | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6655 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 14A | 30 | C08 | 499 | 00:00:00
130AA017 | CZV | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA017 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA017A | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6633 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA018 | CZV | Cl | Cl | NVT | chloride | 16887-00-6 | 100 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA018 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA018A | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 1 | mg/l | 3 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 15705 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA023 | GELEID | GELEID | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00
130AA023 | GELEID | GELEID(25C) | GELDHD | 25oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00
130AA023A | GELEID | GELEID | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT | 0.1 | mS/m | 0.1 | 6 | 102 | 12.6491 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-ISO 7888 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00
130AA048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN-EN 872 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA048A | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN-EN 872 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA049 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6621 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA049A | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l | 5 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6621 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA050 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.01 | DIMSLS | 1 | 0.2 | 99 | 2.0396 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00
130AA050 | pH | Temperatuur bij meting | T | NVT | Temperatuur | NVT | 0.01 | oC |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00
130AA050A | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.01 |  | 1 | 0.2 | 99 | 2.0396 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10523 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 52A | 30 | C40 | 49 | 1.00:00:00
130AA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.447 | 10 | 91.1 | 26.7739 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 7.00:00:00
130AA051A | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.5 | mg/l | 0.447 | 10 | 91.1 | 26.7739 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 7.00:00:00
130AA052 | N | N | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA052A | N | N | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN 12260-3 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 53 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
130AA113 | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | mg/l | 0.372 | 10 | 90.2 | 28.0029 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA113A | DOC | DOC | DOC | nf | opgelost organisch koolstof | NVT | 1 | mg/l | 0.372 | 10 | 90.2 | 28.0029 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 1484 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA249 | ZS | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | % |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA249 | ZS | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 1 | mg/l |  | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA249 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 1 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 55A | 30 | C40 | 990 | 1.00:00:00
130AA300 | IC1 | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.05 | mg/l | 0.0196 | 5 | 101 | 10.198 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 0.01 | mg/l | 0.0136 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l | 0.0153 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | NO2 | NO2 | nf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.0094 | 3.4 | 100 | 6.8 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | NO3 | NO3 | nf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.0124 | 6.3 | 103 | 13.9556 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l | 0.05 | 6.3 | 103 | 13.9556 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | PO4 | PO4 | nf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | ug/l | 32.4 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | mg/l | 0.1 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300 | IC1 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 0.05 | mg/l | 0.0089 | 4.7 | 96 | 12.3434 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 30 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.05 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 0.01 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.01 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | NO2 | NO2 | nf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.01 | mg/l |  | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | NO3 | NO3 | nf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.01 | mg/l |  | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | PO4 | PO4 | nf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | ug/l |  | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 10 | ug/l |  | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA300A | IC1 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 0.05 | mg/l |  | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 56 | 10 | C42 | 100 | 7.00:00:00
130AA710 | KATIONEN | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 1 | ug/l |  | 9 | 94 | 21.6333 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00
130AA710 | KATIONEN | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 1 | ug/l |  | 5 | 90 | 22.3607 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00
130AA710 | KATIONEN | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 1 | ug/l |  | 3 | 90 | 20.8806 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00
130AA710 | KATIONEN | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 1 | ug/l |  | 5 | 103 | 11.6619 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 13 | 30 | C40 | 249 | 7.00:00:00
130OM001 | BrO3/ClO3 | BrO3 | BrO3 | NVT | bromaat | 15541-45-4 | 0.002 | mg/l | 0.0018 | 7 | 106 | 18.4391 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 18 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130OM001 | BrO3/ClO3 | ClO3 | ClO3 | NVT | chloraat | 14866-68-3 | 0.02 | mg/l | 0.012 | 5 | 94 | 15.6205 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 18 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130OM010 | EOX | EOCl | EOX | Cl | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 100 | ug/l | 60 | 15 | 89 | 37.2022 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6676 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130OM052 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.1 | mg/l | 0.02 | 2 | 99 | 4.4721 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304-1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 56 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130OM154 | Br | Br | Br | NVT | bromide | 24959-67-9 | 0.02 | mg/l | 0.02 | 1.7 | 90 | 20.2869 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10304-1 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 56 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130OM721 | TFMSA | TFMSA | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.01 | ug/l | 0.007 | 9 | 119 | 42.0476 | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 13 | 30 | C40 | 120 | -1.00:00:00
130TA009 | AOX | AOX | AOX | NVT | Adsorbeerbare Organische Halogeniden | NVT | 10 | ug/l | 10 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9562 | L005 | AL-West B.V. | 61 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00
130TA013 | EOX | EOCl | EOX | Cl | Extraheerbaar Organische Halogeniden | NVT | 1 | ug/l | 1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6402 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
130TA014 | BZV5a | BZV5a | BZV5a | NVT | Biochemisch zuurstofverbruik met allythioureum | NVT | 1 | mg/l | 1 | 17 | 100 | 34 | Afvalwater | EXTERN | Yes | ISO 5815-1 | L005 | AL-West B.V. | 55 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
130TA016 | LCN/CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 2 | ug/l | 2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 30 | C40 | 30 | -1.00:00:00
130TA016 | LCN/CN | LCN | LCN |  | cyanide (vrij) | NVT | 2 | ug/l | 2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14403 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 30 | C40 | 30 | -1.00:00:00
130TA016NG | LCN/CN | CN | CN | NVT | cyanide | 57-12-5 | 2 | ug/l | 2 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y063 afgeleid van NI14403 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 250 | -1.00:00:00
130TA016NG | LCN/CN | LCN | LCN |  | cyanide (vrij) | NVT | 2 | ug/l | 2 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y063 afgeleid van NI14403 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 250 | -1.00:00:00
130TA017 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 5 | mg/l | 5 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6633 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00
130TA018 | CZV | CZV | CZV | NVT | Chemisch zuurstofverbruik | NVT | 5 | mg/l | 5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15705 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
130TA022 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6578 | L005 | AL-West B.V. | 52A | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
130TA028 | Kj N | Kj N | KjN | N | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 1 | mg/l | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6646 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00
130TA030 | N | N | N | N | stikstof | 7727-37-9 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12260-3 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00
130TA038 | toCN | toCN | toCN | NVT | thiocyanaat | 463-56-9 | 0.005 | mg/l | 0.005 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 10304-3 | L005 | AL-West B.V. | 37 | 30 | C40 | 60 | -1.00:00:00
130TA040 | S | S | S | NVT | sulfide | 18496-25-8 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN 6608 | L005 | AL-West B.V. | 59 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00
130TA044 | VET | VET | VET | NVT | Vet | NVT | 20 | mg/l | 20 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6671 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA048 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 3 | mg/l | 3 | 4 | 99.5 | 8.0623 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 872 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA048A | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 3 | mg/l | 3 | 4 | 99.5 | 8.0623 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 872 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA049 | ZS | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | % | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA049 | ZS | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 1 | mg/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA049 | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 10 | mg/l | 10 | 6 | 97.5 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA049A | ZS | %GR | %GR | NVT | Percentage Gloeirest | NVT | 1 | % | 1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA049A | ZS | GR | GR | NVT | Gloeirest | NVT | 1 | mg/l | 1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA049A | ZS | ZS | ZS | NVT | Zwevende stof | NVT | 10 | mg/l | 10 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6621 | L005 | AL-West B.V. | 55A | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
130TA051 | TOC | TOC | TOC | NVT | Totaal organisch koolstof | NVT | 0.3 | mg/l | 0.3 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 1484 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00
130TA070 | Cr (VI) | Cr (VI) | CrVI | NVT | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 5 | ug/l | 5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | EPA 7199 | L005 | AL-West B.V. | 52A | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
130TA107 | P | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 0.05 | mg/l | 0.05 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15681-2 | L005 | AL-West B.V. | 53 | 30 | C40 | 49 | -1.00:00:00
130TA110 | WVFEN | WVFEN | s_WVFEN | NVT | Som waterdampvluchtige Fenolen | NVT | 1 | ug/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 14402 | L005 | AL-West B.V. | 58 | 30 | C40 | 59 | -1.00:00:00
130TA221 | VOX | VOX | VOX | Cl | Vluchtige Organische Halogeniden | NVT | 6 | ug/l | 6 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | ONB | L005 | AL-West B.V. | 61 | 30 | C40 | 249 | -1.00:00:00
130TA300 | F | F | F | NVT | fluoride | 16984-48-8 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 2 | 100 | 4 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN 6578 | L005 | AL-West B.V. | 52A | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | Cl | Cl | nf | chloride | 16887-00-6 | 1 | mg/l | 1 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NH4 N | NH4 | N | ammonium | 14798-03-9 | 0.02 | mg/l | 0.02 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NO2 N | NO2 | Nnf | nitriet | 14797-65-0 | 0.02 | mg/l | 0.02 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NO3 N | NO3 | Nnf | nitraat | 14797-55-8 | 0.05 | mg/l | 0.05 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | NO3NO2 | sNO3NO2 | Nnf | Som nitraat en nitriet | NVT |  | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | PO4 P | PO4 | Pnf | orthofosfaat | 14265-44-2 | 0.01 | mg/l | 0.01 | 5.5 | 100 | 11 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
130TA400 | NO2NO3PO4SO4ClNH4 | SO4 | SO4 | nf | sulfaat | 14808-79-8 | 1 | mg/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 15923-1 | L005 | AL-West B.V. | 56 | 30 | C42 | 100 | -1.00:00:00
140AA003 | %GR | %GR | %GR | dg | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 1 | 100 | 2 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 6620 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 10 | 999.00:00:00
140AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.286 | 14 | 100 | 28 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140AA151 | C | C | %C | dg | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | % | 0.15 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140AA153 | AC | AC | %AC | dg | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.3 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140AA154 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | VBS | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00
140AA158 | N | N | N | dg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W1415 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140AA160 | KGFP2 | KGFP2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5753 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140AA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 40 | C45 | 30 | 999.00:00:00
140BE153 | AC | AC | %AC | dg | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.3 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 1PA | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140OM160 | KGFP2+16 | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 3 | % | 2.86 | 7.4 | 86.5 | 30.7903 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3PM | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
140VB150 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBS | 40 | C40 | 100 | 7.00:00:00
140VB150 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBS | 40 | C40 | 100 | 7.00:00:00
140VB150 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBS | 40 | C40 | 100 | 7.00:00:00
144AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.286 | 14 | 100 | 28 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
144AA151 | C | C | %C | dg | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5756 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
144AA153 | S63_OC | S63_OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 105 | 11.6619 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA169 | S63_KGFs | S63_KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144AA172 | s_NMDSED | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144AA172 | s_NMDSED | s_NMDSED | s_NMDSED | dg | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144GI063 | BSAM | %CaCO3 | %CaCO3 | dg | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 |  | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144GI063 | BSAM | %KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 |  | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144GI063 | BSAM | %KGFG2000 | %KGFG2000 | dg | Korrelgroottefractie boven 2000um in procenten | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 |  | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144GI063 | BSAM | %KGV | %KGF16_2000 | dg | Aandeel fractie 16-2000 um t.o.v. totale monster | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 |  | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144GI063 | BSAM | HUMS | HUMS | dg | Humus | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 15 | 100 | 30 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | No | A063 |  | Glassinstruments (LabZeeWa) | 1PA | 44 | C45 | 130 | 999.00:00:00
144HR088 | S63_LOI | S63_%GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 10 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D20 | D20 | dg | Korreldiameter bij 20% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D30 | D30 | dg | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D40 | D40 | dg | Korreldiameter bij 40% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D60 | D60 | dg | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D70 | D70 | dg | Korreldiameter bij 70% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D80 | D80 | dg | Korreldiameter bij 80% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | KGF53 | %KGF53 | dg | Korrelgroottefractie tot 53 um in procenten | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064 | LASER>16 | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D20 | D20 | dg | Korreldiameter bij 20% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D30 | D30 | dg | Korreldiameter bij 30% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D40 | D40 | dg | Korreldiameter bij 40% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D60 | D60 | dg | Korreldiameter bij 60% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D70 | D70 | dg | Korreldiameter bij 70% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D80 | D80 | dg | Korreldiameter bij 80% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | KGF53 | %KGF53 | dg | Korrelgroottefractie tot 53 um in procenten | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB064A | LASER>16 | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065 | LASER>16 | %KGVx | %KGV | dg | Fractie 16-2000 um; identiek aan %KGF16-2000 | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065 | LASER>16 | KTS | KTS | NVT | KTS | NVT | -1000 |  |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065 | LASER>16 | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065 | LASER>16 | PIEK2 | PIEK2 | NVT | PIEK2 | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065 | LASER>16 | SCH | SCH | NVT | SCH | NVT | -1000 |  |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065 | LASER>16 | VAR | VAR | NVT | VAR | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065A | LASER>16 | %KGVx | %KGV | dg | Fractie 16-2000 um; identiek aan %KGF16-2000 | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065A | LASER>16 | KTS | KTS | NVT | KTS | NVT | -1000 |  |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065A | LASER>16 | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065A | LASER>16 | PIEK2 | PIEK2 | NVT | PIEK2 | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065A | LASER>16 | SCH | SCH | NVT | SCH | NVT | -1000 |  |  | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB065A | LASER>16 | VAR | VAR | NVT | VAR | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 100 | 10 | MUX KGF | INTERN | Yes | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB066 | NMDSED | %KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
144MB066 | NMDSED | s_NMDSED | s_NMDSED | dg | Som niet-minerale delen (Humus en Kalk) | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
144MB068 | %KGFG2000 | KGFG2000 | %KGFG2000 | dg | Korrelgroottefractie boven 2000um in procenten | NVT | 1 | % | 0.1 | 10 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A063 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070 | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | D10 | D10 | dg | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | D50 | D50 | dg | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | D90 | D90 | dg | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB070A | LASERzonderVB | MODS | MODS | NVT | MODS | NVT | 1 | um | 1 | 5 | 90 | 22.3607 | MUX KGF | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | 1PA | 99 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | D10 | D10 | NVT | Korreldiameter bij 10% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | D50 | D50 | NVT | Korreldiameter bij 50% van het monster (mediaan) | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | D90 | D90 | NVT | Korreldiameter bij 90% van het monster | NVT | 1 | um | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | F1000-2000 | %KGF2000 | dg | Korrelgroottefractie tot 2000 um in procenten | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | F125-250 | %KGF125_250 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 125 en 250 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | F250-500 | %KGF250_500 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 250 en 500 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | F500-1000 | %KGF500_1000 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 500 en 1000 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | F63-125 | %KGF63_125 | dg | Percentage korrelgroottefractie tussen 63 en 125 um (DONAR) | NVT | 1 | % | 1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144MB071 | LASERzonderVB | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A064 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Zout) | VBG | 44 | C45 | 30 | 999.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144TA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 |  |  |  | Bodem/Sediment | EXTERN | No | NEN 5753 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 40 | C45 | 20 | -1.00:00:00
144VB150 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00
144VB150 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00
144VB150 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBW | 44 | C40 | 10 | 7.00:00:00
144VB151 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBG | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00
144VB151 | %DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBG | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00
144VB151 | %DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBG | 40 | C40 | 10 | 7.00:00:00
150AA003 | %GR | %GR | %GR | dg | Percentage Gloeirest | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 1 | 100 | 2 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 6620 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 10 | 999.00:00:00
150AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
150AA151 | C | C | %C | dg | Percentage Koolstof | NVT | 0.01 | % | 0.3 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
150AA153 | AC | AC | %AC | dg | Percentage Anorganisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.3 | 15 | 100 | 30 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN 15936 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
150AA158 | N | N | N | dg | stikstof | 7727-37-9 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W1415 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
150AA160 | KGFP2 | KGFP2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5753 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150AA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 50 | C45 | 30 | 999.00:00:00
150OM107 | P | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 100 | mg/kg | 100 | 7.3 | 93.2 | 19.9529 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6950 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
150OM160 | KGFM2 | KGFM2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 3 | % | 2.86 | 7.4 | 86.5 | 30.7903 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 5753 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 3 | 999.00:00:00
150TA106 | Kj N | Kj N | KjN | Ndg | Kjeldahl stikstof als N | NVT | 100 | mg/kg | 50 | 6 | 92 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | No | NEN 6646 | L005 | AL-West B.V. | 3PT | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
150TA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 1 | % | 1.36 | 3 | 103 | 8.4853 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00
150TA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 1 | % | 1.36 | 3 | 110 | 20.8806 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00
150TA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 1 | % | 1.36 | 6.3 | 104 | 14.9251 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00
150TA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 1 | % | 1.36 | 2.7 | 105 | 11.3649 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00
150TA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 1 | % | 1.36 | 3.4 | 105 | 12.093 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00
150TA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 1 | % | 1.36 | 3.2 | 105 | 11.8727 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | W1445 | L005 | AL-West B.V. | 1TA | 50 | C45 | 20 | -1.00:00:00
150VB150 | %DS\DG\NG | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBC | 50 | C02 | 10 | 7.00:00:00
150VB150 | %DS\DG\NG | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBC | 50 | C02 | 10 | 7.00:00:00
150VB150 | %DS\DG\NG | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W7002 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBC | 50 | C02 | 10 | 7.00:00:00
154AA150 | OC | OC | %OC | dg | Percentage Organisch Koolstof | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5756 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF10 | %KGF10 | dg | KorrelGrootteFractie <10um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 110 | 22.3607 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF16 | %KGF16 | dg | KorrelGrootteFractie <16um (slib) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 4 | 105 | 12.8062 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF2 | %KGF2 | dg | KorrelGrootteFractie <2um (lutum) | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 10 | 120 | 44.7214 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF20 | %KGF20 | dg | KorrelGrootteFractie <20um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF32 | %KGF32 | dg | KorrelGrootteFractie <32um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF4 | %KGF4 | dg | KorrelGrootteFractie <4um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 8 | 115 | 34 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF50 | %KGF50 | dg | KorrelGrootteFractie <50um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF63 | %KGF63 | dg | KorrelGrootteFractie <63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGF8 | %KGF8 | dg | KorrelGrootteFractie <8um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 6 | 110 | 23.3238 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154AA170 | KGFs | KGFG63 | %KGFG63 | dg | KorrelGrootteFractie >63um | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 3 | 100 | 6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | W1445 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 1PA | 54 | C45 | 30 | 999.00:00:00
154HR088 | LOI | %GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 10 | 999.00:00:00
154VB150 | %DS\DG\NG | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBZ | 54 | C40 | 399 | 7.00:00:00
154VB150 | %DS\DG\NG | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBZ | 54 | C40 | 399 | 7.00:00:00
154VB150 | %DS\DG\NG | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBZ | 54 | C40 | 399 | 7.00:00:00
164HR788 | JH_LOI | %GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C45 | 10 | 999.00:00:00
164HR988 | NH_LOI | %GV | %GV | dg | Percentage gloeiverlies | NVT | 0.1 | % |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A088 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C45 | 10 | 999.00:00:00
164VB170 | JH_%DS | %DS | %DS | ng | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 20 | 100 | 40 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00
164VB170 | JH_%DS | DG | DG | NVT | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00
164VB170 | JH_%DS | NG | NG | NVT | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00
164VB177 | JH_SNIJDATA | AANTL | AANTL | NVT | Aantal | NVT | 1 | [5 empty] | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB177 | JH_SNIJDATA | GEM_ADW | GEM_ADW | ng | Gemiddeld asvrij drooggewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB177 | JH_SNIJDATA | GEM_GWT | GEM_GWT | NVT | Gemiddeld gewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB177 | JH_SNIJDATA | GEM_LTE | GEM_LTE | NVT | Gemiddelde lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB177 | JH_SNIJDATA | SD_LTE | SD_LTE | NVT | Variantie lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB190 | NH_%DS | %DS | %DS | ng | Percentage Droge stof | NVT | 1 | % | 1 | 20 | 100 | 40 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00
164VB190 | NH_%DS | DG | DG | ng | Drooggewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00
164VB190 | NH_%DS | NG | NG | ng | Natgewicht | NVT | 1 | g | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A034 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 25 | 7.00:00:00
164VB197 | NH_SNIJDATA | AANTL | AANTL | NVT | Aantal | NVT | 1 | [5 empty] | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB197 | NH_SNIJDATA | GEM_ADW | GEM_ADW | ng | Gemiddeld asvrij drooggewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB197 | NH_SNIJDATA | GEM_GWT | GEM_GWT | NVT | Gemiddeld gewicht | NVT | 0.1 | g |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB197 | NH_SNIJDATA | GEM_LTE | GEM_LTE | NVT | Gemiddelde lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
164VB197 | NH_SNIJDATA | SD_LTE | SD_LTE | NVT | Variantie lengte | NVT | 0.1 | mm |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A307 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse (Monstervoorbehandeling) | VBM | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
186AA153 | OS | OS | %OSTOF | dg | Percentage Organische stof | NVT | 0.1 | % | 0.1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN 5754 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 75A | 40 | C40 | 100 | -1.00:00:00
186AA154 | %DS | %DS | %DS | NVT | Percentage Droge stof | NVT | 0.5 | % |  | 2.5 | 100 | 5 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-ISO 11465 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 75A | 40 | C40 | 100 | -1.00:00:00
186AA403 | CaCO3 | CaCO3 | %CaCO3 | dg | calciumcarbonaat % (kalk) | NVT | 0.001 | % | 0.03 | 7.5 | 100 | 15 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | X169 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Macroparameters [RvA: L521] | 75A | 40 | C40 | 100 | -1.00:00:00
186TA006 | pH-KCL | pH-KCL | pH | NVT | Zuurgraad | NVT | 0.1 |  |  | 0.03 | 99 | 2.0009 | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | NEN-ISO 10390 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | -1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF<2 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF>2000 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Bodem/Sediment | EXTERN | No | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF1000-1400 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF125-180 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF1400-2000 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF16-45 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF180-250 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF250-355 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF2-8 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF355-500 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF45-63 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF500-710 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF63-90 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF710-1000 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF8-16 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
186TA007 | KGF | KGF90-125 | KGF | dg | Korrelgroottefractie | NVT | 1 | % | 0.1 |  | 100 |  | Bodem/Sediment | EXTERN | Yes | SOP_AL_WV-15159-OM-01 | L005 | AL-West B.V. | 75A | 40 | C40 | 100 | 1.00:00:00
210HW231 | THTOCOLI | THTOCOLI | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 14 |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN 6570 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00
210HW233 | ENCOCmf | ENCOCmf | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 13 |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 7899-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00
210HW260 | COLIBACT | COLIBACT | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 16 |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9308-1 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00
210HW260 | COLIBACT | ESCHCOLI | AANTPVLME | NVT | faecale strept. groep D met KF | NVT | 0 | /l | 0 | 14 |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9308-1 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 3B | 10 | C40 | 249 | -1.00:00:00
210KW001 | ADHOC_KWR | DNA | DNAbact | NVT | DNA of bacteroides (werknaam) |  |  | kopieen/ml |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L479 | KWR | 47 | 10 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
310AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | NVT | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 20 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 3000 | 999.00:00:00
310AR002 | BETA | BETA | BETA | NVT | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 2000 | 999.00:00:00
310AR006 | H3 | H3 | H3 | NVT | Beta activiteit van tritium | NVT | 10 | mBq/l | 500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9698 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00
310AR008 | K40ber | K40ber | K40BRKD | NVT | Activiteitsconcentratie van K40 volgens | NVT | 1 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 1 | 999.00:00:00
310AR009 | RESTB | RESTB | RESTB | NVT | Rest beta activiteit | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 1 | 999.00:00:00
310AR014 | Sr90 | Sr90 | Sr90 | NVT | strontium 90 | 10098-97-2 | 1 | mBq/l | 60 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W3041 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 2500 | 999.00:00:00
310AR110 | Ra226 | Po210 | Po210 | NVT | polonium 210 | 13981-52-7 | 0.1 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00
310AR110 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | NVT | radium 226 | 13982-63-3 | 0.1 | mBq/l | 1 | 15 | 106 | 32.311 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00
310AR110 | Ra226 | Ra228 | Ra228 | NVT | radium 228 | 15262-20-1 | 0.1 | mBq/l | 1 | 20 | 115 | 50 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 400 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | NVT | zilver 110m | 378784-24-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | NVT | americium 241 | 86954-36-1 | 50 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | NVT | beryllium 7 | 13966-02-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Ce144 | Ce144 | NVT | cerium 144 | 14762-78-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | NVT | kobalt 58 | 13981-38-9 | 50 | mBq/l | 1000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | NVT | kobalt 60 | 10198-40-0 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 50 | mBq/l | 590 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Hg203 | Hg203 | NVT | kwik 203 | 13982-78-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | I131 | I131 | NVT | jood 131 | 24267-56-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | In111 | In111 | NVT | indium 111 | 15750-15-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | K40 | K40 | NVT | kalium 40 | 13966-00-2 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | NVT | lutetium 177 | 14265-75-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | NVT | mangaan 54 | 13966-31-9 | 50 | mBq/l | 400 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Mo99 | Mo99 | NVT | molybdeen 99 | 14119-15-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Na22 | Na22 | NVT | natrium 22 | 13966-32-0 | 50 | mBq/l | 5000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | NVT | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | NVT | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 50 | mBq/l | 5500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Sb122 | Sb122 | NVT | antimoon 122 | 14374-79-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Sb124 | Sb124 | NVT | antimoon 124 | 14683-10-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Sb125 | Sb125 | NVT | antimoon 125 | 14234-35-6 | 50 | mBq/l | 840 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Tc99m | Tc99m | NVT | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 50 | mBq/l | 2 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | NVT | thallium 201 | 15064-65-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
310AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | NVT | zink 65 | 13982-39-3 | 50 | mBq/l | 1960 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 10 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | NVT | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 20 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 3000 | 999.00:00:00
314AR002 | BETA | BETA | BETA | NVT | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 2000 | 999.00:00:00
314AR006 | H3 | H3 | H3 | NVT | Beta activiteit van tritium | NVT | 10 | mBq/l | 500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 9698 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00
314AR008 | K40ber | K40ber | K40BRKD | NVT | Activiteitsconcentratie van K40 volgens | NVT | 1 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 1 | 999.00:00:00
314AR009 | RESTB | RESTB | RESTB | NVT | Rest beta activiteit | NVT | 1 | mBq/l | 23 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 6421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 1 | 999.00:00:00
314AR014 | Sr90 | Sr90 | Sr90 | NVT | strontium 90 | 10098-97-2 | 1 | mBq/l | 60 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W3041 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 2500 | 999.00:00:00
314AR020 | Tc99 | Tc99 | Tc99 | NVT | technetium 99 | 14133-76-7 | 0.1 | mBq/l | 0.02 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3060 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 4000 | 999.00:00:00
314AR021 | Cs134/137 | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | mBq/l | 1 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A803 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5000 | 999.00:00:00
314AR021 | Cs134/137 | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | mBq/l | 1 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A803 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5000 | 999.00:00:00
314AR110 | Ra226 | Po210 | Po210 | NVT | polonium 210 | 13981-52-7 | 0.1 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00
314AR110 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | NVT | radium 226 | 13982-63-3 | 0.1 | mBq/l | 1 | 15 | 106 | 32.311 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00
314AR110 | Ra226 | Ra228 | Ra228 | NVT | radium 228 | 15262-20-1 | 0.1 | mBq/l | 1 | 20 | 115 | 50 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A3051 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 400 | 999.00:00:00
314AR400 | Pu239/Pu240 | Pu239 | Pu239 | nf | plutonium 239 | 15117-48-3 | 0.001 | Bq/m3 | 0.00077 | 3.6 | 100 | 7.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 70A | 14 | C40 | 1950 | 999.00:00:00
314AR400 | Pu239/Pu240 | Pu240 | Pu240 | nf | plutonium 240 | 14119-33-6 | 0.002 | Bq/m3 | 0.0017 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 70A | 14 | C40 | 1950 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | NVT | zilver 110m | 378784-24-8 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | NVT | americium 241 | 86954-36-1 | 50 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | NVT | beryllium 7 | 13966-02-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Ce144 | Ce144 | NVT | cerium 144 | 14762-78-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | NVT | kobalt 58 | 13981-38-9 | 50 | mBq/l | 1000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | NVT | kobalt 60 | 10198-40-0 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 50 | mBq/l | 590 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Hg203 | Hg203 | NVT | kwik 203 | 13982-78-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | I131 | I131 | NVT | jood 131 | 24267-56-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | In111 | In111 | NVT | indium 111 | 15750-15-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | K40 | K40 | NVT | kalium 40 | 13966-00-2 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | NVT | lutetium 177 | 14265-75-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | NVT | mangaan 54 | 13966-31-9 | 50 | mBq/l | 400 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Mo99 | Mo99 | NVT | molybdeen 99 | 14119-15-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Na22 | Na22 | NVT | natrium 22 | 13966-32-0 | 50 | mBq/l | 5000 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | NVT | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | NVT | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 50 | mBq/l | 5500 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Sb122 | Sb122 | NVT | antimoon 122 | 14374-79-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Sb124 | Sb124 | NVT | antimoon 124 | 14683-10-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Sb125 | Sb125 | NVT | antimoon 125 | 14234-35-6 | 50 | mBq/l | 840 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Tc99m | Tc99m | NVT | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 50 | mBq/l | 2 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | NVT | thallium 201 | 15064-65-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
314AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | NVT | zink 65 | 13982-39-3 | 50 | mBq/l | 1960 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 14 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR006 | H3 | H3 | H3 | NVT | Beta activiteit van tritium | NVT | 10 | mBq/l | 1300 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9698 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 400 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | NVT | zilver 110m | 378784-24-8 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | NVT | americium 241 | 86954-36-1 | 50 | mBq/l | 100 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | NVT | beryllium 7 | 13966-02-4 | 50 | mBq/l | 700 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Ce144 | Ce144 | NVT | cerium 144 | 14762-78-8 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | NVT | kobalt 58 | 13981-38-9 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | NVT | kobalt 60 | 10198-40-0 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | NVT | cesium 134 | 13967-70-9 | 50 | mBq/l | 590 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | NVT | cesium 137 | 10045-97-3 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Hg203 | Hg203 | NVT | kwik 203 | 13982-78-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | I131 | I131 | NVT | jood 131 | 24267-56-9 | 50 | mBq/l | 500 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | In111 | In111 | NVT | indium 111 | 15750-15-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | K40 | K40 | NVT | kalium 40 | 13966-00-2 | 50 | mBq/l | 600 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | NVT | lutetium 177 | 14265-75-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | NVT | mangaan 54 | 13966-31-9 | 50 | mBq/l | 400 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Mo99 | Mo99 | NVT | molybdeen 99 | 14119-15-4 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Na22 | Na22 | NVT | natrium 22 | 13966-32-0 | 50 | mBq/l | 1000 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | NVT | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | NVT | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 50 | mBq/l | 5500 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Sb122 | Sb122 | NVT | antimoon 122 | 14374-79-9 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Sb124 | Sb124 | NVT | antimoon 124 | 14683-10-4 | 50 | mBq/l | 630 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Sb125 | Sb125 | NVT | antimoon 125 | 14234-35-6 | 50 | mBq/l | 840 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Tc99m | Tc99m | NVT | technetium 99 metastabiel | 378784-45-3 | 50 | mBq/l | 2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | NVT | thallium 201 | 15064-65-0 | 50 | mBq/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
330AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | NVT | zink 65 | 13982-39-3 | 50 | mBq/l | 1960 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 9 | 30 | C40 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
340AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR001 | S63_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR002 | S63_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR010 | S63_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 40 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR103 | S63_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
344AR500 | S63_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 44 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR002 | BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR010 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR103 | Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
350AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 50 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR001 | ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR002 | BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR010 | Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR103 | Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
354AR500 | GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 54 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR061 | JW_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR062 | JW_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR070 | JH_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR071 | JH_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR072 | JH_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR080 | NW_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR081 | NW_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR082 | NW_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR090 | NH_Ra226 | Ra226 | Ra226 | dg | radium 226 | 13982-63-3 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR091 | NH_ALFA | ALFA | ALFA | dg | Totale alfa activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 4 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5622 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR092 | NH_BETA | BETA | BETA | dg | Totale beta activiteitsconcentratie | NVT | 1 | Bq/kg | 8 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5627 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR163 | JW_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR173 | JH_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR183 | NW_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR193 | NH_Pb210 | Pb210 | Pb210 | dg | lood 210 | 14255-04-0 | 1 | Bq/kg | 17 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR560 | JW_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR570 | JH_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR580 | NW_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Ag110m | Ag110m | dg | zilver 110m | 378784-24-8 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Am241 | Am241 | dg | americium 241 | 86954-36-1 | 1 | Bq/kg | 2 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Be7 | Be7 | dg | beryllium 7 | 13966-02-4 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Bi214 | Bi214 | dg | bismuth 214 | 14733-03-0 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Co58 | Co58 | dg | kobalt 58 | 13981-38-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Co60 | Co60 | dg | kobalt 60 | 10198-40-0 | 1 | Bq/kg | 1 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Cs134 | Cs134 | dg | cesium 134 | 13967-70-9 | 1 | Bq/kg | 1.6 | 10 | 100 | 20 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Cs137 | Cs137 | dg | cesium 137 | 10045-97-3 | 1 | Bq/kg | 1.8 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | I131 | I131 | dg | jood 131 | 24267-56-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | In111 | In111 | dg | indium 111 | 15750-15-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | K40 | K40 | dg | kalium 40 | 13966-00-2 | 1 | Bq/kg | 12 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Lu177 | Lu177 | dg | lutetium 177 | 14265-75-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Mn54 | Mn54 | dg | mangaan 54 | 13966-31-9 | 1 | Bq/kg | 3 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Ru103 | Ru103 | dg | ruthenium 103 | 13968-53-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Ru106 | Ru106 | dg | ruthenium 106 | 13967-48-1 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Tl201 | Tl201 | dg | thallium 201 | 15064-65-0 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Tl208 | Tl208 | dg | thallium 208 | 14913-50-9 | 1 | Bq/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
364AR590 | NH_GAMMA | Zn65 | Zn65 | dg | zink 65 | 13982-39-3 | 1 | Bq/kg | 5.4 | 5 | 100 | 10 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN 5623 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Radiochemie | 1PR | 64 | C45 | 5 | 999.00:00:00
410HW100 | CaMgzoet | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.05 | mg/l |  | 2.15 | 95.7 | 9.6151 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410HW100 | CaMgzoet | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410HW100 | CaMgzoet | K | K | NVT | kalium | 7440-9-7 | 0.05 | mg/l |  | 2.63 | 96.9 | 8.1307 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410HW100 | CaMgzoet | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.05 | mg/l |  | 2.38 | 96.8 | 7.9761 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410HW100 | CaMgzoet | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.05 | mg/l |  | 2.8 | 96.5 | 8.9644 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410LS100A | CaMgzoet | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.1 | mg/l |  | 1 | 101 | 2.8284 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00
410LS100A | CaMgzoet | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 1 | mg/l |  | 1 | 100 | 2 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00
410LS100A | CaMgzoet | K | K | NVT | kalium | 7440-9-7 | 0.1 | mg/l |  | 2 | 98 | 5.6569 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00
410LS100A | CaMgzoet | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.05 | mg/l |  | 2 | 102 | 5.6569 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00
410LS100A | CaMgzoet | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.5 | mg/l |  | 1 | 101 | 2.8284 | Oppervlaktewater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | As(III) | As(III) | nf | arseniet | 15502-74-6 | 0.005 | ug/l | 0.0033 | 3.4 | 100 | 6.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | As(V) | As(V) | nf | arsenaat | 15584-04-0 | 0.005 | ug/l | 0.0026 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Cr(VI) | CrVI | nf | chroom (zeswaardig) | 18540-29-9 | 0.01 | ug/l | 0.0058 | 1.5 | 100 | 3 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | DMA | DMA | nf | dimethylarseenzuur | 75-60-5 | 0.005 | ug/l | 0.0015 | 1.2 | 100 | 2.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadobutrol | gadbtl | Gd | gadobutrol MRI-contrastmiddel | 770691-21-9 | 0.0003 | ug/l | 0.00019 | 1.9 | 100 | 3.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadopentetaat | gadpttt | Gd | gadopentetaat anion | 20694-16-0 | 0.0003 | ug/l | 0.00013 | 2.6 | 101 | 5.5714 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadoteraat | gadtrt | Gd | gadoteraat anion | 83678-67-5 | 0.0003 | ug/l | 0.00011 | 2.5 | 101 | 5.3852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Gadoteridol | gadtrdl | Gd | gadoteridol MRI-contrastmiddel | 120066-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00017 | 0.8 | 100 | 1.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | GdB+GdX | sgadbntxtt | Gd | som gadobenaat anion en gadoxetaat anion | NVT | 0.0003 | ug/l | 0.00018 | 1.5 | 100 | 3 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | MMA | MMA | nf | monomethylarseenzuur | 124-58-3 | 0.005 | ug/l | 0.0012 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Se(IV) | Se(IV) | nf | seleniet | 14124-67-5 | 0.01 | ug/l | 0.0039 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS200 | Speciatie AsSeCrGd | Se(VI) | Se(VI) | nf | selenaat | 14124-68-6 | 0.01 | ug/l | 0.0035 | 1.4 | 100 | 2.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | ONB | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 60 | 10.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS400 | OW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401 | OW_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 20 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS401R | INBES_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
410LS420 | Hg | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.1 | ng/l | 0.07 | 3.8 | 99 | 7.8588 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 1 | 28.00:00:00
410LS421 | Hg nf | Hg nf | Hg | nf | kwik | 7439-97-6 | 0.1 | ng/l | 0.07 | 3.8 | 99 | 7.8588 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 10 | 28.00:00:00
410LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | NVT | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 5.6 | 90 | 22.9225 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 10 | C44 | 490 | 7.00:00:00
410LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | NVT | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.04 | ng/l | 0.024 | 7 | 90 | 24.4131 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 10 | C44 | 490 | 7.00:00:00
410TA100 | CaMgzoet | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.05 | mg/l | 0.04 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410TA100 | CaMgzoet | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 0.2 | mg/l | 0.15 | 2 | 100 | 4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410TA100 | CaMgzoet | K | K | NVT | kalium | 7440-9-7 | 0.2 | mg/l | 0.2 | 2 | 97 | 7.2111 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410TA100 | CaMgzoet | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.05 | mg/l | 0.01 | 2 | 103 | 7.2111 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
410TA100 | CaMgzoet | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.2 | mg/l | 0.05 | 3 | 99 | 6.3246 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 10 | C40 | 99 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS400 | ZW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS401 | ZW_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 100 | 28.00:00:00
414LS404 | BSi | BSi | SiO2 | Sipg | siliciumdioxide | 14808-60-7 | 0.06 | mg/l | 0.055 | 10 | 103 | 20.8806 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A4404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 19 | 14 | C40 | 700 | 28.00:00:00
414LS420 | Hg | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.1 | ng/l | 0.07 | 2.4 | 98 | 6.2482 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 10 | 28.00:00:00
414LS421 | Hg nf | Hg nf | Hg | nf | kwik | 7439-97-6 | 0.1 | ng/l | 0.07 | 2.4 | 98 | 6.2482 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70B | 14 | C03 | 10 | 28.00:00:00
414LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | NVT | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 5.6 | 90 | 22.9225 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 14 | C44 | 500 | 7.00:00:00
414LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | NVT | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.04 | ng/l | 0.024 | 7 | 90 | 24.4131 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 14 | C44 | 500 | 7.00:00:00
414OM100 | CaMgzout | Ca | Ca | NVT | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 4 | 102 | 8.9443 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
414OM100 | CaMgzout | HH | HHTTL | CaCO3 | Hardheid in mg CaCO3 per liter | NVT | 0.1 | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
414OM100 | CaMgzout | Mg | Mg | NVT | magnesium | 7439-95-4 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 3 | 100 | 6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
414OM100 | CaMgzout | Na | Na | NVT | natrium | 7440-23-5 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 3 | 99 | 6.3246 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 54 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS400 | BW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ag nf | Ag | nf | zilver | 7440-22-4 | 0.001 | ug/l | 0.00071 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Al nf | Al | nf | aluminium | 7429-90-5 | 2 | ug/l | 2.2059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | As nf | As | nf | arseen | 7440-38-2 | 0.01 | ug/l | 0.00304 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | B nf | B | nf | boor | 7440-42-8 | 100 | ug/l | 20 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ba nf | Ba | nf | barium | 7440-39-3 | 0.05 | ug/l | 0.0145 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Be nf | Be | nf | beryllium | 7440-41-7 | 0.001 | ug/l | 0.00097 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Cd nf | Cd | nf | cadmium | 7440-43-9 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ce nf | Ce | nf | cerium | 7440-45-1 | 0.001 | ug/l | 0.00075 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Co nf | Co | nf | kobalt | 7440-48-4 | 0.005 | ug/l | 0.0089 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Cr nf | Cr | nf | chroom | 7440-47-3 | 0.1 | ug/l | 0.05247 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Cs nf | Cs | nf | cesium | 7440-46-2 | 0.005 | ug/l | 0.00204 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Cu nf | Cu | nf | koper | 7440-50-8 | 0.2 | ug/l | 0.13091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Dy nf | Dy | nf | dysprosium | 7429-91-6 | 0.001 | ug/l | 0.00079 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Er nf | Er | nf | erbium | 7440-52-0 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Eu nf | Eu | nf | europium | 7440-53-1 | 0.001 | ug/l | 0.00072 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Fe nf | Fe | nf | ijzer | 7439-89-6 | 0.001 | mg/l | 0.000841 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ga nf | Ga | nf | gallium | 7440-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.00509 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Gd Anomalie nf | ANMLE | Gdnf | anomalie gadolinium | NVT | 0.1 |  | 0.1 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Gd Antropogeen nf | Gd antropogeen | ANTPGNNF | gadolinium antropogeen | 7440-54-2 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Gd nf | Gd | nf | gadolinium | 7440-54-2 | 0.001 | ug/l | 0.0011 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Hf nf | Hf | nf | hafnium | 14456-34-9 | 0.005 | ug/l | 0.00346 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ho nf | Ho | nf | holmium | 7440-60-0 | 0.001 | ug/l | 0.00086 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | In nf | In | nf | indium | 7440-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.00399 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | La nf | La | nf | lanthaan | 7439-91-0 | 0.001 | ug/l | 0.00091 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Li nf | Li | nf | lithium | 7439-93-2 | 1 | ug/l | 0.60153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Lu nf | Lu | nf | lutetium | 7439-94-3 | 0.001 | ug/l | 0.00061 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Mn nf | Mn | nf | mangaan | 7439-96-5 | 0.05 | ug/l | 0.06467 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Mo nf | Mo | nf | molybdeen | 7439-98-7 | 0.05 | ug/l | 0.01632 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Nb nf | Nb | nf | niobium | 7440-3-1 | 0.01 | ug/l | 0.00312 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Nd nf | Nd | nf | neodymium | 7440-00-8 | 0.001 | ug/l | 0.00076 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ni nf | Ni | nf | nikkel | 7440-02-0 | 0.05 | ug/l | 0.02093 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | P nf | P | nf | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 5 | ug/l | 0.34046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Pb nf | Pb | nf | lood | 7439-92-1 | 0.02 | ug/l | 0.02028 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Pr nf | Pr | nf | praseodymium | 7440-10-0 | 0.001 | ug/l | 0.00107 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Pt nf | Pt | nf | platina | 7440-6-4 | 0.05 | ug/l | 0.03211 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Rb nf | Rb | nf | rubidium | 7440-17-7 | 1 | ug/l | 0.23637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Sb nf | Sb | nf | antimoon | 7440-36-0 | 0.01 | ug/l | 0.00306 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Sc nf | Sc | nf | scandium | 7440-20-2 | 0.05 | ug/l | 0.01896 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Se nf | Se | nf | selenium | 7782-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.00713 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Sm nf | Sm | nf | samarium | 7440-19-9 | 0.001 | ug/l | 0.00116 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Sn nf | Sn | nf | tin | 7440-31-5 | 0.1 | ug/l | 0.05264 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Sr nf | Sr | nf | strontium | 7440-24-6 | 5 | ug/l | 0.78281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ta nf | Ta | nf | tantalum | 7440-25-7 | 0.005 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Tb nf | Tb | nf | terbium | 7440-27-9 | 0.001 | ug/l | 0.00055 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Te nf | Te | nf | telluur | 13494-80-9 | 0.005 | ug/l | 0.00129 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Th nf | Th | nf | thorium | 7440-29-1 | 0.005 | ug/l | 0.00195 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Ti nf | Ti | nf | titaan | 7440-32-6 | 0.2 | ug/l | 0.10189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Tl nf | Tl | nf | thallium | 7440-28-0 | 0.005 | ug/l | 0.00104 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Tm nf | Tm | nf | thulium | 7440-30-4 | 0.001 | ug/l | 0.00068 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | U nf | U | nf | uranium | 7440-61-1 | 0.005 | ug/l | 0.00254 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | V nf | V | nf | vanadium | 7440-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.00369 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | W nf | W | nf | wolfraam | 7440-33-7 | 0.05 | ug/l | 0.02531 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Y nf | Y | nf | yttrium | 7440-65-5 | 0.01 | ug/l | 0.0074 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Yb nf | Yb | nf | ytterbium | 7440-64-4 | 0.001 | ug/l | 0.00118 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Zn nf | Zn | nf | zink | 7440-66-6 | 0.2 | ug/l | 0.06588 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
415LS401 | BW_QQQnf | Zr nf | Zr | nf | zirkonium | 7440-67-7 | 0.05 | ug/l | 0.01843 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 70A | 10 | C40 | 50 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | ug/l | 0.00708 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 20 | ug/l | 22.059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.1 | ug/l | 0.03043 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 200 | ug/l | 200 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.5 | ug/l | 0.14498 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.01 | ug/l | 0.00974 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.02 | ug/l | 0.01223 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.01 | ug/l | 0.00754 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.05 | ug/l | 0.08897 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 1 | ug/l | 0.52469 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.05 | ug/l | 0.02038 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 2 | ug/l | 1.3091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.01 | ug/l | 0.00788 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.01 | ug/l | 0.00683 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.00715 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.01 | mg/l | 0.008419 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.1 | ug/l | 0.05087 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.01 | ug/l | 0.01103 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.05 | ug/l | 0.03458 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.01 | ug/l | 0.00863 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.1 | ug/l | 0.03987 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.01 | ug/l | 0.00913 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 10 | ug/l | 6.0153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.01 | ug/l | 0.00608 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.5 | ug/l | 0.64666 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.5 | ug/l | 0.16315 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-3-1 | 0.1 | ug/l | 0.03122 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.01 | ug/l | 0.00755 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | ug/l | 0.20928 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 50 | ug/l | 3.4046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.2 | ug/l | 0.20282 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.01 | ug/l | 0.01068 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 7440-6-4 | 0.5 | ug/l | 0.32111 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 10 | ug/l | 2.3637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.1 | ug/l | 0.03065 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.5 | ug/l | 0.18963 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.1 | ug/l | 0.07131 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.01 | ug/l | 0.01163 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 1 | ug/l | 0.52637 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 50 | ug/l | 7.8281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.05 | ug/l | 0.02498 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.05 | ug/l | 0.01293 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.05 | ug/l | 0.01948 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 2 | ug/l | 1.0189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.01 | ug/l | 0.00552 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.05 | ug/l | 0.01045 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.01 | ug/l | 0.00675 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.05 | ug/l | 0.02537 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.1 | ug/l | 0.03692 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.5 | ug/l | 0.25305 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.1 | ug/l | 0.07402 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.01 | ug/l | 0.01184 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 2 | ug/l | 0.65883 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400 | AW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.5 | ug/l | 0.18428 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ag | Ag | NVT | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | ug/l | 0.00708 | 2.7 | 96.6 | 8.6833 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 20 | ug/l | 22.059 | 3.9 | 97.4 | 9.3744 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 0.1 | ug/l | 0.03043 | 3.7 | 103 | 9.5268 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 200 | ug/l | 200 | 3.8 | 98.7 | 8.0324 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 0.5 | ug/l | 0.14498 | 1.7 | 98.4 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Be | Be | NVT | beryllium | 7440-41-7 | 0.01 | ug/l | 0.00974 | 4 | 100 | 8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 0.02 | ug/l | 0.01223 | 2.1 | 99.1 | 4.5695 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 0.01 | ug/l | 0.00754 | 1.2 | 97.7 | 5.1884 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 0.05 | ug/l | 0.08897 | 2.2 | 101 | 4.8332 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 1 | ug/l | 0.52469 | 4.1 | 100 | 8.2 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Cs | Cs | NVT | cesium | 7440-46-2 | 0.05 | ug/l | 0.02038 | 1.6 | 98.3 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 2 | ug/l | 1.3091 | 2.3 | 98.5 | 5.4918 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Dy | Dy | NVT | dysprosium | 7429-91-6 | 0.01 | ug/l | 0.00788 | 1.8 | 101 | 4.1183 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Er | Er | NVT | erbium | 7440-52-0 | 0.01 | ug/l | 0.00683 | 1.1 | 99.5 | 2.4166 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Eu | Eu | NVT | europium | 7440-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.00715 | 1.3 | 99 | 3.2802 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 0.01 | mg/l | 0.008419 | 3.4 | 99.5 | 6.8731 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ga | Ga | NVT | gallium | 7440-55-3 | 0.1 | ug/l | 0.05087 | 2.9 | 99.9 | 5.8034 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Gd | Gd | NVT | gadolinium | 7440-54-2 | 0.01 | ug/l | 0.01103 | 1.5 | 99.5 | 3.1623 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Hf | Hf | NVT | hafnium | 14456-34-9 | 0.05 | ug/l | 0.03458 | 4 | 95.8 | 11.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ho | Ho | NVT | holmium | 7440-60-0 | 0.01 | ug/l | 0.00863 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | In | In | NVT | indium | 7440-74-6 | 0.1 | ug/l | 0.03987 | 2 | 99.3 | 4.2379 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 0.01 | ug/l | 0.00913 | 1.4 | 97.8 | 5.2154 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 10 | ug/l | 6.0153 | 5.1 | 98.3 | 10.7517 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Lu | Lu | NVT | lutetium | 7439-94-3 | 0.01 | ug/l | 0.00608 | 1.4 | 98.8 | 3.6878 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 0.5 | ug/l | 0.64666 | 3.5 | 103 | 9.2195 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 0.5 | ug/l | 0.16315 | 2.3 | 99.6 | 4.669 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Nb | Nb | NVT | niobium | 7440-3-1 | 0.1 | ug/l | 0.03122 | 3.9 | 98.7 | 8.2219 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 0.01 | ug/l | 0.00755 | 1.5 | 99.1 | 3.4986 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | ug/l | 0.20928 | 2.3 | 100 | 4.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | P | P | NVT | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 50 | ug/l | 3.4046 | 5.2 | 98.1 | 11.0725 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 0.2 | ug/l | 0.20282 | 2.4 | 98.6 | 5.557 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 0.01 | ug/l | 0.01068 | 1.3 | 98.2 | 4.4407 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Pt | Pt | NVT | platina | 7440-6-4 | 0.5 | ug/l | 0.32111 | 1.6 | 96.8 | 7.1554 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Rb | Rb | NVT | rubidium | 7440-17-7 | 10 | ug/l | 2.3637 | 2.2 | 98.8 | 5.012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 0.1 | ug/l | 0.03065 | 4.7 | 100 | 9.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Sc | Sc | NVT | scandium | 7440-20-2 | 0.5 | ug/l | 0.18963 | 4 | 98.3 | 8.6925 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 0.1 | ug/l | 0.07131 | 3.2 | 97.7 | 7.8816 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 0.01 | ug/l | 0.01163 | 1.7 | 100 | 3.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 1 | ug/l | 0.52637 | 2.4 | 98.3 | 5.8822 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 50 | ug/l | 7.8281 | 2.8 | 100 | 5.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ta | Ta | NVT | tantalum | 7440-25-7 | 0.01 | ug/l | 0.00552 | 1.6 | 99.1 | 3.6715 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Tb | Tb | NVT | terbium | 7440-27-9 | 0.05 | ug/l | 0.01293 | 2.4 | 100 | 4.8 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Te | Te | NVT | telluur | 13494-80-9 | 0.05 | ug/l | 0.01948 | 1.9 | 97.5 | 6.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Th | Th | NVT | thorium | 7440-29-1 | 2 | ug/l | 1.0189 | 3.2 | 98 | 7.5472 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 0.05 | ug/l | 0.02498 | 5.6 | 97.6 | 12.1852 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 0.05 | ug/l | 0.01045 | 2.6 | 99.2 | 5.4406 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Tm | Tm | NVT | thulium | 7440-30-4 | 0.01 | ug/l | 0.00675 | 1.6 | 98.7 | 4.1231 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | U | U | NVT | uranium | 7440-61-1 | 0.05 | ug/l | 0.02537 | 2.2 | 97.4 | 6.8118 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 0.1 | ug/l | 0.03692 | 4.4 | 98.8 | 9.1214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | W | W | NVT | wolfraam | 7440-33-7 | 0.5 | ug/l | 0.25305 | 1.4 | 99.3 | 3.1305 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Y | Y | NVT | yttrium | 7440-65-5 | 0.1 | ug/l | 0.07402 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Yb | Yb | NVT | ytterbium | 7440-64-4 | 0.01 | ug/l | 0.01184 | 1.3 | 97.9 | 4.9396 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 2 | ug/l | 0.65883 | 3 | 99.9 | 6.0033 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS400A | AW_QQQ | Zr | Zr | NVT | zirkonium | 7440-67-7 | 0.5 | ug/l | 0.18428 | 2.7 | 102 | 6.7201 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A4414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 10 | C40 | 100 | 28.00:00:00
430LS420 | Hg | Hg | Hg |  | kwik | 7439-97-6 | 0.03 | ng/l | 0.025 | 7 | 97 | 15.2315 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
430LS420A | Hg | Hg | Hg |  | kwik | 7439-97-6 | 0.03 | ng/l | 0.025 | 7 | 97 | 15.2315 | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 54 | 30 | C40 | 49 | 28.00:00:00
430LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | kation | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 5.6 | 90 | 22.9225 | Afvalwater | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 30 | C44 | 490 | 7.00:00:00
430LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | kation | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 0.04 | ng/l | 0.024 | 7 | 90 | 24.4131 | Afvalwater | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 71 | 30 | C44 | 490 | 7.00:00:00
430OM120 | Hg | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.2 | ug/l | 0.1 | 3 | 97 | 8.4853 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq1000 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 12 | 30 | C40 | 59 | -1.00:00:00
430TA202 | METALEN1 | Cd | Cd | NVT | cadmium | 7440-43-9 | 2 | ug/l | 2 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA202 | METALEN1 | Cr | Cr | NVT | chroom | 7440-47-3 | 4 | ug/l | 4 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA202 | METALEN1 | Cu | Cu | NVT | koper | 7440-50-8 | 4 | ug/l | 4 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA202 | METALEN1 | Ni | Ni | NVT | nikkel | 7440-02-0 | 10 | ug/l | 10 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA202 | METALEN1 | Pb | Pb | NVT | lood | 7439-92-1 | 5 | ug/l | 5 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA202 | METALEN1 | Zn | Zn | NVT | zink | 7440-66-6 | 4 | ug/l | 4 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Al | Al | NVT | aluminium | 7429-90-5 | 50 | ug/l | 50 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | As | As | NVT | arseen | 7440-38-2 | 2 | ug/l | 2 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | B | B | NVT | boor | 7440-42-8 | 200 | ug/l | 200 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Ba | Ba | NVT | barium | 7440-39-3 | 20 | ug/l | 20 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Bi | Bi | NVT | bismut | 7440-69-9 | 50 | ug/l | 50 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Ce | Ce | NVT | cerium | 7440-45-1 | 1 | ug/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Co | Co | NVT | kobalt | 7440-48-4 | 4 | ug/l | 4 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Fe | Fe | NVT | ijzer | 7439-89-6 | 40 | ug/l | 40 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Hg | Hg | NVT | kwik | 7439-97-6 | 0.3 | ug/l | 0.3 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | K | K | NVT | kalium | 7440-9-7 | 1200 | ug/l | 1200 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | La | La | NVT | lanthaan | 7439-91-0 | 6 | ug/l | 6 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Li | Li | NVT | lithium | 7439-93-2 | 6 | ug/l | 6 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Mn | Mn | NVT | mangaan | 7439-96-5 | 2 | ug/l | 2 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Mo | Mo | NVT | molybdeen | 7439-98-7 | 10 | ug/l | 10 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Nd | Nd | NVT | neodymium | 7440-00-8 | 1 | ug/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Pr | Pr | NVT | praseodymium | 7440-10-0 | 1 | ug/l | 1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Sb | Sb | NVT | antimoon | 7440-36-0 | 2 | ug/l | 2 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Se | Se | NVT | selenium | 7782-49-2 | 3 | ug/l | 3 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Sm | Sm | NVT | samarium | 7440-19-9 | 1 | ug/l | 1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Sn | Sn | NVT | tin | 7440-31-5 | 30 | ug/l | 30 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Sr | Sr | NVT | strontium | 7440-24-6 | 6 | ug/l | 6 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Ti | Ti | NVT | titaan | 7440-32-6 | 4 | ug/l | 4 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | Tl | Tl | NVT | thallium | 7440-28-0 | 10 | ug/l | 10 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
430TA400 | METALEN overig | V | V | NVT | vanadium | 7440-62-2 | 8 | ug/l | 8 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L005 | AL-West B.V. | 54 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-9-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-3-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS400 | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Bodem/Sediment | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
440LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Bodem/Sediment | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-9-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | K in mg/kg | K | dg | kalium | 7440-9-7 | 60 | mg/kg | 59 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Mg in mg/kg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 70 | mg/kg | 65 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Na in mg/kg | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 70 | mg/kg | 66 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-3-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Ti in mg/kg | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 3 | mg/kg | 2.9 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS400 | S63_Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS420 | S63_Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
444LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 44 | C45 | 20 | 999.00:00:00
444LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 44 | C45 | 20 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-9-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-3-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400 | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-9-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-3-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS400A | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Zwevende Stof | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
450LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 50 | C45 | 20 | 999.00:00:00
450LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 50 | C45 | 20 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ag | Ag | dg | zilver | 7440-22-4 | 0.01 | mg/kg | 0.009 | 5.9 | 103 | 13.2378 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Al | Al | dg | aluminium | 7429-90-5 | 300 | mg/kg | 260 | 3.8 | 105 | 12.5603 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | As | As | dg | arseen | 7440-38-2 | 0.3 | mg/kg | 0.3 | 5.7 | 100 | 11.4 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ba | Ba | dg | barium | 7440-39-3 | 2 | mg/kg | 1.5 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Be | Be | dg | beryllium | 7440-41-7 | 0.04 | mg/kg | 0.039 | 5 | 104 | 12.8062 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ca | Ca | dg | calcium | 7440-70-2 | 0.5 | g/kg | 0.44 | 5.7 | 104 | 13.927 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Cd | Cd | dg | cadmium | 7440-43-9 | 0.2 | mg/kg | 0.11 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ce | Ce | dg | cerium | 7440-45-1 | 0.4 | mg/kg | 0.34 | 5.5 | 101 | 11.1803 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Co | Co | dg | kobalt | 7440-48-4 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6.4 | 97 | 14.1365 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Cr | Cr | dg | chroom | 7440-47-3 | 0.9 | mg/kg | 0.9 | 4.9 | 102 | 10.5849 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Cs | Cs | dg | cesium | 7440-46-2 | 0.07 | mg/kg | 0.066 | 3.5 | 100 | 7 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Cu | Cu | dg | koper | 7440-50-8 | 0.3 | mg/kg | 0.25 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Dy | Dy | dg | dysprosium | 7429-91-6 | 0.03 | mg/kg | 0.028 | 6.9 | 101 | 13.9442 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Er | Er | dg | erbium | 7440-52-0 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.2 | 102 | 11.1427 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Eu | Eu | dg | europium | 7440-53-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.6 | 101 | 11.3772 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Fe | Fe | dg | ijzer | 7439-89-6 | 0.25 | g/kg | 0.25 | 2.3 | 102 | 6.0959 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ga | Ga | dg | gallium | 7440-55-3 | 0.04 | mg/kg | 0.032 | 4.2 | 101 | 8.6348 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Gd | Gd | dg | gadolinium | 7440-54-2 | 0.1 | mg/kg | 0.094 | 7.1 | 98 | 14.7526 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ge | Ge | dg | germanium | 7440-56-4 | 0.06 | mg/kg | 0.057 | 3.7 | 100 | 7.4 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Hf | Hf | dg | hafnium | 14456-34-9 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 5.1 | 102 | 10.9563 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ho | Ho | dg | holmium | 7440-60-0 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 6.1 | 103 | 13.5956 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | K | K | dg | kalium | 7440-9-7 | 0.06 | g/kg | 0.059 | 5.3 | 107 | 17.5602 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | La | La | dg | lanthaan | 7439-91-0 | 0.2 | mg/kg | 0.12 | 2.9 | 101 | 6.1351 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Li | Li | dg | lithium | 7439-93-2 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 1.9 | 104 | 8.8566 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Lu | Lu | dg | lutetium | 7439-94-3 | 0.02 | mg/kg | 0.019 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Mg | Mg | dg | magnesium | 7439-95-4 | 0.07 | g/kg | 0.065 | 3.7 | 104 | 10.8977 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Mn | Mn | dg | mangaan | 7439-96-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 102 | 7.8892 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Mo | Mo | dg | molybdeen | 7439-98-7 | 0.06 | mg/kg | 0.055 | 3.6 | 98 | 8.2365 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Na | Na | dg | natrium | 7440-23-5 | 0.07 | g/kg | 0.066 | 3.1 | 105 | 11.7661 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Nb | Nb | dg | niobium | 7440-3-1 | 0.02 | mg/kg | 0.017 | 3.9 | 102 | 8.7658 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Nd | Nd | dg | neodymium | 7440-00-8 | 0.2 | mg/kg | 0.16 | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ni | Ni | dg | nikkel | 7440-02-0 | 0.5 | mg/kg | 0.49 | 4.9 | 99 | 10.002 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | P | P | dg | totaal fosfaat (P /l) | 7723-14-0 | 60 | mg/kg | 53 | 5.5 | 103 | 12.53 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Pb | Pb | dg | lood | 7439-92-1 | 2 | mg/kg | 1.5 | 6.3 | 100 | 12.6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Pr | Pr | dg | praseodymium | 7440-10-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Rb | Rb | dg | rubidium | 7440-17-7 | 0.3 | mg/kg | 0.29 | 3.3 | 102 | 7.7175 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | S | Stot | dg | zwavel totaal | 63705-05-5 | 50 | mg/kg | 45 | 3.4 | 103 | 9.0686 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Sb | Sb | dg | antimoon | 7440-36-0 | 0.03 | mg/kg | 0.03 | 3.4 | 100 | 6.8 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Se | Se | dg | selenium | 7782-49-2 | 0.3 | mg/kg | 0.24 | 20 | 123 | 60.959 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Sm | Sm | dg | samarium | 7440-19-9 | 0.05 | mg/kg | 0.05 | 4.8 | 100 | 9.6 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Sn | Sn | dg | tin | 7440-31-5 | 0.4 | mg/kg | 0.35 | 2.5 | 102 | 6.4031 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Sr | Sr | dg | strontium | 7440-24-6 | 3 | mg/kg | 2.6 | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ta | Ta | dg | tantalum | 7440-25-7 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 2.8 | 102 | 6.8819 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Tb | Tb | dg | terbium | 7440-27-9 | 0.02 | mg/kg | 0.012 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Te | Te | dg | telluur | 13494-80-9 | 0.06 | mg/kg | 0.058 | 5.3 | 106 | 16.0112 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Th | Th | dg | thorium | 7440-29-1 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 7.3 | 99 | 14.7363 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Ti | Ti | dg | titaan | 7440-32-6 | 0.003 | g/kg | 0.0029 | 3.1 | 103 | 8.6279 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Tl | Tl | dg | thallium | 7440-28-0 | 0.02 | mg/kg | 0.014 | 9.1 | 101 | 18.3096 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Tm | Tm | dg | thulium | 7440-30-4 | 0.03 | mg/kg | 0.025 | 4.9 | 103 | 11.4909 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | U | U | dg | uranium | 7440-61-1 | 0.03 | mg/kg | 0.022 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | V | V | dg | vanadium | 7440-62-2 | 0.2 | mg/kg | 0.17 | 4.8 | 102 | 10.4 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | W | W | dg | wolfraam | 7440-33-7 | 0.02 | mg/kg | 0.018 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Y | Y | dg | yttrium | 7440-65-5 | 0.07 | mg/kg | 0.062 | 3.6 | 100 | 7.2 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Yb | Yb | dg | ytterbium | 7440-64-4 | 0.03 | mg/kg | 0.024 | 4.5 | 102 | 9.8489 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Zn | Zn | dg | zink | 7440-66-6 | 4 | mg/kg | 3.4 | 4.2 | 102 | 9.3038 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS400 | Metalen | Zr | Zr | dg | zirkonium | 7440-67-7 | 0.3 | mg/kg | 0.28 | 7.5 | 108 | 21.9317 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg | 0.01 | 3.4 | 101 | 7.088 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
454LS600 | OSn ICPMS | Dibutyltin | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 54 | C45 | 20 | 999.00:00:00
454LS600 | OSn ICPMS | Tributyltin | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 10 | 85 | 36.0555 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A4411 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 1RZ | 54 | C45 | 20 | 999.00:00:00
464LS420 | Hg | Hg | Hg | dg | kwik | 7439-97-6 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NEN-EN-ISO 17294-2 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Anorganische Analyse afd. Metalen | 2P | 64 | C45 | 1 | 999.00:00:00
510AQ003 | MONOGLYME | monoglyme | 12DC1oxC2a | NVT | Monoglyme; 1,2-dimethoxyethaan | 110-71-4 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L387 | Aqualab Zuid B.V. | 5O2 | 10 | C16 | 999 | 7.00:00:00
510AQ330 | PRO_CARB | Propamocarb | propmcb |  | propamocarb | 24579-73-5 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L387 | Aqualab Zuid B.V. | 5 | 10 | C02 | 999 | 7.00:00:00
510AQ330 | PRO_CARB | Prosulfocarb | prosfcb |  | prosulfocarb | 52888-80-9 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L387 | Aqualab Zuid B.V. | 5 | 10 | C02 | 999 | 7.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 135TNO2Ben | 135TNO2Ben | NVT | 1,3,5-trinitrobenzeen | 99-35-4 | 1.6 | ng/l | 0.8 | 28 | 62.7 | 93.28 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 13DNO2Ben | 13DNO2Ben | NVT | 1,3-dinitrobenzeen | 99-65-0 | 1 | ng/l | 0.5 | 9 | 95.7 | 19.9489 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 24DAo6NO2Tol | 24DAo6NO2Tol | NVT | 2,4-diamino-6-nitrotolueen | 6629-29-4 | 7.2 | ng/l | 3.6 | 84 | 51.4 | 194.0923 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 24DNO2Tol | 24DNO2Tol | NVT | 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | 1.4 | ng/l | 0.7 | 22 | 103 | 44.4072 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 26DAo4NO2Tol | 26DAo4NO2Tol | NVT | 2,6-diamino-4-nitrotolueen | 59229-75-3 | 4 | ng/l | 2 | 88 | 16.6 | 242.4835 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 26DNO2Tol | 26DNO2Tol | NVT | 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | 1.8 | ng/l | 0.9 | 13 | 118 | 44.4072 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao46DNO2Tol | 2Ao46DNO2Tol | NVT | 2-amino-4,6-dinitrotolueen | 35572-78-2 | 3.2 | ng/l | 1.6 | 85 | 38 | 210.4186 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao6NO2Tol | 2Ao6NO2Tol | NVT | 2-amino-6-nitrotolueen | 603-83-8 | 2.6 | ng/l | 1.3 | 79 | 56.9 | 179.9846 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 34DNO2Tol | 34DNO2Tol | NVT | 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 14 | 105 | 29.7321 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 4Ao26DNO2Tol | 4Ao26DNO2Tol | NVT | 4-amino-2,6-dinitrotolueen | 19406-51-0 | 2.5 | ng/l | 1.25 | 52 | 53.3 | 139.784 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | 5NO2otlidne | 5NO2otlidne | NVT | 5-nitro-ortho-toluidine | 99-55-8 | 2.8 | ng/l | 1.4 | 61 | 36.3 | 176.3938 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510BE020 | Nitro-verbindingen | TNT | TNT | NVT | 2,4,6-trinitrotolueen (TNT) | 118-96-7 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 7 | 94 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 10 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
510GS004 | GENEESM | 2HOxibpfn | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l |  | 21.5 | 100 | 43 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | amodne | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 0.01 | ug/l |  | 25.7 | 100 | 51.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.01 | ug/l |  | 6.4 | 100 | 12.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.01 | ug/l |  | 27.8 | 100 | 55.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.1 | ug/l |  | 20.2 | 100 | 40.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.02 | ug/l |  | 17.4 | 100 | 34.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | captabne | captabne | NVT | capectiabine | 154361-50-9 | 0.01 | ug/l |  | 26 | 100 | 52 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l |  | 13.4 | 100 | 26.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.01 | ug/l |  | 9.9 | 100 | 19.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.1 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.05 | ug/l |  | 9.6 | 100 | 19.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l |  | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | fluoxtne | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.2 | ug/l |  | 54.9 | 100 | 109.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.01 | ug/l |  | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | ibpfn | ibpfn | NVT | ibuprofen | 15687-27-1 | 0.5 | ug/l |  | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.01 | ug/l |  | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | ivmctne | ivmctne | NVT | ivermectine | 70288-86-7 | 0.05 | ug/l |  | 37 | 100 | 74 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | jompl | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l |  | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | jopmde | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | joxtlmnzr | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | levtrctm | levtrctm | NVT | levetiracetam | 102767-28-2 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.1 | ug/l |  | 23 | 100 | 46 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.01 | ug/l |  | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l |  | 23.8 | 100 | 47.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.05 | ug/l |  | 8.3 | 100 | 16.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | parctml | parctml | NVT | paracetamol | 103-90-2 | 0.01 | ug/l |  | 22.8 | 100 | 45.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | propnll | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.01 | ug/l |  | 8.2 | 100 | 16.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | quetpne | quetpne | NVT | quetiapine | 111974-69-7 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | simvstne | simvstne | NVT | simvastatine | 79902-63-9 | 0.1 | ug/l |  | 29 | 100 | 58 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l |  | 33.9 | 100 | 67.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.01 | ug/l |  | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | amdTzinzr | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.01 | ug/l |  | 46 | 100 | 92 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | amxclne | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.01 | ug/l |  | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | carbmzpne | cbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l |  | 13.4 | 100 | 26.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | cipfxcne | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 0.2 | ug/l |  | 21.5 | 100 | 43 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | clindmcne | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 0.01 | ug/l |  | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | clozpne | clozpne | NVT | clozapine | 5786-21-0 | 0.01 | ug/l |  | 41 | 100 | 82 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l |  | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | desvlfxne | desvlfxne | NVT | O-Desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 | 0.005 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | DmTdzl | DmTdzl | NVT | dimetridazol | 551-92-8 | 0.05 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | Dpyrdml | Dpyrdml | NVT | dipyridamol | 58-32-2 | 0.1 | ug/l |  | 53.5 | 100 | 107 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.01 | ug/l |  | 17.7 | 100 | 35.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | flucnzl | flucnzl | NVT | Fluconazol | 86386-73-4 | 0.005 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.02 | ug/l |  | 8.4 | 100 | 16.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 5 | ug/l |  | 28.1 | 100 | 56.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.01 | ug/l |  | 5.9 | 100 | 11.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | jopmdl | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.2 | ug/l |  | 22.7 | 100 | 45.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l |  | 10.6 | 100 | 21.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.01 | ug/l |  | 7.7 | 100 | 15.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.01 | ug/l |  | 8.8 | 100 | 17.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | micanzl | micanzl | NVT | Miconazole | 22916-47-8 | 0.005 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.01 | ug/l |  | 11.6 | 100 | 23.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | pipprn | pipprn | NVT | pipamperon | 1893-33-0 | 0.01 | ug/l |  | 25 | 100 | 50 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | poxflne | poxflne | NVT | pentoxifylline | 6493-5-6 | 0.01 | ug/l |  | 145 | 100 | 290 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.01 | ug/l |  | 5.8 | 100 | 11.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l |  | 33.9 | 100 | 67.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.01 | ug/l |  | 10.2 | 100 | 20.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS005 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.01 | ug/l |  | 16.8 | 100 | 33.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 500 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | C1yprton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 9.3 | 11 | 178.9692 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | C2yprton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 4.1 | 9.6 | 180.9859 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | ug/l | 1 | 12 | 16 | 169.7056 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6.6 | 4.2 | 192.0542 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | esfvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.2 | 3.7 | 193.4769 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | feNO2ton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.8 | 4.1 | 192.0401 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.0005 | ug/l | 0.0005 | 7.9 | 4.1 | 192.4497 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | lcyhltn | lcyhltn | NVT | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 8.9 | 13 | 174.9081 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | TC4yPO4 | TC4yPO4 | NVT | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 9.1 | 11 | 178.928 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | Tfrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 9.1 | 12 | 176.9385 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510GS896 | Mat_pol | TFyPO4 | TFyPO4 | NVT | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 9.3 | 11 | 178.9692 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510HW003 | DIGLYME | 26DClBenAd | 26DClBenAd | NVT | 2,6-dichloorbenzamide | 2008-58-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 104 | 16.1245 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW003 | DIGLYME | b2C1oxC2yEtr | b2C1oxC2yEtr | NVT | diglyme (=bis(2-methoxyethyl)methylether) (DONAR) | 111-96-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4 | 106 | 14.4222 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW003 | DIGLYME | Tetraglyme | TEGDME | NVT | tetraethyleenglycoldimethylether | 143-24-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6 | 110 | 23.3238 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW003 | DIGLYME | Triglyme | 25811T4OaC12 | NVT | 2,5,8,11-tetraoxadodecaan | 112-49-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6 | 108 | 20 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 107 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 98 | 11.1427 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 5.6 | 102 | 11.8929 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | bispll | bispll | NVT | bisoprolol | 66722-44-9 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.5 | 104 | 13.6015 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | C3ol | C3ol | NVT | propanol | 71-23-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.2 | 96 | 10.245 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.9 | 95 | 14.0014 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | Clafnd | Clafncl | NVT | chlooramfenicol | 56-75-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.8 | 101 | 9.8061 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | clofbnzr | clofbnzr | NVT | clofibrinezuur | 882-09-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.5 | 96 | 12.0416 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 5.9 | 98 | 12.4595 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 97 | 12.0067 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | enlpl | enlpl | NVT | enalapril | 75847-73-3 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.4 | 98 | 9.6664 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | fenfbnzr | fenfbnzr | NVT | fenofibrinezuur | 42017-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.4 | 98 | 13.4104 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | fenfbt | fenfbt | NVT | fenofibraat | 49562-28-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 15 | 87 | 39.6989 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 3.5 | 96 | 10.6301 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.2 | 99 | 10.5906 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.7 | 98 | 10.2157 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | guanurum | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.06 | ug/l | 0.055 | 11 | 95 | 24.1661 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.8 | 96 | 14.0911 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | Irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 2.8 | 99 | 5.9464 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 100 | 11 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 103 | 10.6508 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4 | 95 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | lisnpl | lisnpl | NVT | lisinopril | 83915-83-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.9 | 97 | 11.4909 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 8.8 | 91 | 25.1746 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.8 | 95 | 13.8622 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | mettxt | mettxt | NVT | methotrexaat | 59-05-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 6.9 | 103 | 15.0479 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | Nact4Aoatprn | Nact4Aoatprn | NVT | N-acetyl-4-aminoantipyrine | 83-15-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.3 | 95 | 17.6963 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | ompzl | ompzl | NVT | omeprazol | 73590-58-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 4.6 | 100 | 9.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | paroetne | paroetne | NVT | paroxetine | 61869-08-7 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.4 | 105 | 17.8617 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | pravstne | pravstne | NVT | pravastatine | 81093-37-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.5 | 93 | 17.8045 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | rantdne | rantdne | NVT | ranitidine | 66357-35-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.3 | 108 | 24.5349 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | s45C1y1Hbzta | s45C1y1Hbzta | NVT | 4+5-methylbenzotriazole | NVT | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.1 | 93 | 16.2247 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sulfdazne | sulfdazne | NVT | sulfadiazine | 68-35-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 6.1 | 113 | 28.72 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sulfdmdne | sulfdmdne | NVT | sulfadimidine | 57-68-1 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 100 | 8.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 4.3 | 101 | 8.8295 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sulfmtzl | sulfmtzl | NVT | sulfamethizole | 144-82-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.9 | 111 | 27.0858 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sulfprdne | sulfprdne | NVT | sulfapyridine | 144-83-2 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.6 | 109 | 23.5593 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | sulfqoxle | sulfqoxlne | NVT | sulfaquinoxaline | 59-40-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 7.5 | 110 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 18 | 107 | 38.6264 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | temzpm | temzpm | NVT | temazepam | 846-50-4 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 3.8 | 97 | 9.683 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | theoplne | theoplne | NVT | theophylline | 58-55-9 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 2.4 | 96 | 9.3295 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | tiamlne | tiamlne | NVT | tiamuline | 55297-95-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 7.3 | 102 | 15.138 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6.2 | 98 | 13.0292 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.7 | 101 | 9.6104 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | valum | valum | NVT | valium | 439-14-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.7 | 95 | 13.7244 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.5 | 97 | 10.8167 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | coffeïne | caffine | NVT | caffeine | 58-08-2 | 30 | ng/l | 25 | 6 | 102 | 12.6491 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | gabapentin-lactam | gabptnltm | NVT | gabapentine-lactam | 64744-50-9 | 10 | ng/l | 10 | 5.3 | 100 | 10.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | ibuprofen | ibpfn | NVT | ibuprofen | 15687-27-1 | 30 | ng/l | 25 | 7.8 | 106 | 19.6815 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | oxipurinol | Oxprnl | NVT | Oxypurinol | 2465-59-0 | 20 | ng/l | 20 | 7.7 | 96 | 17.354 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | paracetamol | parctml | NVT | paracetamol | 103-90-2 | 10 | ng/l | 10 | 2.4 | 98 | 6.2482 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | salicylzuur | salczr | NVT | salicylzuur | 69-72-7 | 50 | ng/l | 45 | 7.8 | 100 | 15.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | sitagliptine | sitgtne | NVT | sitagliptine | 486460-32-6 | 20 | ng/l | 15 | 6 | 99 | 12.1655 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | telmisartan | telmstn | NVT | telmisartan | 144701-48-4 | 10 | ng/l | 10 | 6.1 | 101 | 12.3628 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW005 | GENEESM-2 | valsartanzuur | valstzr | NVT | valsartanzuur | 164265-78-5 | 10 | ng/l | 10 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW006 | BISFENOLEN | bisFolA | bisfnlA | NVT | bisfenol A (DONAR) | 80-05-7 | 0.008 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 100 | 10.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 14A | 10 | C41 | 190 | 7.00:00:00
510HW006 | BISFENOLEN | bisFolS | 44sulfnDFol | NVT | 4,4-sulfonyldifenol | 80-09-1 | 0.008 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 100 | 10.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 14A | 10 | C41 | 190 | 7.00:00:00
510HW009 | PYRAZOL | pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 | 0.05 | ug/l | 0.02 |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | LOA505 | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 5 | 10 | C40 | 950 | -1.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | 134DClFy3C1y | 134DClFy3C1y | NVT | 1-(3,4-dichloorfenyl)-3-methylureum | 3567-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.9 | 100 | 21.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | 134DClFyurum | 134DClFyurum | NVT | 1-(3,4-dichloorfenyl)ureum | 2327-2-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.6 | 94 | 20.9724 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 20.9 | 86 | 50.3114 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | 4C1y1Hbztazl | 4C1y1Hbztazl | NVT | 4-methyl-1H-benzotriazool | 29878-31-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 12.7 | 88 | 34.9451 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | 5C1y1Hbztazl | 5C1y1Hbztazl | NVT | 5-methyl-1H-benzotriazool | 136-85-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 10.6 | 91 | 27.8108 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | alDcb | alDcb | NVT | aldicarb | 116-06-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.8 | 94 | 30.0958 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | alDcbsfn | alDcbsfn | NVT | aldicarb_Sulfon | 1646-88-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.2 | 96 | 14.7567 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | alDcbsO | alDcbsO | NVT | aldicarbsulfoxide | 1646-87-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 97 | 11.8338 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | bromcl | bromcl | NVT | bromacil | 314-40-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.1 | 88 | 27.8862 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | butcbOxm | butcbOxm | NVT | butocarboxim | 34681-10-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 15.4 | 136 | 78.3112 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | butcbOxmsfn | butcbOxmsfn | NVT | butocarboximsulfon | 34681-23-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.9 | 98 | 14.368 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | butcbOxmSO | butcbOxmSO | NVT | butocarboximsulfoxide | 34681-24-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.3 | 98 | 9.4847 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | carbdzm | carbdzm | NVT | carbendazim | 10605-21-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.9 | 98 | 14.368 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | carbfrn | carbfrn | NVT | carbofuran | 1563-66-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.7 | 97 | 12.8825 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | cbrl | cbrl | NVT | NMCARBs Carbaryl | 63-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.2 | 98 | 9.3038 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Clbmrn | Clbmrn | NVT | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.1 | 98 | 9.1236 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Clidzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 2.2 | 98 | 5.9464 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Cltlrn | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | DEET | DEET | NVT | N,N-diethyl-3-methylbenzamide | 134-62-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.1 | 97 | 17.2754 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | DmtAd | DmtAd | NVT | dimethenamide | 87674-68-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.9 | 94 | 16.8297 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Durn | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 96 | 13.6015 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | etofcb | etofcb | NVT | ethiofencarb | 29973-13-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.5 | 96 | 18.7883 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.7 | 96 | 10.8977 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | iptrn | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.4 | 96 | 11.8929 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | linrn | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.1 | 98 | 7.3783 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | metbtazrn | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 21.8 | 88 | 49.7691 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | metml | metml | NVT | methomyl | 16752-77-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 99 | 11.1803 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | metocb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.8 | 97 | 11.3208 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | metocbsfn | metocbsfn | NVT | methiocarbsulfon | 2179-25-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.6 | 100 | 17.2 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | metocbSO | metocbSO | NVT | methiocarbsulfoxide | 2635-10-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 97 | 11.8338 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | metxrn | metxrn | NVT | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 90 | 23.1206 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | MHPC | MHPC | NVT | methyl-3-hydroxyfenylcarbamaat | 13683-89-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.7 | 103 | 18.4054 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Mlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 95 | 14.8661 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | mmtn | mmtn | NVT | metamitron | 41394-05-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | monrn | monrn | NVT | monuron | 150-68-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.6 | 95 | 13.5882 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | nicsfrn | nicsfrn | NVT | nicosulfuron | 111991-09-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.9 | 95 | 12.6823 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Oaml | Oaml | NVT | oxamyl | 23135-22-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.7 | 86 | 29.5357 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | propxr | propxr | NVT | propoxur | 114-26-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.7 | 97 | 16.5276 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | Tadmnl | Tadmnl | NVT | triadimenol | 55219-65-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20 | 100 | 40 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | TadmnlA | TadmnlA | NVT | triadimenol-A | 89482-17-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.9 | 96 | 19.5151 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW320 | MULTI-1 | TadmnlB | TadmnlB | NVT | triadimenol-B | 82200-72-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.6 | 98 | 23.5423 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 12HW | 10 | C40 | 40 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | 2-(methylthio)benzothiazole | 2C1ytobztazl | NVT | 2-methylthiobenzothiazool | 615-22-5 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 10 | 102 | 20.3961 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | atrazine-2-hydroxy | 2HOxatzne | NVT | 2-hydroxyatrazine | 2163-68-0 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 15.2 | 109 | 35.3293 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | chloridazon-methyl-desphenyl | C1ydesFyClid | NVT | methyl-desfenylchloridazon | 17254-80-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.6 | 121 | 43.4677 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | desfenylchloridazon | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 9.5 | 99 | 19.105 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | dikegulac sodium | dikglNa | NVT | dikegulac-natrium | 52508-35-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 13 | 126 | 58.1378 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | flonicamid | floncmd | NVT | flonicamid | 158062-67-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.2 | 104 | 11.6 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | fluopyram | fluoprm | NVT | fluopyram | 658066-35-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.5 | 104 | 10.6301 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | flupyradifuron | fluprdfrn | NVT | flupyradifuron | 951659-40-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.2 | 108 | 27.5274 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | halauxifen-methyl | halaxfnC1y | NVT | halauxifen-methyl | 943831-98-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.9 | 107 | 19.6581 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | metazachloor-C-metaboliet | metzClOoHac | NVT | metazachloor oxo azijnzuur | 1231244-60-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14.5 | 102 | 29.2746 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | metazachloor-S-metaboliet | metzClC2asfz | NVT | metazachloor-ethaansulfonzuur | 172960-62-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.5 | 104 | 10.6301 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | metolachloor-C-metaboliet | metlClOoHac | NVT | metolachlor oxo azijnzuur | 152019-73-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20.3 | 124 | 62.8678 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | metolachloor-S-metaboliet | metlClC2asfz | NVT | metolachlor ethaansulfonzuur | 171118-09-5 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 14.7 | 130 | 66.8159 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide (DMSA) | NNDC1yNFysAd | NVT | N,N-dimethyl-N'-fenylsulfamide | 4710-17-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 27 | 90 | 57.5847 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | N,N-dimethylsulfamide (DMS) | DC1ysAd | NVT | dimethylsulfamide | 3984-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 102 | 10.7703 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | paclobutrazol | pacbtzl | NVT | paclobutrazol | 76738-62-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.1 | 102 | 9.1236 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | penflufen | penffn | NVT | penflufen | 494793-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 98 | 14.5602 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | propamocarb | propmcb | NVT | propamocarb | 24579-73-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 2.7 | 104 | 9.6519 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | sebuthylazine | seC4yazne | NVT | sebutylazine | 7286-69-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.4 | 100 | 10.8 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | sedaxane | sedxne | NVT | sedaxane | 874967-67-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.9 | 104 | 23.2215 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | simazine-2-hydroxy | simzne2HOx | NVT | simazine-2-hydroxy | 2599-11-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.2 | 116 | 35.9578 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | thiabendazole | tabdzl | NVT | thiabendazol | 148-79-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 2.1 | 103 | 7.3239 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | thiamethoxam | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.9 | 104 | 19.5151 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | thiophanate-methyl | tofnC1y | NVT | thiofanaat-methyl | 23564-05-8 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 7.6 | 97 | 16.3414 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW330 | MULTI-5 | trisulfuron-methyl | TfsfrnC1y | NVT | triflusulfuron-methyl | 126535-15-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 31.6 | 102 | 63.3265 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C40 | 190 | 7.00:00:00
510HW340 | RONTGENCM | amdTzinzr | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.8 | 99 | 17.7133 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00
510HW340 | RONTGENCM | johxl | johxl | NVT | johexol | 66108-95-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 91 | 31.6228 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00
510HW340 | RONTGENCM | jompl | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.2 | 95 | 19.2083 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00
510HW340 | RONTGENCM | jopmde | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.1 | 97 | 11.8338 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00
510HW340 | RONTGENCM | jopmdl | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.2 | 99 | 16.5215 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00
510HW340 | RONTGENCM | joxtlmnzr | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.8 | 99 | 7.8588 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C47 | 190 | 7.00:00:00
510HW600 | XAZs | 2,4,5-T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 101 | 26.0768 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | 2,4-D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 103 | 22.8035 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | 2,4-DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 98 | 20.3961 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | 2,6-dichloorbenzoezuur | 26DClbenzzr | NVT | 2,6-dichloorbenzoezuur | 50-30-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 106 | 25.0599 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | bentazon | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 7.7 | 97 | 16.5276 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | broomchloorazijnzuur | BrClHAc | NVT | broomchloorazijnzuur | 5589-96-8 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 13 | 110 | 32.8024 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | chloorthal | cltl | NVT | chloorthal | 2136-79-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 10 | 101 | 20.0998 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | dalapon | 22DClppozr | NVT | 2,2-dichloorpropionzuur | 75-99-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.7 | 114 | 28.9614 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | dibroomazijnzuur | DBrHAc | NVT | dibroomazijnzuur | 631-64-1 | 0.06 | ug/l | 0.06 | 11 | 104 | 23.4094 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | dicamba | Dcba | NVT | dicamba | 1918-00-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 93 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | dichloorazijnzuur | DClHAc | NVT | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 16 | 109 | 36.7151 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 95 | 18.0278 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 123 | 63.6553 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | mecoprop | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.4 | 99 | 10.9836 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | monobroomazijnzuur | BrHAc | NVT | broomazijnzuur | 79-08-3 | 0.06 | ug/l | 0.06 | 12 | 114 | 36.8782 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | monochloorazijnzuur | ClHAc | NVT | chloorazijnzuur | 79-11-8 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | tetrachloororthoftaalzuur | tT4ClFtzr | NVT | tetrachloorftaalzuur | 632-58-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 11 | 104 | 23.4094 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW600 | XAZs | trichloorazijnzuur | TClHAc | NVT | trichloorazijnzuur | 76-03-9 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 7.8 | 101 | 15.7277 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 10 | C02 | 190 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Cyanuurzuur | CNuzr | NVT | cyanuurzuur | 108-80-5 | 0.3 | ug/l | 0.25 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Dibroommethaansulfonzuur (Br2-MSA) | DBrC1asfzr | NVT | dibroommethaansulfonzuur | 408309-19-3 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Dichloorazijnzuur | DClHAc | NVT | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Dichloormethaansulfonzuur (Cl2-MSA) | DFlC1asfzr | NVT | dichloormethaansulfonzuur | 53638-45-2 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 5 | 87 | 27.8568 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Ethylsulfaat | C2ySO4 | NVT | ethylsulfaat | 540-82-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Perchloraat | ClO4 | NVT | perchloraat | 14797-73-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 94 | 15.6205 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Sulfaminezuur | sulfAezr | NVT | sulfaminezuur | 5329-14-6 | 1 | ug/l | 1 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510HW720 | ANIONEN | Trifluormethaansulfonzuur (F3-MSA) | TFlC1asfzr | NVT | trifluormethaansulfonzuur | 1493-13-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 91 | 20.5913 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | ZPS | 10 | C48 | 200 | -1.00:00:00
510LC100 | VOC | 111TCEa | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | ug/l | 0.0025 | 5.6 | 99.9 | 11.2018 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 1122TCEa | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.5 | ug/l | 0.0051 | 6.8 | 95.5 | 16.3083 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 112TCEa | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 4.7 | 96.8 | 11.3719 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 11DCEa | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | ug/l | 0.0037 | 6.8 | 98.9 | 13.7768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 11DCEe | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | ug/l | 0.0304 | 8.8 | 87.9 | 29.9232 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | ug/l | 0.0045 | 5 | 102 | 10.7703 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 123TCPr | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.0023 | 5.7 | 93.5 | 17.2905 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 123TMyB | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 5 | 91 | 20.5913 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | ug/l | 0.0047 | 5.1 | 103 | 11.8338 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 124TMyB | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | ug/l | 0.0035 | 4.8 | 93.4 | 16.3218 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | ug/l | 0.0029 | 4.1 | 103 | 10.1607 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 12DCEa | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | ug/l | 0.0014 | 5.1 | 99.4 | 10.2703 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 12DCPr | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | ug/l | 0.0019 | 5.4 | 99.1 | 10.949 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.0034 | 5.1 | 87.8 | 26.4462 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l |  | 3 | 95 | 11.6619 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.05 | ug/l | 0.0043 | 5.3 | 104 | 13.2801 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 135TMyB | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.0046 | 5.1 | 90.2 | 22.0952 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 13DCB | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | ug/l | 0.0032 | 4.4 | 96.5 | 11.2446 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 13DCPr | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | ug/l | 0.0019 | 6.1 | 91.7 | 20.601 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | ug/l | 0.0041 | 4.7 | 96.4 | 11.8406 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 1Ey2MyB | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.0039 | 5.3 | 95.2 | 14.301 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 1Ey3MyB | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | ug/l | 0.0049 | 4.7 | 93.9 | 15.4013 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 1Ey4MyB | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | ug/l | 0.0051 | 5.2 | 90.2 | 22.1883 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 2CTo | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 6.7 | 95.4 | 16.2542 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 3CPre | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.1 | ug/l | 0.0253 | 10.4 | 96.9 | 21.7044 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | 3CTo | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.5 | ug/l | 0.0057 | 5.8 | 93.9 | 16.8345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.0015 | 5.5 | 92.3 | 18.9251 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | c12DCEe | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | ug/l | 0.0067 | 14.3 | 106 | 31.0155 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | c13DCPre | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | ug/l | 0.0013 | 7.4 | 101 | 14.9345 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.0021 | 4.9 | 87.3 | 27.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | cyH | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | ug/l | 0.0048 | 7.2 | 93.7 | 19.1343 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DBrCM | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | ug/l | 0.0024 | 5.3 | 98.2 | 11.1946 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DBrMa | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | ug/l | 0.001 | 5.2 | 101 | 10.5906 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DCBrM | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | ug/l | 0.0025 | 5.4 | 98.7 | 11.1086 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DCM | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.5 | ug/l | 0.0936 | 19.2 | 97.7 | 38.6745 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DcyPDe | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | ug/l | 0.0038 | 4.6 | 105 | 13.5882 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DIPEr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | ug/l | 0.0025 | 13.8 | 99.7 | 27.6065 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DMeOMa | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.1 | ug/l | 0.0449 | 9.1 | 105 | 20.7663 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | DMyDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 5.3 | 101 | 10.787 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 9.6 | 85 | 35.618 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | HCE | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | ug/l | 0.0019 | 4.5 | 96.2 | 11.7796 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | MCEE | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.05 | ug/l | 0.0316 | 10.1 | 122 | 48.4153 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | MeMA | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.05 | ug/l | 0.0034 | 5.5 | 98.4 | 11.456 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.0046 | 9.3 | 92.9 | 23.4009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | PrB | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | ug/l | 0.0051 | 6 | 97.6 | 12.9244 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.0026 | 5.2 | 90.7 | 21.3101 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | t12DCEe | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | ug/l | 0.0105 | 5.9 | 101 | 11.9683 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | t13DCPre | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | ug/l | 0.0028 | 6.1 | 99 | 12.3628 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | T4CEe | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5.3 | 98.7 | 10.9142 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | T4CM | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5.4 | 98.5 | 11.2089 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | TBrM | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.0027 | 5 | 96.6 | 12.093 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | tBuB | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | ug/l | 0.0045 | 4.2 | 100 | 8.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | TCEe | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | ug/l | 0.0017 | 5.4 | 96.4 | 12.98 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | TCM | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | ug/l | 0.0021 | 6.2 | 96.9 | 13.8636 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | TMTHF | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.05 | ug/l | 0.0023 | 6.7 | 88.8 | 26.1021 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.0022 | 5.3 | 88.9 | 24.6008 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W6016 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C16 | 1000 | 5.00:00:00
510LC320 | combipest | Aclonifen | acnfn | NVT | aclonifen | 74070-46-5 | 1 | ng/l | 0.945 | 11.8 | 88.5 | 32.9539 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Alachlor | alCl | NVT | alachloor | 15972-60-8 | 0.6 | ng/l | 0.57 | 14.5 | 87.6 | 38.1581 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Atrazine | atzne | NVT | atrazine | 1912-24-9 | 0.6 | ng/l | 0.569 | 6.9 | 86.4 | 30.5005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Atrazine-desethyl | desC2yatzne | NVT | desethylatrazine | 6190-65-4 | 0.6 | ng/l | 0.512 | 13.8 | 84.9 | 40.9121 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Azinphos-ethyl | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.4 | ng/l | 0.383 | 27 | 68.6 | 82.8242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Azinphos-methyl | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.597 | 17.1 | 73.3 | 63.4129 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Chlorfenvinphos | Clfvfs | NVT | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0.3 | ng/l | 0.269 | 7.3 | 79.4 | 43.7104 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Chloridazon | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.8 | ng/l | 0.57 | 17.5 | 81.4 | 51.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Chlorpyrifos | Clprfs | NVT | chloorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | ng/l | 0.496 | 12.2 | 84.3 | 39.7658 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Chlortoluron | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.2 | ng/l | 0.104 | 13 | 83.9 | 41.3865 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Coumaphos | coumfs | NVT | coumaphos | 56-72-4 | 0.2 | ng/l | 0.121 | 15.3 | 87.8 | 39.1372 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Diazinon | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | ng/l | 0.052 | 2.7 | 83.6 | 33.2415 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Dichlorvos | DClvs | NVT | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | ng/l | 0.237 | 28.2 | 95.4 | 57.1454 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Dimethenamid | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.9 | ng/l | 0.873 | 13.2 | 76.6 | 53.7327 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Dimethoate | Dmtat | NVT | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | ng/l | 0.244 | 8 | 72.5 | 57.28 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Diuron | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.9 | ng/l | 0.284 | 13.8 | 74.2 | 58.5177 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Fenamiphos | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.2 | ng/l | 0.103 | 10.2 | 109 | 27.2059 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Fenoxycarb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.1 | ng/l | 0.082 | 9.5 | 99.6 | 19.0168 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Heptenophos | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | ng/l | 0.211 | 10.6 | 88.1 | 31.8729 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.6 | ng/l | 0.55 | 13.4 | 87.1 | 37.2005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Irgarol | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.07 | ng/l | 0.05 | 2.8 | 78.4 | 43.5615 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Isoproturon | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.2 | ng/l | 0.164 | 9.3 | 86.4 | 32.9515 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Linuron | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.3 | ng/l | 0.825 | 11.3 | 77.9 | 49.6427 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Malathion | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.6 | ng/l | 0.548 | 7.2 | 81 | 40.6369 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Metazachlor | metzCl | NVT | metazachloor | 67129-08-2 | 0.5 | ng/l | 0.9 | 13 | 84.5 | 40.4599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Methabenzthiazuron | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.3 | ng/l | 0.077 | 11.5 | 71.9 | 60.7243 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Metolachlor | metlCl | NVT | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | ng/l | 0.434 | 19 | 89.2 | 43.71 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Mevinphos | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.9 | ng/l | 0.895 | 21.3 | 94.8 | 43.8511 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Monolinuron | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.3 | ng/l | 0.553 | 7.4 | 79.9 | 42.8378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Pirimicarb | pirmcb | NVT | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | ng/l | 0.274 | 31.7 | 89.8 | 66.6012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Pirimiphos-methyl | pirmfC1y | NVT | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.03 | ng/l | 0.05 | 6.1 | 90 | 23.4273 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Propazine | propzne | NVT | propazine | 139-40-2 | 0.05 | ng/l | 2.6 | 47.6 | 71.1 | 111.3727 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.5 | ng/l | 0.469 | 6.8 | 84.4 | 34.0353 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Pyrazophos | pyrazfs | NVT | pyrazofos | 13457-18-6 | 1.8 | ng/l | 1.781 | 17.9 | 91.5 | 39.6313 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Pyridaben | pyrdbn | NVT | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | ng/l | 0.154 | 22.5 | 75.3 | 66.8233 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Pyriproxifen | pyrpxfn | NVT | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.006 | ng/l | 0.005 | 12.1 | 86.4 | 36.4071 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Quinoxyfen | quinoxfn | NVT | quinoxyfen | 124495-18-7 | 0.08 | ng/l | 0.305 | 7.5 | 83.1 | 36.9789 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Simazine | simzne | NVT | simazine | 122-34-9 | 0.5 | ng/l | 0.534 | 6.6 | 89.8 | 24.2981 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Terbuthylazine | terC4yazne | NVT | terbutylazine | 5915-41-3 | 3 | ng/l | 1.478 | 21.5 | 80 | 58.7282 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Terbutryne | terbtne | NVT | terbutryne | 886-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.903 | 11.5 | 83.1 | 40.8832 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.2 | ng/l | 0.682 | 14.4 | 89.6 | 35.5258 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Tolclofos-methyl | tolcfsC1y | NVT | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 1 | ng/l | 0.921 | 18.4 | 79.8 | 54.648 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320 | combipest | Triazophos | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.03 | ng/l | 0.028 | 10.7 | 111 | 30.6914 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Aclonifen | acnfn | NVT | aclonifen | 74070-46-5 | 1 | ng/l | 0.945 | 11.8 | 88.5 | 32.9539 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Alachlor | alCl | NVT | alachloor | 15972-60-8 | 0.6 | ng/l | 0.57 | 14.5 | 87.6 | 38.1581 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Atrazine | atzne | NVT | atrazine | 1912-24-9 | 0.6 | ng/l | 0.569 | 6.9 | 86.4 | 30.5005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Atrazine-desethyl | desC2yatzne | NVT | desethylatrazine | 6190-65-4 | 0.6 | ng/l | 0.512 | 13.8 | 84.9 | 40.9121 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Azinphos-ethyl | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.4 | ng/l | 0.383 | 27 | 68.6 | 82.8242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Azinphos-methyl | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.597 | 17.1 | 73.3 | 63.4129 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Chlorfenvinphos | Clfvfs | NVT | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0.3 | ng/l | 0.269 | 7.3 | 79.4 | 43.7104 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Chloridazon | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.8 | ng/l | 0.57 | 17.5 | 81.4 | 51.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Chlorpyrifos | C2yClprfs | NVT | ethylchloorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | ng/l | 0.496 | 12.2 | 84.3 | 39.7658 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Chlortoluron | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.2 | ng/l | 0.104 | 13 | 83.9 | 41.3865 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Coumaphos | cumfs | NVT | cumafos | 56-72-4 | 0.2 | ng/l | 0.121 | 15.3 | 87.8 | 39.1372 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Diazinon | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | ng/l | 0.052 | 2.7 | 83.6 | 33.2415 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Dichlorvos | DClvs | NVT | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | ng/l | 0.237 | 28.2 | 95.4 | 57.1454 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Dimethenamid | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.9 | ng/l | 0.873 | 13.2 | 76.6 | 53.7327 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Dimethoate | Dmtat | NVT | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | ng/l | 0.244 | 8 | 72.5 | 57.28 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Diuron | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.9 | ng/l | 0.284 | 13.8 | 74.2 | 58.5177 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Fenamiphos | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.2 | ng/l | 0.103 | 10.2 | 109 | 27.2059 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Fenoxycarb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.1 | ng/l | 0.082 | 9.5 | 99.6 | 19.0168 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Heptenophos | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | ng/l | 0.211 | 10.6 | 88.1 | 31.8729 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.6 | ng/l | 0.55 | 13.4 | 87.1 | 37.2005 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Irgarol | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.07 | ng/l | 0.05 | 2.8 | 78.4 | 43.5615 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Isoproturon | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.2 | ng/l | 0.164 | 9.3 | 86.4 | 32.9515 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Linuron | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.3 | ng/l | 0.825 | 11.3 | 77.9 | 49.6427 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Malathion | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.6 | ng/l | 0.548 | 7.2 | 81 | 40.6369 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Metazachlor | mzCl | NVT | metazachloor | 67129-08-2 | 0.5 | ng/l | 0.9 | 13 | 84.5 | 40.4599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Methabenzthiazuron | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.3 | ng/l | 0.077 | 11.5 | 71.9 | 60.7243 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Metolachlor | metlCl | NVT | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | ng/l | 0.434 | 19 | 89.2 | 43.71 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Mevinphos | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.9 | ng/l | 0.895 | 21.3 | 94.8 | 43.8511 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Monolinuron | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.3 | ng/l | 0.553 | 7.4 | 79.9 | 42.8378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Pirimicarb | pirmcb | NVT | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | ng/l | 0.274 | 31.7 | 89.8 | 66.6012 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Pirimiphos-methyl | C1yprmfs | NVT | methylpirimifos | 29232-93-7 | 0.03 | ng/l | 0.05 | 6.1 | 90 | 23.4273 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Propazine | propzne | NVT | propazine | 139-40-2 | 0.05 | ng/l | 2.6 | 47.6 | 71.1 | 111.3727 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.5 | ng/l | 0.469 | 6.8 | 84.4 | 34.0353 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Pyrazophos | pyrazfs | NVT | pyrazofos | 13457-18-6 | 1.8 | ng/l | 1.781 | 17.9 | 91.5 | 39.6313 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Pyridaben | pyrdbn | NVT | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | ng/l | 0.154 | 22.5 | 75.3 | 66.8233 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Pyriproxifen | pyrpxfn | NVT | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.006 | ng/l | 0.005 | 12.1 | 86.4 | 36.4071 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Quinoxyfen | quinoxfn | NVT | quinoxyfen | 124495-18-7 | 0.08 | ng/l | 0.305 | 7.5 | 83.1 | 36.9789 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Simazine | simzne | NVT | simazine | 122-34-9 | 0.5 | ng/l | 0.534 | 6.6 | 89.8 | 24.2981 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Terbuthylazine | terC4yazne | NVT | terbutylazine | 5915-41-3 | 3 | ng/l | 1.478 | 21.5 | 80 | 58.7282 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Terbutryne | terbtn | NVT | terbutrin | 886-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.903 | 11.5 | 83.1 | 40.8832 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.2 | ng/l | 0.682 | 14.4 | 89.6 | 35.5258 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Tolclofos-methyl | tolcfsC1y | NVT | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 1 | ng/l | 0.921 | 18.4 | 79.8 | 54.648 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC320R | combipest | Triazophos | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.03 | ng/l | 0.028 | 10.7 | 111 | 30.6914 | Oppervlaktewater | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C47 | 999 | 8.00:00:00
510LC803 | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | FDSA-I | PF1DSA | NVT | Perfluor-1-decaansulfonamide | 4262-70-8 | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | HFPO-TA | PFdC1yDOxazr | NVT | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 13252-14-7 | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | N-AP-FHxSA | C1yAoC3yHxSA | NVT | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 50598-28-2 | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | CoxC1yTC8yOH | NVT | CarboxyC1ydiC1y1-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorC8yl)sulfonyl}amino]C3yammon hydroxide | 34455-29-3 | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | FDSA-I | PF1DSA | NVT | Perfluor-1-decaansulfonamide | 4262-70-8 | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | HFPO-TA | PFdC1yDOxazr | NVT | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 13252-14-7 | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | N-AP-FHxSA | C1yAoC3yHxSA | NVT | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 50598-28-2 | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | CoxC1yTC8yOH | NVT | CarboxyC1ydiC1y1-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorC8yl)sulfonyl}amino]C3yammon hydroxide | 34455-29-3 | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC803A | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 480 | 28.00:00:00
510LC820 | KRW | 24DDT | 24DDT | NVT | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0006 | ug/l | 0.00051 | 16.8 | 105 | 35.0565 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | 44DDD | 44DDD | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00021 | 8.8 | 87.2 | 31.0664 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | 44DDE | 44DDE | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0002 | ug/l | 8e-05 | 3.3 | 99.2 | 6.7912 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | 44DDT | 44DDT | NVT | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 4.3 | 96.6 | 10.9636 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | aEndo | aedsfn | NVT | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0004 | ug/l | 0.00033 | 13.3 | 93.1 | 29.9666 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | aHCH | aHCH | NVT | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Ald | aldn | NVT | aldrin | 309-00-2 | 0.0003 | ug/l | 0.00022 | 6.3 | 96.1 | 14.8189 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Ant | Ant | NVT | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | ug/l | 0.00145 | 2.8 | 98 | 6.8819 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | BaA | BaA | NVT | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | ug/l | 0.00267 | 6.7 | 92.5 | 20.1137 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | BaP | BaP | NVT | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.002 | ug/l | 0.0014 | 6.6 | 96 | 15.435 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | bEndo | bedsfn | NVT | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.0008 | ug/l | 0.00025 | 6.5 | 91.9 | 20.7711 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | bfnx | bfnx | NVT | bifenox | 42576-02-3 | 0.0007 | ug/l | 0.00036 | 12.2 | 110 | 31.5493 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | BghiPe | BghiPe | NVT | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0002 | ug/l | 7e-05 | 3.7 | 97.9 | 8.5088 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | bHCH | bHCH | NVT | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 5e-05 | ug/l | 5e-05 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | BkF | BkF | NVT | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 8e-05 | ug/l | 8e-06 | 8.8 | 103 | 18.5946 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | cHCH | cHCH | NVT | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 8e-05 | ug/l | 7e-05 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | cHepo | cHpClepO | NVT | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 11.7 | 97.8 | 23.8101 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Chr | Chr | NVT | chryseen | 218-01-9 | 0.002 | ug/l | 0.00147 | 5.2 | 94.5 | 15.138 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | cypmtn | cypmtn | NVT | cypermethrin | 52315-07-8 | 0.0007 | ug/l | 0.00064 | 20.2 | 89.1 | 45.9064 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | DBahA | DBahAnt | NVT | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | ug/l | 0.00159 | 5.3 | 95.5 | 13.9054 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Dcfl | Dcfl | NVT | dicofol | 115-32-2 | 0.0001 | ug/l | 8e-05 | 6.9 | 99.3 | 13.8708 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | dHCH | dHCH | NVT | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 8e-05 | ug/l | 7e-05 | 11 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Dld | dieldn | NVT | dieldrin | 60-57-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00019 | 7.4 | 94.1 | 18.9283 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | End | endn | NVT | endrin | 72-20-8 | 0.001 | ug/l | 0.00099 | 17.2 | 98.4 | 34.5485 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Flu | Flu | NVT | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | ug/l | 0.00331 | 10.2 | 98.9 | 20.5183 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | HCB | HCB | NVT | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00015 | 4.5 | 97.2 | 10.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | HCBd | HxClbtDen | NVT | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0005 | ug/l | 0.00045 | 4 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Hepta | HpCl | NVT | heptachloor | 76-44-8 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 11.6 | 104 | 24.5406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | InP | InP | NVT | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.0002 | ug/l | 0.00014 | 5.6 | 95 | 15.0147 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Isd | idn | NVT | isodrin | 465-73-6 | 0.0003 | ug/l | 0.00023 | 9.6 | 94.7 | 21.9317 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | ug/l | 0.01741 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | PCB101 | PCB101 | NVT | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 12.2 | 96.5 | 25.3842 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | PCB118 | PCB118 | NVT | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 3e-05 | ug/l | 3e-05 | 5.8 | 94.4 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | PCB138 | PCB138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 5.5 | 93.2 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | PCB153 | PCB153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 2e-05 | ug/l | 1e-05 | 5.1 | 96.1 | 12.8406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | PCB180 | PCB180 | NVT | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 4e-05 | ug/l | 3e-05 | 5 | 94.1 | 15.4674 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | PCB52 | PCB52 | NVT | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 8.5 | 94.3 | 20.4685 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | Pyr | Pyr | NVT | pyreen | 129-00-0 | 0.003 | ug/l | 0.00206 | 8.4 | 96 | 18.6075 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | QCB | PeClBen | NVT | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 2e-05 | ug/l | 2e-05 | 9.9 | 102 | 20.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | sBbjF | sBbjF | NVT | Som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | NVT | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 9.6 | 104 | 20.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | sPCB2831 | sPCB2831 | NVT | Som 2,4,4?-trichloorbifenyl (PCB28) en 2,4?,5-trichloorbifenyl (PCB31) | NVT | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 6.8 | 94.5 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820 | KRW | tHepo | tHpClepO | NVT | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0006 | ug/l | 0.00052 | 13.2 | 98.4 | 26.5932 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | 24DDT nf | 24DDT | nf | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0006 | ug/l | 0.00051 | 16.8 | 105 | 35.0565 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | 44DDD nf | 44DDD | nf | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00021 | 8.8 | 87.2 | 31.0664 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | 44DDE nf | 44DDE | nf | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0002 | ug/l | 8e-05 | 3.3 | 99.2 | 6.7912 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | 44DDT nf | 44DDT | nf | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 4.3 | 96.6 | 10.9636 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | aEndo nf | aedsfn | nf | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0004 | ug/l | 0.00033 | 13.3 | 93.1 | 29.9666 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | aHCH nf | aHCH | nf | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Ald nf | aldn | nf | aldrin | 309-00-2 | 0.0003 | ug/l | 0.00022 | 6.3 | 96.1 | 14.8189 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Ant nf | Ant | nf | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | ug/l | 0.00145 | 2.8 | 98 | 6.8819 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | BaA nf | BaA | nf | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | ug/l | 0.00267 | 6.7 | 92.5 | 20.1137 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | BaP nf | BaP | nf | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.002 | ug/l | 0.0014 | 6.6 | 96 | 15.435 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | bEndo nf | bedsfn | nf | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.0008 | ug/l | 0.00025 | 6.5 | 91.9 | 20.7711 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | bfnx nf | bfnx | nf | bifenox | 42576-02-3 | 0.0007 | ug/l | 0.00036 | 12.2 | 110 | 31.5493 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | BghiPe nf | BghiPe | nf | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0002 | ug/l | 7e-05 | 3.7 | 97.9 | 8.5088 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | bHCH nf | bHCH | nf | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 5e-05 | ug/l | 5e-05 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | BkF nf | BkF | nf | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 8e-05 | ug/l | 8e-06 | 8.8 | 103 | 18.5946 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | cHCH nf | cHCH | nf | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 8e-05 | ug/l | 7e-05 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | cHepo nf | cHpClepO | nf | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 11.7 | 97.8 | 23.8101 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Chr nf | Chr | nf | chryseen | 218-01-9 | 0.002 | ug/l | 0.00147 | 5.2 | 94.5 | 15.138 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | cypmtn nf | cypmtn | nf | cypermethrin | 52315-07-8 | 0.0007 | ug/l | 0.00064 | 20.2 | 89.1 | 45.9064 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | DBahA nf | DBahAnt | nf | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | ug/l | 0.00159 | 5.3 | 95.5 | 13.9054 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Dcfl nf | Dcfl | nf | dicofol | 115-32-2 | 0.0001 | ug/l | 8e-05 | 6.9 | 99.3 | 13.8708 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | dHCH nf | dHCH | nf | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 8e-05 | ug/l | 7e-05 | 11 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Dld nf | dieldn | nf | dieldrin | 60-57-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00019 | 7.4 | 94.1 | 18.9283 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | End nf | endn | nf | endrin | 72-20-8 | 0.001 | ug/l | 0.00099 | 17.2 | 98.4 | 34.5485 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Fen nf | Fen | nf | fenanthreen | 85-01-8 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Flu nf | Flu | nf | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | ug/l | 0.00331 | 10.2 | 98.9 | 20.5183 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | HCB nf | HCB | nf | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00015 | 4.5 | 97.2 | 10.6 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | HCBd nf | HxClbtDen | nf | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0005 | ug/l | 0.00045 | 4 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Hepta nf | HpCl | nf | heptachloor | 76-44-8 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 11.6 | 104 | 24.5406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | InP nf | InP | nf | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.0002 | ug/l | 0.00014 | 5.6 | 95 | 15.0147 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Isd nf | idn | nf | isodrin | 465-73-6 | 0.0003 | ug/l | 0.00023 | 9.6 | 94.7 | 21.9317 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Naf nf | Naf | nf | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | ug/l | 0.01741 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | PCB101 nf | PCB101 | nf | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 12.2 | 96.5 | 25.3842 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | PCB118 nf | PCB118 | nf | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 3e-05 | ug/l | 3e-05 | 5.8 | 94.4 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | PCB138 nf | PCB138 | nf | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 5.5 | 93.2 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | PCB153 nf | PCB153 | nf | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 2e-05 | ug/l | 1e-05 | 5.1 | 96.1 | 12.8406 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | PCB180 nf | PCB180 | nf | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 4e-05 | ug/l | 3e-05 | 5 | 94.1 | 15.4674 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | PCB52 nf | PCB52 | nf | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 8.5 | 94.3 | 20.4685 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | Pyr nf | Pyr | nf | pyreen | 129-00-0 | 0.003 | ug/l | 0.00206 | 8.4 | 96 | 18.6075 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | QCB nf | PeClBen | nf | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 2e-05 | ug/l | 2e-05 | 9.9 | 102 | 20.2 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | sBbjF nf | sBbjF | nf | Som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | NVT | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 9.6 | 104 | 20.8 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | sPCB2831 nf | sPCB2831 | nf | Som 2,4,4?-trichloorbifenyl (PCB28) en 2,4?,5-trichloorbifenyl (PCB31) | NVT | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 6.8 | 94.5 | 17.4917 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC820NF | KRW | tHepo nf | tHpClepO | nf | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0006 | ug/l | 0.00052 | 13.2 | 98.4 | 26.5932 | Oppervlaktewater | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 10 | C46 | 249 | 7.00:00:00
510LC870 | Fenolen | 4TOP | 4ttC8yFol | NVT | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.003 | ug/l | 0.0025 | 6.8 | 97.4 | 14.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 10 | C46 | 1000 | 7.00:00:00
510LC870 | Fenolen | PCP | PeClFol | NVT | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.1 | ug/l | 0.0027 | 6.2 | 102 | 13.0292 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 10 | C46 | 1000 | 7.00:00:00
510LC870 | Fenolen | s4NP | s4C9yFol | NVT | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.1 | ug/l | 0.0389 | 13 | 106 | 28.6356 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 10 | C46 | 1000 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | ug/l | 0.6119 | 11 | 37 | 127.9062 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.05 | ug/l | 0.0172 | 15 | 51 | 102.489 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | esfvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.0054 | 12 | 60 | 83.5225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | EtPrton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.005 | ug/l | 0.0026 | 14 | 85 | 41.0366 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | Fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.001 | ug/l | 0.0019 | 11 | 94 | 25.0599 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | Fentton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.005 | ug/l | 0.004 | 15 | 95 | 31.6228 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | FOZTPHEr | TFyPO4 | NVT | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.05 | ug/l | 0.0054 | 15 | 106 | 32.311 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | lcyhltn | lcyhltn | NVT | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.005 | ug/l | 0.0011 | 19 | 89 | 43.909 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | MetPrton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.01 | ug/l | 0.0029 | 14 | 85 | 41.0366 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | TBuPO4 | TC4yPO4 | NVT | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.1 | ug/l | 0.0476 | 20 | 94 | 41.7612 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510LC896 | Mat_pol | Trifrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.01 | ug/l | 0.0041 | 12 | 87 | 35.3836 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5310 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 10 | C46 | 1950 | 7.00:00:00
510ML009 | PYRAZOL_1,4-DIOXAAN | 1,4 dioxaan | DC2yeEtr | NVT | diethyleenether (=1,4-Dioxaan) (DONAR) | 123-91-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | LOA505 |  | Rijkswaterstaat - Meetstation Lobith/Bimmen | 5 | 10 | C40 | 950 | 7.00:00:00
510ML009 | PYRAZOL_1,4-DIOXAAN | pyrazol | pyrzl | NVT | pyrazol | 288-13-1 |  | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | LOA505 |  | Rijkswaterstaat - Meetstation Lobith/Bimmen | 5 | 10 | C40 | 950 | 7.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | NVT | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 12 | 113 | 35.3836 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 20 | 96 | 40.7922 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 17 | 101 | 34.0588 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | NVT | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 15 | 101 | 30.0666 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | NVT | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 124 | 54.5894 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | NVT | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 119 | 46.0435 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE49 | PBDE49 | NVT | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether | 243982-82-3 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 120 | 47.7074 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | NVT | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 15 | 109 | 34.9857 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | NVT | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 13 | 114 | 38.2099 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM005 | PBDEs | PDBE209 | PBDE209 | NVT | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 12 | 176.5559 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 3000 | -1.00:00:00
510OM006 | BISFENOLEN | 44bisFolF | 44bisFolF | NVT | bisfenol-F | 620-92-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14 | 17 | 168.3449 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C41 | 1950 | 7.00:00:00
510OM006 | BISFENOLEN | bisFolA | bisfnlA | NVT | bisfenol A (DONAR) | 80-05-7 | 0.01 | ug/l | 0.00224 | 12 | 85 | 38.4187 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C41 | 1950 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Abamectine | acmtnB1a | NVT | avermectine B1a | 65195-55-3 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Amiodarone | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Amisulbrom | amsbm | NVT | Amisulbrom | 348635-87-0 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Bromuconazole | bromcnzl | NVT | bromuconazool | 116255-48-2 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Climbazole | climbzle | NVT | Climbazole | 38083-17-9 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Cyazofamid | cyazfAd | NVT | cyazofamide | 120116-88-3 | 20 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Cyprodinil | cypdnl | NVT | cyprodinil | 121552-61-2 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Difenoconazole | Dfncnzl | NVT | difenoconazool | 119446-68-3 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Diflufenican | dffncn | NVT | diflufenican | 83164-33-4 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Epoxiconazole | epxcnzl | NVT | epoxiconazool | 133855-98-8 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Etoxazole | etxzl | NVT | etoxazool | 153233-91-1 | 20 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Fluoxetine | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Gemfibrozil | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 50 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Mefentrifluconazole | mefTFcnzl | NVT | Mefentrifluconazole | 1417782-03-6 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Norfloxacin | norfxcne | NVT | norfloxacine | 70458-96-7 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Oxytetracycline | OxT4ccne | NVT | oxytetracycline | 6153-64-6 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Propranolol | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Tetracycline | T4ccne | NVT | tetracycline | 60-54-8 | 50 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Triticonazole | Ttcnzl | NVT | triticonazool | 131983-72-7 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM007 | WATCH | Tylosin | tylsne | NVT | tylosine | 1401-69-0 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | 7.00:00:00
510OM107 | FUHstand | AbMTN | abmtne | NVT | abamectine | 71751-41-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 89 | 49.1935 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Cbmrn | Clbmrn | NVT | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | ug/l | 0.0081 | 8 | 84 | 35.7771 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Chlordzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.01 | ug/l | 0.0047 | 10 | 88 | 31.241 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Coxrn | Clxrn | NVT | chlooroxuron | 1982-47-4 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 11 | 89 | 31.1127 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Ctlrn | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 85 | 34.9857 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | DDN | dodne | NVT | dodine | 2439-10-3 | 0.02 | ug/l | 0.0151 | 14 | 66 | 73.5391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Diurn | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 91 | 24.0832 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | DmtnmdP | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.01 | ug/l | 0.0043 | 7 | 103 | 15.2315 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 93 | 22.8035 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Isptrn | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 9 | 90 | 26.9072 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Linrn | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.01 | ug/l | 0.02 | 9 | 84 | 36.7151 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Metbmrn | metbmrn | NVT | methobromuron | 3060-89-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 70 | 64.622 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Metbtzrn | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 8 | 78 | 46.8188 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Metxrn | metxrn | NVT | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 10 | 87 | 32.8024 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Monlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20 | 50 | 107.7033 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM107 | FUHstand | Monrn | monrn | NVT | monuron | 150-68-5 | 0.01 | ug/l | 0.0053 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C02 | 999 | 14.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 245T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 8 | 103 | 17.088 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 245TP | 245TP | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur | 93-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 104 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 24D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 24DB | 24DB | NVT | 2,4-dichloorfenoxyboterzuur | 94-82-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 9 | 95 | 20.5913 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 24DNP | 24DNO2Fol | NVT | 2,4-dinitrofenol | 51-28-5 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 6 | 94 | 16.9706 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | 24DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 104 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | Bent | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 82 | 37.3631 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | C1ymsfrn | C1ymsfrn | NVT | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.002 | ug/l | 0.0015 | 7 | 90 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | Dinsb | Dnsb | NVT | dinoseb | 88-85-7 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | Dintb | Dntb | NVT | dinoterb | 1420-07-1 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 119 | 39.2938 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | DNOC | DNOC | NVT | 4,6-dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 7 | 101 | 14.1421 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.007 | 5 | 101 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 9 | 99 | 18.1108 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | MCPP | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM443 | CFAZtot | tefbzrn | tefbzrn | NVT | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 7 | 80 | 42.3792 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | C1yprton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | C2yprton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | feNO2ton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.001 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | fenvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | lcyhltn | lcyhltn | NVT | lambda-cyhalothrin | 91465-08-6 | 0.005 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | TC4yPO4 | TC4yPO4 | NVT | tributylfosfaat | 126-73-8 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | Tfrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.01 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510OM896 | Mat_pol | TFyPO4 | TFyPO4 | NVT | trifenylfosfaat | 115-86-6 | 0.05 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 10 | C46 | 2000 | 7.00:00:00
510TA001 | CPs | 2345T4CP | 2345T4ClFol | NVT | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 2346T4CP | 2346T4ClFol | NVT | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 234TCP | 234TClFol | NVT | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 2356T4CP | 2356T4ClFol | NVT | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 235TCP | 235TClFol | NVT | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 236TCP | 236TClFol | NVT | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 23DCP | 23DClFol | NVT | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 2425DCP | s_2425DCP | NVT | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.04 | ug/l | 0.007 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 245TCP | 245TClFol | NVT | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 246TCP | 246TClFol | NVT | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 26DCP | 26DClFol | NVT | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 6 | 95 | 15.6205 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 2CP | 2ClFol | NVT | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.05 | ug/l | 0.024 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 345TCP | 345TClFol | NVT | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 34DCP | 34DClFol | NVT | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 35DCP | 35DClFol | NVT | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.02 | ug/l | 0.005 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 3CP | 3ClFol | NVT | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.05 | ug/l | 0.011 | 6 | 93 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA001 | CPs | 4CP | 4ClFol | NVT | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.05 | ug/l | 0.02 | 6 | 93 | 18.4391 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 10 | C40 | 999 | -1.00:00:00
510TA004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | desFyClidzn | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.1 | ng/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA004 | GENEESM | valstzr | valstzr | NVT | valsartanzuur | 164265-78-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 10 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
510TA100 | VOC | 111TClC2a | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 1122T4ClC2a | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 112TClC2a | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 11DClC2a | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 11DClC2e | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 123TC1yBen | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 123TClBen | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 123TClC3a | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 124TC1yBen | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 124TClBen | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 12DClBen | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 12DClC2a | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 12DClC3a | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 12xyln | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16.5 | 100 | 33 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 135TC1yBen | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 135TClBen | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 13DClBen | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 13DClC3a | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 14DClBen | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 1C3yBen | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 2255T4C4yT4H | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 2C2yTol | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 100 | 13 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 2ClTol | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 3C2yTol | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 3ClC3e | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 3ClTol | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | 4C2yTol | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | c12DClC2e | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | c13DClC3e | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | C1ymtclt | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 18 | 100 | 36 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | C1yttC4yEtr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | C2yBen | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | CFK113 | CFK113 | NVT | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | ClBen | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | ClC2e | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | cumn | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | cycC6a | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DBrC1a | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DBrClC1a | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DC1oxC1a | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DC1yDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DccPeDen | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DClBrC1a | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DClC1a | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | DiC3yEtr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14 | 100 | 28 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | epClhdne | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 5 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | HxClC2a | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | s_1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | styrn | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | t12DClC2e | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | t13DClC3e | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | T4ClC1a | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | T4ClC2a | T4ClC2a | NVT | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | T4ClC2e | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | TBrC1a | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | TClC1a | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | TClC2e | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.5 | 100 | 17 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA100 | VOC | ttC4yBen | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 10 | C16 | 99 | 5.00:00:00
510TA300 | CHELAAT | DTPA | DTPA | NVT | di-ethyleentriaminepentaazijnzuur (DTPA) | 67-43-6 | 1 | ug/l | 1 | 11.6 | 95.1 | 25.1849 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 16588 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00
510TA300 | CHELAAT | EDTA | EDTA | NVT | ethyleendiaminetetraethaanzuur (EDTA) | 60-00-4 | 0.5 | ug/l | 0.2 | 7.5 | 97.8 | 15.632 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 16588 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00
510TA300 | CHELAAT | NTA | NTA | NVT | nitrilotriazijnzuur (NTA) | 139-13-9 | 0.5 | ug/l | 0.2 | 7.3 | 103 | 15.7848 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-EN-ISO 16588 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C40 | 499 | -1.00:00:00
510TA500 | HBCDD | HBCDD | HBCD |  | hexabroomcyclododecaan | 25637-99-4 |  | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 6 | 10 | C16 | 499 | 7.00:00:00
510TA803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 28ClF16C8oxT | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | ng/l | 1 | 8.9 | 90 | 26.7739 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 4:2 FTS | H-PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 82 | 43.2666 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 1 | 17 | 103 | 34.5254 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 8:2 FTS | H-PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 1 | ng/l | 1 | 14 | 83 | 44.0454 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 1 | ng/l | 1 | 20 | 94 | 41.7612 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 26ClF12C6oxT | NVT | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 1 | ng/l | 1 | 6.9 | 102 | 14.368 | Oppervlaktewater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 10 | 104 | 21.5407 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | ng/l | 1 | 22 | 108 | 46.8188 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | FOSA | PFOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | ng/l | 1 | 17 | 119 | 50.9902 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | GenX | FRD-903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 95 | 26 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFBS | L-PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 115 | 36.0555 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFDS | L-PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 93 | 24.4131 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFHpS | L-PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 109 | 26.9072 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFHxS | L-PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 88 | 30 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFOS | L-PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 104 | 21.5407 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 108 | 25.6125 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | N-MeFOSAA | N-MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 97 | 20.8806 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 109 | 53.1413 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 105 | 20.5913 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 94 | 23.3238 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 1 | ng/l | 1 | 10 | 115 | 36.0555 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 125 | 53.1413 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 105 | 18.868 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 112 | 28.8444 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 18 | 90 | 41.1825 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 1 | ng/l | 1 | 13 | 103 | 26.6833 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TA803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 97 | 50.3587 | Oppervlaktewater | EXTERN | No | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 24 | 10 | C40 | 499 | 28.00:00:00
510TZ006 | WATCH | 17bestDol | 17bestDol | NVT | 17-Beta-estradiol (E2) | 50-28-2 | 0.1 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | actmpd | actmpd | NVT | acetamiprid | 135410-20-7 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | amxclne | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 20 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | cipfxcne | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 20 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | clotandne | clotandne | NVT | clothianidine | 210880-92-5 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 10 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | etnetDol | etnetDol | NVT | ethinylestradiol | 57-63-6 | 0.1 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | metocb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 2 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | mfmzn | mfmzn | NVT | metaflumizon | 139968-49-3 | 50 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | oestn | oestn | NVT | oestron | 53-16-7 | 0.1 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | thiacpd | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ006 | WATCH | thiamtxm | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 | 5 | ng/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 1990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | 17-alpha-Ethinylestradiol | etnetDol | NVT | ethinylestradiol | 57-63-6 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | 17-beta-Estradiol | 17bestDol | NVT | 17-Beta-estradiol (E2) | 50-28-2 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Acetamiprid | actmpd | NVT | acetamiprid | 135410-20-7 | 5 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Amoxicillin | amxclne | NVT | amoxicilline | 26787-78-0 | 20 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Avobenzon | avBenzn | NVT | Avobenzone | 70356-09-1 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Azithromycin | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Azoxystrobin | azoxsbn | NVT | azoxystrobin | 131860-33-8 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Ciprofloxacin | cipfxcne | NVT | ciprofloxacine | 85721-33-1 | 20 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Clarithromycin | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Clindamycin | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Clothianidin | clotandne | NVT | clothianidine | 210880-92-5 | 5 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Clotrimazol | clotmzl | NVT | clotrimazol | 23593-75-1 | 20 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Diflufenican | dffncn | NVT | diflufenican | 83164-33-4 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Dimoxystrobin | Dmxsbne | NVT | dimoxystrobine | 149961-52-4 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Erythromycin A | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Estron | oestn | NVT | oestron | 53-16-7 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Famoxadon | famxdne | NVT | famoxadone | 131807-57-3 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Fipronil | fipnl | NVT | fipronil | 120068-37-3 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Fluconazol | flucnzl | NVT | Fluconazol | 86386-73-4 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Guanylharnstoff | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 50 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Imazalil | imzll | NVT | imazalil | 35554-44-0 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 5 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Ipconazol | ipcnzl | NVT | Ipconazole | 125225-28-7 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Levonorgestrel | levngsl | NVT | Levonorgenstrel | 797-63-7 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Metaflumizon | mfmzn | NVT | metaflumizon | 139968-49-3 | 50 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Metconazol | metcnzl | NVT | metconazool | 125116-23-6 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Metformin | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Methiocarb | metocb | NVT | methiocarb | 2032-65-7 | 2 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Miconazol | micanzl | NVT | Miconazole | 22916-47-8 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Norethisteron | noretsrn | NVT | Norethisterone | 68-22-4 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Octocrylen | octclne | NVT | Octocrylene octocrilene | 6197-30-4 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | O-Desmethylvenlafaxin | desvlfxne | NVT | O-Desmethylvenlafaxine | 93413-62-8 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Ofloxacin | ofxcne | NVT | Ofloxacin | 82419-36-1 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Oxybenzon | OxBenzn | NVT | Oxybenzone | 131-57-7 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Penconazol | pencnzl | NVT | penconazool | 66246-88-6 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Prochloraz | proClaz | NVT | prochloraz | 67747-09-5 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Sulfamethoxazol | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Tebuconazol | tebcnzl | NVT | tebuconazol | 107534-96-3 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Tetraconazol | T4cnzl | NVT | tetraconazool | 112281-77-3 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 5 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Thiamethoxam | thiamtxm | NVT | thiamethoxam | 153719-23-4 | 5 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Trimethoprim | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 5 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
510TZ007 | WATCH | Venlafaxin | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 10 | ug/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 10 | C40 | 3990 | 7.00:00:00
514BE015 | CHLFaFEO | CHLFa | CHLFa | NVT | chlorofyl-a | 479-61-8 | 0.02 | ug/l | 0.01 | 6 | 101 | 12.1655 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00
514BE015 | CHLFaFEO | CHLFb | CHLFb | NVT | chlorofyl-b | 519-62-0 | 0.008 | ug/l | 0.004 | 4 | 102 | 8.9443 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00
514BE015 | CHLFaFEO | FEOa | FEOa | NVT | Feofytine a | NVT | 0.014 | ug/l | 0.007 | 10 | 106 | 23.3238 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00
514BE015 | CHLFaFEO | FEOb | FEOb | NVT | Feofytine b | NVT | 0.004 | ug/l | 0.002 | 18 | 99 | 36.0555 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | A200 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 70 | 14 | C32 | 999 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 135TNO2Ben | 135TNO2Ben | NVT | 1,3,5-trinitrobenzeen | 99-35-4 | 1.6 | ng/l | 0.8 | 28 | 62.7 | 93.28 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 13DNO2Ben | 13DNO2Ben | NVT | 1,3-dinitrobenzeen | 99-65-0 | 1 | ng/l | 0.5 | 9 | 95.7 | 19.9489 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 24DAo6NO2Tol | 24DAo6NO2Tol | NVT | 2,4-diamino-6-nitrotolueen | 6629-29-4 | 7.2 | ng/l | 3.6 | 84 | 51.4 | 194.0923 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 24DNO2Tol | 24DNO2Tol | NVT | 2,4-dinitrotolueen | 121-14-2 | 1.4 | ng/l | 0.7 | 22 | 103 | 44.4072 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 26DAo4NO2Tol | 26DAo4NO2Tol | NVT | 2,6-diamino-4-nitrotolueen | 59229-75-3 | 4 | ng/l | 2 | 88 | 1.6 | 264.0194 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 26DNO2Tol | 26DNO2Tol | NVT | 2,6-dinitrotolueen | 606-20-2 | 1.8 | ng/l | 0.9 | 13 | 118 | 44.4072 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao46DNO2Tol | 2Ao46DNO2Tol | NVT | 2-amino-4,6-dinitrotolueen | 35572-78-2 | 3.4 | ng/l | 1.6 | 85 | 38 | 210.4186 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 2Ao6NO2Tol | 2Ao6NO2Tol | NVT | 2-amino-6-nitrotolueen | 603-83-8 | 2.6 | ng/l | 1.3 | 79 | 56.9 | 179.9846 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 34DNO2Tol | 34DNO2Tol | NVT | 3,4-dinitrotolueen | 610-39-9 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 14 | 105 | 29.7321 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 4Ao26DNO2Tol | 4Ao26DNO2Tol | NVT | 4-amino-2,6-dinitrotolueen | 19406-51-0 | 2.5 | ng/l | 1.25 | 52 | 53.3 | 139.784 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | 5NO2otlidne | 5NO2otlidne | NVT | 5-nitro-ortho-toluidine | 99-55-8 | 2.8 | ng/l | 1.4 | 61 | 36.3 | 176.3938 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514BE020 | Nitro-verbindingen | TNT | TNT | NVT | 2,4,6-trinitrotolueen (TNT) | 118-96-7 | 1.2 | ng/l | 0.6 | 7 | 94 | 18.4391 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 5O8 | 14 | C40 | 4000 | -1.00:00:00
514GS004 | GENEESM | 2HOxibpfn | 2HOxibpfn | NVT | 2-hydroxyibuprofen | 51146-55-5 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l |  | 21.5 | 100 | 43 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | amodne | amodne | NVT | amiodarone | 1951-25-3 | 0.01 | ug/l |  | 25.7 | 100 | 51.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.01 | ug/l |  | 6.4 | 100 | 12.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.01 | ug/l |  | 27.8 | 100 | 55.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.1 | ug/l |  | 20.2 | 100 | 40.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.02 | ug/l |  | 17.4 | 100 | 34.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | captabne | captabne | NVT | capectiabine | 154361-50-9 | 0.01 | ug/l |  | 26 | 100 | 52 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l |  | 13.4 | 100 | 26.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.01 | ug/l |  | 9.9 | 100 | 19.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.01 | ug/l |  | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.1 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.05 | ug/l |  | 9.6 | 100 | 19.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l |  | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | fluoxtne | fluoxtne | NVT | fluoxetine | 54910-89-3 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.2 | ug/l |  | 54.9 | 100 | 109.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.01 | ug/l |  | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | ibpfn | ibpfn | NVT | ibuprofen | 15687-27-1 | 0.5 | ug/l |  | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.01 | ug/l |  | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | ivmctne | ivmctne | NVT | ivermectine | 70288-86-7 | 0.05 | ug/l |  | 37 | 100 | 74 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | jompl | jompl | NVT | jomeprol | 78649-41-9 | 0.1 | ug/l |  | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | jopmde | jopmde | NVT | jopromide | 73334-07-3 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | joxtlmnzr | joxtlmnzr | NVT | joxitalaminezuur | 28179-44-4 | 0.05 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | levtrctm | levtrctm | NVT | levetiracetam | 102767-28-2 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.1 | ug/l |  | 23 | 100 | 46 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.01 | ug/l |  | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l |  | 23.8 | 100 | 47.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.05 | ug/l |  | 8.3 | 100 | 16.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | parctml | parctml | NVT | paracetamol | 103-90-2 | 0.01 | ug/l |  | 22.8 | 100 | 45.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | propnll | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.01 | ug/l |  | 8.2 | 100 | 16.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | quetpne | quetpne | NVT | quetiapine | 111974-69-7 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | simvstne | simvstne | NVT | simvastatine | 79902-63-9 | 0.1 | ug/l |  | 29 | 100 | 58 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l |  | 33.9 | 100 | 67.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.01 | ug/l |  |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514GS004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.01 | ug/l |  | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L230 | Aqualysis | 5 | 14 | C46 | 500 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | actsfmtozl | actsfmtozl | NVT | acetylsulfamethoxazole | 21312-10-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 107 | 24.4131 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | atnll | atnll | NVT | atenolol | 29122-68-7 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 98 | 11.1427 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | bezafbt | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 5.6 | 102 | 11.8929 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | bispll | bispll | NVT | bisoprolol | 66722-44-9 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.5 | 104 | 13.6015 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | C3ol | C3ol | NVT | propanol | 71-23-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | candstn | candstn | NVT | candesartan | 139481-59-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.2 | 96 | 10.245 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | carbmzpne | carbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 4.9 | 95 | 14.0014 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | Clafnd | Clafncl | NVT | chlooramfenicol | 56-75-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.8 | 101 | 9.8061 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | clofbnzr | clofbnzr | NVT | clofibrinezuur | 882-09-7 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.5 | 96 | 12.0416 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | clofbt | clofbt | NVT | clofibraat | 637-07-0 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 5.9 | 98 | 12.4595 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | cycffAd | cycffAd | NVT | cyclofosfamide | 50-18-0 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.2 | 97 | 12.0067 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | enlpl | enlpl | NVT | enalapril | 75847-73-3 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.4 | 98 | 9.6664 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | fenfbnzr | fenfbnzr | NVT | fenofibrinezuur | 42017-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.4 | 98 | 13.4104 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | fenfbt | fenfbt | NVT | fenofibraat | 49562-28-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 15 | 87 | 39.6989 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | fenzn | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 3.5 | 96 | 10.6301 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | fursmde | fursmde | NVT | furosemide | 54-31-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.2 | 99 | 10.5906 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | gemfbzl | gemfbzl | NVT | gemfibrozil | 25812-30-0 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.7 | 98 | 10.2157 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | guanurum | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.06 | ug/l | 0.055 | 11 | 95 | 24.1661 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | iffAd | iffAd | NVT | ifosfamide | 3778-73-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 5.8 | 96 | 14.0911 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | Irbstan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 2.8 | 99 | 5.9464 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | ketpfn | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.5 | 100 | 11 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | lidcine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 103 | 10.6508 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | lincmcne | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4 | 95 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | lisnpl | lisnpl | NVT | lisinopril | 83915-83-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.8 | 99 | 13.7463 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | lostan | lostan | NVT | losartan | 114798-26-4 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 4.9 | 97 | 11.4909 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | metfmne | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 8.8 | 91 | 25.1746 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | metpll | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.8 | 95 | 13.8622 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | mettxt | mettxt | NVT | methotrexaat | 59-05-2 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 6.9 | 103 | 15.0479 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | Nact4Aoatprn | Nact4Aoatprn | NVT | N-acetyl-4-aminoantipyrine | 83-15-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.3 | 95 | 17.6963 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | ompzl | ompzl | NVT | omeprazol | 73590-58-6 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 4.6 | 100 | 9.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | oxzpm | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | paroetne | paroetne | NVT | paroxetine | 61869-08-7 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.4 | 105 | 17.8617 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | pravstne | pravstne | NVT | pravastatine | 81093-37-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.5 | 93 | 17.8045 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | primdn | primdn | NVT | primidon | 125-33-7 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 5.2 | 100 | 10.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | rantdne | rantdne | NVT | ranitidine | 66357-35-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.3 | 108 | 24.5349 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | s45C1y1Hbzta | s45C1y1Hbzta | NVT | 4+5-methylbenzotriazole | NVT | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.1 | 93 | 16.2247 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sotll | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 4.4 | 95 | 13.3207 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sulfdazne | sulfdazne | NVT | sulfadiazine | 68-35-9 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 6.1 | 113 | 28.72 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sulfdmdne | sulfdmdne | NVT | sulfadimidine | 57-68-1 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.4 | 100 | 8.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sulfmtoazl | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 4.3 | 101 | 8.8295 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sulfmtzl | sulfmtzl | NVT | sulfamethizole | 144-82-1 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.9 | 111 | 27.0858 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sulfprdne | sulfprdne | NVT | sulfapyridine | 144-83-2 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 7.6 | 109 | 23.5593 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | sulfqoxle | sulfqoxlne | NVT | sulfaquinoxaline | 59-40-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 7.5 | 110 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | t1011DHOx101 | t1011DHOx101 | NVT | trans-10,11-dihydroxy-10,11-dihydrocarbazepine | 58955-93-4 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 18 | 107 | 38.6264 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | temzpm | temzpm | NVT | temazepam | 846-50-4 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 3.8 | 97 | 9.683 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | theoplne | theoplne | NVT | theophylline | 58-55-9 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 2.4 | 96 | 9.3295 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | tiamlne | tiamlne | NVT | tiamuline | 55297-95-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 7.3 | 102 | 15.138 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | Tmtpm | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6.2 | 98 | 13.0292 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | valstan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 4.7 | 101 | 9.6104 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | valum | valum | NVT | valium | 439-14-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.7 | 95 | 13.7244 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW004 | GENEESM | venlfxne | venlfxne | NVT | venlafaxine | 93413-69-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 4.5 | 97 | 10.8167 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C40 | 190 | 7.00:00:00
514HW600 | XAZs | 2,4,5-T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 101 | 26.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | 2,4-D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 103 | 22.8035 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | 2,4-DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 98 | 20.3961 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | 2,6-dichloorbenzoezuur | 26DClbenzzr | NVT | 2,6-dichloorbenzoezuur | 50-30-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 106 | 25.0599 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | bentazon | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 7.7 | 97 | 16.5276 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | broomchloorazijnzuur | BrClHAc | NVT | broomchloorazijnzuur | 5589-96-8 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 13 | 110 | 32.8024 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | chloorthal | cltl | NVT | chloorthal | 2136-79-0 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 10 | 101 | 20.0998 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | dalapon | 22DClppozr | NVT | 2,2-dichloorpropionzuur | 75-99-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 3.7 | 114 | 28.9614 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | dibroomazijnzuur | DBrHAc | NVT | dibroomazijnzuur | 631-64-1 | 0.06 | ug/l | 0.06 | 11 | 104 | 23.4094 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | dicamba | Dcba | NVT | dicamba | 1918-00-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 93 | 24.4131 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | dichloorazijnzuur | DClHAc | NVT | dichloorazijnzuur | 79-43-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 16 | 109 | 36.7151 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 95 | 18.0278 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 123 | 63.6553 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | mecoprop | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.4 | 99 | 10.9836 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | monobroomazijnzuur | BrHAc | NVT | broomazijnzuur | 79-08-3 | 0.06 | ug/l | 0.06 | 12 | 114 | 36.8782 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | monochloorazijnzuur | ClHAc | NVT | chloorazijnzuur | 79-11-8 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | tetrachloororthoftaalzuur | tT4ClFtzr | NVT | tetrachloorftaalzuur | 632-58-6 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 11 | 104 | 23.4094 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514HW600 | XAZs | trichloorazijnzuur | TClHAc | NVT | trichloorazijnzuur | 76-03-9 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 7.8 | 101 | 15.7277 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L404 | Het Waterlaboratorium (HWL) | 10HW | 14 | C02 | 190 | -1.00:00:00
514LC004 | GENEESM | 1H-Benzotriazol | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.1 | ug/l |  | 2.9 | 97.6 | 7.5286 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Amidotrizoic acid | amdTzinzr | NVT | amidotrizoïnezuur | 117-96-4 | 0.1 | ug/l | 0.050466 | 5.6 | 112 | 26.4847 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Bezafibraat | bezafbt | NVT | bezafibraat | 41859-67-0 | 0.01 | ug/l | 0.003689 | 8.4 | 105 | 19.551 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Carbamazepine | cbmzpne | NVT | carbamazepine | 298-46-4 | 0.01 | ug/l | 0.0077 | 6.1 | 110 | 23.4273 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Claritromycine | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.05 | ug/l | 0.010606 | 7 | 92.4 | 20.6649 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Clindamycine | clindmcne | NVT | clindamycine | 18323-44-9 | 0.01 | ug/l | 0.010755 | 20 | 131 | 73.7835 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Clozapine | clozpne | NVT | clozapine | 5786-21-0 | 0.01 | ug/l | 0.006616 | 8.3 | 90.9 | 24.6333 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Diclofenac | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.01 | ug/l | 0.00275 | 4.3 | 98.9 | 8.8769 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Dimetridazole | DmTdzl | NVT | dimetridazol | 551-92-8 | 0.01 | ug/l | 0.003515 | 6.8 | 102 | 14.176 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Dipyrydamole | Dpyrdml | NVT | dipyridamol | 58-32-2 | 0.01 | ug/l | 0.005714 | 12.6 | 108 | 29.8503 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Gabapentine | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.01 | ug/l | 0.0036 | 18.3 | 69.4 | 71.3092 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Hydrochloorthiazide | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.1 | ug/l | 0.05915 | 11.3 | 99.3 | 22.6433 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Iopamidol | jopmdl | NVT | jopamidol (iopamidol) | 60166-93-0 | 0.1 | ug/l | 0.035251 | 4.1 | 90.3 | 21.0618 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Irbesartan | Irbstan | NVT | irbesartan | 138402-11-6 | 0.01 | ug/l | 0.00485 | 6.2 | 100 | 12.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Ketoprofen | ketpfn | NVT | ketoprofen | 22071-15-4 | 0.01 | ug/l | 0.004151 | 5.4 | 98.4 | 11.2641 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Lidocaine | lidcine | NVT | lidocaïne | 137-58-6 | 0.01 | ug/l | 0.006057 | 10.7 | 108 | 26.72 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Lincomycine | lincmcne | NVT | lincomycine | 154-21-2 | 0.01 | ug/l | 0.005604 | 21.2 | 114 | 50.811 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Metoprolol | metpll | NVT | metoprolol | 51384-51-1 | 0.01 | ug/l | 0.0038 | 7.4 | 119 | 40.7804 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Oxazepam | oxzpm | NVT | oxazepam | 604-75-1 | 0.1 | ug/l | 0.021792 | 6.2 | 86 | 30.6229 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Oxytetracycline | OxT4ccne | NVT | oxytetracycline | 6153-64-6 | 0.1 | ug/l | 0.079521 | 27.5 | 122 | 70.4344 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Paroxetine | paroetne | NVT | paroxetine | 61869-08-7 | 0.1 | ug/l | 0.01134 | 30.3 | 68.6 | 87.2708 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Pentoxyfilline | poxflne | NVT | pentoxifylline | 6493-5-6 | 0.01 | ug/l | 0.004221 | 8.7 | 89.6 | 27.1183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Phenazon | fenzn | NVT | fenazon (antipyrine) | 60-80-0 | 0.01 | ug/l | 0.005485 | 9.1 | 113 | 31.737 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Pipamperon | pipprn | NVT | pipamperon | 1893-33-0 | 0.01 | ug/l | 0.005527 | 54.8 | 89.6 | 111.5563 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Propranolol | propnll | NVT | propranolol | 525-66-6 | 0.1 | ug/l | 0.00698 | 13.4 | 91.9 | 31.3158 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | s4MBZT+5MBZT | s45C1y1Hbzta | NVT | 4+5-methylbenzotriazole | NVT | 0.1 | ug/l |  | 7 | 122 | 46.1736 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Sotalol | sotll | NVT | sotalol | 3930-20-9 | 0.05 | ug/l | 0.02938 | 10.6 | 86.1 | 34.9611 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Sulfamethoxazole | sulfmtoazl | NVT | sulfamethoxazol | 723-46-6 | 0.01 | ug/l | 0.00605 | 8.9 | 98.9 | 17.9354 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | TPPO | TPPO | NVT | trifenylfosfineoxide | 791-28-6 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Trimethoprim | Tmtpm | NVT | trimethoprim | 738-70-5 | 0.01 | ug/l | 0.004195 | 6.7 | 97.1 | 14.6014 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC004 | GENEESM | Valsartan | valstan | NVT | valsartan | 137862-53-4 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 4 | 99.7 | 8.0225 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5313 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C46 | 1010 | 7.00:00:00
514LC316 | FUHtot | AbMTN | abmtne | NVT | abamectine | 71751-41-2 | 0.02 | ug/l | 0.011 | 16 | 95 | 33.5261 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC316 | FUHtot | Chlordzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.02 | ug/l | 0.005 | 9 | 96 | 19.6977 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC316 | FUHtot | DDN | dodne | NVT | dodine | 2439-10-3 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 14 | 78 | 52.1536 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC316 | FUHtot | DmtnmdP | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.03 | ug/l | 0.024 | 6 | 100 | 12 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC316 | FUHtot | Imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 8 | 98 | 16.4924 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC316 | FUHtot | Monlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 72 | 61.7414 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Coumps | coumfs | NVT | coumaphos | 56-72-4 | 0.02 | ug/l | 0.013 | 12 | 84 | 40 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Diaznn | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 7 | 83 | 36.7696 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | dmtn | dmtn | NVT | deltamethrin | 52918-63-5 | 0.07 | ug/l | 0.068 | 18 | 82 | 50.9117 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | esfvlrt | esfvlrt | NVT | esfenvaleraat | 66230-04-4 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 11 | 90 | 29.7321 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | EtAzps | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.03 | ug/l | 0.027 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | EtPrton | C2ypton | NVT | ethylparathion (DONAR) | 56-38-2 | 0.004 | ug/l | 0.0039 | 8 | 106 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Fenamfs | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 13 | 97 | 26.6833 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Fenton | fenton | NVT | fenthion | 55-38-9 | 0.004 | ug/l | 0.0035 | 6 | 79 | 43.6807 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Fentton | feNO2ton | NVT | fenitrothion | 122-14-5 | 0.004 | ug/l | 0.0036 | 7 | 87 | 29.5296 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Fnycb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.02 | ug/l | 0.016 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Heptnfs | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 8 | 95 | 18.868 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Malton | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 5 | 90 | 22.3607 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | MetAzps | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.07 | ug/l | 0.063 | 25 | 77 | 67.9412 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Metprmfs | pirmfC1y | NVT | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.003 | ug/l | 0.003 | 10 | 78 | 48.3322 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | MetPrton | ptonC1y | NVT | methylparathion (DONAR) | 298-00-0 | 0.005 | ug/l | 0.0045 | 9 | 80 | 43.8634 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Mevps | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 15 | 89 | 37.2022 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Triazps | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.006 | ug/l | 0.006 | 6 | 99 | 12.1655 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC317 | GCMStot | Trifrlne | Tfrlne | NVT | trifluraline | 1582-09-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 6 | 87 | 28.6356 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | X046 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 950 | -1.00:00:00
514LC320 | combipest | Aclonifen | acnfn | NVT | aclonifen | 74070-46-5 | 1 | ng/l | 0.945 | 11.8 | 88.5 | 32.9539 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Alachlor | alCl | NVT | alachloor | 15972-60-8 | 0.6 | ng/l | 0.57 | 14.5 | 87.6 | 38.1581 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Atrazine | atzne | NVT | atrazine | 1912-24-9 | 0.6 | ng/l | 0.569 | 6.9 | 86.4 | 30.5005 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Atrazine-desethyl | desC2yatzne | NVT | desethylatrazine | 6190-65-4 | 0.6 | ng/l | 0.512 | 13.8 | 84.9 | 40.9121 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Azinphos-ethyl | C2yazfs | NVT | ethylazinfos | 2642-71-9 | 0.4 | ng/l | 0.383 | 27 | 68.6 | 82.8242 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Azinphos-methyl | C1yazfs | NVT | methylazinfos | 86-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.597 | 17.1 | 73.3 | 63.4129 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Chlorfenvinphos | Clfvfs | NVT | chloorfenvinfos | 470-90-6 | 0.3 | ng/l | 0.269 | 7.3 | 79.4 | 43.7104 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Chloridazon | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.8 | ng/l | 0.57 | 17.5 | 81.4 | 51.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Chlorpyrifos | Clprfs | NVT | chloorpyrifos | 2921-88-2 | 0.2 | ng/l | 0.496 | 12.2 | 84.3 | 39.7658 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Chlortoluron | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.2 | ng/l | 0.104 | 13 | 83.9 | 41.3865 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Coumaphos | coumfs | NVT | coumaphos | 56-72-4 | 0.2 | ng/l | 0.121 | 15.3 | 87.8 | 39.1372 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Diazinon | Daznn | NVT | diazinon | 333-41-5 | 0.2 | ng/l | 0.052 | 2.7 | 83.6 | 33.2415 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Dichlorvos | DClvs | NVT | dichloorvos | 62-73-7 | 0.3 | ng/l | 0.237 | 28.2 | 95.4 | 57.1454 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Dimethenamid | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.9 | ng/l | 0.873 | 13.2 | 76.6 | 53.7327 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Dimethoate | Dmtat | NVT | dimethoaat | 60-51-5 | 0.3 | ng/l | 0.244 | 8 | 72.5 | 57.28 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Diuron | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.9 | ng/l | 0.284 | 13.8 | 74.2 | 58.5177 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Fenamiphos | fenamfs | NVT | fenamifos | 22224-92-6 | 0.2 | ng/l | 0.103 | 10.2 | 109 | 27.2059 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Fenoxycarb | fenOxcb | NVT | fenoxycarb | 72490-01-8 | 0.1 | ng/l | 0.082 | 9.5 | 99.6 | 19.0168 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Heptenophos | heptnfs | NVT | heptenofos | 23560-59-0 | 0.3 | ng/l | 0.211 | 10.6 | 88.1 | 31.8729 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Imidacloprid | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.6 | ng/l | 0.55 | 13.4 | 87.1 | 37.2005 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Irgarol | irgrl | NVT | irgarol | 28159-98-0 | 0.07 | ng/l | 0.05 | 2.8 | 78.4 | 43.5615 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Isoproturon | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.2 | ng/l | 0.164 | 9.3 | 86.4 | 32.9515 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Linuron | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.3 | ng/l | 0.825 | 11.3 | 77.9 | 49.6427 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Malathion | malton | NVT | malathion | 121-75-5 | 0.6 | ng/l | 0.548 | 7.2 | 81 | 40.6369 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Metazachlor | metzCl | NVT | metazachloor | 67129-08-2 | 0.5 | ng/l | 0.9 | 13 | 84.5 | 40.4599 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Methabenzthiazuron | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.3 | ng/l | 0.077 | 11.5 | 71.9 | 60.7243 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Metolachlor | metlCl | NVT | metolachloor | 51218-45-2 | 0.5 | ng/l | 0.434 | 19 | 89.2 | 43.71 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Mevinphos | mevfs | NVT | mevinfos | 7786-34-7 | 0.9 | ng/l | 0.895 | 21.3 | 94.8 | 43.8511 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Monolinuron | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.3 | ng/l | 0.553 | 7.4 | 79.9 | 42.8378 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Pirimicarb | pirmcb | NVT | pirimicarb | 23103-98-2 | 0.3 | ng/l | 0.274 | 31.7 | 89.8 | 66.6012 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Pirimiphos-methyl | pirmfC1y | NVT | methyl-Pirimifos (DONAR) | 29232-93-7 | 0.03 | ng/l | 0.05 | 6.1 | 90 | 23.4273 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Propazine | propzne | NVT | propazine | 139-40-2 | 0.05 | ng/l | 2.6 | 47.6 | 71.1 | 111.3727 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Propiconazole | propcnzl | NVT | propiconazol | 60207-90-1 | 0.5 | ng/l | 0.469 | 6.8 | 84.4 | 34.0353 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Pyrazophos | pyrazfs | NVT | pyrazofos | 13457-18-6 | 1.8 | ng/l | 1.781 | 17.9 | 91.5 | 39.6313 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Pyridaben | pyrdbn | NVT | pyridaben | 96489-71-3 | 0.2 | ng/l | 0.154 | 22.5 | 75.3 | 66.8233 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Pyriproxifen | pyrpxfn | NVT | pyriproxyfen | 95737-68-1 | 0.006 | ng/l | 0.005 | 12.1 | 86.4 | 36.4071 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Quinoxyfen | quinoxfn | NVT | quinoxyfen | 124495-18-7 | 0.08 | ng/l | 0.305 | 7.5 | 83.1 | 36.9789 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Simazine | simzne | NVT | simazine | 122-34-9 | 0.5 | ng/l | 0.534 | 6.6 | 89.8 | 24.2981 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Terbuthylazine | terC4yazne | NVT | terbutylazine | 5915-41-3 | 3 | ng/l | 1.478 | 21.5 | 80 | 58.7282 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Terbutryne | terbtne | NVT | terbutryne | 886-50-0 | 0.6 | ng/l | 0.903 | 11.5 | 83.1 | 40.8832 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Thiacloprid | thiacpd | NVT | thiacloprid | 111988-49-9 | 0.2 | ng/l | 0.682 | 14.4 | 89.6 | 35.5258 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Tolclofos-methyl | tolcfsC1y | NVT | tolclofos-methyl | 57018-04-9 | 1 | ng/l | 0.921 | 18.4 | 79.8 | 54.648 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC320 | combipest | Triazophos | Tazfs | NVT | triazofos | 24017-47-8 | 0.03 | ng/l | 0.028 | 10.7 | 111 | 30.6914 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | A5320 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C47 | 999 | 8.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | 24D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.02 | ug/l | 0.013 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | 24DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.0026 | 6 | 87 | 28.6356 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | Bent | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.0036 | 6 | 98 | 12.6491 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | C1ymsfrn | C1ymsfrn | NVT | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.002 | ug/l | 0.0018 | 7 | 92 | 21.2603 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.0015 | 7 | 103 | 15.2315 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | MCPP | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.02 | ug/l | 0.0103 | 5 | 104 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC342 | CFAZmini | tefbzrn | tefbzrn | NVT | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.004 | ug/l | 0.0033 | 6 | 83 | 36.0555 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | X067 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514LC803 | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | FDSA-I | PF1DSA | NVT | Perfluor-1-decaansulfonamide | 4262-70-8 | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | HFPO-TA | PFdC1yDOxazr | NVT | Perfluor-2,5-dimethyl-3,6-dioxa-nonaanzuur | 13252-14-7 | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | N-AP-FHxSA | C1yAoC3yHxSA | NVT | N-[3-(Dimethylamino)Propyl]Tridecafluorhexaansulfonamide | 50598-28-2 | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | CoxC1yTC8yOH | NVT | CarboxyC1ydiC1y1-3-[{(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorC8yl)sulfonyl}amino]C3yammon hydroxide | 34455-29-3 | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 14 | C40 | 960 | 28.00:00:00
514LC820 | KRW | 24DDT | 24DDT | NVT | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.0006 | ug/l | 0.00051 | 16.8 | 105 | 35.0565 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | 44DDD | 44DDD | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.0003 | ug/l | 0.00021 | 8.8 | 87.2 | 31.0664 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | 44DDE | 44DDE | NVT | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.0002 | ug/l | 8e-05 | 3.3 | 99.2 | 6.7912 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | 44DDT | 44DDT | NVT | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 4.3 | 96.6 | 10.9636 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | aEndo | aedsfn | NVT | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.0004 | ug/l | 0.00033 | 13.3 | 93.1 | 29.9666 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | aHCH | aHCH | NVT | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 7.2 | 94.3 | 18.3663 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Ald | aldn | NVT | aldrin | 309-00-2 | 0.0003 | ug/l | 0.00022 | 6.3 | 96.1 | 14.8189 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Ant | Ant | NVT | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | ug/l | 0.00145 | 2.8 | 98 | 6.8819 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | BaA | BaA | NVT | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.003 | ug/l | 0.00267 | 6.7 | 92.5 | 20.1137 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | BaP | BaP | NVT | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.002 | ug/l | 0.0014 | 6.6 | 96 | 15.435 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | bEndo | bedsfn | NVT | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.0008 | ug/l | 0.00025 | 6.5 | 91.9 | 20.7711 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | bfnx | bfnx | NVT | bifenox | 42576-02-3 | 0.0007 | ug/l | 0.00036 | 12.2 | 110 | 31.5493 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | BghiPe | BghiPe | NVT | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.0002 | ug/l | 7e-05 | 3.7 | 97.9 | 8.5088 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | bHCH | bHCH | NVT | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 5e-05 | ug/l | 5e-05 | 10.1 | 95.5 | 22.1142 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | BkF | BkF | NVT | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 8e-05 | ug/l | 8e-06 | 8.8 | 103 | 18.5946 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | cHCH | cHCH | NVT | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 8e-05 | ug/l | 7e-05 | 1.9 | 95.1 | 10.5109 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | cHepo | cHpClepO | NVT | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 11.7 | 97.8 | 23.8101 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Chr | Chr | NVT | chryseen | 218-01-9 | 0.002 | ug/l | 0.00147 | 5.2 | 94.5 | 15.138 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | cypmtn | cypmtn | NVT | cypermethrin | 52315-07-8 | 0.0007 | ug/l | 0.00064 | 20.2 | 89.1 | 45.9064 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | DBahA | DBahAnt | NVT | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.002 | ug/l | 0.00159 | 5.3 | 95.5 | 13.9054 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Dcfl | Dcfl | NVT | dicofol | 115-32-2 | 0.0001 | ug/l | 8e-05 | 6.9 | 99.3 | 13.8708 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | dHCH | dHCH | NVT | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 8e-05 | ug/l | 7e-05 | 11 | 95.4 | 23.8462 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Dld | dieldn | NVT | dieldrin | 60-57-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00019 | 7.4 | 94.1 | 18.9283 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | End | endn | NVT | endrin | 72-20-8 | 0.001 | ug/l | 0.00099 | 17.2 | 98.4 | 34.5485 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 0.002 | ug/l | 0.00122 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Flu | Flu | NVT | fluorantheen | 206-44-0 | 0.004 | ug/l | 0.00331 | 10.2 | 98.9 | 20.5183 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | HCB | HCB | NVT | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.0002 | ug/l | 0.00015 | 4.5 | 97.2 | 10.6 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | HCBd | HxClbtDen | NVT | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.0005 | ug/l | 0.00045 | 4 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Hepta | HpCl | NVT | heptachloor | 76-44-8 | 6e-05 | ug/l | 6e-05 | 11.6 | 104 | 24.5406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | InP | InP | NVT | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.0002 | ug/l | 0.00014 | 5.6 | 95 | 15.0147 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Isd | idn | NVT | isodrin | 465-73-6 | 0.0003 | ug/l | 0.00023 | 9.6 | 94.7 | 21.9317 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 0.02 | ug/l | 0.01741 | 2.9 | 100 | 5.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | PCB101 | PCB101 | NVT | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 12.2 | 96.5 | 25.3842 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | PCB118 | PCB118 | NVT | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 3e-05 | ug/l | 3e-05 | 5.8 | 94.4 | 16.1245 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | PCB138 | PCB138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 5.5 | 93.2 | 17.4917 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | PCB153 | PCB153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 2e-05 | ug/l | 1e-05 | 5.1 | 96.1 | 12.8406 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | PCB180 | PCB180 | NVT | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 4e-05 | ug/l | 3e-05 | 5 | 94.1 | 15.4674 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | PCB52 | PCB52 | NVT | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 8.5 | 94.3 | 20.4685 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | Pyr | Pyr | NVT | pyreen | 129-00-0 | 0.003 | ug/l | 0.00206 | 8.4 | 96 | 18.6075 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | QCB | PeClBen | NVT | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 2e-05 | ug/l | 2e-05 | 9.9 | 102 | 20.2 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | sBbjF | sBbjF | NVT | Som benzo(b)fluorantheen en benzo(j)fluorantheen | NVT | 0.0002 | ug/l | 0.00011 | 9.6 | 104 | 20.8 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | sPCB2831 | sPCB2831 | NVT | Som 2,4,4?-trichloorbifenyl (PCB28) en 2,4?,5-trichloorbifenyl (PCB31) | NVT | 3e-05 | ug/l | 2e-05 | 6.8 | 94.5 | 17.4917 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC820 | KRW | tHepo | tHpClepO | NVT | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.0006 | ug/l | 0.00052 | 13.2 | 98.4 | 26.5932 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | Yes | W5424 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 14 | C46 | 249 | 7.00:00:00
514LC870 | Fenolen | 4TOP | 4ttC8yFol | NVT | 4-tertiair-octylfenol | 140-66-9 | 0.003 | ug/l | 0.0025 | 7.2 | 97.2 | 15.4506 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 14 | C46 | 1000 | 7.00:00:00
514LC870 | Fenolen | PCP | PeClFol | NVT | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.1 | ug/l | 0.0027 | 3 | 103 | 8.4853 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 14 | C46 | 1000 | 7.00:00:00
514LC870 | Fenolen | s4NP | s4C9yFol | NVT | Som vertakte 4-nonylfenol-iSomeren | 84852-15-3 | 0.1 | ug/l | 0.0389 | 13 | 106 | 28.6356 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | W5423 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 14 | C46 | 1000 | 7.00:00:00
514OM107 | FUHstand | AbMTN | abmtne | NVT | abamectine | 71751-41-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 22 | 89 | 49.1935 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Cbmrn | Clbmrn | NVT | chloorbromuron | 13360-45-7 | 0.01 | ug/l | 0.0081 | 8 | 84 | 35.7771 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Chlordzn | Clidzn | NVT | chloridazon | 1698-60-8 | 0.01 | ug/l | 0.0047 | 10 | 88 | 31.241 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Coxrn | Clxrn | NVT | chlooroxuron | 1982-47-4 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 11 | 89 | 31.1127 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Ctlrn | Cltlrn | NVT | chloortoluron | 15545-48-9 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 85 | 34.9857 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | DDN | dodne | NVT | dodine | 2439-10-3 | 0.02 | ug/l | 0.0151 | 14 | 66 | 73.5391 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Diurn | Durn | NVT | diuron | 330-54-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 91 | 24.0832 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | DmtnmdP | DmtnmdP | NVT | dimethenamid-P | 163515-14-8 | 0.01 | ug/l | 0.0043 | 7 | 103 | 15.2315 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Imdcpd | imdcpd | NVT | imidacloprid | 138261-41-3 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 9 | 93 | 22.8035 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Isptrn | iptrn | NVT | isoproturon | 34123-59-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 9 | 90 | 26.9072 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Linrn | linrn | NVT | linuron | 330-55-2 | 0.01 | ug/l | 0.02 | 9 | 84 | 36.7151 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Metbmrn | metbmrn | NVT | methobromuron | 3060-89-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 70 | 64.622 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Metbtzrn | metbtazrn | NVT | methabenzthiazuron | 18691-97-9 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 8 | 78 | 46.8188 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Metxrn | metxrn | NVT | metoxuron | 19937-59-8 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 10 | 87 | 32.8024 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Monlnrn | Mlnrn | NVT | monolinuron | 1746-81-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 20 | 50 | 107.7033 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM107 | FUHstand | Monrn | monrn | NVT | monuron | 150-68-5 | 0.01 | ug/l | 0.0053 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C02 | 999 | 14.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | NVT | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 113 | 32.8024 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 15 | 94 | 32.311 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 11 | 96 | 23.4094 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | NVT | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 97 | 20.8806 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | NVT | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 9 | 125 | 53.1413 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | NVT | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 9 | 116 | 36.7151 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE49 | PBDE49 | NVT | 2,2',4,5'-tetrabroomdifenylether | 243982-82-3 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 117 | 39.4462 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | NVT | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 106 | 23.3238 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM305 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | NVT | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.001 | ug/l | 0.0005 | 10 | 112 | 31.241 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | X170 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | 245T | 245T | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxyazijnzuur | 93-76-5 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | 245TP | 245TP | NVT | 2,4,5-trichloorfenoxypropionzuur | 93-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | 24D | 24D | NVT | 2,4-dichloorfenoxyazijnzuur | 94-75-7 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | 24DB | 24DB | NVT | 2,4-dichloorfenoxyboterzuur | 94-82-6 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 8 | 96 | 17.8885 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | 24DNP | 24DNO2Fol | NVT | 2,4-dinitrofenol | 51-28-5 | 0.01 | ug/l | 0.006 | 7 | 95 | 17.2047 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | 24DP | 24DP | NVT | 2,4-dichloorfenoxypropionzuur | 120-36-5 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 103 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | Bent | bentzn | NVT | bentazon | 25057-89-0 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 82 | 37.3631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | C1ymsfrn | C1ymsfrn | NVT | methyl-metsulfuron | 74223-64-6 | 0.002 | ug/l | 0.0015 | 7 | 92 | 21.2603 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | Dinsb | Dnsb | NVT | dinoseb | 88-85-7 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 4 | 99 | 8.2462 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | Dintb | Dntb | NVT | dinoterb | 1420-07-1 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 5 | 117 | 35.4401 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | DNOC | DNOC | NVT | 4,6-dinitro-o-cresol | 534-52-1 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 7 | 101 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | MCPA | MCPA | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyazijnzuur | 94-74-6 | 0.01 | ug/l | 0.007 | 4 | 105 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | MCPB | MCPB | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxyboterzuur | 94-81-5 | 0.004 | ug/l | 0.004 | 5 | 100 | 10 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | MCPP | MCPP | NVT | 2-methyl-4-chloorfenoxypropionzuur (mecoprop) | 93-65-2 | 0.01 | ug/l | 0.002 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514OM443 | CFAZtot | tefbzrn | tefbzrn | NVT | teflubenzuron | 83121-18-0 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 82 | 37.3631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 11369 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 2345T4CP | 2345T4ClFol | NVT | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 2346T4CP | 2346T4ClFol | NVT | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 97 | 11.6619 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 234TCP | 234TClFol | NVT | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 2356T4CP | 2356T4ClFol | NVT | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 99 | 10.198 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 235TCP | 235TClFol | NVT | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 236TCP | 236TClFol | NVT | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 23DCP | 23DClFol | NVT | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 2425DCP | s_2425DCP | NVT | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.04 | ug/l | 0.007 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 245TCP | 245TClFol | NVT | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 246TCP | 246TClFol | NVT | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 95 | 14.1421 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 26DCP | 26DClFol | NVT | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 6 | 95 | 15.6205 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 2CP | 2ClFol | NVT | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.05 | ug/l | 0.024 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 345TCP | 345TClFol | NVT | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.02 | ug/l | 0.001 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 34DCP | 34DClFol | NVT | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.02 | ug/l | 0.002 | 5 | 98 | 10.7703 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 35DCP | 35DClFol | NVT | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.02 | ug/l | 0.005 | 5 | 96 | 12.8062 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 3CP | 3ClFol | NVT | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.05 | ug/l | 0.011 | 6 | 93 | 18.4391 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA001 | CPs | 4CP | 4ClFol | NVT | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.05 | ug/l | 0.02 | 5 | 91 | 20.5913 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
514TA004 | GENEESM | 1HBtale | 1HBtale | NVT | 1H-benzotriazole | 95-14-7 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 3.2 | 100 | 6.4 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | 4formAoatprn | 4formAoatprn | NVT | N-formyl-4-aminoantipyrine | 1672-58-8 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 9.6 | 99 | 19.3039 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | amspde | amspde | NVT | amisulpride | 71675-85-9 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 97 | 13.4164 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | aztmcne | aztmcne | NVT | azitromycine | 83905-01-5 | 0.04 | ug/l | 0.04 | 14 | 94 | 30.4631 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | citlpm | citlpm | NVT | citalopram | 59729-33-8 | 0.002 | ug/l | 0.002 | 9.2 | 99 | 18.5084 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | clartmcne | clartmcne | NVT | claritromycine | 81103-11-9 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 9.8 | 99 | 19.7018 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | Dclofnc | Dclofnc | NVT | diclofenac | 15307-86-5 | 0.02 | ug/l | 0.015 | 4.3 | 96 | 11.7456 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | desFyClidzn | desFyClidzn | NVT | desfenylchloridazon | 6339-19-1 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | ertmcne | ertmcne | NVT | erytromycine | 114-07-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | gabptne | gabptne | NVT | gabapentine | 60142-96-3 | 0.03 | ug/l | 0.025 | 8.5 | 91 | 24.7588 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | HCltazde | HCltazde | NVT | hydrochloorthiazide | 58-93-5 | 0.02 | ug/l | 0.02 | 5.9 | 96 | 14.2562 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | lamtgne | lamtgne | NVT | lamotrigine | 84057-84-1 | 0.005 | ug/l | 0.005 | 6.1 | 97 | 13.5956 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | napxn | napxn | NVT | naproxen | 22204-53-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 1.8 | 96 | 8.7727 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | tramdl | tramdl | NVT | tramadol | 27203-92-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA004 | GENEESM | valstzr | valstzr | NVT | valsartanzuur | 164265-78-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 |  | 100 |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 26 | 14 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
514TA100 | VOC | 111TCEa | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 1122TCEa | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 112TCEa | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 11DCEa | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 11DCEe | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9.5 | 100 | 19 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 123TCPr | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 123TMyB | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10 | 100 | 20 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 124TMyB | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 12DCEa | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 12DCPr | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16.5 | 100 | 33 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15.5 | 100 | 31 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 135TMyB | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 13DCB | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 13DCPr | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8 | 100 | 16 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 1Ey2MyB | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 100 | 13 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 1Ey3MyB | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 1Ey4MyB | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 2CTo | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 3CPre | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | 3CTo | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 7 | 100 | 14 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | c12DCEe | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | c13DCPre | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | cyH | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DBrCM | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DBrMa | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DCBrM | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11 | 100 | 22 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DCM | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DcyPDe | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DIPEr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 14 | 100 | 28 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DMeOMa | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | DMyDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | ECH | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 5 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | HCE | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13 | 100 | 26 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17 | 100 | 34 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | MCEE | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.03 | ug/l | 0.03 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | MeMA | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 18 | 100 | 36 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | PrB | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | t12DCEe | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 13.5 | 100 | 27 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | t13DCPre | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | T4CEa | T4ClC2a | NVT | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | T4CEe | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 11.5 | 100 | 23 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | T4CM | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | TBrM | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | tBuB | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 10.5 | 100 | 21 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | TCEe | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7.5 | 100 | 15 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | TCM | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | TCTFEa | CFK113 | NVT | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 18.5 | 100 | 37 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | TMTHF | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.05 | ug/l | 0.05 | 17.5 | 100 | 35 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 8.5 | 100 | 17 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 14 | C40 | 99 | -1.00:00:00
514TA319 | GCMS_KRW | DEHP | DEHP | NVT | bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) | 117-81-7 | 0.5 | ug/l | 0.19 | 5 | 85 | 31.6228 | Oppervlaktewater (zoute wateren) | EXTERN | Yes | X047 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 14 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530LC042 | Polaire verbindingen | Guanylurea | guanurum | NVT | guanylureum | 141-83-3 | 0.1 | ug/l |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00
530LC042 | Polaire verbindingen | Melamine | 135Tazn246TA | NVT | melamine (1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine) | 108-78-1 | 0.1 | ug/l | 0.04 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00
530LC042 | Polaire verbindingen | Metformine | metfmne | NVT | metformine | 657-24-9 | 0.1 | ug/l |  | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00
530LC042 | Polaire verbindingen | Urotropine | HxC1yeT4Ae | NVT | urotropine (hexamethyleentetramine) | 100-97-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | INTERN | No | A1042 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 250 | 7.00:00:00
530LC100 | VOC | 111TCEa | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 1 | ug/l | 0.63 | 8.1 | 100 | 16.2 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 1 | ug/l | 0.61 | 4.7 | 95.6 | 12.8763 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 123TMyB | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 1 | ug/l | 0.79 | 5.7 | 94.2 | 16.2641 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 1 | ug/l | 0.64 | 5.8 | 95.7 | 14.4402 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 124TMyB | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 1 | ug/l | 0.71 | 6.3 | 94.1 | 17.2627 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 1 | ug/l | 0.68 | 4 | 101 | 8.2462 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 12DCEa | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 1 | ug/l | 0.33 | 5.2 | 95.8 | 13.3686 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 12DCPr | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 1 | ug/l | 0.67 | 5.5 | 95.9 | 13.7201 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 1 | ug/l | 0.62 | 6.3 | 94.8 | 16.3377 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 1 | ug/l |  | 8 | 71 | 60.1664 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 5 | ug/l | 1.16 | 5.8 | 96.1 | 13.9786 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 135TMyB | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 1 | ug/l | 0.64 | 7 | 94.4 | 17.9287 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 1 | ug/l | 0.74 | 5.2 | 94.9 | 14.5671 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | 1Ey3MyB | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 1 | ug/l | 0.65 | 5.4 | 100 | 10.8 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 1 | ug/l | 0.58 | 6.8 | 95.1 | 16.7631 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 1 | ug/l | 0.66 | 8.9 | 91.9 | 24.0682 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | cyH | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 1 | ug/l | 1.09 | 9.2 | 92.6 | 23.6136 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | DBrCM | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 1 | ug/l | 0.53 | 6.2 | 94 | 17.2557 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | DCBrM | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 1 | ug/l | 0.53 | 5.5 | 95.6 | 14.0869 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | DCM | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 10 | ug/l | 10.67 | 23 | 88.8 | 51.164 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | DMyDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 1 | ug/l | 0.42 | 8.1 | 94.1 | 20.042 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | ECH | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 0.51 | 12.3 | 106 | 27.3708 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 1 | ug/l | 0.54 | 10.4 | 84.5 | 37.3315 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | HCE | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 1 | ug/l | 0.58 | 9 | 86.4 | 32.6166 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 1 | ug/l | 0.61 | 8.1 | 95.5 | 18.5321 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | MeMA | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 5 | ug/l | 1.47 | 8.7 | 90.8 | 25.3243 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 1 | ug/l | 0.49 | 7.5 | 87.3 | 29.4985 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 1 | ug/l | 0.64 | 5.5 | 91.1 | 20.9246 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | PrB | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 1 | ug/l | 0.68 | 8.9 | 95.7 | 19.7687 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 1 | ug/l | 0.53 | 7.1 | 91.1 | 22.7702 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | T4CEe | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 1 | ug/l | 0.67 | 7.1 | 100 | 14.2 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | T4CM | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 1 | ug/l | 0.62 | 10.6 | 96.6 | 22.2639 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | TBrM | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 1 | ug/l | 0.46 | 5.9 | 91 | 21.523 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | TCEe | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 1 | ug/l | 0.45 | 8.3 | 99.1 | 16.6973 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | TCM | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 1 | ug/l | 0.51 | 5.8 | 96.7 | 13.3462 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | TMTHF | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 1 | ug/l |  | 7.2 | 88.9 | 26.4613 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC100 | VOC | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 1 | ug/l | 0.53 | 6.9 | 93.3 | 19.2354 | Afvalwater | INTERN | No | A5428 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 5.00:00:00
530LC138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | NVT | Olie | NVT | 0.1 | mg/l | 0.07 | 16.7 | 91.8 | 37.2091 | Afvalwater | INTERN | No | W5393 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | 7.00:00:00
530LC418 | PPD | PPD | 14DAoBen | NVT | 1,4-diaminobenzeen | 106-50-3 | 1 | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | W5399 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC803 | PFAS | 10:2-FTS | H_PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.05 | ng/l | 0.026 | 6 | 105 | 15.6205 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.2 | ng/l | 0.0452 | 11 | 93 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 3,6 OPFHpA | PFDHpA | NVT | perfluor-3,6-dioxaheptaanzuur | 151772-58-6 | 0.5 | ng/l | 0.101 | 20 | 90 | 44.7214 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ng/l | 0.0516 | 6.2 | 104 | 14.7567 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 0.0543 | 6.6 | 105 | 16.5602 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.05 | ng/l | 0.048 | 6.3 | 106 | 17.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 8:2 FTUCA | sF16C10ezr | NVT | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.1 | ng/l | 0.0426 | 5.8 | 101 | 11.7712 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | NVT | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ng/l | 0.0337 | 7.3 | 100 | 14.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ng/l | 0.0167 | 6.7 | 103 | 14.682 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.02 | ng/l | 0.0185 | 7.8 | 107 | 20.9609 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ng/l | 0.037 | 7.2 | 100 | 14.4 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | FBSA-I | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 0.05 | ng/l | 0.025 | 8 | 82 | 39.3954 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | FDSA-I | ONB | NVT | onbekend |  | 0.5 | ng/l | 0.118 | 27 | 95 | 54.9181 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | FHxSA | PFHxSA | NVT | perfluorhexaansulfonamide | 41997-13-1 | 0.05 | ng/l | 0.028 | 8 | 93 | 21.2603 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ng/l | 0.0429 | 6.5 | 101 | 13.1529 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | NVT | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 1 | ng/l | 2.67 | 7.9 | 103 | 16.9009 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | HFPO-TA | ONB03 | NVT | onbekend |  | 1 | ng/l | 0.933 | 17 | 87 | 42.8019 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.05 | ng/l | 0.0422 | 6.3 | 100 | 12.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ng/l | 0.0408 | 13 | 74 | 58.1378 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ng/l | 0.0322 | 6.4 | 103 | 14.1365 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.05 | ng/l | 0.033 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.05 | ng/l | 0.0403 | 7.8 | 89 | 26.9696 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.04 | ng/l | 0.0457 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ng/l | 0.036 | 10 | 110 | 28.2843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | N-AP-FHxSA | ONB01 | NVT | onbekend |  | 1 | ng/l | 0.477 | 11 | 99 | 22.0907 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | N-CMAmP-6:2FOSA | ONB02 | NVT | onbekend |  | 0.5 | ng/l | 0.381 | 8 | 101 | 16.1245 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ng/l | 0.0493 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | N-MeFBSA-M | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.1 | ng/l | 0.064 | 20 | 98 | 40.1995 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.05 | ng/l | 0.0467 | 7.2 | 103 | 15.6 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.5 | ng/l | 0.542 | 11 | 108 | 27.2029 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ng/l | 0.138 | 6.5 | 102 | 13.6015 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.05 | ng/l | 0.194 | 8 | 104 | 17.8885 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFEESA | PFEES | NVT | perfluor(2-ethoxyethaan)sulfonzuur | 113507-82-7 | 0.05 | ng/l | 0.018 | 7 | 89 | 26.0768 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ng/l | 0.109 | 6 | 103 | 13.4164 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ng/l | 0.0795 | 6.3 | 102 | 13.2197 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFMBA | PFMBA | NVT | perfluor-4-methoxybutaanzuur | 863090-89-5 | 0.1 | ng/l | 0.039 | 9 | 103 | 18.9737 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFMPA | PFMPrA | NVT | perfluor-3-methoxypropaanzuur | 377-73-1 | 0.1 | ng/l | 0.068 | 16 | 71 | 66.242 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ng/l | 0.113 | 6.3 | 101 | 12.7577 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.4 | ng/l | 0.123 | 6.7 | 101 | 13.5484 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ng/l | 0.122 | 6.7 | 102 | 13.9843 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.239 | 20 | 84 | 51.225 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.2 | ng/l | 0.245 | 11 | 109 | 28.4253 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ng/l | 0.17 | 7.3 | 104 | 16.6481 | Oppervlaktewater | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 24 | 10 | C40 | 990 | 28.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 13DCBENZ | 13DactBen | NVT | 1,3-diacetylbenzeen | 6781-42-6 | 5 | ug/l |  | 13 | 61 | 82.2192 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 10 | ug/l |  | 8 | 86 | 32.249 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 246TMPy | 246TC1yprdne | NVT | 2,4,6-trimethylpyridine | 108-75-8 | 50 | ug/l |  | 8 | 85 | 34 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 24DMBENZ | 24DC1yBenAh | NVT | 2,4-dimethylbenzaldehyde | 15764-16-6 | 5 | ug/l |  | 20 | 117 | 52.4976 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 266TM2CH | 4Ooifrn | NVT | 4-oxoisoforon | 1125-21-9 | 5 | ug/l |  | 16 | 72 | 64.4981 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 2MChi | 2C1ycnlne | NVT | 2-methylchinoline | 91-63-4 | 5 | ug/l |  | 10 | 74 | 55.7136 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | 2MNaf | 2C1yNaf | NVT | 2-methylnaftaleen | 91-57-6 | 10 | ug/l |  | 8 | 79 | 44.9444 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | ACRIDE | acdne | NVT | acridine | 260-94-6 | 5 | ug/l |  | 52 | 35 | 166.4812 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | BENZFN | benzfnn | NVT | benzofenon | 119-61-9 | 5 | ug/l |  | 11 | 72 | 60.1664 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | BN | benzntl | NVT | benzonitril | 100-47-0 | 10 | ug/l |  | 7 | 86 | 31.305 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | Caf | caffine | NVT | caffeine | 58-08-2 | 10 | ug/l |  | 4 | 77 | 46.6905 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | CAMPR | camfr | NVT | camfor | 76-22-2 | 10 | ug/l |  | 10 | 82 | 41.1825 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | DIFNL | biFy | NVT | bifenyl | 92-52-4 | 10 | ug/l |  | 9 | 82 | 40.2492 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | DPRGMMER | DC3yegcC1yEt | NVT | dipropyleenglycolmonomethylether | 34590-94-8 | 10 | ug/l |  | 14 | 65 | 75.3923 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 5 | ug/l |  | 4 | 84 | 32.9848 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | HCB | HCB | NVT | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 5 | ug/l |  | 5 | 86 | 29.7321 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | HHCB | HHCB | NVT | hexahydrohexamethylcyclopentabenzopyran (HHCB) | 1222-05-5 | 10 | ug/l |  | 7 | 76 | 50 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | MENTL | mentl | NVT | menthol | 89-78-1 | 50 | ug/l |  | 13 | 76 | 54.5894 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | MFK | actfnn | NVT | acetofenon | 98-86-2 | 10 | ug/l |  | 9 | 86 | 33.2866 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 10 | ug/l |  | 7 | 86 | 31.305 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | NByBenSF | NC4yBensfAd | NVT | N-butylbenzeensulfonamide | 3622-84-2 | 5 | ug/l |  | 6 | 81 | 39.8497 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | nOCTACSE | C28a | NVT | octacosaan | 630-02-4 | 10 | ug/l |  | 17 | 62 | 83.2586 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | PEN13D22 | 224TC1y13C5a | NVT | 2,2,4-trimethyl-1,3-pentaandiol | 144-19-4 | 5 | ug/l |  | 7 | 83 | 36.7696 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | SQUALN | squaln | NVT | squaleen | 7683-64-9 | 500 | ug/l |  | 22 | 68 | 77.666 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | T2CLPPPC | 1C3ol2ClPO4 | NVT | 1-propanol-2-chloorfosfaat | 6145-73-9 | 5 | ug/l |  | 10 | 61 | 80.5233 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | TAED | TAED | NVT | tetraacetylethyleendiamine | 10543-57-4 | 10 | ug/l |  | 14 | 49 | 105.7733 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530LC813 | AWCOMP 4 | TETM5DSU | 2479T4C1y5dc | NVT | 2,4,7,9-tetramethyl-5-decyn-4,7-diol | 126-86-3 | 5 | ug/l |  | 10 | 63 | 76.6551 | Afvalwater | INTERN | No | A5398 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 6 | 30 | C40 | 500 | 7.00:00:00
530OM151 | ACRYLAMIDE | AAd | acAd | NVT | acrylamide | 79-06-1 | 0.05 | ug/l | 5e-05 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y052 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM414 | Etyleendiamine | EDAm | C2yeDAe | NVT | ethyleendiamine | 107-15-3 | 0.5 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Y055 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | AcNe | AcNe | NVT | acenafteen | 83-32-9 | 0.02 | ug/l | 0.014 | 5.3 | 92 | 19.1927 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | AcNy | AcNy | NVT | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.02 | ug/l | 0.01 | 3.3 | 113 | 26.8246 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Ant | Ant | NVT | antraceen | 120-12-7 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 4.2 | 108 | 18.071 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BaA | BaA | NVT | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 4.5 | 104 | 12.0416 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BaP | BaP | NVT | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 2.5 | 101 | 5.3852 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BbF | BbF | NVT | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 7.3 | 105 | 17.6963 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BghiPe | BghiPe | NVT | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 6.5 | 99 | 13.1529 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | BkF | BkF | NVT | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 6.8 | 103 | 14.8647 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Chr | Chr | NVT | chryseen | 218-01-9 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 5.1 | 99 | 10.3942 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | DBahAnt | DBahAnt | NVT | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5.6 | 102 | 11.8929 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Fen | Fen | NVT | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | ug/l | 0.003 | 2 | 99 | 4.4721 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Fle | Fle | NVT | fluoreen | 86-73-7 | 0.01 | ug/l | 0.009 | 2.9 | 115 | 30.5555 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Flu | Flu | NVT | fluorantheen | 206-44-0 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 8.5 | 115 | 34.4819 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | InP | InP | NVT | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5.3 | 96 | 13.2801 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Naf | Naf | NVT | naftaleen | 91-20-3 | 0.05 | ug/l | 0.033 | 7 | 95 | 17.2047 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM569 | EPAKs | Pyr | Pyr | NVT | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | ug/l | 0.005 | 3.2 | 113 | 26.7761 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y041 afgeleid NEN-EN-ISO 17993 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 5Z | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530OM600 | XAZs | 22DClppozr | 22DClppozr | NVT | 2,2-dichloorpropionzuur | 75-99-0 | 10 | ug/l | 9 | 7 | 94 | 18.4391 | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 48 | 30 | C02 | 99 | -1.00:00:00
530OM600 | XAZs | 26DClbenzzr | 26DClbenzzr | NVT | 2,6-dichloorbenzoezuur | 50-30-6 | 0.02 | ug/l | 0.01 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 48 | 30 | C02 | 99 | -1.00:00:00
530OM600 | XAZs | Dcba | Dcba | NVT | dicamba | 1918-00-9 | 0.01 | ug/l | 0.004 | 5 | 96 | 12.8062 | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 48 | 30 | C02 | 99 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 2345T4CP | 2345T4ClFol | NVT | 2,3,4,5-tetrachloorfenol | 4901-51-3 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 99 | 8.2462 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 2346T4CP | 2346T4ClFol | NVT | 2,3,4,6-tetrachloorfenol | 58-90-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 98 | 8.9443 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 234TCP | 234TClFol | NVT | 2,3,4-trichloorfenol | 15950-66-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 98 | 7.2111 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 2356T4CP | 2356T4ClFol | NVT | 2,3,5,6-tetrachloorfenol | 935-95-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 96 | 11.3137 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 235TCP | 235TClFol | NVT | 2,3,5-trichloorfenol | 933-78-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 96 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 236TCP | 236TClFol | NVT | 2,3,6-trichloorfenol | 933-75-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 95 | 12.8062 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 23DCP | 23DClFol | NVT | 2,3-dichloorfenol | 576-24-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 94 | 13.4164 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 2425DCP | s_2425DCP | NVT | 2,4/2,5-dichloorfenol (Som) | NVT | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4 | 96 | 11.3137 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 245TCP | 245TClFol | NVT | 2,4,5-trichloorfenol | 95-95-4 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 95 | 11.6619 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 246TCP | 246TClFol | NVT | 2,4,6-trichloorfenol | 88-06-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 93 | 16.1245 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 26DCP | 26DClFol | NVT | 2,6-dichloorfenol | 87-65-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 92 | 18.868 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 2CP | 2ClFol | NVT | 2-chloorfenol | 95-57-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 86 | 29.7321 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 345TCP | 345TClFol | NVT | 3,4,5-trichloorfenol | 609-19-8 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 100 | 8 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 34DCP | 34DClFol | NVT | 3,4-dichloorfenol | 95-77-2 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 6 | 94 | 16.9706 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 35DCP | 35DClFol | NVT | 3,5-dichloorfenol | 591-35-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 96 | 11.3137 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 3CP | 3ClFol | NVT | 3-chloorfenol | 108-43-0 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 91 | 19.6977 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 4Cl3MTFN | 4Cl3C1yFol | NVT | 4-chloor-3-methylfenol | 59-50-7 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 3 | 88 | 24.7386 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | 4CP | 4ClFol | NVT | 4-chloorfenol | 106-48-9 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 4 | 89 | 23.4094 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA001 | CPs | PCP | PeClFol | NVT | pentachloorfenol | 87-86-5 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 5 | 97 | 11.6619 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN 12673 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 111TClC2a | 111TClC2a | NVT | 1,1,1-trichloorethaan | 71-55-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 23 | 100 | 46 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 1122T4ClC2a | 1122T4ClC2a | NVT | 1,1,2,2-tetrachloorethaan | 79-34-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 112TClC2a | 112TClC2a | NVT | 1,1,2-trichloorethaan | 79-00-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 11DClC2a | 11DClC2a | NVT | 1,1-dichloorethaan | 75-34-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 11DClC2e | 11DClC2e | NVT | 1,1-dichlooretheen | 75-35-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 123TC1yBen | 123TC1yBen | NVT | 1,2,3-trimethylbenzeen | 526-73-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 5.5 | 100 | 11 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 123TClBen | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4 | 100 | 8 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 123TClC3a | 123TClC3a | NVT | 1,2,3-trichloorpropaan | 96-18-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 124TC1yBen | 124TC1yBen | NVT | 1,2,4-trimethylbenzeen | 95-63-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 124TClBen | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 12DClBen | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4 | 100 | 8 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 12DClC2a | 12DClC2a | NVT | 1,2-dichloorethaan | 107-06-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 12DClC3a | 12DClC3a | NVT | 1,2-dichloorpropaan | 78-87-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 12xyln | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 135TC1yBen | 135TC1yBen | NVT | 1,3,5-trimethylbenzeen | 108-67-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 135TClBen | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 13DClBen | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 4.5 | 100 | 9 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 13DClC3a | 13DClC3a | NVT | 1,3-dichloorpropaan | 142-28-9 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 14DClBen | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 1C3yBen | 1C3yBen | NVT | 1-propylbenzeen | 103-65-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 2255T4C4yT4H | 2255T4C4yT4H | NVT | 2,2,5,5-tetramethyl-tetrahydrofuran | 15045-43-9 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 2C2yTol | 2C2yTol | NVT | 2-ethyltolueen | 611-14-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 2ClTol | 2ClTol | NVT | 2-chloortolueen | 95-49-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 3C2yTol | 3C2yTol | NVT | 3-ethyltolueen | 620-14-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 3ClC3e | 3ClC3e | NVT | 3-chloorpropeen | 107-05-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 3ClTol | 3ClTol | NVT | 3-chloortolueen | 108-41-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | 4C2yTol | 4C2yTol | NVT | 4-ethyltolueen | 622-96-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | c12DClC2e | c12DClC2e | NVT | cis-1,2-dichlooretheen | 156-59-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | c13DClC3e | c13DClC3e | NVT | cis-1,3-dichloorpropeen | 10061-01-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | C1ymtclt | C1ymtclt | NVT | methylmethacrylaat | 80-62-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 17.5 | 100 | 35 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | C1yttC4yEtr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | C2yBen | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | CFK113 | CFK113 | NVT | 1,1,2-trichloor-1,2,2-trifluorethaan | 76-13-1 | 1 | ug/l | 1 | 19 | 100 | 38 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | ClBen | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 21 | 100 | 42 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | ClC2e | ClC2e | NVT | chlooretheen (vinylchloride) | 75-01-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 13.5 | 100 | 27 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | cumn | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | cycC6a | cycC6a | NVT | cyclohexaan | 110-82-7 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DBrC1a | DBrC1a | NVT | dibroommethaan | 74-95-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 7.5 | 100 | 15 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DBrClC1a | DBrClC1a | NVT | dibroomchloormethaan | 124-48-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DC1oxC1a | DC1oxC1a | NVT | dimethoxymethaan | 109-87-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 17 | 100 | 34 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DC1yDS | DC1yDS | NVT | dimethyldisulfide | 624-92-0 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 13.5 | 100 | 27 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DccPeDen | DccPeDen | NVT | dicyclopentadieen | 77-73-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DClBrC1a | DClBrC1a | NVT | dichloorbroommethaan | 75-27-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DClC1a | DClC1a | NVT | dichloormethaan | 75-09-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | DiC3yEtr | DiC3yEtr | NVT | diisopropylether | 108-20-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | epClhdne | epClhdne | NVT | epichloorhydrine | 106-89-8 | 5 | ug/l | 5 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | HxClC2a | HxClC2a | NVT | hexachloorethaan | 67-72-1 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | s_1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | styrn | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | t12DClC2e | t12DClC2e | NVT | trans-1,2-dichlooretheen | 156-60-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | t13DClC3e | t13DClC3e | NVT | trans-1,3-dichloorpropeen | 10061-02-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | T4ClC1a | T4ClC1a | NVT | tetrachloormethaan (tetra) | 56-23-5 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 17.5 | 100 | 35 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | T4ClC2a | T4ClC2a | NVT | tetrachloorethaan | 25322-20-7 | 1 | ug/l | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | T4ClC2e | T4ClC2e | NVT | tetrachlooretheen (per) | 127-18-4 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | TBrC1a | TBrC1a | NVT | tribroommethaan | 75-25-2 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 23 | 100 | 46 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | TClC1a | TClC1a | NVT | trichloormethaan (chloroform) | 67-66-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 20 | 100 | 40 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | TClC2e | TClC2e | NVT | trichlooretheen (tri) | 79-01-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 13 | 100 | 26 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA100 | VOC/VCK | ttC4yBen | ttC4yBen | NVT | tertiair-butylbenzeen | 98-06-6 | 0.2 | ug/l | 0.2 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Y060 gebaseerd o NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | NVT | Olie | NVT | 0.05 | mg/l | 0.05 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 9377-2 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | 12Xyl | 12xyln | NVT | 1,2-xyleen | 95-47-6 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | 1314Xyl | s_1314Xyl | NVT | Som 1,3- en 1,4-xyleen (DONAR) | NVT | 0.01 | ug/l | 0.01 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | Ben | Ben | NVT | benzeen | 71-43-2 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | Cum | cumn | NVT | cumeen | 98-82-8 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | EtB | C2yBen | NVT | ethylbenzeen | 100-41-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | MtBEr | C1yttC4yEtr | NVT | methyl-tertiair-butylether | 1634-04-4 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 7 | 100 | 14 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | Sty | styrn | NVT | styreen | 100-42-5 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA141 | MTBEBTEX | Tol | Tol | NVT | tolueen | 108-88-3 | 0.01 | ug/l | 0.01 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 15680 | L005 | AL-West B.V. | 10 | 30 | C40 | 99 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | 14DOx | 14Dioxaan | NVT | 1,4-dioxaan (geen IDSW code) | 123-91-1 | 0.2 | mg/l | 0.04 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | 2BuOH | 2C4ol | NVT | 2-butanol | 78-92-2 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 10.5 | 100 | 21 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | AcN | actntl | NVT | acetonitril | 75-05-8 | 0.2 | mg/l | 0.2 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | aHOxTol | aHOxTol | NVT | alfa-hydroxytolueen | 100-51-6 | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | BuAc | ByAyt | NVT | n-ButylAcetaat | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | BuOH | NC4ol | NVT | N-butanol | 71-36-3 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | EtAc | C2yactt | NVT | ethylacetaat | 141-78-6 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | EtOH | C2OH | NVT | ethanol | 64-17-5 | 0.5 | mg/l | 0.5 | 10.5 | 100 | 21 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | IBuOH | 2C1yC3ol | NVT | 2-methylpropanol (iso-butanol) | 78-83-1 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | IPrOH | 2C3ol | NVT | 2-propanol | 67-63-0 | 0.2 | mg/l | 0.2 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | MeAc | C1yactt | NVT | methylacetaat | 79-20-9 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | MEK | 2C4on | NVT | 2-butanon (MEK) | 78-93-3 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | MeOH | C1ol | NVT | methanol | 67-56-1 | 2 | mg/l | 2 | 13 | 100 | 26 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | MIBK | 4C1y2C5on | NVT | 4-methyl-2-pentanon (MIBK) | 108-10-1 | 0.1 | mg/l | 0.1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | tBuOH | 3BuOH | NVT | Tertiair butanol (WVO-info) | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA160 | WOV-1 | THF | T4HoFuraan | NVT | tetrahydrofuraan (WVOinfo) | NVT | 0.1 | mg/l | 0.1 |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | Yes | Aq199 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C16 | 499 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | DF118119 | s_PCDF118119 | NVT | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | DF9489 | s_PCDF9489 | NVT | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD48 | PCDD48 | NVT | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD54 | PCDD54 | NVT | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD66 | PCDD66 | NVT | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 16 | 100 | 32 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD67 | PCDD67 | NVT | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD70 | PCDD70 | NVT | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD73 | PCDD73 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 0.05 | ng/l | 0.05 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDD75 | PCDD75 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 0.1 | ng/l | 0.1 | 10 | 100 | 20 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF112 | PCDF112 | NVT | 2,3,4,6,7-pentachloordibenzofuraan | 57117-43-8 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF121 | PCDF121 | NVT | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF124 | PCDF124 | NVT | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF130 | PCDF130 | NVT | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF131 | PCDF131 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 0.05 | ng/l | 0.05 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF134 | PCDF134 | NVT | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 0.05 | ng/l | 0.05 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF135 | PCDF135 | NVT | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 0.1 | ng/l | 0.1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | PCDF83 | PCDF83 | NVT | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA303 | DIOXsTEQ | TCDDEQ | TCDDEQ | NVT | Toxische equivalenten DIOXs | NVT | 0.01 | ng/l | 0.01 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 18073 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB101 | PCB101 | NVT | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB118 | PCB118 | NVT | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB138 | PCB138 | NVT | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB153 | PCB153 | NVT | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB180 | PCB180 | NVT | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB28 | PCB28 | NVT | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA563 | PCBs | PCB52 | PCB52 | NVT | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.001 | ug/l | 0.001 | 6 | 100 | 12 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 6468 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 1000 | -1.00:00:00
530TA570 | DTCAR | DTCAR | s_DTCAR | NVT | dithiocarbamaten (Som) | NVT | 0.5 | ug/l | 0.5 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15263_01 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C02 | 495 | 14.00:00:00
530TA662 | CBs | 123TCB | 123TClBen | NVT | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA662 | CBs | 124TCB | 124TClBen | NVT | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA662 | CBs | 12DCB | 12DClBen | NVT | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA662 | CBs | 135TCB | 135TClBen | NVT | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 0.1 | ug/l | 0.1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA662 | CBs | 13DCB | 13DClBen | NVT | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 8.5 | 100 | 17 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA662 | CBs | 14DCB | 14DClBen | NVT | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA662 | CBs | MCB | ClBen | NVT | chloorbenzeen | 108-90-7 | 0.5 | ug/l | 0.5 | 6.5 | 100 | 13 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-EN-ISO 10301 | L005 | AL-West B.V. | 5O2 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA665 | Aldehyde | MeAl | FoMdHy | NVT | methylaldehyde (Formaldehyde) | 50-00-0 | 0.05 | mg/l | 0.05 | 5 | 100 | 10 | Afvalwater | EXTERN | No | NEN 2795 | L005 | AL-West B.V. | 6 | 30 | C40 | 499 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 10:2 FTS | H-PFC12asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 28ClF16C8oxT | NVT | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 1 | ng/l | 1 | 10.5 | 100 | 21 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 4-PFECHS | 4-PFECHS | NVT | decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | 646-83-3 | 20 | ng/l | 20 | 15 | 100 | 30 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | NVT | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 1 | ng/l | 1 | 30 | 100 | 60 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 8:2 diPAP | bisPFC10yPO4 | NVT | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 8:2 FTS | H_PFC10asfzr | NVT | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 1 | ng/l | 1 | 32.5 | 100 | 65 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 8:2 FTUCA | cF16C10ezr | NVT | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 1 | ng/l | 1 | 25.5 | 100 | 51 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 26ClF12C6oxT | NVT | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 1 | ng/l | 1 | 13 | 100 | 26 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | ADONA | ADONA | NVT | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 20 | ng/l | 20 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | NVT | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | Br_PFOA | sverttPFOA | NVT | Som vertakte PFOA-isomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | NVT | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | ng/l | 1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | DONA | DONA | NVT | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | ng/l | 1 | 23.5 | 100 | 47 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | EtFOSA | EtFOSA | NVT | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | EtFOSE | EtFOSE | NVT | N-ethylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 1691-99-2 | 20 | ng/l | 20 | 14.5 | 100 | 29 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | FBSA | PFC4asfAd | NVT | Perfluorbutaansulfonamide | 30334-69-1 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | FOSA | FOSA | NVT | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | ng/l | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | GenX | FRD-902 | NVT | ammonium 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)-propanoaat | 62037-80-3 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | HPFHpA | HPFHpA | NVT | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | H-PFUdA | H-PFUdA | NVT | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFBS | L-PFBS | NVT | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 1 | ng/l | 1 | 16 | 100 | 32 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFDS | L-PFDS | NVT | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFHpS | L-PFHpS | NVT | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 1 | ng/l | 1 | 11 | 100 | 22 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFHxS | L-PFHxS | NVT | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | NVT | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | ng/l | 1 | 12.5 | 100 | 25 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFOS | L-PFOS | NVT | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 1 | ng/l | 1 | 9 | 100 | 18 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | NVT | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 1 | ng/l | 1 | 15.5 | 100 | 31 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | MeFBSA | NC1yPFC4asfA | NVT | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 20 | ng/l | 20 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | MeFBSAA | MeFBSAA | NVT | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | MeFOSA | MeFOSA | NVT | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | MeFOSE | MeFOSE | NVT | N-methylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 24448-09-7 | 20 | ng/l | 20 | 16 | 100 | 32 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | N-EtFOSAA | EtFOSAA | NVT | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 1 | ng/l | 1 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | NVT | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | P37DMOA | PF37DC1yOA | NVT | perfluor-3,7-dimethyloctaanzuur | 172155-07-6 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFBA | PFBA | NVT | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 1 | ng/l | 1 | 22 | 100 | 44 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFDA | PFDA | NVT | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 1 | ng/l | 1 | 21.5 | 100 | 43 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | NVT | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 1 | ng/l | 1 | 16.5 | 100 | 33 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | NVT | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 1 | ng/l | 1 | 8 | 100 | 16 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | NVT | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 1 | ng/l | 1 | 9.5 | 100 | 19 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFHxDA | PFC16azr | NVT | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFNA | PFNA | NVT | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 1 | ng/l | 1 | 12 | 100 | 24 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFOA | PFOA | NVT | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 1 | ng/l | 1 | 14 | 100 | 28 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFODA | PFC18azr | NVT | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 1 | ng/l | 1 | 25 | 100 | 50 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFPeA | PFPA | NVT | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 1 | ng/l | 1 | 11.5 | 100 | 23 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | NVT | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 18.5 | 100 | 37 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | NVT | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 1 | ng/l | 1 | 19 | 100 | 38 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | NVT | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 1 | ng/l | 1 | 19.5 | 100 | 39 | Afvalwater | EXTERN | Yes | NEN-ISO 21675 | L005 | AL-West B.V. | 52 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TA812 | NMP | NMP | 1C1y2prldnn | NVT | 1-methyl-2-pyrrolidinon | 872-50-4 | 10 | ug/l | 10 | 17.5 | 100 | 35 | Afvalwater | EXTERN | No | Y057 | L005 | AL-West B.V. | 5 | 30 | C40 | 999 | -1.00:00:00
530TZ005 | 4-tert-Butylpheno | tBp | 4ttC4yFol | NVT | 4-tertiair-butylfenol | 98-54-4 | 0.1 | ug/l |  |  |  |  | Afvalwater | EXTERN | No | ONB |  | TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser | 5 | 30 | C40 | 990 | 00:00:00
540LC001 | ArCl | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.5 | ug/kg | 0.34 | 53.1 | 241 | 301.3344 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 37 | 269 | 346.0058 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 1 | ug/kg | 0.17 | 41.6 | 174 | 169.7829 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.5 | ug/kg | 0.2 | 17 | 97 | 34.5254 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 19.5 | 99.1 | 39.0415 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.33 | 26.1 | 165 | 140.0887 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | aEndo | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 69.9 | 100 | 139.8 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 17.3 | 61.4 | 84.5991 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | Ald | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 11.9 | 69.9 | 64.7339 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | bEndo | bedsfn | dg | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 29.1 | 100 | 58.2 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.5 | ug/kg | 0.18 | 47 | 216 | 250.3198 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 36.7 | 107 | 74.7232 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | dHCH | dHCH | dg | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | 15.6 | 70.1 | 67.4498 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | Dld | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | ug/kg | 0.15 | 42.6 | 194 | 206.405 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | End | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 1 | ug/kg | 0.58 | 20 | 101 | 40.05 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | H23exepo | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 11.7 | 93.4 | 26.8663 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.11 | 13.5 | 98.6 | 27.1448 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 1 | ug/kg | 0.22 | 21.5 | 89.8 | 47.5937 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | Hepo | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 11.1 | 90.7 | 28.962 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | Hepta | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | Isd | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 14.8 | 66.7 | 72.8815 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.17 | 12.1 | 112 | 34.0828 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 1 | ug/kg | 0.25 | 10.5 | 114 | 35 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 1 | ug/kg | 0.37 | 14.3 | 111 | 36.0827 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 1 | ug/kg | 0.48 | 12.1 | 106 | 27.0118 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 1 | ug/kg | 0.44 | 12.6 | 108 | 29.8503 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.1 | 11.6 | 102 | 23.5423 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 12.9 | 103 | 26.4885 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC001 | ArCl | Tld | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 1 | ug/kg | 0.09 | 13.9 | 85.4 | 40.3172 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 1214CNBs | s_1214CNB | dg | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT | 5 | ug/kg |  | 11 | 90 | 29.7321 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 1234TCB | 1234T4ClBen | dg | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 | 5 | ug/kg |  | 8 | 99 | 16.1245 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 1235TCB | 1235T4ClBen | dg | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 | 5 | ug/kg |  | 8 | 105 | 18.868 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 123TCB | 123TClBen | dg | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 5 | ug/kg |  | 4 | 93 | 16.1245 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 1245TCB | 1245T4ClBen | dg | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 | 5 | ug/kg |  | 9 | 100 | 18 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 124TCB | 124TClBen | dg | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 5 | ug/kg |  | 7 | 87 | 29.5296 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 12DCB | 12DClBen | dg | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 5 | ug/kg |  | 19 | 92 | 41.2311 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 135TCB | 135TClBen | dg | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 5 | ug/kg |  | 6 | 89 | 25.0599 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 13CNB | 1Cl3NO2Ben | dg | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 | 5 | ug/kg |  | 11 | 107 | 26.0768 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 13DCB | 13DClBen | dg | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 10 | ug/kg |  | 13 | 95 | 27.8568 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 14DCB | 14DClBen | dg | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 10 | ug/kg |  | 11 | 94 | 25.0599 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 23DCNB | 23DClNO2Ben | dg | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 | 10 | ug/kg |  | 12 | 105 | 26 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 24DCNB | 24DClNO2Ben | dg | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 | 10 | ug/kg |  | 9 | 111 | 28.4253 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 25DCNB | 25DClNO2Ben | dg | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 | 10 | ug/kg |  | 8 | 115 | 34 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
540LC109 | NCBs | 34DCNB | 34DClNO2Ben | dg | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 | 10 | ug/kg |  | 18 | 123 | 58.4123 | Bodem/Sediment | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 40 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg | 0.008 |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE404 | S63_PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg | 0.008 |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544BE566 | S63_PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 44 | C45 | 1 | -1.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 90 | 21.5407 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 101 | 8.2462 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 5 | 99 | 10.198 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 11 | 104 | 23.4094 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 107 | 15.2315 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 113 | 26.6833 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 15 | 91 | 34.9857 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 6 | 93 | 18.4391 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 21 | 86 | 50.4777 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 98 | 8.9443 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 106 | 14.4222 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 7 | 112 | 27.7849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR404 | S63_PAKs | S63_Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 2 | 102 | 5.6569 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE100 | PBDE100 | dg | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.1 | ug/kg | 0.064 | 15 | 118 | 46.8615 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE138 | PBDE138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.1 | ug/kg | 0.053 | 45 | 111 | 92.6499 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE153 | PBDE153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 15 | 102 | 30.2655 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE154 | PBDE154 | dg | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.1 | ug/kg | 0.081 | 20 | 99 | 40.05 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE183 | PBDE183 | dg | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.2 | ug/kg | 0.104 | 25 | 100 | 50 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE209 | PBDE209 | dg | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 10 | ug/kg | 1.741 | 10 | 110 | 28.2843 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE28 | PBDE28 | dg | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.1 | ug/kg | 0.03 | 10 | 102 | 20.3961 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE47 | PBDE47 | dg | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 10 | 100 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE66 | PBDE66 | dg | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.1 | ug/kg | 0.04 | 20 | 106 | 41.7612 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE85 | PBDE85 | dg | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.1 | ug/kg | 0.06 | 45 | 106 | 90.7965 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR420 | S63_PBDE | S63_PBDE99 | PBDE99 | dg | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.1 | ug/kg | 0.039 | 10 | 109 | 26.9072 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 8 | 116 | 35.7771 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.1 | 23 | 65 | 83.7616 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 108 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 111 | 25.0599 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 9 | 95 | 20.5913 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 98 | 14.5602 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 10 | 92 | 25.6125 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 115 | 33.1059 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544HR421 | S63_ArCl | S63_PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 18 | 114 | 45.607 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.9 | ug/kg | 0.86 | 8 | 76 | 50.5964 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.16 | 10 | 70 | 63.2456 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.4 | ug/kg | 0.36 | 8 | 91 | 24.0832 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.6 | ug/kg | 0.58 | 8 | 94 | 20 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.6 | ug/kg | 0.61 | 8 | 92 | 22.6274 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.47 | 23 | 94 | 47.5395 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.3 | ug/kg | 0.32 | 9 | 88 | 30 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.3 | ug/kg | 0.3 | 7 | 94 | 18.4391 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
544OM421 | S63_ArCl | S63_PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.4 | ug/kg | 0.39 | 7 | 88 | 27.7849 | Bodem/Sediment (zoute wateren) | EXTERN | Yes | A421 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 44 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | AcNe | AcNe | dg | acenafteen | 83-32-9 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Fle | Fle | dg | fluoreen | 86-73-7 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Naf | Naf | dg | naftaleen | 91-20-3 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BE566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 |  | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | NR | ONB05 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PE | ONB01 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PET | ONB03 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PMMA | ONB07 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PP | ONB02 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PS | ONB06 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | PVC | ONB08 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550BM700 | Microplastics | SBR | ONB04 |  | onbekend |  | 0.001 | ug/mg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB |  | BAM; Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung | 1LC | 50 | C45 | 5 | 9999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.5 | ug/kg | 0.34 | 7 | 122 | 46.1736 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 9 | 121 | 45.6946 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 1 | ug/kg | 0.17 | 22 | 159 | 125.9365 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.5 | ug/kg | 0.2 | 4 | 126 | 52.6118 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 7 | 123 | 48.0833 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.33 | 48 | 251 | 316.8911 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | aEndo | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 10 | 104 | 21.5407 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 8 | 111 | 27.2029 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | Ald | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 9 | 109 | 25.4558 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | bEndo | bedsfn | dg | beta-endosulfan | 33213-65-9 | 0.5 | ug/kg | 0.08 | 11 | 114 | 35.609 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.5 | ug/kg | 0.18 | 8 | 118 | 39.3954 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 8 | 114 | 32.249 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | dHCH | dHCH | dg | delta-hexachloorcyclohexaan | 319-86-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | 10 | 114 | 34.4093 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | Dld | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.5 | ug/kg | 0.15 | 10 | 124 | 52 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | End | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 1 | ug/kg | 0.58 | 15 | 171 | 145.1344 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | H23exepo | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.5 | ug/kg | 0.09 | 10 | 122 | 48.3322 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.11 | 10 | 110 | 28.2843 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 1 | ug/kg | 0.22 | 9 | 106 | 21.6333 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | Hepo | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.5 | ug/kg | 0.06 | 8 | 119 | 41.2311 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | Hepta | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.5 | ug/kg | 0.13 | 8 | 107 | 21.2603 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | Isd | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.5 | ug/kg | 0.07 | 11 | 111 | 31.1127 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.17 | 4 | 91 | 19.6977 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 1 | ug/kg | 0.25 | 6 | 95 | 15.6205 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 1 | ug/kg | 0.37 | 8 | 104 | 17.8885 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 1 | ug/kg | 0.48 | 4 | 92 | 17.8885 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 1 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.1 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.14 | 5 | 98 | 10.7703 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC001 | ArCl | Tld | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 1 | ug/kg | 0.09 | 8 | 124 | 50.5964 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5327 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | dg | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.1 | ug/kg | 0.064 | 15 | 118 | 46.8615 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.1 | ug/kg | 0.053 | 45 | 111 | 92.6499 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 15 | 102 | 30.2655 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | dg | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.1 | ug/kg | 0.081 | 20 | 99 | 40.05 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE183 | PBDE183 | dg | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.2 | ug/kg | 0.104 | 25 | 100 | 50 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE209 | PBDE209 | dg | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 10 | ug/kg | 1.741 | 10 | 106 | 23.3238 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | dg | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.1 | ug/kg | 0.03 | 10 | 102 | 20.3961 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | dg | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE66 | PBDE66 | dg | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.1 | ug/kg | 0.04 | 20 | 106 | 41.7612 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | dg | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.1 | ug/kg | 0.06 | 45 | 106 | 90.7965 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC002 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | dg | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.1 | ug/kg | 0.039 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof | INTERN | Yes | W5413 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 1214CNBs | s_1214CNB | dg | Som van 1,2- en 1,4-chloornitrobenzeen | NVT | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 1234TCB | 1234T4ClBen | dg | 1,2,3,4-tetrachloorbenzeen | 634-66-2 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 1235TCB | 1235T4ClBen | dg | 1,2,3,5-tetrachloorbenzeen | 634-90-2 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 123TCB | 123TClBen | dg | 1,2,3-trichloorbenzeen | 87-61-6 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 1245TCB | 1245T4ClBen | dg | 1,2,4,5-tetrachloorbenzeen | 95-94-3 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 124TCB | 124TClBen | dg | 1,2,4-trichloorbenzeen | 120-82-1 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 12DCB | 12DClBen | dg | 1,2-dichloorbenzeen | 95-50-1 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 135TCB | 135TClBen | dg | 1,3,5-trichloorbenzeen | 108-70-3 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 13CNB | 1Cl3NO2Ben | dg | 1-chloor-3-nitrobenzeen | 121-73-3 | 5 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 13DCB | 13DClBen | dg | 1,3-dichloorbenzeen | 541-73-1 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 14DCB | 14DClBen | dg | 1,4-dichloorbenzeen | 106-46-7 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 23DCNB | 23DClNO2Ben | dg | 2,3-dichloornitrobenzeen | 3209-22-1 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 24DCNB | 24DClNO2Ben | dg | 2,4-dichloornitrobenzeen | 611-06-3 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 25DCNB | 25DClNO2Ben | dg | 2,5-dichloornitrobenzeen | 89-61-2 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC109 | NCBs | 34DCNB | 34DClNO2Ben | dg | 3,4-dichloornitrobenzeen | 99-54-7 | 10 | ug/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5414 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | AcNe | AcNe | dg | acenafteen | 83-32-9 | 0.05 | mg/kg | 0.009 | 21 | 136 | 83.3547 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | AcNy | AcNy | dg | acenaftyleen | 208-96-8 | 0.1 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | mg/kg | 0.0014 | 6 | 70 | 61.1882 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.01 | mg/kg | 0.003 | 5 | 63 | 74.6726 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.01 | mg/kg | 0.004 | 4 | 99 | 8.2462 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.05 | mg/kg | 0.01 | 4 | 78 | 44.7214 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.01 | mg/kg | 0.006 | 2 | 100 | 4 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.01 | mg/kg | 0.002 | 4 | 78 | 44.7214 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.01 | mg/kg | 0.005 | 4 | 73 | 54.5894 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | mg/kg | 0.001 | 4 | 83 | 34.9285 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg | 0.004 | 6 | 81 | 39.8497 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Fle | Fle | dg | fluoreen | 86-73-7 | 0.001 | mg/kg | 0.0005 | 9 | 64 | 74.2159 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.05 | mg/kg | 0.008 | 3 | 88 | 24.7386 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.01 | mg/kg | 0.004 | 7 | 100 | 14 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Naf | Naf | dg | naftaleen | 91-20-3 | 0.05 | mg/kg | 0.008 | 17 | 75 | 60.4649 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg | 0.005 | 5 | 111 | 24.1661 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5352 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 1 | 999.00:00:00
550LC803 | PFAS | 11Cl_PF3OUdS | 11ClPF3OUdS | dg | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 763051-92-9 | 0.1 | ug/kg |  | 15 | 98 | 30.2655 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | 4:2 FTS | H_PFC6asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 93 | 18.4391 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | 6:2 FTS | 2PFC6yC2a1sf | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg |  | 11 | 88 | 32.5576 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | 9Cl-PF3ONS | 9_Cl_PF3ONS | dg | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.1 | ug/kg |  | 9 | 94 | 21.6333 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | Br_PFHxS | sverttPFHxS | dg | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.1 | ug/kg |  | 5 | 99 | 10.198 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | Br_PFOS | sverttPFOS | dg | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 99 | 12.1655 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | DONA | DONA | dg | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.1 | ug/kg |  | 8 | 92 | 22.6274 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | FOSA | FOSA | dg | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.1 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | GenX | FRD_903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 5 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg |  | 4 | 96 | 11.3137 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg |  | 12 | 89 | 32.5576 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg |  | 13 | 101 | 26.0768 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg |  | 3 | 97 | 8.4853 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFNS | PFC9asfzr | dg | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 0.1 | ug/kg |  | 16 | 94 | 34.176 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFOS | L_PFOS | dg | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.1 | ug/kg |  | 20 | 94 | 41.7612 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | L_PFPeS | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg |  | 10 | 118 | 41.1825 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.4 | ug/kg |  | 9 | 94 | 21.6333 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg |  | 8 | 94 | 20 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 95 | 15.6205 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg |  | 5 | 95 | 14.1421 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.3 | ug/kg |  | 6 | 93 | 18.4391 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg |  | 7 | 93 | 19.799 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.6 | ug/kg |  | 12 | 91 | 30 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFPeA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg |  | 4 | 92 | 17.8885 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg |  | 12 | 95 | 26 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg |  | 7 | 97 | 15.2315 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550LC803 | PFAS | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg |  | 6 | 95 | 15.6205 | Zwevende Stof | INTERN | No | W5429 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium voor Chromatografie | 3P | 50 | C45 | 100 | 28.00:00:00
550OM138 | OLIEGC | OLIEGC | MINRLOLE | dg | Olie | NVT | 35 | mg/kg | 29.6 | 9.6 | 102 | 19.6122 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | X107 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | 24DDD | 24DDD | dg | 2,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 53-19-0 | 0.4 | ug/kg | 0.36 | 11 | 78 | 49.1935 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | 24DDE | 24DDE | dg | 2,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 3424-82-6 | 0.3 | ug/kg | 0.3 | 8 | 80 | 43.0813 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | 24DDT | 24DDT | dg | 2,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 789-02-6 | 0.9 | ug/kg | 0.85 | 16 | 89 | 38.833 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | 44DDD | 44DDD | dg | 4,4'-dichloordifenyldichloorethaan | 72-54-8 | 0.6 | ug/kg | 0.57 | 13 | 82 | 44.4072 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | 44DDE | 44DDE | dg | 4,4'-dichloordifenyldichlooretheen | 72-55-9 | 0.6 | ug/kg | 0.62 | 10 | 83 | 39.4462 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | 44DDT | 44DDT | dg | 4,4'-dichloordifenyltrichloorethaan | 50-29-3 | 0.2 | ug/kg | 0.21 | 7 | 88 | 27.7849 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | aEndo | aedsfn | dg | alfa-endosulfan | 959-98-8 | 0.7 | ug/kg | 0.74 | 13 | 76 | 54.5894 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | aHCH | aHCH | dg | alfa-hexachloorcyclohexaan | 319-84-6 | 0.3 | ug/kg | 0.25 | 7 | 74 | 53.8516 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | Ald | aldn | dg | aldrin | 309-00-2 | 0.5 | ug/kg | 0.51 | 7 | 101 | 14.1421 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | bHCH | bHCH | dg | beta-hexachloorcyclohexaan | 319-85-7 | 0.2 | ug/kg | 0.21 | 11 | 69 | 65.7875 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | cHCH | cHCH | dg | gamma-hexachloorcyclohexaan (lindaan) | 58-89-9 | 0.3 | ug/kg | 0.25 | 8 | 76 | 50.5964 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | cHepo | cHpClepO | dg | cis-heptachloorepoxide | 1024-57-3 | 0.3 | ug/kg | 0.3 | 8 | 81 | 41.2311 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | Dld | dieldn | dg | dieldrin | 60-57-1 | 0.9 | ug/kg | 0.93 | 9 | 80 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | End | endn | dg | endrin | 72-20-8 | 1 | ug/kg | 0.95 | 15 | 88 | 38.4187 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.9 | ug/kg | 0.86 | 8 | 76 | 50.5964 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.16 | 10 | 70 | 63.2456 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | Hepta | HpCl | dg | heptachloor | 76-44-8 | 0.2 | ug/kg | 0.16 | 10 | 75 | 53.8516 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | Isd | idn | dg | isodrin | 465-73-6 | 0.4 | ug/kg | 0.39 | 4 | 107 | 16.1245 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | QCB | PeClBen | dg | pentachloorbenzeen | 608-93-5 | 0.2 | ug/kg | 0.19 | 8 | 77 | 48.7032 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | tHepo | tHpClepO | dg | trans-heptachloorepoxide | 28044-83-9 | 0.4 | ug/kg | 0.38 | 9 | 80 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM560 | OCBs | Tld | teldn | dg | telodrin | 297-78-9 | 0.2 | ug/kg | 0.22 | 6 | 79 | 43.6807 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.4 | ug/kg | 0.36 | 8 | 91 | 24.0832 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.6 | ug/kg | 0.58 | 8 | 94 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.6 | ug/kg | 0.61 | 8 | 92 | 22.6274 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.47 | 12 | 94 | 26.8328 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.3 | ug/kg | 0.32 | 9 | 88 | 30 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.3 | ug/kg | 0.3 | 7 | 94 | 18.4391 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM563 | PCBs | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.4 | ug/kg | 0.39 | 7 | 88 | 27.7849 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | NEN 6970 | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 3P | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | 28ClF16C8oxT | 28ClF16C8oxT |  | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 30 | 98 | 60.1332 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | 4:2 FTS | 4:2 FTS | dg | 4:2 Fluortelomersulfonate | 757124-72-4 | 0.08 | ug/kg | 0.074 | 18 | 81 | 52.345 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | 4-PFECHS | 4-PFECHS |  | decafluor-4-(1,1,2,2,2-pentafluorethyl)cyclohexaansulfonzuur | 646-83-3 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 21 | 95 | 43.1741 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | 6:2 FTS | 6:2 FTS |  | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.08 | ug/kg | 0.08 | 19 | 85 | 48.4149 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | 8:2 FTS | 8:2 FTS |  | 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecanesulphonic acid | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg | 0.096 | 21 | 89 | 47.4131 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | 9Cl-PF3ONS | 9Cl-PF3ONS |  | 2-[(6-chloro-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-dodecafluorohexyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonic acid, | 756426-58-1 | 0.03 | ug/kg | 0.023 | 19 | 106 | 39.8497 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | ADONA | ADONA | dg | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.03 | ug/kg | 0.028 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | cF16C10ezr | cF16C10ezr |  | cis-16x-hexadecafluor-2-deceenzuur (8:2 FTUCA) | 70887-84-2 | 0.08 | ug/kg | 0.074 | 22 | 149 | 107.4244 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | DONA | DONA |  | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 0.03 | ug/kg | 0.028 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | EtFOSA | EtFOSA | dg | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.08 | ug/kg | 0.073 | 21 | 88 | 48.3735 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | EtFOSAA | EtFOSAA | dg | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.1 | ug/kg | 0.098 | 24 | 108 | 50.5964 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | EtFOSE | EtFOSE |  | N-ethylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 1691-99-2 | 1 | ug/kg | 1 | 15 | 81 | 48.4149 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | FOSA | FOSA | dg | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 0.06 | ug/kg | 0.06 | 25 | 93 | 51.923 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | FRD-903 | FRD-903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.07 | ug/kg | 0.07 | 14 | 108 | 32.249 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | HPFHpA | HPFHpA | dg | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.3 | ug/kg | 0.243 | 22 | 86 | 52.1536 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | H-PFUdA | H-PFUdA | dg | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.2 | ug/kg | 0.141 | 19 | 95 | 39.2938 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.03 | ug/kg | 0.024 | 7 | 108 | 21.2603 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.08 | ug/kg | 0.072 | 13 | 108 | 30.5287 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.05 | ug/kg | 0.046 | 10 | 108 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | L_PFOS | L_PFOS | dg | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 0.06 | ug/kg | 0.052 | 20 | 109 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | MeFBSAA | MeFBSAA | dg | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.06 | ug/kg | 0.056 | 14 | 110 | 34.4093 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | MeFOSA | MeFOSA | dg | N-methyl perfluoroctaansulfonamide | 31506-32-8 | 0.09 | ug/kg | 0.085 | 20 | 93 | 42.3792 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | MeFOSE | MeFOSE |  | N-methylperfluoroctaansulfonamido-ethanol | 24448-09-7 | 1 | ug/kg | 1 | 14 | 80 | 48.8262 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | N-MeFOSAA | N-MeFOSAA | dg | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg | 0.092 | 17 | 110 | 39.4462 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.08 | ug/kg | 0.08 | 8 | 106 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.03 | ug/kg | 0.023 | 8 | 105 | 18.868 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.06 | ug/kg | 0.06 | 7 | 108 | 21.2603 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.06 | ug/kg | 0.055 | 7 | 109 | 22.8035 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFHpS | PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.05 | ug/kg | 0.05 | 19 | 91 | 42.0476 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.09 | ug/kg | 0.082 | 6 | 107 | 18.4391 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.06 | ug/kg | 0.057 | 6 | 108 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.08 | ug/kg | 0.071 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFPA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.08 | ug/kg | 0.078 | 10 | 107 | 24.4131 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.04 | ug/kg | 0.039 | 13 | 96 | 27.2029 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.04 | ug/kg | 0.036 | 13 | 107 | 29.5296 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.04 | ug/kg | 0.031 | 7 | 108 | 21.2603 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | sverttPFHxS | sverttPFHxS |  | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 0.05 | ug/kg | 0.046 | 10 | 108 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | sverttPFOA | sverttPFOA |  | Som vertakte PFOA-isomeren | NVT | 0.08 | ug/kg | 0.071 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550OM803 | PERFLUOR | sverttPFOS | sverttPFOS | dg | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 0.06 | ug/kg | 0.052 | 20 | 109 | 43.8634 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | ONB | L086 | Eurofins Omegam Laboratoria | 1PM | 50 | C45 | 5 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | DF118119 | s_PCDF118119 | dg | Somparameter PCDF118 en PCDF119 | NVT | 1 | ng/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | DF9489 | s_PCDF9489 | dg | Somparameter PCDF94 en PCDF89 | NVT | 1 | ng/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD48 | PCDD48 | dg | 2,3,7,8-tetrachloordibenzo-p-dioxine | 1746-01-6 | 1 | ng/kg | 0.4 | 4 | 97 | 10 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD54 | PCDD54 | dg | 1,2,3,7,8-pentachloordibenzo-p-dioxine | 40321-76-4 | 1 | ng/kg | 0.4 | 8 | 94 | 20 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD66 | PCDD66 | dg | 1,2,3,4,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 39227-28-6 | 1 | ng/kg | 0.3 | 8 | 97 | 17.088 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD67 | PCDD67 | dg | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzo-p-dioxine | 57653-85-7 | 1 | ng/kg | 0.6 | 9 | 95 | 20.5913 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD70 | PCDD70 | dg | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzo-p-dioxine | 19408-74-3 | 1 | ng/kg | 0.3 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD73 | PCDD73 | dg | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzo-p-dioxine | 35822-46-9 | 5 | ng/kg | 2.4 | 6 | 98 | 12.6491 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDD75 | PCDD75 | dg | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzo-p-dioxine | 3268-87-9 | 10 | ng/kg | 10 | 10 | 98 | 20.3961 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF114 | PCDF114 | dg | 2,3,4,7,8-pentachloordibenzofuraan | 57117-31-4 | 1 | ng/kg | 0.8 | 9 | 96 | 19.6977 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF121 | PCDF121 | dg | 1,2,3,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 57117-44-9 | 1 | ng/kg | 0.7 | 6 | 94 | 16.9706 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF124 | PCDF124 | dg | 1,2,3,7,8,9-hexachloordibenzofuraan | 72918-21-9 | 1 | ng/kg | 0.5 | 10 | 96 | 21.5407 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF130 | PCDF130 | dg | 2,3,4,6,7,8-hexachloordibenzofuraan | 60851-34-5 | 1 | ng/kg | 0.5 | 8 | 96 | 17.8885 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF131 | PCDF131 | dg | 1,2,3,4,6,7,8-heptachloordibenzofuraan | 67562-39-4 | 5 | ng/kg | 0.9 | 6 | 100 | 12 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF134 | PCDF134 | dg | 1,2,3,4,7,8,9-heptachloordibenzofuraan | 55673-89-7 | 5 | ng/kg | 0.7 | 10 | 90 | 28.2843 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF135 | PCDF135 | dg | 1,2,3,4,6,7,8,9-octachloordibenzofuraan | 39001-02-0 | 10 | ng/kg | 5.3 | 9 | 98 | 18.4391 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA301 | DIOXs | PCDF83 | PCDF83 | dg | 2,3,7,8-tetrachloordibenzofuraan | 51207-31-9 | 1 | ng/kg | 0.3 | 9 | 100 | 18 | Zwevende Stof | EXTERN | Yes | SOP_AL_C_15267_01 | L005 | AL-West B.V. | 3P | 50 | C45 | 30 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | 26ClF12C6oxT | 26ClF12C6oxT | dg | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 84 | 40 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | 28ClF16C8oxT | 28ClF16C8oxT | dg | 2-[(8-chloor-1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-hexadecafluoroctyl)oxyl]-1,1,2,2-tetrafluorethaansulfon | 83329-89-9 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | 2PFC6yC2a1sf | 2PFC6yC2a1sf | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 20 | 131 | 73.7835 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | cF16C10ezr | sF16C10ezr | dg | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 20 | 115 | 50 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | DONA | DONA | dg | trifluor-3-(hexafluor-3-(trifluormethoxy)propoxy)propaanzuur | 919005-14-4 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | EtFOSAA | EtFOSAA | dg | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 9 | 91 | 25.4558 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | FOSA | FOSA | dg | perfluoroctaansulfonamide | 754-91-6 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | FRD-903 | FRD_903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.2 | ug/kg | 0.2 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | H-PFC10asfzr | H_PFC10asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 18 | 94 | 37.9473 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | H-PFC6asfzr | H_PFC6asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 19 | 114 | 47.2017 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | L_PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 87 | 31.6228 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | L_PFOS | L_PFOS | dg | perfluor-1-octaansulfonaat (lineair) | 1763-23-1 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | dg | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 5 | 85 | 31.6228 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFC5asfzr | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFC9asfzr | PFC9asfzr | dg | perfluornonaan-1-sulfonzuur | 68259-12-1 | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 87 | 36.7696 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 16 | 93 | 34.9285 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 87 | 35.3836 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 86 | 34.4093 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 14 | 91 | 33.2866 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFPA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 8 | 87 | 30.5287 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 7 | 85 | 33.1059 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 94 | 23.3238 | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | sverttPFHxS | sverttPFHxS | dg | Som vertakte PFHxS-iSomeren | NVT | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
550TA803 | PERFLUOR | sverttPFOS | sverttPFOS | dg | Som vertakte PFOS-iSomeren | NVT | 1 | ug/kg | 1 |  | 100 |  | Zwevende Stof | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 10 | 50 | C45 | 100 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE404 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.003 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.004 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.014 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.008 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | DBahAnt | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.007 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.006 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554BE566 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.01 | mg/kg |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | Yes | BMM_SV067 | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 54 | C45 | 1 | -1.00:00:00
554HR404 | PAKs | Ant | Ant | dg | antraceen | 120-12-7 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 90 | 21.5407 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | BaA | BaA | dg | benzo(a)antraceen | 56-55-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 101 | 8.2462 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | BaP | BaP | dg | benzo(a)pyreen | 50-32-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 5 | 99 | 10.198 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | BbF | BbF | dg | benzo(b)fluorantheen | 205-99-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 11 | 104 | 23.4094 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | BeP | BeP | dg | benzo(e)pyreen | 192-97-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 107 | 15.2315 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | BghiPe | BghiPe | dg | benzo(ghi)peryleen | 191-24-2 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 3 | 113 | 26.6833 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | BkF | BkF | dg | benzo(k)fluorantheen | 207-08-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 15 | 91 | 34.9857 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | Chr | Chr | dg | chryseen | 218-01-9 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 6 | 93 | 18.4391 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | DBahA | DBahAnt | dg | dibenzo(a,h)antraceen | 53-70-3 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 21 | 86 | 50.4777 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | Fen | Fen | dg | fenanthreen | 85-01-8 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 98 | 8.9443 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | Flu | Flu | dg | fluorantheen | 206-44-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 4 | 106 | 14.4222 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | InP | InP | dg | indeno(1,2,3-cd)pyreen | 193-39-5 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 7 | 112 | 27.7849 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR404 | PAKs | Pyr | Pyr | dg | pyreen | 129-00-0 | 0.005 | mg/kg | 0.005 | 2 | 102 | 5.6569 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | A404 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE100 | PBDE100 | dg | 2,2',4,4',6-pentabroomdifenylether | 189084-64-8 | 0.1 | ug/kg | 0.064 | 15 | 118 | 46.8615 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE138 | PBDE138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexabroomdifenylether | 182677-30-1 | 0.1 | ug/kg | 0.053 | 45 | 111 | 92.6499 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE153 | PBDE153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexabroomdifenylether | 68631-49-2 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 15 | 102 | 30.2655 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE154 | PBDE154 | dg | 2,2',4,4',5,6'-hexabroomdifenylether | 207122-15-4 | 0.1 | ug/kg | 0.081 | 20 | 99 | 40.05 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE183 | PBDE183 | dg | 2,2?,3,4,4?,5?,6-heptabroomdifenylether | 207122-16-5 | 0.2 | ug/kg | 0.104 | 25 | 100 | 50 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE209 | PBDE209 | dg | 2,2',3,3',4,4',5,5',6,6'-decabroomdiphenylether | 1163-19-5 | 10 | ug/kg | 1.741 | 10 | 110 | 28.2843 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE28 | PBDE28 | dg | 2,4,4'-tribroomdifenylether | 41318-75-6 | 0.1 | ug/kg | 0.03 | 10 | 102 | 20.3961 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE47 | PBDE47 | dg | 2,2',4,4'-tetrabroomdifenylether | 5436-43-1 | 0.1 | ug/kg | 0.038 | 10 | 100 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE66 | PBDE66 | dg | 2,3',4,4'-tetrabroomdifenylether | 189084-61-5 | 0.1 | ug/kg | 0.04 | 20 | 106 | 41.7612 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE85 | PBDE85 | dg | 2,2',3,4,4'-pentabroomdifenylether | 182346-21-0 | 0.1 | ug/kg | 0.06 | 45 | 106 | 90.7965 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR420 | PBDEs | PBDE99 | PBDE99 | dg | 2,2',4,4',5-pentabroomdifenylether | 60348-60-9 | 0.1 | ug/kg | 0.039 | 10 | 109 | 26.9072 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A420 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 8 | 116 | 35.7771 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.2 | ug/kg | 0.1 | 23 | 65 | 83.7616 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 108 | 20 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 6 | 111 | 25.0599 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 9 | 95 | 20.5913 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 98 | 14.5602 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 7 | 115 | 33.1059 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554HR421 | ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 18 | 114 | 45.607 | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | Yes | A421 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 54 | C45 | 1 | 999.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | 26ClF12C6oxT | 26ClF12C6oxT | dg | 2(6chloor-dodecafluorhexoxy)-tetrafluorethaansulfonaat,Kzout | 73606-19-6 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 84 | 40 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | 2PFC6yC2a1sf | 2PFC6yC2a1sf | dg | 2-(perfluorhexyl)ethaan-1-sulfonzuur | 27619-97-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 20 | 131 | 73.7835 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | ADONA | ADONA | dg | ammonium 4,8-dioxa-3H-perfluornonanoaat | 958445-44-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 8 | 82 | 39.3954 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | bisPFC10yPO4 | bisPFC10yPO4 | dg | bisperfluordecyl fosfaat | 678-41-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 23 | 77 | 65.0538 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | cF16C10ezr | sF16C10ezr | dg | som hexadecafluor-2-deceenzuur-isomeren | 70887-84-2 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 20 | 115 | 50 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | EtFOSA | EtFOSA | dg | N-ethyl perfluoroctaansulfonamide | 4151-50-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 22 | 69 | 76.0263 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | EtFOSAA | EtFOSAA | dg | perfluoroctaansulfonylamide(N-ethyl)azijnzuur | 2991-50-6 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 9 | 91 | 25.4558 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | FRD-903 | FRD_903 | dg | 2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy)propionzuur | 13252-13-6 | 0.2 | ug/kg | 0.2 |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | H-PFC10asfzr | H_PFC10asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluordecaansulfonzuur | 39108-34-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 18 | 94 | 37.9473 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | H-PFC12asfzr | H_PFC12asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluordodecaansulfonzuur | 120226-60-0 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | H-PFC6asfzr | H_PFC6asfzr | dg | 1H,1H,2H,2H-perfluorhexaansulfonzuur | 757124-72-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 19 | 114 | 47.2017 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | HPFHpA | HPFHpA | dg | 7H-perfluorheptaanzuur | 1546-95-8 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 7 | 80 | 42.3792 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | H-PFUdA | H_PFUdA | dg | 2H,2H,3H,3H-perfluorundecaanzuur | 34598-33-9 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 11 | 81 | 43.909 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | L_PFBS | L_PFBS | dg | perfluor-1-butaansulfonaat (lineair) | 375-73-5 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | L_PFDS | L_PFDS | dg | perfluor-1-decaansulfonaat (lineair) | 335-77-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 92 | 25.6125 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | L_PFHpS | L_PFHpS | dg | perfluor-1-heptaansulfonaat (lineair) | 375-92-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 87 | 31.6228 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | L_PFHxS | L_PFHxS | dg | perfluor-1-hexaansulfonaat (lineair) | 355-46-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 86 | 38.2099 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | MeFBSAA | MeFBSAA | dg | perfluorbutaansulfonylamide(N-methyl)azijnzuur | 159381-10-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 91 | 25.4558 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | NC1yPFC4asfA | NC1yPFC4asfA | dg | N-methylperfluorbutaansulfonamide | 68298-12-4 | 0.4 | ug/kg | 0.4 | 47 | 59 | 124.7397 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | N-MeFOSAA | N_MeFOSAA | dg | N-methylperfluorooctane sulfonamidoazijnzuur | 2355-31-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFBA | PFBA | dg | perfluorbutaanzuur | 375-22-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 5 | 85 | 31.6228 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFC16azr | PFC16azr | dg | perfluorhexadecaanzuur | 67905-19-5 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 9 | 82 | 40.2492 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFC18azr | PFC18azr | dg | perfluoroctadecaanzuur | 16517-11-6 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 15 | 64 | 78 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFC5asfzr | PFC5asfzr | dg | perfluorpentaan-1-sulfonzuur | 2706-91-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 92 | 28.8444 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFDA | PFDA | dg | perfluordecaanzuur | 335-76-2 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 87 | 36.7696 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFDoA | PFDoA | dg | perfluordodecaanzuur | 307-55-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 16 | 93 | 34.9285 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFHpA | PFHpA | dg | perfluorheptaanzuur | 375-85-9 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 12 | 87 | 35.3836 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFHxA | PFHxA | dg | perfluorhexaanzuur | 307-24-4 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 86 | 34.4093 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFNA | PFNA | dg | perfluornonaanzuur | 375-95-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFOA | PFOA | dg | perfluoroctaanzuur | 335-67-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 14 | 91 | 33.2866 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFOS | PFOS | dg | perfluoroctaansulfonaat | 1763-23-1 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 17 | 91 | 38.4708 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFPA | PFPA | dg | perfluorpentaanzuur | 2706-90-3 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 13 | 90 | 32.8024 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFTDA | PFTDA | dg | perfluortridecaanzuur | 72629-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 8 | 87 | 30.5287 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFTeDA | PFTeDA | dg | perfluortetradecaanzuur | 376-06-7 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 7 | 85 | 33.1059 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
554TA803 | PERFLUOR | PFUdA | PFUdA | dg | perfluorundecaanzuur | 2058-94-8 | 0.1 | ug/kg | 0.1 | 10 | 94 | 23.3238 | Zwevende Stof (zoute wateren) | EXTERN | No | ONB | L005 | AL-West B.V. | 1PM | 54 | C45 | 5 | -1.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | DBSn | DC4ySn | dg | dibutyltin (kation 2+) | 1002-53-5 | 3 | ug/kg | 3 | 10 | 96 | 21.5407 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | DFenSn | DFySn | dg | difenyltin (kation) | NVT | 3 | ug/kg | 3 | 8 | 97 | 17.088 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | MBSn | MC4ySn | dg | monobutyltin (kation) | NVT | 3 | ug/kg | 3 | 14 | 80 | 48.8262 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | MFenSn | MFySn | dg | monofenyltin (kation) | NVT | 3 | ug/kg | 3 | 7 | 95 | 17.2047 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | TBSn | TC4ySn | dg | tributyltin (kation) | 36643-28-4 | 1 | ug/kg | 1 | 4 | 108 | 17.8885 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564BE952 | NH_OSn | TFenSn | TFySn | dg | trifenyltin (kation) | 668-34-8 | 3 | ug/kg | 3 | 10 | 94 | 23.3238 | Organisme (biota) (zoute wateren) | EXTERN | Yes | ONB | 279-TEST | OD Natuur(voorheen BMM/MUMM) | 3P | 64 | C03 | 20 | 999.00:00:00
564HR708 | JH_VET | VET | VET | dg | Vet | NVT | 0.005 | g/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A408 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR908 | NH_VET | VET | VET | dg | Vet | NVT | 0.005 | g/kg |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A408 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 2P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | HCB | HCB | dg | hexachloorbenzeen | 118-74-1 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 4.5 | 87 | 27.5136 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | HCBd | HxClbtDen | dg | hexachloorbutadieen | 87-68-3 | 0.1 | ug/kg | 0.05 | 7 | 93 | 19.799 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB101 | PCB101 | dg | 2,2',4,5,5'-pentachloorbifenyl | 37680-73-2 | 1 | ug/kg | 0.7 | 3.2 | 105 | 11.8727 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB105 | PCB105 | dg | 2,3,3',4,4'-pentachloorbifenyl | 32598-14-4 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 2 | 87 | 26.3059 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB118 | PCB118 | dg | 2,3',4,4',5-pentachloorbifenyl | 31508-00-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 2.9 | 97 | 8.3451 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB138 | PCB138 | dg | 2,2',3,4,4',5'-hexachloorbifenyl | 35065-28-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 3.2 | 96 | 10.245 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB153 | PCB153 | dg | 2,2',4,4',5,5'-hexachloorbifenyl | 35065-27-1 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 3.1 | 97 | 8.6279 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB170 | PCB170 | dg | 2,2',3,3',4,4',5-heptachloorbifenyl | 35065-30-6 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 7.1 | 96 | 16.2985 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB18 | PCB18 | dg | 2,2',5-trichloorbifenyl | 37680-65-2 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 15.8 | 95 | 33.1445 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB180 | PCB180 | dg | 2,2',3,4,4',5,5'-heptachloorbifenyl | 35065-29-3 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 2.2 | 99 | 4.8332 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB187 | PCB187 | dg | 2,2',3,4',5,5',6-heptachloorbifenyl | 52663-68-0 | 0.5 | ug/kg | 0.3 | 3.3 | 96 | 10.3711 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB28 | PCB28 | dg | 2,4,4'-trichloorbifenyl | 7012-37-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 12.6 | 94 | 27.9113 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB31 | PCB31 | dg | 2,4',5-trichloorbifenyl | 16606-02-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 1.4 | 104 | 8.4758 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB44 | PCB44 | dg | 2,2',3,5'-tetrachloorbifenyl | 41464-39-5 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 4.7 | 97 | 11.1517 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB49 | PCB49 | dg | 2,2',4,5'-tetrachloorbifenyl | 41464-40-8 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 5 | 97 | 11.6619 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
564HR922 | NH_ArCl | PCB52 | PCB52 | dg | 2,2',5,5'-tetrachloorbifenyl | 35693-99-3 | 0.5 | ug/kg | 0.5 | 3.8 | 103 | 9.683 | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | A422 | L521 | Rijkswaterstaat - Laboratorium Organische Microverontreinigingen | 3P | 64 | C03 | 1 | 999.00:00:00
710VP001 | ZICHT | ZICHT | ZICHT | NVT | Doorzicht | NVT |  | dm |  | 0 | 0 | 200 | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP002 | T water | T | T | NVT | Temperatuur | NVT |  | oC |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP003 | KLEUR zt | KLEUR | KLEUR | NVT | Kleur | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP004 | GEUR | GEUR | GEUR | NVT | Geur | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP006 | T lu | T_lucht | T | NVT | Temperatuur | NVT |  | oC |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | TLU | 80 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP007 | VUIL | VUIL | VUIL | NVT | Vuil | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP008 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP017 | SCHUIM | SCHUIM | SCHUIM | NVT | Schuim | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP018 | OLIE zt | OLE | OLE | NVT | Olie | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP019 | E is | E | E | NVT | Extinctie | NVT |  | /m |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | EXT | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP022 | INSLG | INSLG | INSLG | NVT | Instraling | NVT |  | uE |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP023 | GELEID | GELDHD | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT |  | mS/m |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | GLH | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP024 | SALNTT | SALNTT | SALNTT | NVT | Saliniteit | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | GLH | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP037 | O2 | O2 | O2 | NVT | zuurstof | 7782-44-7 |  | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP038 | %O2 | %O2 | %O2 | NVT | Percentage zuurstof | NVT |  | % |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2A | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP040 | TROEBHFNU | TROEBHFNU | TROEBHFNU | NVT | Troebelheid in FNU | NVT |  | FNU |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
710VP041 | CHLFRFU | CHLFRFU | CHLFRFU | NVT | Chlorofyl fluorescentie RFU | NVT |  | RFU |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP301 | NEERSVM | NEERSVM | NEERSVM | NVT | Neerslagvorm | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP302 | BEWKGD | BEWKGD | BEWKGD | NVT | Bewolkingsgraad | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP303 | WINDSHD | WINDSHD | WINDSHD | NVT | Windsnelheid | NVT |  | m/s |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP304 | WINDRTG | WINDRTG | WINDRTG | WARNDN | Windrichting | NVT |  | gradn |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP305 | GOLFHTE | GOLFHTE | GOLFHTE | NVT | Golfhoogte | NVT |  | dm |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 10 |  | 0 | 21.00:00:00
710VP306 | LUCHTDK | LUCHTDK | LUCHTDK | NVT | Luchtdruk | NVT |  | hPa |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP001 | ZICHT | ZICHT | ZICHT | NVT | Doorzicht | NVT |  | dm |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP002 | T water | T | T | NVT | Temperatuur | NVT |  | oC |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP003 | KLEUR zt | KLEUR | KLEUR | NVT | Kleur | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP004 | GEUR | GEUR | GEUR | NVT | Geur | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP005 | WATDTE | WATDTE | WATDTE | NVT | Waterdiepte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | WDI | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP006 | T lu | T_lucht | T | NVT | Temperatuur | NVT |  | oC |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | TLU | 80 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP007 | VUIL | VUIL | VUIL | NVT | Vuil | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP008 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP009 | SENSHTE | SENSHTE | SENSHTE | WATSGL | Sensorhoogte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP013 | DUURTIJD | DUURBMSRG | DUURBMSRG | NVT | Bemonsteringsduur | NVT |  | h |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | TB | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP017 | SCHUIM | SCHUIM | SCHUIM | NVT | Schuim | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP018 | OLIE zt | OLE | OLE | NVT | Olie | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP019 | E is | E | E | NVT | Extinctie | NVT |  | /m |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | EXT | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP021 | FLUORCTE | FLUORCTE | FLUORCTE | NVT | Fluorescentie | NVT |  | U |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP022 | INSLG | INSLG | INSLG | NVT | Instraling | NVT |  | uE |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP023 | GELEID | GELDHD | GELDHD | 20oC | Geleidendheid | NVT |  | mS/m |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | GLH | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP024 | SALNTT | SALNTT | SALNTT | NVT | Saliniteit | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | GLH | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP037 | O2 | O2 | O2 | NVT | zuurstof | 7782-44-7 |  | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP038 | %O2 | %O2 | %O2 | NVT | Percentage zuurstof | NVT |  | % |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2A | 14 |  | 1 | 21.00:00:00
714VP040 | TROEBHFNU | TROEBHFNU | TROEBHFNU | NVT | Troebelheid in FNU | NVT |  | FNU |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP041 | CHLFRFU | CHLFRFU | CHLFRFU | NVT | Chlorofyl fluorescentie RFU | NVT |  | RFU |  |  |  |  | Oppervlaktewater (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W015 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 14 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP303 | WINDSHD | WINDSHD | WINDSHD |  | Windsnelheid | NVT |  | m/s |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP304 | WINDRTG | WINDRTG | WINDRTG | WARNDN | Windrichting | NVT |  | gradn |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
714VP306 | LUCHTDK | LUCHTDK | LUCHTDK | NVT | Luchtdruk | NVT |  | hPa |  |  |  |  | Lucht | INTERN | No | 913.00.W010 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 80 |  | 0 | 21.00:00:00
724VP013 | ACCMLTDR | ACCMLDTR | ACCMLTDR | NVT | Accumulatieduur | NVT |  | d |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | NVT |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | TB | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP002 | T water | T water | T | NVT | Temperatuur | NVT |  | oC |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP003 | WV | WV | WV | NVT | Warmtevracht | NVT |  | MW |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP014 | Qd | Qd | Debiet | NVT | Debiet | NVT |  | m3/d |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP015 | Q | Q | Debiet | NVT | Debiet | NVT |  | m3/h |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP016 | dT | dT | dT | NVT | Temperatuurverschil | NVT |  | oC |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP017 | Qw | Qw | Debiet | NVT | Debiet | NVT |  | m3/wk |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP037 | O2 | O2 | O2 | NVT | zuurstof | 7782-44-7 |  | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 21.00:00:00
730VP050 | pH | pH | pH | NVT | Zuurgraad | NVT |  | DIMSLS |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN 6600-1 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 1.00:00:00
730VP055 | Cl2 | Cl2 | Cl2 | NVT | chloor | 7782-50-5 |  | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 7393-2 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 1.00:00:00
730VP056 | Cl2tot | Cl2tot | Cl2 | Cl2TOT | chloor | 7782-50-5 |  | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 7393-2 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 1.00:00:00
730VP057 | Cl2vrij | Cl2vrij | Cl2 | Cl2VRIJ | chloor | 7782-50-5 |  | mg/l |  |  |  |  | Afvalwater | INTERN | No | NEN-EN-ISO 7393-2 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 30 |  | 1 | 1.00:00:00
740VP001 | LAAGDTE | LAAGDTE | LAAGDTE | NVT | Laagdikte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Bodem/Sediment | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 40 |  | 0 | 21.00:00:00
750VP012 | Ql | Ql | Ql | NVT | Volume gecentrifugeerd water | NVT |  | l |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | 913.00.W005 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | DEB | 50 |  | 1 | 21.00:00:00
750VP015 | DUURTIJD | DUURBMSRG | DUURBMSRG | NVT | Bemonsteringsduur | NVT |  | h |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | 913.00.W005 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | DRA | 50 |  | 1 | 21.00:00:00
750VP155 | NATG | NGWTTL | NGWTTL | NVT | Natgewicht na centrifugeren | NVT |  | g |  |  |  |  | Zwevende Stof | INTERN | No | 913.00.W005 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 50 |  | 0 | 21.00:00:00
754VP012 | Ql | Ql | Ql | NVT | Volume gecentrifugeerd water | NVT |  | l |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W005 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | DEB | 54 |  | 1 | 21.00:00:00
754VP015 | DUURTIJD | DUURBMSRG | DUURBMSRG | NVT | Bemonsteringsduur | NVT |  | h |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W005 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | DRA | 54 |  | 1 | 21.00:00:00
754VP155 | NATG | NGWTTL | NGWTTL | NVT | Natgewicht na centrifugeren | NVT |  | g |  |  |  |  | Zwevende Stof (zoute wateren) | INTERN | No | 913.00.W005 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | VP | 54 |  | 0 | 21.00:00:00
764VP013 | NH_ACCMLTDR | ACCMLTDR | ACCMLTDR | NVT | Accumulatieduur | NVT |  | d |  |  |  |  | Organisme (biota) (zoute wateren) | INTERN | No | NVT |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | TB | 64 |  | 1 | 21.00:00:00
765VP365 | DIEPTE | WATDTE | WATDTE | NVT | Waterdiepte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Fytobenthos | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 65 |  | 1 | 21.00:00:00
771VP364 | DIEPTE | WATDTE | WATDTE | NVT | Waterdiepte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Fytobenthos/Steen | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 71 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP037 | O2 | O2 | O2 | NVT | zuurstof | 7782-44-7 |  | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP038 | %O2 | %O2 | %O2 | NVT | Percentage zuurstof | NVT |  | % |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2A | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP314 | VOLMSNN | VOLMSNN | STEEN | NVT | Volume stenen (vh VOLMSNN) | NVT |  | l |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP323 | OPPVTSNN | BEMSROPVK | BEMSROPVK | NVT | Bemonsteringsoppervlak | NVT |  | m2 |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP324 | BEMOPP | BEMSROPVK | BEMSROPVK | NVT | Bemonsteringsoppervlak | NVT |  | m2 |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP367 | BERHTNAP | WATHTBRKD | WATHTBRKD | NVT | Berekende Waterhoogte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %DRAADWR | %DRAADWR | NVT | Percentage Draadwieren | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %GRIND | %GRIND | NVT | Percentage Grind | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %HOUT | %HOUT | NVT | Percentage Hout | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %KLEI | %KLEI | NVT | Percentage Klei | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %OEVRPTN | %OEVRPTN | NVT | Percentage Oeverplanten | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %OSTOF | %OSTOF | NVT | Percentage Organische stof | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %SCHELPN | %SCHELPN | NVT | Percentage Schelpen | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %SLIB | %SLIB | NVT | Percentage Slib | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %VEEN | %VEEN | NVT | Percentage Veen | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %WATPTN | %WATPTN | NVT | Percentage Waterplanten | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP400 | SUBSTR | %ZAND | %ZAND | NVT | Percentage Zand | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP471 | STEGROEI | %BEDKGDWRN | %BEDKGDWRN | NVT | Bedekkingspercentage Draadwieren | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP471 | STEGROEI | %BEDKGMSN | %BEDKGMSN | NVT | Bedekkingspercentage Mossen | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP471 | STEGROEI | %BEDKGSLIB | %BEDKGSLIB | NVT | Bedekkingspercentage Slib | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
785VP471 | STEGROEI | %BEDKGSPZN | %BEDKGSPZN | NVT | Bedekkingspercentage Sponzen | NVT |  | % |  |  |  |  | Litoraal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 85 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP037 | O2 | O2 | O2 | NVT | zuurstof | 7782-44-7 |  | mg/l |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP038 | %O2 | %O2 | %O2 | NVT | Percentage zuurstof | NVT |  | % |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2A | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP314 | VOLMSNN | VOLMSNN | VOLMSNN | NVT | Volume stenen | NVT |  | l |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP324 | BEMOPP | BEMSROPVK | BEMSROPVK | NVT | Bemonsteringsoppervlak | NVT |  | m2 |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP365 | DIEPTE | WATDTE | WATDTE | NVT | Waterdiepte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP366 | BERWATDTE | BERWATDTE | WATDTE | NVT | Waterdiepte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP367 | BERHTNAP | WATHTBRKD | WATHTBRKD | NAP | Berekende Waterhoogte | NVT |  | cm |  |  |  |  | Oppervlaktewater | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 10 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %DRAADWR | %DRAADWR | NVT | Percentage Draadwieren | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %GRIND | %GRIND | NVT | Percentage Grind | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %HOUT | %HOUT | NVT | Percentage Hout | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %KLEI | %KLEI | NVT | Percentage Klei | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %OEVRPTN | %OEVRPTN | NVT | Percentage Oeverplanten | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %OSTOF | %OSTOF | NVT | Percentage Organische stof | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %SCHELPN | %SCHELPN | NVT | Percentage Schelpen | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %SLIB | %SLIB | NVT | Percentage Slib | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %VEEN | %VEEN | NVT | Percentage Veen | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %WATPTN | %WATPTN | NVT | Percentage Waterplanten | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00
786VP400 | SUBSTR | %ZAND | %ZAND | NVT | Percentage Zand | NVT |  | % |  |  |  |  | Profundaal milieu | INTERN | No | 913.00.W004 |  | Rijkswaterstaat - Afdeling IQ (Veldparameters) | O2 | 86 |  | 1 | 21.00:00:00